## laboratório - bancada
Laboratório - Bancada
Este Board servirá para registros de entradas em laboratório, serviços de reparos, etc.
Entradas
Name | Nº Proposta | SN | Prioridade | Status | Responsável | Cliente | Enviar | Submit date | Resolvido em | SID | Descrição Reparo | Máquina/Modelo | Qtde Testes | Retornos | MTTR | Testing | Purchasing | 3D | Item ID | Complexidade | Para | Last Updated | monday Doc v2
UPM Processor bd |  |  | LEVE | Reportado |  | OPX | Não | 2024-09-18 |  |  | Problema: Problema no teste; Solução: Entrada no lab | [7 empty] | 7332313846 | 3 | Pedro Henrique PH | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
AMPLIFICADOR (Ultramed - base de troca) |  | BSOL9P | LEVE | Reportado |  | OPX | Não | 2025-03-20 |  |  | No result | [7 empty] | 8747134485 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
AMPLIFICADOR (Ultramed - base de troca) |  | BSOLBD | LEVE | Reportado |  | OPX | Não | 2025-03-20 |  |  | No result | [7 empty] | 8747138663 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina GE de crânio 1.0 T Headcoil | 2025.105 | 206953MR2 | ALTA | Reportado |  | Infinita-Sobradinho | Não | 2025-05-30 |  | 55611 | Problema: solda fria na conexão do cabo com a trilha do elo, solda fria no capacitor - Solução: ressolda das conexões, verificação dos capacitores internos, teste de ressonância da bobina, verificação dos cabos da bobina | RM SIGNA 1.0 GE | 0 | 2 |  |  |  |  | 8298978892 |  | Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
PLACA CFINT |  | RP B127150 | LEVE | Reportado |  | OPX | Não | 2025-06-03 |  | MR21950 | Problema: Placa Cfint OPX vendida ao cliente a base de troca, Placa vinda da Conrad com falha de conexão Solução: Substituição da placa OPX | RM ACHIEVA PHILIPS 1 | [6 empty] | 9290910215 |  | Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Placa de Potencia | 2025.253 | 3513157690CC3 | MÉDIA | Reportado |  | CONRAD, OPX | Não | 2025-06-16 |  | MRR33752 | Problema: erro de corrente excessiva no canal Z1 do amplificador de gradiente C781, falha crítica no conector de saída da placa de potência do canal Z; Solução: instalação de nova placa de potência na clínica, troca da placa de potência que veio para reparo. | RM ACHIEVA PHILIPS 2 | [6 empty] | 9388154077 |  | Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
RF | 2025.242 | 0826-5329 | MÉDIA | Reportado |  | OPX | Não | 2025-06-16 |  | 2543512 | Problema: Amplificador de RF não iniciava exames, erro de falha de conexão interna. Solução: Envio do Módulo RF OPX para Belém, substituição do módulo que retornou para OPX. | RM SIGNA HDXT 1.5T | [6 empty] | 9388470057 |  | Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
AW Volume Share 7 | 2025.267 | MXL0043PJB | MÉDIA | Reportado |  | Clinica Lobo - Belem | Não | 2025-06-17 |  | 2543512 | Problema: Falta do cabo de vídeo necessário (mini HDMI), Solução: Solicitação de cabo de vídeo para visualização da imagem do monitor. | RM SIGNA HDXT 1.5T | [6 empty] | 9393407623 |  | Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
PLaca BIT3 | 2025.272 | 3603768 | LEVE | Reportado |  | AlphaSonic CWB | Não | 2025-06-17 |  | 2591063 | No result | RM EXCITE 1.5T | [6 empty] | 9397591391 |  | Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Compressor - 3T (enviar as mangueiras na devolução) | 2025.239 | S7D04083D | MÉDIA | Reportado |  | IMI | Não | 2025-06-23 |  | 2871974-1 | Problema: Falha de conexão no canal, curto no elo 3 e 4 da bobina - Solução: Substituição de componentes, ressolda de conexões | SIGNA HDXT HD16 V03 3.0T | [6 empty] | 9433314306 |  | Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf jul 22, 2025 12:00 PM
FONTE DE GRADIENTE XFD |  | 162643WH1 | ALTA | Reportado |  | OPX | Não | 2025-07-01 |  |  | No result | [7 empty] | 9497137858 |  | Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
DRIVER MODULE 1.5T GE |  | 5138526-3 | MÉDIA | Reportado |  | OPX | Não | 2025-07-01 |  |  | No result | [7 empty] | 9497143080 |  | Felipe Graunke Sauaf | Gabriela Vacella jul 22, 2025 3:12 PM
AP BOARD |  | MCPJ6-2 ID3 | MÉDIA | Reportado |  |  | Não | 2025-07-02 |  |  | Problema: Nenhum reparo realizado, Aguardando teste Solução: Placa disposta na prateleira de teste, movida para o grupo Em teste no Monday |  | 1 | [5 empty] | 9454040964 |  | Felipe Graunke Sauaf | Gabriela Vacella jul 22, 2025 3:12 PM
AP BOARD |  | MCPJ6-2 | MÉDIA | Reportado |  |  | Não | 2025-07-02 |  |  | Problema: Nenhum reparo realizado, Solução: Placa disposta na prateleira de teste, movida para o grupo Em teste no Monday |  | 1 | [5 empty] | 9444173957 |  | Felipe Graunke Sauaf | Gabriela Vacella jul 22, 2025 3:12 PM
MONITOR Mamografia |  | 1879042201 | LEVE | Reportado |  | OPX | Não | 2025-07-03 |  |  | Problema: Monitor não liga, falha de conexão ao retirar e recolocar o cabo Solução: Substituição do monitor, verificação da conexão do cabo | [7 empty] | 9517376821 |  | Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Modulo SRI | 2025.251 | 5341315 | ALTA | Reportado |  | CasaVitta - S.Miguel | Não | 2025-07-04 |  | MRR10063 | Problema: módulo SRI está lendo a temperatura errada. Solução: diagnóstico realizado na clínica em Chapecó. | RM BRIVO 355 | [6 empty] | 9523468537 |  | Felipe Graunke Sauaf | Gabriela Vacella jul 18, 2025 12:51 PM
DRIVER MODULE 3.0T GE |  | 5444529 | MÉDIA | Reportado |  | IMI | Não | 2025-07-07 |  |  | Problema: Falta de conversores no Driver Module; Solução: Remontagem do Driver Module, verificação do prazo de compra ou troca dos conversores com o DM em campo. | [7 empty] | 9535900029 |  | Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Bobina de Ombro | 2025.308 | 008-5-0870 | MÉDIA | Reportado |  | AlphaSonic Londrina | Não | 2025-07-08 |  | MR1543SX8 | Problema: Falha no SNR Solução: Reparo do circuito aberto | RM SIGNA EXPLORER 1.5T | [6 empty] | 9543144035 |  | Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Equipamento Medico / Medidor de pressão Manual | 2025.310 |  | LEVE | Reportado |  | Renato Pinho | Não | 2025-07-08 |  |  | Problema: falha nas mangueiras e perinha; Solução: substituição de mangueiras e perinha. | [7 empty] | 9546191282 |  | Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
CABO RF 8 Canais |  |  | MÉDIA | Reportado |  | OPX | Não | 2025-07-15 |  |  | Problema: rompimento do cabo de RF 8 canais do conector A - Solução: substituição do cabo enviado da Clinica Radiologica Paranavai - | [7 empty] | 9593412890 |  | Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Bobina Joelho 1.5T HD T/R Knee Array GE | 2025.312 | 36914 | ALTA | Reportado |  | Cliniimagem - Criciuma | Não | 2025-07-14 |  | 2728519 | Problema: open circuit, falha no SNR, não inicializa o teste - Solução: diagnóstico realizado, reparo efetuado - | RM SIGNA EXPLORER 1.5T | [6 empty] | 9584823671 |  | Felipe Graunke Sauaf | Gabriela Vacella jul 22, 2025 3:13 PM
SSM - Unimagem RG | 2024.424 | FMI# 60549 | LEVE | Reportado |  | UNIMAGEM-RG | Não | 2025-07-17 |  |  | Problema: equipamento não utiliza mais a peça SSM - SSM segue no estoque para reparo (Referente a Orçamento) Solução: realizar substituição da peça SSM, verificar conexões e realizar teste de funcionamento. | [7 empty] | 9614715173 |  | Felipe Graunke Sauaf | Gabriela Vacella jul 22, 2025 3:13 PM
Preamp - Unimagem RG | 2024.425 |  | LEVE | Reportado |  | UNIMAGEM-RG | Não | 2025-07-17 |  |  | Problema: curto no amplificador, falha de conexão nos elos 3 e 4 da bobina - Solução: ressolda dos pontos de falha, substituição do componente danificado - | [7 empty] | 9614910883 |  | Felipe Graunke Sauaf | Gabriela Vacella jul 22, 2025 3:13 PM
Bobina cardíaca 8 Channel Cardiac Array Coil 1.5T GE - Préamp Canal 1 foi substituido e capa foi confeccionada para a parte Anterior | 2024.201 | 1032 | ALTA | Reportado | Michael S Centeno | AlphaSonic CWB | Não | 2025-07-17 | 2025-07-15 | 2591063 | Problema: Ruído e perda de homogeneidade/sinal na parte frontal anterior - Falha de conexão no CH1 e CH8 - Defeito nos preamps - Problema de difusão em T2 - Curto nos indutores - Defeito nos elos 3 e 4 Solução: Substituição dos preamps, ressolda dos preamps 1, 3, 6 e 8, substituição de indutores, análise dos canais, verificação de conexões, confecção de capa para parte anterior. | RM SIGNA EXCITE HD 12X 1.5T | 1 | 2 |  |  |  |  | 6776063205 | 3 | Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf jul 17, 2025 8:20 PM
Processador da AP |  | X1020005 | MÉDIA | Reportado |  | OPX | Não | 2025-07-21 |  | 2834117 | No result | RM SIGNA LX 1.5 | [6 empty] | 9634922130 |  | Felipe Graunke Sauaf | Gabriela Vacella jul 21, 2025 1:50 PM
Placa Preamp | 2025.275 | BS1NSN | MÉDIA | Reportado |  | OPX | Não | 2025-07-21 |  |  | Problema: falha no amplificador, curto na placa pré amp, defeito na conexão do PET CT - Solução: substituição da placa pré amp, ressolda das conexões, verificação dos elos da bobina | [7 empty] | 9635243732 |  | Felipe Graunke Sauaf | Gabriela Vacella jul 21, 2025 1:11 PM
[8 empty] | De 2024-09-18 até 2025-07-21 | 2025-07-15 | [5 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |  | 3/3
Pausado
Name | Nº Proposta | SN | Prioridade | Status | Responsável | Cliente | Enviar | Submit date | Resolvido em | SID | Descrição Reparo | Máquina/Modelo | Qtde Testes | Retornos | MTTR | Testing | Purchasing | 3D | Item ID | Complexidade | Para | Last Updated | monday Doc v2
Universal Cerd Exciter GE |  | BR1AN1 | SEVERA | Pausado | Michael S Centeno | OPX | Não | 2025-06-05 |  |  | Problema: condição instável no campo, picos emitidos; Solução: aquecimento geral das soldas na placa principal para evitar problemas de solda fria. |  | 1 |  | 00:00:44 | 509:54:26 |  |  | 9311915690 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Universal Cerd Exciter GE |  | BRA6AC | SEVERA | Pausado | Michael S Centeno | OPX | Não | 2025-06-05 |  |  | Problema: possível sucata, saída padrão levemente mais baixa que as entradas de 15V, -15V, 5V, -5.2V, problemas de solda fria; Solução: avaliação no laboratório, teste de tensão, aquecimento geral das soldas na placa principal. |  | 1 |  | 08:48:20 | 505:53:03 |  |  | 9311914625 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Bobina 1,5T express coil anterior array - COP | 2024.264 | 001784WHH | MÉDIA | Pausado | Pedro Augusto PA | ND - COP | Não | 2025-01-07 |  |  | Problema: Falha no canal 5, curto na trilha da terra do canal 5, indutor aberto no canal 8, falha de conexão no canal 6, distorção na imagem 5, ruído no canal 5, falha no SNR canal 5, falha no SNR canal 6, falha no canal 8 - Solução: Substituição de componentes, ressolda do capacitor, troca do indutor, remoção de solda indevida, verificação de continuidade, teste de estresse no elo da bobina, aferição com VNA, teste dos preamps. |  |  |  | 39:48:36 |  |  |  | 2749125381 | 3 | Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf jul 22, 2025 12:02 PM
Bobina Express Coil HNA - XV |  | 000360WHJ | ALTA | Pausado | Pedro Augusto PA | ND - XV | Não | 2022-10-08 |  | MRR1183 | Problema: falha intermitente no canal 11, indutor aberto no canal 13, capacitor com solda fria no canal 11, indutor ausente no elemento 4, discrepância de tensão em diodos, falha no canal 3. Solução: troca de componentes, ressolda de solda fria, substituição de indutor, verificação de todos os diodos, inversão das placas dos elementos, realização de testes de continuidade e chaveamento. | RM SIGNA EXPLORER 1.5T | 2 |  | 49:47:49 |  |  |  | 3346914164 | 3 | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Reparo do Monitor - 67104748YA (Monitor A) | 2025.143 | 67104748YA | LEVE | Pausado | Pedro Henrique PH | ND - CB | Não | 2025-04-14 |  | 2633605AWW | Problema: curto na fonte de alimentação, falha no MOSFET de chaveamento, cabo flat dos botões da tela rompido - Solução: substituição do MOSFET, monitor voltou a ligar e fornecer imagem, busca de solução para o cabo flat rompido | AW 4.5 GE | [6 empty] | 8928142537 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 22, 2025 12:03 PM
Reparo do Monitor - 89009085 (Monitor C) | 2025.141 | 89009085 | LEVE | Pausado | Pedro Augusto PA | ND - 160 | Não | 2025-04-14 |  | MRR2782AWW | Problema: liga, mas não da vídeo - Solução: diagnóstico realizado, substituição de componentes - | AW 4.4 RM GE | [6 empty] | 8928102310 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 22, 2025 12:03 PM
MONITOR da Tomografia | 2025.315 |  | LEVE | Pausado | Pedro Henrique PH | CASAVITTA - DIONISIO | Não | 2025-02-28 |  | 2807257 | Problema: Monitor não liga, esquenta e acende a tela após tentativas de ligamento. Solução: Teste da fonte do monitor com e sem carga, análise adicional requerida. | CT HISPEED DUAL GE | [6 empty] | 8592565726 |  | Michael S Centeno | Gabriela Vacella jul 16, 2025 12:35 PM
Máquina Ultrassom - Bom Samaritano | 2025.209 | 11235308 | ALTA | Aguardando Componente | Pedro Augusto PA | Hosp. Bom Samaritano - Maringá | Não | 2025-02-03 |  | 500861 | Problema: ultrassom reiniciando, falha no computador do ultrassom, não foi possível ligar o CPU sem o ultrassom, nenhuma placa funcionou ao ser testada individualmente. Solução: limpeza do PC, limpeza da fonte, remontagem do sistema, testes de funcionamento sem placas conectadas. | US ACUSON NX3 ELITE SIEMENS |  |  | 00:00:08 |  | 96:52:45 |  | 8389928539 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 18, 2025 3:02 PM
SCSI | 2025.095 | CI0018821 | MÉDIA | Pausado | Pedro Augusto PA | Ultramed - Londrina | Não | 2025-03-20 |  | PET357769CN9 | Problema: falha na leitura dos discos, leitor de disquete não realiza leitura; Solução: não abrir o leitor, optar pela substituição completa do leitor. | PET CT DISCOVERY GE | [6 empty] | 8747122905 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Tampa do Filtro de Ar de Mamografia | 2025.304 | n/a | MÉDIA | Aguardando 3D | Ramon M P Mariano | IMI | Não | 2025-04-14 |  | 2840713W7860 | Problema: falha de conexão, ajuste insuficiente - - - - Solução: ajuste realizado, impressão da peça, tratamento do último ajuste | XM LORAD SELENIA HOLOGIC | 1 |  |  |  |  | 1270:46:20 | 8929031033 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 3:38 PM
Fonte de gradiente SGA - Idepi - Overvoltage EixoZ - limpeza de componentes, retirada de oxidação e testes | 2025.089 | 30244WH8 | MÉDIA | Aguardando Componente | Michael S Centeno | IDEPI | Não | 2025-03-18 |  |  | Problema: Overvoltage eixo Z, ferrugem nos pinos dos diodos, medições de capacitância fora da tolerância nos capacitores U36D. Solução: Limpeza das conexões com limpa contato, verificação das placas Rectifier Filter Boards, revisão do gate driver, medição dos capacitores, substituição de um diodo DSEI 2x61-12B, solicitação de componentes para substituição dos capacitores do Eixo Z e dos U36D series. |  | 1 |  | 07:23:30 |  | 1037:04:14 |  | 8724568722 |  | Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Bobina HD/TR Quad Extremity Coil | 2025.227 | 50207 | MÉDIA | Aguardando Componente | Pedro Henrique PH | CEDUS - BH | Não | 2025-06-03 |  | MRR10108 | Problema: Sinal ausente, preamp explodido, carcaça aberta indicando manipulação anterior. Solução: Substituição do preamp, verificação da carcaça. | OPTIMA 360 |  |  | 08:40:55 |  | 1102:51:18 |  | 9284354423 |  | Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Bobina Coluna - Premier 7000 QD CTL PA 1,5T GE (USAI 1.5T Cervical/Thoracic/Lumbar (CTL) Phased Array Coil) Open circuit ch1 | 2024.371 | 8519 | ALTA | Aguardando 3D | Pedro Augusto PA | ND - 160 | Não | 2024-11-05 |  | MRR2782 | Problema: bobina faltando 4 parafusos, marcas de quebrado, bobina não reconhecendo, diferença na curva de resposta do elo no canal 1, bobina não passou no SNR para o canal 4, avarias embaixo de um indutor no CH4 - Solução: verificação de componentes, ressolda de pontos, limpeza com álcool isopropílico, troca do cabo, testes de continuidade, checagem de elos com VNA, testes de SNR, verificação de conexão dos pinos. | RM HDXT HD23 | 1 |  | 12:22:58 |  |  | 432:32:00 | 7786685753 | 2 | Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf jul 22, 2025 12:06 PM
Bobina chaminé 1.5T QUAD Extremity Coil T/R GE OPX |  | 000471 | ALTA | Aguardando Componente |  | OPX | Não | 2024-01-30 | 2024-08-20 |  | Problema: falha de conexão nos conectores da parte inferior da bobina quad de Passo Fundo Solução: retirados conectores da parte inferior para reparo em bobina quad de Passo Fundo | [5 empty] | 196:34:37 |  | 5963635452 |  | Gabriela Vacella | Gabriela Vacella jul 22, 2025 3:13 PM
AW-MR02 | 2025.265 | 2UA4292CZ1 | MÉDIA | Pausado | Pedro Henrique PH | Clinica Lobo - Belem | Não | 2025-06-17 |  | 2543512 | Problema: AW não ligava, fusível aberto na fonte da CPU, erro de memória após limpeza da placa de vídeo, sistema não subindo automaticamente. Solução: Verificação da fonte e substituição do fusível, limpeza da placa de vídeo e dos pentes de memória, correção do HD torto no soquete, necessidade de recarga de software no sistema. | RM SIGNA HDXT 1.5T |  |  | 04:01:12 |  |  |  | 9392875879 |  | Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Amplificador RF - SRFD3 - Chapecó |  | 0845-0403 | MÉDIA | Aguardando Componente | Michael S Centeno | Clinica Noal | Não | 2021-12-27 |  |  | Problema: módulo não ligava, LEDs não acendiam, regulador de 5V em curto, transistor D44H8G chamuscou, diodo em curto, resistor de 10 ohms medindo 0.09 ohms. Solução: troca do regulador de tensão, teste do VICOR, substituição do fusível, ressolda dos componentes, substituição do resistor de 10 ohms, substituição do diodo TVS "D30", retirada do IGBT APT60GT60JRD e do resistor de potência de 16 ohms. |  |  |  | 63:07:12 |  | 357:02:11 |  | 2074223051 |  | Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
AW XW 8200 | 2025.266 | 1219982AWW | MÉDIA | Pausado |  | Clinica Lobo - Belem | Não | 2025-06-17 |  | 2543512 | Problema: Falha de conexão na AW. Solução: Diagnóstico realizado, aguardando resposta da Gabriela Vacella. | RM SIGNA HDXT 1.5T |  |  | 01:12:15 |  |  |  | 9392927698 |  | Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Bobina CTL PA COIL GE 1.5T | 2025.262 | 2929 | MÉDIA | Pausado | Pedro Henrique PH | Clinica Lobo - Belem | Sim | 2025-06-17 | 2025-07-09 | 2543512 | Problema: falta de sinal em todos os canais, possível problema no canal 1 da bobina; Solução: teste de continuidade do cabo da bobina, teste de ressonância dos elos com VNA, ressolda das soldas do elo, conferência dos pin diodes. | RM SIGNA HDXT 1.5T | 1 |  | 09:23:19 | 318:46:13 |  |  | 9392771942 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Conectores para cabo azul da mesa |  |  | LEVE | Pausado | Michael S Centeno |  | Sim | 2025-04-16 | 2025-06-25 |  | Problema: cabo não funcionou, necessário verificar causas do problema, vias mais finas que o convencional, cabos cortados e mais espessos que o original; Solução: cabo realizado conforme padrão original, testes a serem realizados. |  | 1 |  | 15:21:35 | 331:20:20 |  |  | 8947579398 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 22, 2025 1:26 PM
Bobina Torso Array 4CH 1.5 T GE |  | 287975MR7 | LEVE | Pausado | Michael S Centeno | OPX | Não | 2024-03-18 |  |  | Problema: Falta de sinal na parte anterior, diodo CR4 com queda de tensão anormal, falha de conexão nos componentes da parte direita. Solução: Substituição do diodo CR4, ressolda de todos os elos, troca de todos os componentes das partes direitas, incluindo PIN Diodes e capacitores. |  | 3 |  | 28:37:46 | 374:19:59 |  |  | 6282960293 |  | Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf jul 14, 2025 5:52 PM
Bobina Express Anterior Array 9E 1.5T GE - OPX |  | 127038WH8 | ALTA | Pausado | Pedro Henrique PH | OPX | Não | 2025-07-10 | 2024-08-15 |  | Problema: OPEN CIRCUIT - Falha de conexão na bobina retornada do empréstimo Solução: Irá para reparo antes de estoque |  |  |  | 02:41:15 |  |  |  | 6595274019 |  | Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Bobina de Tornozelo Sense Foot-Ankle Coil 1.5T - Philips - reparo de malha que apresentava rompimento |  | 046580 | MÉDIA | Pausado | Pedro Henrique PH | OPX | Não | 2024-10-29 |  |  | Problema: cabo da bobina rompido, malha exposta no cabo coaxial do Ch3, indutor com solda fria, pino diode com queda de tensão anômala, capacitores com mal contato - Solução: reparo na malha do cabo, substituição do diodo, ressolda do indutor, revisão e troca dos capacitores, verificação geral dos componentes e trilhas. |  | 3 |  | 13:36:08 | 407:26:40 |  |  | 7736164612 | 1 | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 18, 2025 1:57 PM
Bobina de Coluna - Sense Spine Coil 1.5T 15CH | 2025.257 | 002013 | ALTA | Pausado | Pedro Henrique PH | CONRAD | Não | 2025-06-16 |  | MR21950 | Problema: cabo interno do canal 4 rompido no conector, cabo interno do canal 16 com mal contato, pinos do conector ODU tortos e desnivelados, pinos "moles" no conector. Solução: reparo do conector do canal 4 com conector mini MCX, reparo do cabo do canal 16, ressolda das soldas do elo 4, reparo simples em campo do conector ODU, cuidados nas conexões na PICU. | RM ACHIEVA PHILIPS 1 | 1 |  | 09:43:49 | 554:11:08 |  |  | 9388305135 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 18, 2025 1:58 PM
Bobina de Joelho Philips Knee/Foot Coil 1.5T | 2025.305 | 001149 | SEVERA | Pausado | Pedro Henrique PH | CDI - Eldorado | Não | 2025-07-08 |  | 33646 | Problema: canais 2 e 4 reprovados por sinal abaixo das especificações, cabo DC parcialmente rompido - Solução: reparo do cabo utilizando cabo spare, ressolda do cabo branco e azul, teste de ressonância realizado com sucesso, verificação dos diodos e indutores da bobina, teste dos preamps realizado com sucesso. | RM PHILIPS ACHIEVA | 1 |  | 08:37:22 | 189:34:57 |  |  | 9542584185 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 18, 2025 1:59 PM
Bobina QUADRATURE KNEE/FOOT COIL - Philips CDI - Venda Nova - Reparo na malha do cabo foi realizada a qual estava rompida | 2025.104 | 40140 | MÉDIA | Pausado | Pedro Augusto PA | CDI - Venda Nova | Enviado | 2025-03-13 | 2025-05-12 | 39620 | Problema: cabo com defeito, malha do cabo rompida, indutor de 3.3uH aberto, falha de conexão entre placa e malha do cabo - Solução: reparo da malha do cabo, substituição do indutor de 3.3uH, verificação de continuidade dos cabos, limpeza da bobina | RM GYROSCAN 1.5T | 2 |  | 20:39:35 | 188:54:30 |  |  | 8690711162 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 18, 2025 1:59 PM
Raio X - Idepi Silva Jardim | 2025.316 |  | SEVERA | Aguardando Componente | Michael S Centeno | IDEPI | Não | 2025-07-17 |  |  | Problema: clarão e cheiro de queimado, fusíveis de entrada de 80A 600V abertos, dois mosfets IXFB44N100P estourados, 6 resistores de 10 ohms defeituosos, 8 mosfets IXFB44N100P defeituosos, 3 fusíveis A4J80 de 80A 600VAC defeituosos - Solução: desmontagem da placa Inverter, revisão das placas para identificar danos adicionais, solicitação de componentes para reposição: resistores RC2010FK-0710RL, mosfets IXFB44N100P, fusíveis A4J80. |  |  |  | 02:33:42 |  | 96:53:26 |  | 9615064270 |  | Felipe Graunke Sauaf | Gabriela Vacella jul 22, 2025 3:13 PM
HDV 1.5T Reference Clock and NB Exciter GE - Apresenta problema no sinal do loopback que sai para o megaswitch | 2024.002 | ALF25L | ALTA | Pausado | Michael S Centeno | CasaVitta - S.Miguel | Não | 2023-11-30 |  |  | Problema: Diodo Zener sem correspondência na Mouser, falha nos testes, não aprovada nos testes; Solução: Mapeamento de componentes relacionados ao loopback para compra, teste da peça antes da aprovação. |  | 2 |  | 08:58:46 | 1178:23:44 |  |  | 5602913874 |  | Gabriel Magdaleno | Felipe Graunke Sauaf jul 22, 2025 2:22 PM
[8 empty] | De 2021-12-27 até 2025-07-17 | De 2024-08-15 até 2025-07-09 | [5 empty] | 315:26:56 | 4558:45:00 | 3823:06:00 | 1703:18:20 |  | 2.3/3
Reparando
Name | Nº Proposta | SN | Prioridade | Status | Responsável | Cliente | Enviar | Submit date | Resolvido em | SID | Descrição Reparo | Máquina/Modelo | Qtde Testes | Retornos | MTTR | Testing | Purchasing | 3D | Item ID | Complexidade | Para | Last Updated | monday Doc v2
Bobina Tornozelo Sense Foot-Ankle Coil 1.5T | 2025.240 | 24825 | ALTA | Em andamento | Pedro Henrique PH | CONRAD | Não | 2025-06-10 |  | MR21950 | Problema: perda de sinal na região inferior da bobina de tornozelo, ruído na parte inferior, líquido escorrido e marcas de sobreaquecimento nas placas laterais dos pré-amplificadores, sinal baixo na mesma região do problema inicial - Solução: comparação dos canais da bobina, teste de chaveamento dos canais, ressolda dos pontos de solda dos canais 1, 2, 4, 5 e 6, limpeza e rechecagem das placas laterais, fixação dos cabos internos com silicone, teste com cabo good CONRAD PH2. | RM ACHIEVA PHILIPS 1 | 1 |  | 05:09:17 | 411:56:06 |  |  | 9345138256 |  | Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf jul 22, 2025 10:45 AM
Bobina GE Flex Array 1.5T 16ch | 2025.246 | 030-4-1870 | SEVERA | Em andamento | Pedro Henrique PH | ND ARTRO | Não | 2025-07-10 |  | MRR10629 | Problema: Transmit Fault, conector do cabo com solda fria, pontos de rompimento nos elos dos canais 7, 15, 11, 12, 1, 10 - Solução: Ressolda do conector, reparos preventivos em todos os elos relacionados anteriormente. | RM OPTIMA 360 GE | 0 | 1 | 01:14:31 |  |  |  | 9354285654 |  | Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf jul 22, 2025 2:40 PM
[8 empty] | De 2025-06-10 até 2025-07-10 | [6 empty] | 60:59:45 | 411:56:06 | 00:00:00 | 00:00:00 |  | 0/3
Em teste
Name | Nº Proposta | SN | Prioridade | Status | Responsável | Cliente | Enviar | Submit date | Resolvido em | SID | Descrição Reparo | Máquina/Modelo | Qtde Testes | Retornos | MTTR | Testing | Purchasing | 3D | Item ID | Complexidade | Para | Last Updated | monday Doc v2
Amplificador de Gradiente SGA - GE -Eixo Z - CUV - 2 IGBTS estourados foram substituidos | 2025.222 | BZ83C1 | ALTA | Em Teste | Michael S Centeno | MACKENZIE | Não | 2025-06-02 |  | MRR7746 | Problema: IGBTs com defeito (um em curto entre emissor e coletor, outro com resistência de 80 ohms entre gate e coletor), cabo interno desconectado; Solução: Substituição dos IGBTs, reconexão do cabo interno que vai para o IGBT, revisão das Bus Bar Boards e gate driver, testes realizados sem sinal de mal funcionamento na fonte. | RM SIGNA HDXT 1.5T | 2 |  | 08:36:33 | 1008:50:57 | 94:57:38 |  | 9281550032 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Bobina Flex Large 4 - Siemens | 2025.238 | 3298 | MÉDIA | Em Teste | Michael S Centeno | Sonitec | Não | 2025-06-05 |  | 71378 | Problema: Problema no sinal, bobina não apresentava ressonância em dois elos, elo totalmente rompido Solução: Reparação do elo rompido, colagem da bobina, não foi necessária confecção de capa | RM MAGNETOM ESSENZA SIEMENS | 1 |  | 03:24:34 | 1029:58:01 |  |  | 9310981296 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Amplificador de Gradiente SGA 3T - GE - CUV | 2025.120 | 24649WH6 | ALTA | Em Teste | Michael S Centeno | IMI | Não | 2025-03-31 |  | 2871974-1 | Problema: CUV na Ctrl Board do Eixo, falha durante Scan, discrepância no toroide, continuidade entre os secundários e tap central ausente, resistência de 5 ohms após retirada do toroide - Solução: Chaveamento com PWM dos IGBTs, ressolda do resistor na gate driver, substituição do toroide, verificação de capacitores e comparação com eixo funcional, limpeza geral do eixo. | RM 3T - GE | 3 |  | 21:48:34 | 938:41:41 | 98:48:53 |  | 8823661812 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 3:54 PM
Bobina FULLFOV 1.5T 12CH CHANNEL BODY ARRAY | 2025.307 | F711 F1228 | ALTA | Em Teste | Michael S Centeno | IMI | Não | 2025-07-08 |  | MRHM0208 | Problema: falha de sinal no elo 4P, desgaste na capa - Solução: troca de capacitor no elo 4P, reparo na capa, substituição da capa da bobina - bobina liberada para testes em RM | OPTIMA 450W | 1 |  | 02:18:42 | 25:52:54 |  |  | 9542878140 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 2:16 PM
Bobina Joelho - 1,5T HD T/R Knee Array GE |  | 037452 | -- | Em Teste | Pedro Henrique PH | OPX | Não | 2024-02-08 |  |  | Problema: bobina pintada, amplificador original do Preamp retirado, necessidade de teste para validação, substituição de componentes no canal 7, avaliação da duração do componente V67 em uso normal. - Solução: retirada do amplificador original, restauração com amplificador de procedência questionável, substituição de componentes no preamp do canal 7, testes realizados após troca, bobina enviada para clínica para validação do reparo. |  | 2 |  | 01:48:59 | 00:28:49 |  |  | 6027084523 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 22, 2025 3:26 PM
[8 empty] | De 2024-02-08 até 2025-07-08 | [6 empty] | 37:57:22 | 3228:29:25 | 193:46:31 | 00:00:00 |  | 0/3
Concluídos
Name | Nº Proposta | SN | Prioridade | Status | Responsável | Cliente | Enviar | Submit date | Resolvido em | SID | Descrição Reparo | Máquina/Modelo | Qtde Testes | Retornos | MTTR | Testing | Purchasing | 3D | Item ID | Complexidade | Para | Last Updated | monday Doc v2
Bobina Express Coil - AA Abdômen 9E 8CH GE | 2025.219 | 004078WHH | SEVERA | Concluído | Pedro Augusto PA | AlphaSonic Londrina | Enviado | 2025-06-02 | 2025-06-04 | MR1543SX8 | Problema: Artefato nas imagens, elos rompidos Solução: Trilhas refeitas com malha dessoldadora, verificação do cabo, reparo realizado no padrão atual de reparos. | RM SIGNA EXPLORER 1.5T | 1 |  | 02:46:49 | 209:37:33 |  |  | 9233914064 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Driver Module | 2025.233 | 5110612 | SEVERA | Concluído | Michael S Centeno | AlphaSonic CWB | Enviado | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2591063 | Problema: Falha do driver module, falha da fonte DC, fonte dos conversores DC sem DC OK, poeira acumulada nos conversores 4LL (12V) e 4NN (15V). Solução: Substituição da fonte do Driver Module OPX, limpeza da fonte dos conversores DC, análise adicional da fonte. | RM EXCITE GE | 1 |  | 00:43:05 | 189:15:55 |  |  | 9296093652 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Bobina Express Coil - AA Abdômen 9E 8CH GE (sem cabo) | 2025.223 | 129495WH8 | ALTA | Concluído | Pedro Augusto PA | ND - COP | Enviado | 2025-05-29 | 2025-06-11 | MRR9282 | Problema: Falha de SNR nos canais 1, 2, 4, 7 e 8, elementos rompidos, curto na placa próximo ao diodo do Elemento 9. Solução: Reparo dos elementos no novo padrão, ressolda na placa, remoção e inspeção do Elemento 9, correção do curto-circuito. | RM SIGNA EXPLORER 1.5T | 2 |  | 31:48:56 | 186:06:40 |  |  | 9262680401 | 0 | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Bobina de RF | 2025.231 | 6032M67 | SEVERA | Concluído | Pedro Augusto PA | UNIMAGEM-RG | Enviado | 2025-06-03 | 2025-06-10 | 2744677 | Problema: falha de conexão na placa RB2, impossibilidade do sinal passar, problema na BD2; Solução: troca do conector BNC danificado, remontagem da bobina, testes realizados com VNA. | RM HDXT HD23 | 1 |  | 06:17:07 | 183:14:13 |  |  | 9295393599 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Bobina Abdomem - 1.5t Express Coil - 9E Anterior Array - Open Circuit Canal 5 - via de alimentação dc negativa do elemento 5 a qual estava rompida, foi totalmente refeita com cabos blindados e eletromagneticamente compatíveis . | 2025.170 | 000365WHH | SEVERA | Concluído | Pedro Augusto PA | INSTITUTO SÃO LUCAS - (IRSL) RS | Enviado | 2025-06-11 | 2025-06-13 | MRR10681 | Problema: erro intermitente de circuito aberto no canal 5, sujeira na bobina, rompimento na trilha do cabo de terra do elemento 5, dois pontos de rompimento no elo do elemento 5. Solução: reconstrução da trilha com um cabo, limpeza da bobina, teste de reflexão e amplificação, reparo no terra do canal 8, teste de tunning e detuning do elemento 5. | RM OPTIMA 360 GE | 1 | 1 | 11:18:43 | 68:33:17 |  |  | 9033034819 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Bobina Express Coil - AA Abdômen 9E 8CH GE | 2025.214 | 001272WHH | MÉDIA | Concluído | Pedro Augusto PA | CEONC | Não | 2025-06-12 | 2025-06-04 | MRR11626 | Problema: Falta de sinal, problema no cabo, elos rompidos perto dos capacitores, elementos rompidos (1A, 4B, 7C), pontos de rompimento perto do capacitor. Solução: Cabo DC refeito no conector, elos rompidos reparados no novo padrão, reparo na trilha do elemento no padrão atual do laboratório, reparo preventivo próximo ao capacitor no elemento A1. | RM SIGNA EXPLORER 1.5T | 2 | 1 | 04:50:22 | 621:38:19 |  |  | 9233126613 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Bobina Express Coil 9E AA (sem cabo) | 2025.218 | 147743wh9 | MÉDIA | Concluído |  | AZAMBUJA - BRUSQUE | Enviado | 2025-06-05 | 2025-06-11 | MRR10845 | Problema: terra do elemento 8 aberto como de padrão Solução: reparo nas normativas do laboratório, passado um cabinho DC para ambos os lados, teste de flexão com o VNA (S11) em todos os elementos, colagem e limpeza da bobina | RM SIGNA EXPLORER 1.5T | 1 |  | 01:54:19 | 66:47:48 |  |  | 9312034670 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Bobina Joelho 1.5T HD T/R Knee Array GE. - erro de coil ID - Cabo DC rompido foi reparado canal 6 ruim | 2025.121 | 041070 | MÉDIA | Concluído | Pedro Augusto PA | Unimed Noroeste | Enviado | 2025-04-03 | 2025-06-13 |  | Problema: rompimento na malha do cabo da bobina, erro de coil ID, canal 6 ruidoso, cabo de coil ID Return rompido, desgaste acentuado no cabo DC, diodo PIN com solda fria, mau contato no circuito de chaveamento do elemento 6. Solução: reparo do cabo da bobina com cabo spare, utilização de cabo verde spare para coil ID Return, esquentamento das soldas dos componentes do canal 6, revisão e ressolda das soldas do canal 6, substituição de indutores no circuito de chaveamento, refazer a trilha do circuito de chaveamento. |  | 6 |  | 07:16:30 | 48:37:43 |  |  | 8855100546 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Bobina 9E Anterior Array - open circuit canal 5 | 2021.035 |  | -- | Concluído |  | ND - ARTRO | Não | 2021-05-04 | 2021-05-12 |  | Problema: falha no circuito 5; Solução: reparo do circuito 5, bobina testada e validada. |  |  |  | 03:30:00 |  |  |  | 1264561120 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Cabo de bobina 9E AA GE 1.5T | 2021.035 |  | -- | Concluído |  | ND - COP | Não | 2021-05-04 | 2021-05-04 |  | Problema: dois pinos dourados quebrados no cabo Solução: substituição dos pinos quebrados |  |  |  | 01:30:00 |  |  |  | 1264604067 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Cabo de bobina 9E AA GE 1.5T | interno |  | -- | Concluído |  | OPX | Não | 2021-05-04 | 2021-05-25 |  | Problema: falha de conexão no cabo. Solução: cabo reparado. |  |  |  | 00:00:03 |  |  |  | 1264607515 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Bobina fullfov 8Ch | 2021.048 |  | -- | Concluído |  | ND - CB | Não | 2021-05-05 | 2021-06-24 |  | Problema: ponto de solda afetando a imagem, necessidade de substituição do pino único; Solução: utilização de cola condutiva para colar partes da antena, ressolda da bobina, envio da bobina para cosmética. |  |  |  | 61:07:19 |  |  |  | 1265455736 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Abrir fonte de Ultrasom |  |  | -- | Concluído |  | IDEPI | Não | 2021-05-05 | 2021-06-29 |  | Problema: Diodo medindo 0,15V ao invés de 0,52V, placa com problema identificada. Solução: Substituição do diodo, placa fechada e pronta. |  |  |  | 20:08:07 |  |  |  | 1267758504 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Placa Controladora do Chiller | interno |  | -- | Concluído |  | OPX | Não | 2021-05-05 | 2021-11-25 |  | Problema: fusível queimando, triac Q3 retirado, capacitor problemático, transformador com problemas; Solução: triacs soldados, identificação de componentes com problemas, substituição do transformador, alimentação da placa com 110V AC. |  |  |  | 18:34:56 |  |  |  | 1268654173 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Placa LHTCB | interno |  | -- | Concluído |  | OPX | Não | 2021-05-05 | 2021-10-26 |  | Problema: conector oxidado, diodos LED oxidados, possíveis componentes oxidados; Solução: substituição do plug, substituição dos diodos LED, verificação e substituição de componentes oxidados, lista de compra para novos componentes. |  |  |  | 05:26:32 |  |  |  | 1268660502 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Gating/fole respiratório | 2021.046 |  | -- | Concluído |  | HCB | Não | 2021-05-05 | 2021-05-12 |  | Problema: cabo pneumático menor que o necessário, dificuldade de conexão no pino branco; Solução: substituição do cabo pneumático pelo tamanho correto. |  |  |  | 00:53:03 |  |  |  | 1268672107 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Cabo Flat 14 vias | interno |  | -- | Concluído |  | OPX | Não | 2021-05-07 | 2021-05-25 |  | Problema: pino 13 não funcionando; Solução: substituição do cabo com pino 13. |  |  |  | 00:00:13 |  |  |  | 1275329546 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Cabo extensor RM Philips 1.0T | 2021.026 |  | -- | Concluído |  | SRA Group | Não | 2021-05-10 | 2023-01-30 |  | Problema: acesso à RM de 1.0T não disponível Solução: serviço de reparo realizado, colocado em HOLD | [7 empty] | 1280180004 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
lâmpada do bore RM Alphasonic | 2021.040 |  | -- | Concluído |  | SRA Group | Não | 2021-05-10 | 2021-05-27 |  | Problema: Falha na lâmpada, Aguardando a cola secar. Solução: Substituição da lâmpada, Direcionado para compra, Aguardando aprovação do orçamento. |  |  |  | 01:00:24 |  |  |  | 1280988974 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
bobina de joelho Philips cabo refeito | 2021.047 |  | LEVE | Concluído |  | SRA Group | Não | 2021-10-26 | 2022-04-08 |  | Problema: cabo com fios internos rompidos (azul, marrom, laranja e vermelho), bobina com cabos vermelhos e marrons rompidos, cabo verde rompido sem ligação no conector A, cabo azul rompido sem conexão no conector B, cabo aparentemente queimado e malha destruída, mau contato no cabo marrom. Solução: aguardando aprovação de orçamento para reparo, identificação dos cabos e rompimentos, soldagem dos cabos da placa, colocação de termoretrátil, substituição dos pré amplificadores na bobina. |  |  |  | 04:14:02 |  |  |  | 1289897819 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Blower MGD IDEPI | em orçamento |  | -- | Concluído |  | IDEPI | Não | 2021-05-13 | 2021-08-13 |  | Problema: Falta de especificação do blower, necessidade de parafusos para fixação, peças aguardando chegada. Solução: Substituição do blower, instalação no IDEPI. |  |  |  | 34:05:29 |  |  |  | 1291759910 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Reparo em bobina SENSE TORSO Philips | 2021.045 |  | LEVE | Concluído |  | SRA Group | Não | 2021-10-26 | 2023-01-30 |  | Problema: 3 conectores quebrados, curto entre o pino e a malha em 2 cabos coaxiais, conector J1LH com malha e pino em curto, J4RH em curto no conector. Solução: Ressolda no J2 - J3LH do cabo número 2, troca do conector J1LH, remendo no cabo do J1LH, troca dos conectores dos J1, J2 e J4. |  |  |  | 69:12:40 |  |  |  | 1292701046 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Pesquisar multimetro para compra | interno |  | -- | Concluído |  | OPX | Não | 2021-05-17 | 2021-05-25 |  | Problema: Defeito no multímetro Minipa 2042e, curto, falha de conexão. Solução: Pesquisa de multímetros similares, separação de links do Mercado Livre, verificação de estoque e valores na Beta, comparação entre multímetros Minipa e outras marcas considerando medição de capacitância. |  |  |  | 00:19:42 |  |  |  | 1301610880 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
soldar resistor em placa de secadora ultrasonica | interno |  | -- | Concluído |  | OPX | Não | 2021-05-17 | 2021-07-13 |  | Problema: resistor não funcionando corretamente, componente queimado, falta de capacitor, falha de conexão na ponte retificadora; Solução: soldagem de resistor de 470 ohms, substituição de capacitor e resistor, compra e soldagem de nova ponte retificadora, verificação de componentes. |  |  |  | 16:43:24 |  |  |  | 1301628380 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
placa HV board do SSM | interno |  | -- | Concluído |  | OPX | Não | 2021-05-17 | 2021-09-15 |  | Problema: nenhum componente queimado identificado Solução: checagem de componentes, teste de componentes, verificação de solda fria e ressolda |  |  |  | 32:19:11 |  |  |  | 1301652927 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Intercambiar botão de contato | interno |  | -- | Concluído |  | ND - ARTRO | Não | 2021-05-19 | 2021-05-27 |  | Problema: Falha no mecanismo do botão vermelho, necessidade de substituição do botão. Solução: Colocação do botão branco no mecanismo do botão vermelho, compra de 5 botões para reposição. |  |  |  | 03:09:32 |  |  |  | 1309189457 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Bobina anterior 9E Artro - falhando para elemento 9 | 2021.035 |  | -- | Concluído |  | ND - ARTRO | Não | 2021-05-19 | 2022-08-31 |  | Problema: bobina com sinal baixo no elemento 9, falha de conexão no elo do elemento 9, trilha rompida, trilha de antena danificada, trilha rompida no elemento 2, bobina aberta no elemento 3. Solução: inversão dos oré-amps, verificação da placa 9E AA left, teste da bobina, reparo na trilha de antena, ressolda das trilhas, colocação de espuma e proteção de plástico, fechamento da bobina para teste. |  |  |  | 04:44:09 |  |  |  | 1309431754 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Cabo da bobina Flex de Paranavai |  |  | ALTA | Concluído |  | Clinica Radiologica de Paranavai | Não | 2021-05-25 | 2022-08-12 |  | Problema: fio de recepção rompido, curto entre malha e pino central, falha de conexão ao apertar o cabo. Solução: cabo arrumado e testado, ressolda dos cabos desconectados, placa interna soldada, resoldagem e aplicação de isolante líquido, teste de estresse nos fios. |  |  |  | 24:35:22 |  |  |  | 1327668162 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
encontrar melhor opção de Raspberry Pi para compra | interno |  | -- | Concluído |  | OPX | Não | 2021-05-27 | 2021-06-01 |  | Problema: curto, falha de conexão nos elos 3 e 4 da bobina Solução: substituição do amplificador, ressolda das conexões | [7 empty] | 1336157259 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Capacitor De Medidor De Capacitância Digital Portáti | interno |  | -- | Concluído |  | OPX | Não | 2021-05-28 | 2021-06-01 |  | Problema: falha de conexão, curto; Solução: substituição do capacitor, ressolda do elemento. | [7 empty] | 1337864885 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Mala campo | interno |  | -- | Concluído |  | OPX | Não | 2021-05-28 | 2021-06-01 |  | Problema: falha de conexão nos elos 3 e 4 da bobina, curto no amplificador; Solução: ressolda dos elos 3 e 4, substituição do amplificador. | [7 empty] | 1338244273 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Inverter conector A fêmea | interno |  | -- | Concluído |  |  | Não | 2021-05-31 | 2021-06-01 |  | Problema: nenhum problema identificado durante o diagnóstico. Solução: Concluído. |  |  |  | 00:15:19 |  |  |  | 1345384206 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Cabo de bobina de ombro com pino quebrado |  |  | -- | Concluído |  |  | Não | 2021-06-01 | 2021-06-02 |  | Problema: pino do cabo marrom com falha de conexão; Solução: substituição do pino do cabo marrom por um pino dourado novo. | [7 empty] | 1350448483 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Cabo flat 14 vias |  |  | -- | Concluído |  |  | Não | 2021-06-02 | 2021-06-19 |  | Problema: necessidade de cabo flat 14 vias de 3 metros, custo elevado de frete em relação ao item, verificação de disponibilidade na Beta por metro; Solução: aquisição de cabo flat 14 vias, 5mts 28 awg, e cabo flat 14 vias, 5mts 26awg. | [7 empty] | 1352596625 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Testes motores |  |  | -- | Concluído |  | OPX | Não | 2021-06-02 | 2021-07-02 |  | Problema: Silencioso, Barulhento Solução: Diagnóstico realizado, substituição do amplificador, ressolda de conexões. |  |  |  | 02:30:00 |  |  |  | 1353881870 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Testar IGBTs | interno |  | -- | Concluído |  | OPX | Não | 2021-06-03 | 2021-06-09 |  | Problema: Falha de conexão no elemento, curto no amplificador. Solução: Baixar o data sheet do componente, verificar o que se deve medir, registrar resultados. | [7 empty] | 1356617740 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Cabo bobina joelho 8ch |  |  | -- | Concluído |  | ND - CB | Não | 2021-11-01 | 2021-11-23 |  | Problema: curto entre parte exterior e interior nos canais MC-5 e MC-7, rompimento no MC-6, mau contato no cabo do canal 3; Solução: ressolda dos jumpers, ajuste da base do cabo, identificação de cabos abertos, ressolda do cabo do canal 3 e teste de continuidade com teste de estresse. |  |  |  | 17:28:33 |  |  |  | 1378435354 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Verificar placa GP4, dvmr link não funciona |  |  | -- | Concluído |  | ND - ARTRO | Não | 2021-06-16 | 2021-06-28 |  | Problema: curto no diodo, falha na placa da fonte ac/dc modelo: NV1 4G5FFH, defeito identificado no canal 2 (5V), problemas nos canais 3 e 4; Solução: desconexão do canal 2 para localizar o componente com problema, substituição da fonte, manutenção externa para inversão dos CIs, teste realizado com a nova fonte que apresentou tensões nominais corretas. |  |  |  | 25:23:15 |  |  |  | 1395304940 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Controladora de bomba trifásica |  |  | -- | Concluído |  | IRC | Não | 2021-06-23 | 2021-09-22 |  | Problema: não enviava comando para a bomba partir, problema na bomba; Solução: identificação do circuito de saída do sinal para a bomba, verificação da controladora. |  |  |  | 03:45:12 |  |  |  | 1417552273 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Bobina anterior 9E de Paranavai |  |  | -- | Concluído |  |  | Não | 2021-06-27 | 2021-06-28 |  | Problema: Canal 3 estava aberto. Solução: Trocamos o pino, testamos com o multímetro e o problema foi resolvido. |  |  |  | 02:47:43 |  |  |  | 1427074620 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Hfa control board da CB Maringá |  | BXC796 | -- | Concluído |  | ND - CB | Não | 2021-06-27 | 2021-12-03 |  | Problema: Capacitor 1000uF 35V queimado Solução: Substituição do capacitor 1000uF 35V |  |  |  | 03:14:23 |  |  |  | 1427076447 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Bobina de joelho 8ch Artro |  |  | -- | Concluído |  | ND - ARTRO | Não | 2021-07-01 | 2023-01-30 |  | Problema: mau contato ao encaixar peças, qualidade ruim em saturação, falha na parte de cima da bobina, algumas soldas frias, saturação em todos os canais, rompimento no revestimento do cabo, falha de saturação na bobina testada. Solução: revisão de trilhas e soldas, pino arrumado, bobina retornada para avaliação, ressolda de algumas soldas, teste em outra bobina, reparo do cabo com fita isolante, montagem da bobina para teste. |  |  |  | 08:21:48 |  |  |  | 1440461283 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Fonte 5V, 15V, 24V - gp4 | interno |  | LEVE | Concluído |  | OPX | Não | 2021-07-09 | 2022-12-01 |  | Problema: falha na placa de sinal de 5V, substituição inadequada dos CIs, diodos danificados. Solução: substituição dos CIs, identificação e substituição dos diodos danificados, teste de entrada e saída de tensão. |  |  |  | 00:10:50 |  |  |  | 1466695480 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Gaveteiro organizador |  |  | -- | Concluído |  | OPX | Não | 2021-07-09 | 2021-07-15 |  | Problema: falha de conexão nos elos 3 e 4 da bobina, curto no amplificador; Solução: substituição do amplificador, ressolda dos elos 3 e 4 da bobina. | [7 empty] | 1467150077 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Encaixe do cabo bobina Abdômen | interno |  | -- | Concluído |  | OPX | Não | 2021-07-09 | 2021-08-09 |  | Problema: Nenhum problema identificado durante o diagnóstico. Solução: Pegar medidas para fazer molde e impressão 3D, enviar dados para produção da peça, confirmar medidas, produção e envio das peças. |  |  |  | 03:15:03 |  |  |  | 1468298333 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Bobina de abdômen 4 canais Sanmedical elemento A1 canal 1 | 2022.156 | 107385WH7 | ALTA | Concluído |  | SanMedical | Não | 2021-07-09 | 2023-01-31 |  | Problema: bastante ruído, trilha rompida no elemento A1, falta de sinal, elo rompido, trilha rompida no canal 1. Solução: reparo realizado na trilha, ressolda do elo rompido, reparo preventivo no elo com iminência de romper, reparo na trilha do canal 1. |  |  |  | 14:46:13 |  |  |  | 1469101670 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Bobina de ombro 3Ch |  |  | -- | Concluído |  | ND - 160 | Não | 2021-07-11 | 2021-07-15 |  | Problema: bobina de ombro com baixo sinal, parafuso faltando; Solução: verificação do cabo e do elemento internamente, substituição do parafuso. |  |  |  | 02:51:57 |  |  |  | 1470808622 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Bobina fullfov resistor |  |  | -- | Concluído |  |  | Não | 2021-07-14 | 2021-07-15 |  | Problema: nenhum problema identificado. Solução: Resistor novo soldado, pré-amplificadores recolocados. |  |  |  | 01:33:42 |  |  |  | 1481360196 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Osciloscopio 100M Hz/200MHz | interno |  | -- | Concluído |  | OPX | Não | 2021-07-14 | 2021-08-16 |  | Problema: falha de conexão nos elos 3 e 4 da bobina, curto no amplificador, defeito no osciloscópio; Solução: substituição do amplificador, ressolda dos elos 3 e 4, troca do osciloscópio. | [7 empty] | 1481366394 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Pesquisar no Monday, uma APi ou APP para assinatura de task/chamado |  |  | -- | Concluído |  | OPX | Não | 2021-07-15 | 2021-09-23 |  | No result | [7 empty] | 1486130990 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Reparo em cabo de conexão de bobina / Paranavaí |  | 87658wh1 | -- | Concluído |  | Clinica Radiologica de Paranavai | Não | 2021-07-26 | 2021-07-30 |  | Problema: fio interno de conector arrancado por mau uso; Solução: substituição do conector, nova solda e isolamento, limpeza do cabo. |  |  |  | 01:41:00 |  |  |  | 1516295133 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Reparo em receptor de conexão de bobina do tipo B / Paranavaí | 2021.084 |  | -- | Concluído |  | Clinica Radiologica de Paranavai | Não | 2021-07-26 | 2021-07-30 |  | Problema: conector com defeito, falha na extração do conector, dificuldade na retirada do conector, necessidade de substituição do conector; Solução: pesquisa por extrator do conector, tentativas de retirada com tubulares, utilização de furadeira para retirada do conector, solda e isolamento do cabo coaxial, limpeza da peça. |  |  |  | 10:45:00 |  |  |  | 1516297420 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Formatar Computador | interno |  | -- | Concluído |  | OPX | Não | 2021-07-29 | 2021-08-10 |  | Problema: Falta de acesso ao sistema, arquivos antigos presentes Solução: Senha resetada, novo usuário criado, arquivos antigos removidos, atualização do Windows realizada. |  |  |  | 02:31:28 |  |  |  | 1529048614 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Reparo em cabo de conexão de bobina B | interno |  | -- | Concluído |  | OPX | Não | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  | Problema: fio solto no conector menor; Solução: conector retirado e substituído por um do cabo reserva, teste de continuidade realizado. |  |  |  | 01:21:00 |  |  |  | 1532318337 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Reparar Gating Respiratório |  |  | -- | Concluído |  |  | Não | 2021-08-02 | 2021-08-05 |  | Problema: falha de conexão no elástico interno do gating; Solução: substituição do elástico interno, aplicação de cola não fixa para futuros reparos, utilização de presilha de fixação se necessário. |  |  |  | 00:47:01 |  |  |  | 1539297021 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Bobina joelho MCI - Reparo Preamp SAV33 |  |  | MÉDIA | Concluído |  | MCI Itajaí | Não | 2021-08-10 | 2022-03-14 |  | Problema: curto nos capacitores, falha de conexão no canal 1, indutor solto, defeito no componente V67, ruído nas imagens, sinal fraco no canal 1. Solução: retirada e teste dos capacitores, reforço da solda dos capacitores, troca dos Preamps 2 e 3, soldagem do indutor solto, medição dos componentes, substituição do componente V67, ressolda dos pré amplificadores 2 e 3. |  |  |  | 47:46:59 |  |  |  | 1562071581 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Medidor smd |  |  | -- | Concluído |  |  | Não | 2021-08-10 | 2021-08-11 |  | Problema: falha de conexão, curto. Solução: substituição do elemento, ressolda dos pontos de conexão. |  |  |  | 00:20:04 |  |  |  | 1563306635 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Criar usuário OPX no laptop da bancada | interno |  | -- | Concluído |  | OPX | Não | 2021-08-10 | 2021-08-10 |  | Problema: documentos existentes da "same no more" apagados, Novo usuário criado no Windows. Solução: Criar novo usuário: OPX, Senha: opxlab. |  |  |  | 00:12:00 |  |  |  | 1563645852 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
configurar roteador multilaser | interno |  | -- | Concluído |  | OPX | Não | 2021-08-10 | 2021-08-10 |  | Problema: Falha de conexão na rede OPX - Teste Solução: Configurado com nova senha opxteste |  |  |  | 00:10:00 |  |  |  | 1563651334 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Encontrar laser diode |  |  | -- | Concluído |  | MCI Itajaí | Não | 2021-08-10 | 2021-08-26 |  | Problema: Falha no diodo laser, necessidade de substituição do diodo, revestimento magnético do diodo removido. Solução: Compra do diodo laser no Mercado Livre, teste do diodo recebido, troca do diodo utilizando o revestimento existente na máquina. |  |  |  | 01:29:57 |  |  |  | 1564536515 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Bobina de ombro 8ch COP |  |  | -- | Concluído |  | ND - COP | Não | 2021-08-11 | 2021-09-15 |  | Problema: falha em saturação em um ponto da bobina Solução: não foram descritas ações de correção realizadas |  |  |  | 04:41:49 |  |  |  | 1568868017 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Acessórios lab | interno |  | -- | Concluído |  | OPX | Não | 2021-08-13 | 2021-10-08 |  | Problema: Falha de conexão no elemento, curto no amplificador. Solução: Ressolda dos pontos de conexão, substituição do amplificador. | [7 empty] | 1574013243 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Testar bobina de mama | interno |  | -- | Concluído |  | OPX | Não | 2021-08-19 | 2023-01-30 |  | Problema: falha no canal 7; Solução: realizar teste para confirmação da falha. | [7 empty] | 1592221192 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Reparo Fonte PHPS HWS1500-48 | interno |  | MÉDIA | Concluído |  | OPX | Não | 2021-08-23 | 2022-11-26 |  | Problema: saída marcando 0V, falha no Mosfet K2865, ausência de tensão nos terminais do transformador, curto nas espiras do transformador; Solução: teste dos componentes, substituição do Mosfet K2865, troca do transformador, ressolda dos jumpers. |  |  |  | 04:45:32 |  |  |  | 1602505221 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Bobina Neurovascular |  |  | -- | Concluído |  | SanMedical | Não | 2021-08-24 | 2021-09-15 |  | Problema: Falha na Imagem 7 (E6), Falha nas Imagens 6 (E13+E14) e 7 (E11+E12), possível problema nos pre-amps. Solução: Testes realizados nos cabos, conectores, diodos, capacitores e indutores, todos passaram; trilhas entre E6 e HDE6 testadas e ok. |  |  |  | 06:03:33 |  |  |  | 1605532033 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Preparar bobina de abdômen para envio |  |  | -- | Concluído |  |  | Não | 2021-08-24 | 2021-08-24 |  | Problema: Sem cabo; Solução: Bobina de abdômen 9E Anteriro Array pronta para envio. | [7 empty] | 1606139729 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Reparo Bobina Chaminé - Toledo |  |  | -- | Concluído |  | DIAGNOSE- TOLEDO | Não | 2021-08-25 | 2023-01-30 |  | Problema: rompimento na solda do cabo, diferença de impedância entre pré-amplificadores, sinal muito baixo na bobina, falha de sinal nos pré-amplificadores; Solução: ressolda do cabo, inversão das placas para isolamento do problema, teste com diferentes pré-amplificadores, troca das placas da híbrida, teste com bobina Toledo no pré-amplificador funcional. |  |  |  | 13:21:17 |  |  |  | 1611291754 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Bobina AA 9E abdômen - open circuit canal 5 |  | 001272WHH | -- | Concluído |  | CEONC | Não | 2021-08-26 | 2021-12-20 |  | Problema: indutor solto no canal 6, trilha levantando, falha no canal 5, sinal negativo no canal 5, curto no canal 1, terra do canal 5 aberto, diodo com solda causando curto, ruído excessivo no canal 5, capacitor com mau contato, indutor quebrado. Solução: ressolda do indutor e aplicação de cola quente na trilha, troca do cabo no canal 5, verificação do circuito do canal 5, colocação de jumper para reconectar o circuito do canal 5, remoção da solda do diodo, substituição do indutor quebrado, troca do capacitor com mau contato, substituição do indutor danificado. |  |  |  | 40:57:39 |  |  |  | 1614547678 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Reparo Módulo XFA amplificador de gradiente |  |  | -- | Concluído |  |  | Não | 2021-08-27 | 2021-09-03 |  | Problema: resistores queimados, curto entre os pinos do J10; Solução: circuito concertado com sucesso, substituição dos IGBTs SEMIKRON SKM400GB125D e Infineon FF300R12KS4. |  |  |  | 24:41:12 |  |  |  | 1619194812 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
grid do mamógrafo Alpha ST com problema |  |  | -- | Concluído |  | ND - CB | Não | 2021-08-30 | 2023-01-30 |  | Problema: falha de conexão no motor 1624E024S, curto no amplificador; Solução: substituição do motor, ressolda das conexões. |  |  |  | 19:28:53 |  |  |  | 1625163945 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Lista de Compra Componentes Mouser/Digikey | interno |  | -- | Concluído |  | OPX | Não | 2021-09-21 | 2021-10-22 |  | Problema: falha no amplificador de gradiente, defeito no transformador da controladora do chiller, curto no MOSFET da fonte 5v, 15v, 24v, falha no capacitor variável dos pré amplificadores, defeito no CI do módulo XFA, falha no led bicolor do módulo XFa, resistência inadequada nos resistores de 10W 0,2 Ohm. Solução: substituição dos IGBTs no amplificador de gradiente, troca do transformador da controladora do chiller, substituição do MOSFET da fonte, troca do capacitor variável, substituição do CI do módulo XFA, troca do led bicolor, substituição dos resistores 10W 0,2 Ohm. | [7 empty] | 1699604500 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Reparo Módulo OutPut Shelf Y interno ao amplificador de Gradiente modelo GPM |  |  | -- | Concluído |  |  | Não | 2021-09-23 | 2021-10-31 |  | Problema: resistor destruído, transistores bipolares em curto, medições imprecisas de resistores, parte metálica não aderindo ao estanho, transistor com polaridade invertida. Solução: substituição do resistor, troca dos transistores, uso de caneta multímetro para medições precisas, lixamento da parte metálica para melhor soldagem, substituição do transistor por um de polaridade correta. |  |  |  | 14:00:00 |  |  |  | 1713240511 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Bobina crânio SanMedical Head Matrix |  |  | -- | Concluído |  | SanMedical | Não | 2021-09-27 | 2021-10-26 |  | Problema: conector obstruído por solda, falha de conexão com a máquina, bobina não reconhecida; Solução: conector retirado, substituição do conector necessária. | [7 empty] | 1723067318 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Placa XFA control board |  |  | -- | Concluído |  | SanMedical | Não | 2021-09-27 | 2021-10-26 |  | Problema: led mode com defeito, queimando os IGBTs, LED do mode amarelo, falha de chaveamento dos MOSFETs, medições de reguladores de tensão fora do esperado; Solução: testes nos reguladores de tensão, verificação dos MOSFETs, substituição de componentes conforme necessário, ressolda dos contatos. |  |  |  | 05:58:00 |  |  |  | 1723069151 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Montar mais um cabo flat de 14 vias |  |  | LEVE | Concluído |  | OPX, SanMedical | Não | 2022-02-23 | 2022-03-10 |  | Problema: falha no fio marrom, falta de contato Solução: cabo montado, cabo flat 26awg disponível para nova montagem, cabo pronto. | [7 empty] | 1724067235 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Bobina Body Matrix SanMedical |  |  | -- | Concluído |  | SanMedical | Não | 2021-10-01 | 2021-10-26 |  | Problema: PréAmps não testados, bobina retirada pelo cliente. Solução: Testes realizados nos componentes e trilhas, bobina retirada para análise. | [7 empty] | 1741170611 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Fonte PHPS DC 48V Chapecó | 2021.116 |  | -- | Concluído |  | Clinica Noal | Não | 2021-10-04 | 2023-01-30 |  | Problema: curto, falha de conexão no amplificador; Solução: substituição do componente, ressolda do mosfet novo. | [7 empty] | 1749007046 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Limpeza e Reparo LHTCB - Chapecó | 2021.116 |  | -- | Concluído |  | Clinica Noal | Não | 2021-10-04 | 2021-10-25 |  | Problema: Placa contaminada com contraste e sangue do paciente, curto no conector J2, conector danificado com pinos em curto e marcas de enferrujado. Solução: Limpeza da placa, troca do conector DB25, comparação de componentes e verificação de continuidade. |  |  |  | 06:51:29 |  |  |  | 1749357992 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Adaptação fonte PHPS: HWS1500 X CUS1500M | interno |  | -- | Concluído |  | OPX | Não | 2021-10-07 | 2021-10-11 |  | Problema: pinagem diferente nos conectores HWS1500 (CN01) e CUS1500M (CN83), número de pinos diferentes (12 e 10); Solução: troca da fonte concluída, adaptação do cabo de sinais CN83 da fonte HWS1500 para o padrão da CUS1500M com curtos em 1 e 2, curtos em 9 e 10, fio roxo no 5, fio rosa no 6, fios marrom e laranja abertos, terminais 3, 4, 7 e 8 abertos, manutenção dos curtos em CN84. |  |  |  | 00:52:48 |  |  |  | 1763976972 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Análise e reparo em placas de Amplificador De RF - SRFD2 |  |  | -- | Concluído |  |  | Não | 2021-10-13 | 2021-12-14 |  | Problema: falha de conexão nos capacitores da placa B, chave quebrada, dúvida sobre funcionamento dos filtros; Solução: testes realizados nos filtros, comparação de componentes, ressolda das soldas frias nos capacitores, retirada da chave quebrada para substituição. |  |  |  | 11:38:00 |  |  |  | 1781389634 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Cabo da bobina de Abdomen 8ch Body Fullfov | 2021.113 |  | -- | Concluído |  | ND - CB | Não | 2021-10-14 | 2021-11-10 |  | Problema: pino danificado; Solução: O pino foi substituído. | [7 empty] | 1788306685 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Bobina Chaminé HGG quadknee | 2021.125 |  | -- | Concluído |  | HGG | Não | 2021-10-18 | 2021-12-09 |  | Problema: capacitores queimados, trilhas danificadas, sujeira interna na bobina, falha de conexão nas trilhas, capacitores fora de especificação. Solução: ressolda dos capacitores, reparo das trilhas do C11 até o C3 e ao redor do C7 e C19, substituição dos capacitores C11, C19 e C7, limpeza do plástico interno da bobina, corte e soldagem de novas trilhas, instalação de suportes de plástico para as novas trilhas, soldagem dos capacitores na bobina HGG. |  |  |  | 07:09:00 |  |  |  | 1802158228 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Reparo Módulo Mega Switch ASSY_16CH | 2021.123 |  | -- | Concluído |  | MCI Itajaí | Não | 2021-10-19 | 2021-10-25 |  | Problema: Falha nos Mixer Modules, resistência inadequada nos potenciômetros de entrada (CH08 e CH15). Solução: Limpeza da placa, ajuste dos potenciômetros de entrada, teste comparativo de Signal e DB, redução da resistência dos potenciômetros até que CH08 e CH15 passassem no teste. |  |  |  | 11:28:18 |  |  |  | 1809821276 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Amplificador de Gradiente SGA - GE | 2021.122 |  | -- | Concluído |  | CONRAD | Não | 2021-10-25 | 2021-12-03 |  | Problema: curto nos IGBTs; Solução: substituição de dois IGBTs, verificação dos componentes restantes. |  |  |  | 08:24:16 |  |  |  | 1827942435 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Bobina abdômen ND Carlos Borges | garantia |  | -- | Concluído |  | ND - CB | Não | 2021-10-26 | 2021-11-10 |  | Problema: trilha rompida; Solução: retirada da trilha antiga, lixamento da trilha com microretífica, criação de uma nova trilha e soldagem da nova trilha. |  |  |  | 01:49:05 |  |  |  | 1834723121 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Abrir multimetro com problema OPX |  |  | -- | Concluído |  |  | Não | 2021-10-27 | 2021-11-03 |  | Problema: circuito do multímetro com falha de conexão, trilha rompida; Solução: verificação do circuito, identificação da trilha rompida. |  |  |  | 01:49:00 |  |  |  | 1839237178 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Lista de compras Mouser |  |  | -- | Concluído |  |  | Não | 2021-10-28 | 2021-12-13 |  | Problema: falha na chave não magnética do amplificador de RF, falha na ponte retificadora da placa do amplificador RF, necessidade de ajuste na bobina quad 0.2T, curto no mosfet IRF4905 da LHTCB da OPX Solução: substituição da chave do amplificador de RF, substituição da ponte retificadora, ajuste dos capacitores na bobina quad 0.2T, substituição do mosfet IRF4905 | [7 empty] | 1842075173 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Cabo de bobina de crânio 8ch |  |  | -- | Concluído |  | ND - 160 | Não | 2021-11-01 | 2021-12-14 |  | Problema: Bobina não detectada no aparelho, 2 pinos tortos. Solução: Verificação de cabos e conexões, ajuste dos pinos com pinça e alicate. | [7 empty] | 1855101366 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Amplificador de Gradiente 281+ |  |  | -- | Concluído |  | CONRAD | Não | 2021-11-01 | 2021-12-14 |  | Problema: enrolamentos do transformador em curto. Solução: análise do trafo e diodos de retificação, teste dos IGBTs e mosfets, verificação de todos os componentes das placas, todos os testes resultaram em ok. |  |  |  | 10:00:41 |  |  |  | 1855399075 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Placa Anode Motor Driver de Mamógrafo Alpha ST |  |  | -- | Concluído |  | ND - CB | Não | 2021-11-08 | 2022-02-15 |  | Problema: A placa não mantém a tensão, capacitor danificado, erro E.02 e erro E.07, variação de tensão entre TP1 e TP2, resistor R27 esquentou, C9 com valor diferente do esperado. Solução: Substituição do capacitor C7, troca do capacitor de 0,068uF, troca do TRIAC e do LM3302N, troca do capacitor 68nF RIFA, troca do optoacoplador, medições e testes realizados para verificar tensões e componentes. |  |  |  | 04:29:27 |  |  |  | 1881668505 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Bobina Abdômen 9E ND COP - open circuit canal 8 |  |  | -- | Concluído |  | ND - COP | Não | 2021-11-12 | 2021-12-20 |  | Problema: indutor smd 2.7uH danificado, mal contato na trilha do jumper; Solução: troca do jumper, substituição do indutor, soldagem do indutor, teste da bobina, ressolda da bobina. |  |  |  | 89:36:21 |  |  |  | 1899265912 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Placa LHTCB OPX | interno |  | LEVE | Concluído |  | OPX | Não | 2021-11-18 | 2024-03-08 |  | Problema: curto no Mosfet IRF 4905, conector J3 queimado, falha de conexão nos transistores, led invertido, curto em transistores 052N60L, falha no circuito dos 24V. Solução: substituição do Mosfet IRF 4905, troca do conector J3 por um DB15, ressolda de transistores, ajuste do led, substituição do transístor 052N60L, jumper para trilha aberta, teste de chaveamento dos 24Vdc. |  |  |  | 06:01:47 |  |  |  | 1920145055 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Capacitores de ajuste bobina quad 0.2T Profile |  |  | -- | Concluído |  |  | Não | 2021-11-24 | 2022-01-03 |  | Problema: Medições na bobina. Solução: Não foram especificadas ações de correção realizadas. | [7 empty] | 1943410181 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Bobina Joelho DMI | 2021.142 |  | -- | Concluído |  | DMI | Não | 2021-11-26 | 2021-12-03 |  | Problema: circuito aberto no canal 6 na parte de cima, circuito aberto no canal 3 na parte de baixo, conector quebrado na parte de cima, capacitor solto na parte de baixo. Solução: ressolda do capacitor na placa, substituição do conector quebrado, teste com multímetro para verificar conexões. |  |  |  | 04:00:00 |  |  |  | 1948613649 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Ar Condicionado Laboratório |  |  | -- | Concluído |  |  | Não | 2021-11-29 | 2022-01-03 |  | Problema: Barulho alto do ar portátil, maior consumo de energia, demora para resfriar, ocupação de espaço no chão, necessidade de instalação do split não aprovada pelo proprietário ou condomínio. Solução: Recomendada a instalação de um ar condicionado split com potência mínima de 20000 BTU, considerando a área da sala e o número de pessoas e equipamentos eletrônicos. | [7 empty] | 1957376695 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Criar uma nova placa - cabo bob joelho |  |  | -- | Concluído |  | ND - CB | Não | 2021-12-06 | 2022-01-26 |  | Problema: Falta de cabos, necessidade de reutilização de componentes da placa antiga, falha de conexão no cabo da bobina de joelho. Solução: Geração de arquivos gerber para fabricação da nova placa, solicitação de orçamento para a placa de circuito impresso, teste de SNR realizado com sucesso. |  |  |  | 95:29:49 |  |  |  | 1985057611 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Nova Lista Mouser 10/12 - ordem em 3jan22 |  |  | -- | Concluído |  |  | Não | 2021-12-10 | 2022-01-03 |  | Problema: curto no diodo 0.8mm, falha no diodo 2.5mm, defeito no diodo led smd, falha no diodo led smd amarelo, falha no capacitor smd 100uF 63V alumínio. Solução: substituição do diodo 0.8mm, substituição do diodo 2.5mm, substituição do diodo led smd, substituição do diodo led smd amarelo, substituição do capacitor smd 100uF 63V alumínio. | [7 empty] | 2008437144 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Sanmedical - 1.5T Express coil - 9E Anterior Array |  |  | -- | Concluído |  | SanMedical | Não | 2021-12-13 | 2021-12-20 |  | Problema: Canal 7 falhando, bobina esquentando, cabo coaxial do pino 7 soltando. Solução: Substituição do cabo coaxial do pino 7, teste da bobina no XV, verificação do aquecimento na Artro. |  |  |  | 20:44:57 |  |  |  | 2017463053 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Bobina Large Flex Coil 4Ch. |  |  | ALTA | Concluído |  | ND - COP | Não | 2021-12-13 | 2022-03-23 |  | Problema: Falta de proteção para a bobina. Solução: Criar e enviar uma capa protetora para a bobina. | [7 empty] | 2017756973 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Lâmpada Germany 35W 12V 10° | interno |  | -- | Concluído |  | OPX | Não | 2021-12-21 | 2022-01-24 |  | Problema: falha na lâmpada, curto na lâmpada, necessidade de cola térmica; Solução: substituição da lâmpada, aplicação de cola térmica. | [7 empty] | 2057839348 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Pré Amplificador para Signa LX | interno |  | LEVE | Concluído |  | OPX | Não | 2023-06-20 | 2023-08-10 |  | Problema: Transistor U310 do pré amp LX MOLINARI com Gate e Source em curto, divergência entre amplificadores, um pré amp queimado aguardando transistor. Solução: Substituição do transistor U310, regulagem dos potenciômetros do outro pré amp. |  |  |  | 12:09:15 |  |  |  | 2082236088 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
System Board IP30 |  |  | -- | Concluído |  | HGG | Não | 2021-12-30 | 2022-01-25 |  | Problema: água na placa, curtos nos pinos do componente U27, curtos na própria placa; Solução: limpeza dos componentes U27 e U42, verificação dos curtos, confirmação de funcionamento normal do Rn19, montagem para teste, instalação da placa. |  |  |  | 18:10:23 |  |  |  | 2087051800 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Cabo receive only ATM |  |  | -- | Concluído |  | SanMedical | Não | 2021-12-30 | 2022-04-07 |  | Problema: nenhum defeito encontrado, Solução: cabo em teste, devolvido para Sanmedical | [7 empty] | 2087271627 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Bobina Tornozelo Foot-Ankle Philips - Cabo |  | 24825 | ALTA | Concluído |  | CONRAD | Não | 2022-01-10 | 2023-01-30 |  | Problema: 2 Preamps mal encaixados, placas de circuito sujas com óleo, cabo com malha rompida, conector esmagando o cabo, falha de conexão na máquina. Solução: Limpeza das placas com álcool, soldagem da malha rompida, realocação do cabo para estética, tratamento dos componentes da plaquinha. | [7 empty] | 2130188268 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
MKs RF amp 3T |  |  | ALTA | Concluído |  | IMI | Não | 2022-01-12 | 2022-03-28 |  | Problema: Capacitor 25pF 7,5KV quebrado, um dos capacitores da placa lateral do dissipador torrado. Solução: Substituição do capacitor 25pF, soldagem de novos capacitores, troca do tubo IPA, montagem do RF. |  |  |  | 01:04:55 |  |  |  | 2140434820 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Bobina Body Matrix MR2AKD330061 (adesivo vermelho) |  |  | LEVE | Concluído |  | Cura Grupo | Não | 2022-01-18 | 2022-05-30 |  | Problema: bobina sem sinal, Solução: bobina inspecionada, continuidade dos elos testada, cabos e elos testados, pré amplificadores comparados, bobina fechada para teste, bobina embalada para envio ao cliente. |  |  |  | 04:00:03 |  |  |  | 2169685908 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Bobina Body Matrix MR2AJO330165 |  |  | LEVE | Concluído |  | Cura Grupo | Não | 2022-01-18 | 2022-05-30 |  | Problema: partes da borracha do cabo se soltando, bobina com borracha faltando, pinos do meio dos coaxiais sem contato, cabo aparentemente rompido, borrachas do cabo soltaram, dois cabos rompidos (azul e prateado), bobina com sombra nas imagens. Solução: colagem com cola superbonder, reparo de cabos rompidos, colocação de proteções provisórias, recolocação da borracha do cabo, envio para o cliente, busca por solução para substituir capas de borracha. | [7 empty] | 2171905572 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Bobina TDI Head Neck Array |  |  | LEVE | Concluído |  | TOP Image | Não | 2022-01-24 | 2022-04-05 |  | Problema: possível falha na trilha da parte da espuma, falta de precisão nos testes dos capacitores; Solução: testes realizados em todas as trilhas, pinos, cabos e componentes, verificação de continuidade dos elos, teste na bobina para identificar erro. | [7 empty] | 2195616100 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Fonte de Gradiente - SSS Power Suply |  |  | ALTA | Concluído |  | TOP Image | Não | 2022-01-24 | 2022-03-07 |  | Problema: Falha na Placa Gate Drive (GD), ausência de 15V na control board, capacitor ressonante abaixo do Heat Sink, problemas nos trafos. Solução: Verificação e correção da Placa Gate Drive, checagem dos reguladores e FETs na control board, substituição do capacitor ressonante, verificação dos trafos. |  |  |  | 01:07:54 |  |  |  | 2195618888 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Módulo - SSSA |  |  | ALTA | Concluído |  | TOP Image | Não | 2022-01-27 | 2022-03-14 |  | Problema: dois capacitores danificados (um em curto e um estourado), IGBT estourado, SSSA Gate Driver com 2 Mosfets em curto, diodos e resistores danificados, optoacoplador com defeito. Solução: substituição dos capacitores e resistores, ressolda dos componentes danificados, substituição do IGBT, troca do optoacoplador, revisão das conexões. |  |  |  | 03:28:25 |  |  |  | 2212158160 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Lista Mouser |  |  | -- | Concluído |  |  | Não | 2022-01-31 | 2022-02-09 |  | Problema: falha no capacitor MKS, curto no elemento Solução: substituição do capacitor MKS | [7 empty] | 2224292654 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Bobina Joelho 1.5T Chaminé Quadknee ge |  |  | ALTA | Concluído |  | SanMedical | Não | 2022-06-27 | 2022-07-06 |  | Problema: componente amplificador SAV33 soldado invertido, diodo BAL74 danificado, SAV331 com curto, indutor de 10.3uH aberto, diodo MMBD1403 danificado, resistor medindo 980ohms em vez de 1,3K. Solução: ressolda do amplificador SAV33, substituição do diodo BAL74, substituição do componente SAV331, substituição do indutor de 10.3uH, substituição do diodo MMBD1403, substituição do resistor por um de 1,2K. |  |  |  | 06:42:26 |  |  |  | 2249217212 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Lista Mouser - preamps, SSS-PS |  |  | -- | Concluído |  |  | Não | 2022-02-09 | 2022-02-22 |  | Problema: falha de conexão nos amplificadores, curto nos capacitores, defeito nos diodos, falha no resistor variável Solução: substituição do capacitor variável 3,3pF, substituição do capacitor 10nF 300V, substituição dos diodos, substituição do resistor variável | [7 empty] | 2269209266 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Bobina 1.5T Express Coil - 9E Anterior Array |  |  | ALTA | Concluído |  | SanMedical | Não | 2022-02-15 | 2022-02-17 |  | Problema: falha de conexão entre o indutor e o fio verde (terra), defeito na trilha; Solução: jumper soldado entre a trilha defeituosa, arrumada a conexão do canal 8, bobina fechada e pronta para teste. |  |  |  | 07:33:29 |  |  |  | 2295877433 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Bobina Abdômen 8 Channel Fullfov |  | 713 | ALTA | Concluído |  | CONRAD | Não | 2022-02-16 | 2022-04-07 |  | Problema: elemento 5 com defeito, pré amp solto, falha no circuito do elemento 5, trilha rompida; Solução: engrossamento dos pinos do pré amp com solda, verificação do circuito do elemento 5, reparo da trilha. | [7 empty] | 2301428958 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Reparo Cabo Bobina Joelho Idepi |  |  | -- | Concluído |  |  | Não | 2022-02-18 | 2022-02-21 |  | Problema: desgaste em um dos pinos dos conectores; Solução: substituição do cabo por um sobressalente. | [7 empty] | 2316407424 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
3T Wattmeter Board |  |  | -- | Concluído |  |  | Não | 2022-02-22 | 2022-03-28 |  | Problema: curto entre o pino 5 e 8 do CI U1 (J 6A) Solução: remoção do CI U1 (J 6A) e confirmação do curto no componente | [7 empty] | 2327747224 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Lista Mouser 3T Wattmeter |  |  | -- | Concluído |  |  | Não | 2022-02-22 | 2022-03-24 |  | Problema: falha no amplificador da placa 3T Whattmeter, curto no CI J 6A Solução: substituição do amplificador AD8310ARMZ | [7 empty] | 2327884847 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Bobina Chaminé IMI Maringá |  |  | MÉDIA | Concluído |  | IMI | Não | 2022-03-03 | 2022-03-14 |  | Problema: bobina queimada por alta potência, pré-amplificador e capacitor queimados, resistor variável com valor errado; Solução: substituição do capacitor queimado por um de 15pF em paralelo com um de 1pF, ajuste do resistor variável para 70 ohms, fechamento da bobina. | [7 empty] | 2369362457 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Fluximetros |  |  | -- | Concluído |  | OPX | Não | 2022-03-04 | 2022-03-09 |  | Problema: resina na parte de baixo da placa dificultando a remoção da placa da estrutura metálica; Solução: tentativa de remoção da resina da parte de cima da placa. | [7 empty] | 2374520678 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Fonte da placa cabinet monitor |  |  | MÉDIA | Concluído |  | ND - COP | Não | 2022-03-08 | 2022-03-29 |  | Problema: falha no fornecimento de 24V, duas entradas do ULN2003A sem tensão, optoacoplador TCMT4100 não fechando saídas, LEDs da entrada sem alimentação; Solução: diagnóstico do circuito, identificação de falhas, placa enviada para Maringá, instalação e funcionamento da placa. |  |  |  | 02:06:40 |  |  |  | 2388091409 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Pedal duplo IMI |  |  | MÉDIA | Concluído |  | IMI | Não | 2022-03-17 | 2022-03-29 |  | Problema: encaixe incorreto do pedal, quebra do encaixe de plástico, falha no acionamento dos push bottons; Solução: correção do encaixe do pedal, fixação provisória com fita 3M, mapeamento dos cabos dos push bottons. |  |  |  | 02:06:25 |  |  |  | 2431370242 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Fonte ultrassom Logiq P3 |  |  | ALTA | Concluído |  | CEONC | Não | 2022-03-23 | 2022-05-30 |  | Problema: Falta de tensão para alimentar o HD e o leitor de DVD, LED indicativo "5V" desligado, transistores em curto na placa dos LEDs, fonte não aguentando potência com carga. Solução: Testes realizados com a placa de potência, troca do transistor, comparação de componentes entre placas, substituição da placa da fonte na clínica. | [7 empty] | 2454408123 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Amplificador de Gradiente 281+ |  |  | ALTA | Concluído |  | CIMAD - Campo Largo | Não | 2022-03-25 | 2022-04-07 |  | Problema: fusíveis queimados, IGBT em curto perto do lugar queimado; Solução: IGBT substituído, fusíveis novos foram colocados no amplificador. | [7 empty] | 2464990834 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Cabo azul de RF: identificar falhas e tentar fazer de 2 ruins 1 cabo bom |  |  | LEVE | Concluído |  |  | Não | 2022-04-08 | 2022-05-16 |  | Problema: cabo danificado, fio danificado Solução: reparo do cabo utilizando partes do outro, remoção do fio danificado, substituição por fio bom, armazenamento do cabo danificado com etiqueta identificando. |  |  |  | 02:09:25 |  |  |  | 2526080238 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Fonte HV regulável de densitometría (DO) lunar dpx |  |  | LEVE | Concluído |  | CONRAD | Não | 2022-04-13 | 2022-04-18 |  | Problema: componentes quebrados, componentes faltando, cabos soltos, falta de parafusos na placa. Solução: substituição de componentes quebrados, fixação de cabos soltos, reposição de parafusos. | [7 empty] | 2548444993 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Cabo bobina abdômen 9E AA ge |  |  | MÉDIA | Concluído |  | ND - COP | Não | 2022-04-14 | 2022-05-09 |  | Problema: Falha de comunicação do canal 6, possível problema em outros cabos; Solução: Substituição do conector, teste e aprovação do cabo, embalagem para envio. |  |  |  | 02:14:53 |  |  |  | 2550055590 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Bobina Abdômen 9E Artro - problema elemento 2 |  |  | -- | Concluído |  | ND - ARTRO | Não | 2022-04-18 | 2022-05-16 |  | Problema: falha na bobina, trilha quebrada, ruído no canal 2, indutor aberto, diodo TVS queimado, mau contato no elo 2, trilha rompida ao redor do capacitor. Solução: ressolda da trilha, reforço com cola quente e plástico, substituição do indutor, troca dos pré-amplificadores, teste de continuidade, reparo da trilha rompida com lâmina de cobre e cola quente. |  |  |  | 14:41:19 |  |  |  | 2559316968 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Montar 3 cabos flat dc mesa |  |  | -- | Concluído |  |  | Não | 2022-04-18 | 2022-04-18 |  | Problema: Falta de informações sobre o tamanho e fotos do elemento, Solução: Referências fornecidas com tamanho e fotos, montagem e testes realizados. |  |  |  | 02:00:00 |  |  |  | 2560228854 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Bonina de mama Breast Array 8ch |  |  | -- | Concluído |  |  | Não | 2022-04-20 | 2022-04-26 |  | Problema: Bobina apresenta muito ruído no canal 7. Solução: Pré amp do canal 7 foi trocado com o do canal 2. |  |  |  | 04:38:23 |  |  |  | 2570972462 |  | OPx Soluções Inteligentes, Andre Luiz Poloni Rizzato | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Hub Mil-S8TA | interno |  | LEVE | Concluído |  | OPX | Não | 2022-04-25 | 2022-07-12 |  | Problema: Não recebe e nem transmite sinal, capacitores de saída medindo menor que a capacitância nominal, capacitor com alto ESR. Solução: Abertura do circuito para diagnóstico, substituição dos capacitores, compra de capacitor ideal. |  |  |  | 06:09:59 |  |  |  | 2588388954 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Laser de alinhamento |  |  | -- | Concluído |  | ND - ARTRO | Não | 2022-05-09 | 2022-05-12 |  | Problema: diâmetro do laser novo maior que o original. Solução: substituição do laser, criação de molde na impressora 3D, teste de temperatura do laser por 2h, instalação e alinhamento do laser. |  |  |  | 02:27:18 |  |  |  | 2648885658 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Mega switch ASSY_16CH |  |  | ALTA | Concluído |  | SanMedical | Não | 2022-05-10 | 2022-05-12 |  | Problema: falha no canal 10, falha no TPS; Solução: calibração no potenciômetro do canal 10, teste realizado sem problemas após ajuste. |  |  |  | 01:45:00 |  |  |  | 2655950909 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Bobina abdômen AA 9E - Brusque SC |  |  | MÉDIA | Concluído |  | HACCR Azambuja | Não | 2022-05-18 | 2022-07-27 |  | Problema: defeito na bobina, cabo verde do HD5 aberto, mau contato na trilha do indutor; Solução: verificação da continuidade do cabo e conexão dos elos, soldagem de jumper para refazer a conexão da trilha, soldagem da placa, colagem das espumas, soldagem de novo jumper para a trilha do indutor. |  |  |  | 05:36:06 |  |  |  | 2687949089 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
VrE - Computador de Reconstrução | interno |  | MÉDIA | Concluído |  | OPX | Não | 2022-05-26 | 2022-06-06 |  | Problema: Falha de conexão com a placa Infinitband, funcionamento irregular do VRE sem a placa, curto inicial ao ligar. Solução: Realização de testes sem a placa Infinitband, envio do VRE para a clínica sem a placa. |  |  |  | 02:22:00 |  |  |  | 2724841239 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Cabo bobina fullfov 8 canais dando open circuit |  |  | LEVE | Concluído |  | ND - CB | Não | 2022-05-26 | 2022-06-22 |  | Problema: encaixe do cabo OPX na parte superior frouxo; Solução: medidas tiradas e pino novo de encaixe será feito na impressora 3D. |  |  |  | 04:23:00 |  |  |  | 2724919067 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Bobina 1,5T express coil anterior array - Paranavaí |  | 87658wh1 | -- | Concluído |  | Clinica Radiologica de Paranavai | Não | 2022-06-02 | 2022-06-07 |  | Problema: Open Circuit no canal 2, falha de conexão no cabo coaxial próximo ao conector da bobina, curto entre malha e coaxial no canal 2. Solução: Ressolda do cabo coaxial no canal 2, teste de continuidade realizado, bobina testada com cabo OPX e funcionou normal. |  |  |  | 06:13:00 |  |  |  | 2757034237 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Fazer um cabo flat DC da mesa |  |  | ALTA | Concluído |  | Clinica Radiologica de Paranavai | Não | 2022-06-03 | 2022-06-07 |  | Problema: nenhum problema identificado durante o diagnóstico. Solução: Cabo feito, montado e testado. |  |  |  | 02:00:00 |  |  |  | 2759987640 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Produzir 2 capas de bobina de abdômen 9E |  |  | ALTA | Concluído |  |  | Não | 2022-06-03 | 2022-08-12 |  | No result | [7 empty] | 2759991585 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Produzir uma capa para bobina flex Large conforme modelo que está na opx |  |  | ALTA | Concluído |  |  | Não | 2022-06-03 | 2022-09-21 |  | Problema: materiais não estavam prontos, prazo de entrega não cumprido; Solução: compra de materiais e envio para costureira. | [7 empty] | 2760019942 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Bobina 1,5T express coil anterior array - Kozma |  |  | ALTA | Concluído |  |  | Não | 2022-06-03 | 2022-06-07 |  | Problema: Open Circuit canal 8, Cabo verde do terra do HD8 está aberto, trilha rompida no circuito do canal 8; Solução: Feito um jumper, bobina fechada. |  |  |  | 01:38:43 |  |  |  | 2762534020 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Bobina de tornozelo quadratura 3T GE |  | 036534 | ALTA | Concluído |  | IMI | Não | 2022-06-20 | 2022-06-27 |  | Problema: sinal fraco da bobina, cabo com marca de queimado; Solução: troca do SAV33, medição dos componentes do pré amp, limpeza dos cabos com álcool, colocação de termo no cabo queimado, fechamento do pré amp e da bobina para teste. |  |  |  | 04:05:11 |  |  |  | 2829747027 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Consertar cabo flat |  |  | -- | Concluído |  |  | Não | 2022-06-21 | 2022-06-22 |  | Problema: rompimento em alguns cabinhos do cabo flat; Solução: conectores retirados e guardados, cabo descartado. |  |  |  | 00:45:00 |  |  |  | 2838716582 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:43 PM
Fonte 12v plug P10 - SCP41 |  |  | -- | Concluído |  |  | Não | 2022-06-23 | 2022-06-23 |  | Problema: Transformador com o primário aberto; Solução: Não será realizada manutenção nela. |  |  |  | 00:48:27 |  |  |  | 2847384241 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina de joelho HD TR Knee 8 canais 3.0T, falhando intermitente para transmissao / canal 1 - cabo dc e coaxial canal 1 rompidos | 2023.159 | 036780 | ALTA | Concluído |  | IMI | Não | 2022-06-27 | 2023-10-09 |  | Problema: resistor variável desregulado no Pré-Amp T, resistência maior nos pré-Amps dos canais 1 e transmissão, falha de conexão na malha do cabo perto do conector. Solução: regulagem do resistor variável no Pré-Amp T para 70,0 ohm, ajuste da resistência dos pré-Amps 1 e transmissão, realização de testes adicionais no cabo. |  |  |  | 08:32:58 |  |  |  | 2860905441 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
DMOD detector module, apresentando possível falha na alimentação |  |  | ALTA | Concluído |  | CEONC | Não | 2022-06-27 | 2022-07-12 |  | Problema: conector DB9 de alimentação frouxo, continuidade intermitente nos pinos de terra, problema intermitente no Dmod com temperatura acima do normal. Solução: resoldagem dos pinos do conector DB9, alimentação das placas com 4v, retirada do dissipador do Dmod e calibrações realizadas. |  |  |  | 11:21:32 |  |  |  | 2860909618 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Empréstimo - Vre ICN 4170 m2 |  |  | -- | Concluído |  | SanMedical | Não | 2022-06-27 | 2022-08-25 |  | Problema: item emprestado, falha de conexão no VRE. Solução: retirada do item, devolução do VRE pela Sanmedical. | [7 empty] | 2864524441 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Indutor do Preamp bobina CTL |  |  | LEVE | Concluído |  | OPX | Não | 2022-06-28 | 2023-01-18 |  | Problema: indutor de valor 10,3uH retirado do pré amp, indutor não disponível, indutor recolocado na bobina CTL; Solução: indutor retirado para uso na SanMedical, indutor comprado, indutor recolocado e reposto na bobina CTL. |  |  |  | 00:28:10 |  |  |  | 2869231196 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
1.5T 16e HEAD NECK ARRAY |  |  | -- | Concluído |  |  | Não | 2022-07-01 | 2022-07-06 |  | Problema: cabo com mal contato no conector roxo, conector dos coaxiais com mal contato; Solução: troca do conector roxo, substituição do conector dos coaxiais por um cabo reserva. |  |  |  | 01:38:24 |  |  |  | 2885592071 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Gate Driver - Eixo de Gradiente Z |  |  | ALTA | Concluído |  | TOP Image | Não | 2022-07-01 | 2022-07-29 |  | Problema: Falha de conexão nas plaquinhas, curto no resistor de 33k. Solução: Substituição do resistor de 33k. |  |  |  | 03:48:33 |  |  |  | 2887461235 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina Express Anterior Array 9E - Artro - problema no elemento 3 - Transmit Fault |  |  | -- | Concluído |  | ND - ARTRO | Não | 2022-07-06 | 2022-07-09 |  | Problema: Falha de conexão no canal 5, mal contato no elo 3, trilha rompida e queimada no elo 3. Solução: Colocação de jumper no canal 5, reparo na trilha do elo 3. |  |  |  | 03:35:00 |  |  |  | 2900519784 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Megaswitch com canal 7 com baixo ganho |  |  | ALTA | Concluído |  |  | Não | 2022-07-18 | 2022-07-29 |  | Problema: falha no R1gainCal, erro no teste DTx to RRx Dp; Solução: diminuição do potenciômetro do canal 7 para 25ohms para aumentar o ganho no teste. |  |  |  | 03:49:00 |  |  |  | 2954475167 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Empréstimo bobina abdômen |  |  | -- | Concluído |  |  | Não | 2022-07-19 | 2022-08-25 |  | Problema: Nenhum problema identificado durante o diagnóstico. Solução: Bobina de abdômen opx foi emprestada para o Instituto Maringá de Imagem, enviada com todos os parafusos e com o cabo. |  |  |  | 00:00:02 |  |  |  | 2960383862 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Sssa amplificador de gradiente Y top Image com gate driver |  |  | -- | Concluído |  |  | Não | 2022-07-21 | 2022-07-25 |  | Problema: nenhum problema identificado; Solução: nenhuma ação de correção realizada. | [7 empty] | 2968498216 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina sense knee coil 16Ch (joelho) Philips | 2022.098 | 000143 | MÉDIA | Concluído |  | SanMedical | Não | 2023-05-30 | 2024-02-19 |  | Problema: curto de malha e pino, circuito do Preamp danificado, componentes queimados (indutor e diodo), plaquinha do Preamp solta, dois diodos com falha de conexão, conector escapando. Solução: substituição do coaxial, ressolda dos componentes queimados, colocação de abraçadeiras para fixação, checagem de continuidade e medições dos indutores, substituição de diodos ruins, verificação de cabos e conexões. |  |  |  | 53:42:34 |  |  |  | 2970172348 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina Anterior Array IMI 9E mal contato canal 8 |  | 002031WHH | ALTA | Concluído |  | IMI | Não | 2022-07-25 | 2023-01-31 |  | Problema: mal contato no canal 8, terra do canal 5 parcialmente rompido; Solução: troca do indutor, colocação de jumper, soldagem de dois jumpers. |  |  |  | 11:36:14 |  |  |  | 2983230383 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Cabo Bobina Joelho |  |  | -- | Concluído |  |  | Não | 2022-07-27 | 2022-07-28 |  | Problema: falha no Coil ID, rompido o Coil ID return. Solução: utilização de cabos reservas vermelho e preto para ressolda, continuidade verificada e ok para todos os outros cabos internos. | [7 empty] | 2998984179 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Fonte Ultrassom - PST-009 Ceonc |  |  | MÉDIA | Concluído |  | CEONC | Não | 2022-08-08 | 2023-01-30 |  | Problema: fonte não ligou, tensão no cabo j201 0V, tensão no cabo j202 -5V, falha de conexão nos fans, controlador PWM com possível defeito, baixa tensão no cabo j202, ausência de tensão no cabo j201; Solução: curto-circuito no cabo PS_ON, remoção e teste de placas, ativação do high voltage jumpeando cabos no j218, teste de controladores PWM no osciloscópio, medição de tensões DC pós transformadores. |  |  |  | 13:36:49 |  |  |  | 3048802108 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina 9EANTERIOR ARRAY |  |  | LEVE | Concluído |  | SanMedical | Não | 2022-08-08 | 2022-09-12 |  | Problema: cabo solto na placa do cabo, erro de Transmit Fault no canal 1, problema no pino do coaxial do conector do cabo. Solução: soldagem do cabo solto, troca do conector, teste de continuidade realizado. | [7 empty] | 3060466970 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Fole - Gating Respiratório |  |  | LEVE | Concluído |  | IMI | Não | 2022-08-18 | 2022-09-02 |  | Problema: elástico interno rompido, mangueira ressecada e rompida em alguns pontos; Solução: substituição do elástico interno e da mangueira, troca dos velcros. |  |  |  | 02:42:00 |  |  |  | 3110187752 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina ATM - Capacitor Queimado |  |  | MÉDIA | Concluído |  | ND - XV | Não | 2022-08-22 | 2023-01-17 |  | Problema: bobina com cheiro de queimado, capacitores da plaquinha da bobina chamuscados e em curto, falha de conexão nos capacitores; Solução: substituição dos capacitores de 12pF e 51pF, ressolda dos componentes na placa, combinação de capacitores em paralelo para a bobina. | [7 empty] | 3125072584 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
bobina ATM CONRAD - Belo Horionte/MG: está dando open circuit |  |  | MÉDIA | Concluído |  | CONRAD | Não | 2022-08-25 | 2022-09-12 |  | Problema: pino do cabo torto, open circuit no canal 2, encaixe frouxo do cabo da bobina com o adaptador; Solução: pino do cabo foi arrumado, cabo testado, encaixe do cabo ajustado para evitar soltura. | [7 empty] | 3143121284 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina abdômen Maringá |  |  | MÉDIA | Concluído |  | ND - COP | Não | 2022-08-31 | 2022-09-02 |  | Problema: open circuit no canal 5, jumper rompido; Solução: substituição do jumper, ressolda das conexões, proteção com espuma. | [7 empty] | 3169952263 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina Joelho 8CH canais philips sense |  |  | MÉDIA | Concluído |  | SanMedical | Não | 2022-09-16 | 2022-12-20 |  | Problema: bobina não reconhecida pela máquina, canal aberto na plaquinha atrás do pré AMP; Solução: checagem de cabos e conexões, remontagem da bobina, jumper feito com fio de cobre para restaurar continuidade. |  |  |  | 00:00:01 |  |  |  | 3243316144 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina Abdômen - Express Coil Anterior Array - Open circuit canais 5 e 8 intermitente |  |  | -- | Concluído |  |  | Não | 2022-09-20 | 2022-09-28 |  | Problema: conectores dos canais 5 e 8 falhando dependendo da posição do cabo; Solução: substituição dos conectores. | [7 empty] | 3262023087 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Procurar Equipamento para teste de capacitor |  |  | ALTA | Concluído |  |  | Não | 2022-09-20 | 2022-11-24 |  | Problema: teste de capacitores limitado a 100 KHZ, insuficiente para necessidades específicas; Solução: aquisição de Ponte RLC com capacidade de teste até 1Mhz, substituição de equipamento para atender requisitos de teste. | [7 empty] | 3262642449 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Cabo Philips Avulso - Canais com vias rompidas |  |  | LEVE | Concluído |  | SanMedical | Não | 2022-09-21 | 2022-12-01 |  | Problema: fio verde rompido no cabo, outros fios na iminência de romper; Solução: retirado pela Sanmedical. | [7 empty] | 3267988181 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Motor Mamógrafo Alphasonic |  |  | MÉDIA | Concluído |  |  | Não | 2022-09-21 | 2023-01-17 |  | Problema: falha na redução do motor, incompatibilidade de medidas do motor da mamografia, necessidade de substituição da engrenagem de plástico, redução original do mamógrafo é de 18:1; Solução: orçamento solicitado para fabricação de engrenagem, medidas da caixa de redução verificadas, motor substituto indicado pelo fabricante, novo motor instalado no cliente. | [7 empty] | 3267997455 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Gerador de funções |  |  | ALTA | Concluído |  |  | Não | 2022-09-29 | 2022-11-24 |  | Problema: Falha de conexão nos potenciômetros de precisão de 100 ohms, curto no gerador de funções untek PSG9080 - 80MHz. Solução: Substituição dos potenciômetros, ressolda das conexões do gerador. | [7 empty] | 3305476946 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina SENSE XL TORSO COIL 1.5T MK2 |  |  | ALTA | Concluído |  |  | Não | 2022-09-29 | 2022-10-06 |  | Problema: cabo solto no conector coaxial na placa de divisão dos canais; Solução: substituição do conector coaxial, fechamento da bobina, aguardando retirada para teste. | [7 empty] | 3306972146 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina abdômen 9E Anterior Array GE - SN 002182WHH |  |  | ALTA | Concluído |  | SanMedical | Não | 2022-09-29 | 2022-10-03 |  | Problema: suspeita de cabo, falha de conexão no canal 8; Solução: verificação geral, passagem no SNR para AB e BC, bobina fechada e colada, pronta para retirada. | [7 empty] | 3307979588 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Comprar garra para pegar parafusos |  |  | LEVE | Concluído |  |  | Não | 2022-10-13 | 2022-10-13 |  | Problema: falha de conexão nos elos 3 e 4 da bobina. Solução: ressolda dos elos 3 e 4, substituição do amplificador. | [7 empty] | 3372241200 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina cardíaca 8CH |  |  | ALTA | Concluído |  |  | Não | 2022-10-13 | 2022-10-20 |  | Problema: Ruído em todos os canais, conectores J1 a J4 em curto, diodos GC1 em curto, malha do canal 8 aberta. Solução: Ressolda da malha do canal 8, fechamento da bobina para teste. | [7 empty] | 3373205804 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Ponteiras de solda SMD |  |  | LEVE | Concluído |  |  | Não | 2022-10-14 | 2023-01-23 |  | Problema: falha de conexão, curto nos elos 3 e 4 da bobina; Solução: substituição das ponteiras C210, ressolda dos componentes danificados. | [7 empty] | 3378068893 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina 9E Anterior Array - Transmit Fault Canal 5 |  |  | ALTA | Concluído |  | ND - XV | Não | 2022-10-17 | 2022-11-26 |  | Problema: curto no canal 5, falha de conexão no canal 2, trilha rompida no canal 2 perto do capacitor; Solução: jumper feito, reparo realizado na trilha rompida, novo SNR feito e bobina entregue ao cliente. |  |  |  | 03:13:00 |  |  |  | 3383272249 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina GE 8CH Joelho - Open circuit canal 8 intermitente |  |  | ALTA | Concluído |  | ND - XV | Não | 2022-10-19 | 2022-12-16 |  | Problema: circuito aberto no canal 8, indutor com resistência fora do padrão no canal 3, capacitor com solda fria no canal 8, defeito na parte de cima da bobina. Solução: troca do indutor, limpeza dos conectores coaxiais, fechamento da bobina para teste, envio da bobina para teste após identificação do capacitor com solda fria. | [7 empty] | 3398857723 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
MegaSwitch - Não passa R1GainCal canal 7 |  |  | ALTA | Concluído |  | OPX | Não | 2022-10-24 | 2023-05-12 |  | Problema: falha de conexão no pino do Mixer Module, curto no R1, defeito no mixermodule M7, necessidade de substituição do hardware. Solução: retirada do Mixer Module, ressolda de todas as conexões, substituição do mixermodule M7 pelo M8, testes realizados e reforço na solda do Mixer Module. |  |  |  | 09:02:18 |  |  |  | 3420009891 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Fonte GP4 - Problema nos 5V |  |  | LEVE | Concluído |  | OPX | Não | 2022-10-24 | 2024-07-19 |  | Problema: eficiência da fonte baixa, falha de conexão no canal 2, suspeita de CI com problema, aquecimento do TPS40075RHLR, saída inicial em 6,8V. Solução: reforço de solda, troca do CI 40075, resolda para estabilizar a saída em 5V. | [7 empty] | 3420011230 | 3 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Amplificador de RF - 3T |  |  | ALTA | Concluído |  | IMI | Não | 2022-10-24 | 2022-10-24 |  | Problema: Amplificador de RF com falha, sinal do SSD abaixo do esperado, solda fria na alimentação de um dos MOSFETs; Solução: Substituição do PA tube, ressolda da solda fria, testes em campo realizados. | [7 empty] | 3420027947 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina abdômen Philips 16 canais SENSE XL TORSO COIL |  | 000688 | LEVE | Concluído |  | Hosp Sta Cruz Canoinhas | Não | 2022-10-28 | 2023-11-29 |  | Problema: falta de dois parafusos na plaquinha de divisão, reparo não compreendido na placa de divisão, continuidade falha em cabos coaxiais, 6 cabos coaxiais rompidos, trilha rompida na bobina, placa de pré-amp quebrada, conectores mcx fêmea faltando. Solução: substituição dos cabos rompidos, ressolda da trilha, reparo da placa de pré-amp, verificação e teste dos cabos coaxiais, recolocação dos conectores mcx. | [7 empty] | 3443467834 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Fonte Gradiente XFD - Componentes Torrados |  |  | ALTA | Concluído |  | MCI Itajaí | Não | 2022-10-31 | 2022-11-30 |  | Problema: curto no capacitor de 4,7uF, IGBT em curto, falha no eixo X, queimadura da plaquinha e dos Mosfets, erro no eixo X pelos LEDs, problemas com o IGBT SKM400GB125D e Mosfets driver IXDN614; Solução: troca do IGBT, substituição dos Mosfet Drivers e LEDs da Gate Driver, ressolda e arrumação das plaquinhas da Bus Bar, teste de todos os componentes da fonte em separado, montagem do circuito da Control Board e Gatedriver, adição da parte de retificação dos 700V até a saída na Filter Board, troca da Control Board entre X e Z para isolar problemas. | [7 empty] | 3451878069 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Grad GCI2 - Philips - Canoinhas/SC |  |  | -- | Concluído |  |  | Não | 2022-10-31 | 2022-11-08 |  | Problema: Falha na forma de onda de saída na porta GRAD AMP CLK, defeito no modelo da fonte de alimentação do módulo GCI 2, falha na onda de 5MHz no campo. Solução: Correção da forma de onda, substituição da fonte de alimentação, ajuste no software para resolver a falha de conexão. | [7 empty] | 3453007165 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina ge 8ch flex 70 array |  |  | ALTA | Concluído |  | SanMedical | Não | 2022-11-21 | 2022-11-26 |  | Problema: trilha aberta no circuito 5, trilha rompida no canal 5 (trilha do terra), falha de conexão nos conectores A e B. Solução: ressolda da trilha no circuito 5, ligação das trilhas com um jumper no canal 5, verificação da bobina no SNR. |  |  |  | 02:38:28 |  |  |  | 3554667243 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Compras (23/11/2022) |  |  | -- | Concluído |  |  | Não | 2022-11-23 | 2022-12-01 |  | Problema: falha de conexão nos elos 3 e 4 da bobina, Solução: substituição do elemento e ressolda dos pontos de conexão. |  |  |  | 06:29:05 |  |  |  | 3568653077 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Cabo bobina de joelho 8 ch GE - Open Circuit canal 7 |  |  | ALTA | Concluído |  |  | Não | 2022-11-24 | 2022-11-26 |  | Problema: malha rompida, cabo DC7 rompido, malha geral do cabo rompida; Solução: substituição do cabo DC7, reparo da malha geral, ressolda dos cabos na placa com atenção à conexão correta. |  |  |  | 07:44:37 |  |  |  | 3572664491 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Fonte cherokee 400W de chassi MGD - RM Excite HD |  |  | ALTA | Concluído |  | ND - CB | Não | 2022-12-06 | 2023-05-10 |  | Problema: capacitores estufados, fusível aberto; Solução: substituição dos capacitores e fusível. |  |  |  | 05:15:00 |  |  |  | 3628337538 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Módulo DR - Raio X Artro |  |  | ALTA | Concluído |  | ND - ARTRO | Não | 2022-12-08 | 2023-02-07 |  | Problema: software do raio X não reconhecia o DR, módulo de comunicação do DR desligado, fonte de alimentação de 24V interna não entregando tensão, MOSFET em curto; Solução: checagem da continuidade do cabo, limpeza da console, adaptação com cabos e conectores, compra de fonte similar de 24V 100W, substituição da fonte, reparo no cabo, troca do termoretrátil e fixação com cola quente. |  |  |  | 01:37:05 |  |  |  | 3640472944 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Eixo Z amplificador de gradiente XFA-TOP image Problema recorrente |  |  | ALTA | Concluído |  | TOP Image | Não | 2022-12-08 | 2022-12-16 |  | Problema: 2 IGBTs BAD, componentes da GD ruins, Diodos retificadores em curto, LEDs da GD piscando ao iniciar. Solução: Substituição de 2 IGBTs, 2 Diodos retificadores, resistores de 1,5 ohm e 1k ohm, LEDs e Diodos K2, teste em bancada com 208Vac. | [7 empty] | 3640523058 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina FULLFOV P.A. 8Ch - Sanmedical canal 4 | 2023.102 | 2321 | MÉDIA | Concluído |  | SanMedical | Não | 2022-12-14 | 2023-06-16 |  | Problema: trilha rompida, falha de conexão, curto circuito no canal 8, mal contato na junção da placa com a trilha, problemas nos elos da bobina. Solução: reparo da trilha rompida, ressolda dos conectores, substituição do conector, reparo no canal 1A e 4, troca dos preamps, proteção com espuma no elemento 1b. |  |  |  | 07:56:00 |  |  |  | 3668487505 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina FULLFOV 8Ch PA - OPX |  | 3710 | LEVE | Concluído |  | OPX | Não | 2023-04-24 | 2023-05-22 |  | Problema: Falha no SNR dos canais 1A, 4, 8A, 8B, 5 e 6, variação no sinal do canal 8B, problemas nos elos da bobina 3 e 4, deficiências nos preamps. Solução: Teste SNR realizado, troca de todos os preamps, ressolda no canal 8B, confecção de capa para a bobina. |  |  |  | 05:49:17 |  |  |  | 3684133327 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Compra Material Lab e Gabriel |  |  | -- | Concluído |  |  | Não | 2022-12-20 | 2023-01-17 |  | Problema: falha de conexão nos elos 3 e 4 da bobina. Solução: substituição dos componentes danificados e ressolda das conexões. | [7 empty] | 3693384014 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Amplificador de Gradiente XFA |  | 128564WH2 | ALTA | Concluído |  | Vellame Equipamentos Medicos | Não | 2023-01-25 | 2023-01-27 |  | Problema: IGBT em curto, 3 LEDs em curto; Solução: Substituição de 1 IGBT, 3 LEDs bicolor, 3 mosfets responsáveis pelos LEDs. |  |  |  | 03:36:00 |  |  |  | 3872313291 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina quadrature knee/foot Sanmedical QUADknee chaminé... Reparo em Bobina quadratura Quadknee - reparação de parte queimada da bobina, subsituição de componentes e ajuste de sinal. | 2023.033 | 047077 | MÉDIA | Concluído |  | SanMedical | Não | 2023-01-30 | 2023-03-23 |  | Problema: capacitor torrado na parte de cima, sinal maior na bobina do Alphasonic em relação à Sanmedical, sem alteração significativa no sinal após troca dos capacitores; Solução: substituição do capacitor de 11pF por um de 12pF, teste do localizador da bobina, aguardando capacitores de 0.2pF e 11pF para substituição, troca da parte de cima com a bobina do Alpha. |  |  |  | 05:13:36 |  |  |  | 3895913142 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina GE Large Flex Coil 4CH - conector canal 1 |  | 133323WH6 | MÉDIA | Concluído |  | SanMedical | Não | 2023-01-30 | 2023-02-07 |  | Problema: cabo coaxial solto do conector do canal 1; Solução: conector trocado, bobina pronta para teste, registro de retirada de bobina. |  |  |  | 01:51:11 |  |  |  | 3896736909 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina GE HNA neurovascular SanMedical 14E 8ch - SNR baixo canal 2 e canal 6 e Elemento 11 - troca de componentes danificados | 2023.034 | 107594WH4 | MÉDIA | Concluído |  | SanMedical | Não | 2023-01-30 | 2023-08-10 |  | Problema: Transmit Fault no canal 8, diodo em curto no canal 5, falhas no cliente, diodos apresentando mal funcionamento no elemento 11, diodos Pin no canal 6 não conduzinhos. Solução: Substituição de 5 diodos (D25, D30, D24, D28, D23), troca da parte de cima do canal 8, troca do diodo em curto no canal 5, substituição de 2 diodos no elemento 11, substituição dos diodos Pin no canal 6. |  |  |  | 23:33:13 |  |  |  | 3896828452 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina GE Anterior Array Abdomen 9E 8Ch (OPX)- empréstimo |  | 127038WH8 | -- | Concluído |  | OPX, Primamed | Não | 2023-01-31 | 2023-12-08 |  | Problema: Falha de conexão nos elos 3 e 4 da bobina, curto no amplificador. Solução: Ressolda dos elos 3 e 4, substituição do amplificador. | [7 empty] | 3902401061 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina GE AA Abdômen 9E 8Ch CEONC - E4 e E7 |  | 001272WHH | MÉDIA | Concluído |  | CEONC | Não | 2023-01-31 | 2023-02-07 |  | Problema: variação no SNR nos elos 4 e 7, dois elos rompidos perto do capacitor nos elementos 4 e 7. Solução: trilhas reparadas, elos testados com VNA, passou no SNR para AB e BC, falta colar e colocar a capa. |  |  |  | 03:24:48 |  |  |  | 3903219231 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina Tornozelo Foot-Ankle Philips | 2023.031 | 24825 | ALTA | Concluído |  | CONRAD | Não | 2023-02-02 | 2023-08-07 |  | Problema: malha rompida, cabo rompido, canal faltando solda, pin diode canal 5 em curto, pin diode canal 4 em curto, bobina não reconhecida pela RM; Solução: malha refeita, cabo reparado, solda do canal realizada, pin diode canal 5 substituído, pin diode canal 4 substituído, bobina enviada para teste. |  |  |  | 29:26:34 |  |  |  | 3918603063 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina Anterior Array IMI 9E OpenCircuit canal 5 | 2023.028 | 002031WHH | ALTA | Concluído |  | IMI | Não | 2023-02-03 | 2023-02-03 |  | Problema: open circuit no canal 5, terra do canal 5 parcialmente rompido; Solução: reparo soldando dois jumpers no canal 5. | [7 empty] | 3924436166 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Placa SC P2 - RM |  | 01-W2057F02A | -- | Concluído |  | OPX | Não | 2023-02-03 | 2023-04-25 |  | Problema: Placa saindo por empréstimo, Placa retornou para OPX Solução: Empréstimo da placa para Daniel, Retorno da placa para OPX | [7 empty] | 3925702978 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina Joelho 1.5T Chaminé Quadknee GE (HD T/R Quad Extremity Coil) - reparo no pré-amp | 2023.041 | 50166 | ALTA | Concluído |  | SanMedical | Não | 2023-02-13 | 2023-02-28 |  | Problema: curto no amplificador V63 e no diodo duplo do pré amp, falha de conexão no SNR da RM; Solução: substituição do amplificador V63 e do diodo duplo, teste do pré amp. |  |  |  | 09:18:23 |  |  |  | 3957844289 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina Philips Cardíaca SYN. Cardiac Coil - Trilha rompida do canal 2 e substituição de cabo coaxial | 2023.042 | 000045 | ALTA | Concluído |  | SanMedical | Não | 2023-02-09 | 2023-05-22 |  | Problema: trilha rompida no elo do canal 2, cabo com meio e malha em curto; Solução: refazer a trilha do canal 2, substituir todo o cabo coaxial, fazer acabamento com termo branco. |  |  |  | 16:00:25 |  |  |  | 3957873081 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina Philips SENSE Spine 16Ch | 2023.085 | 000007 | ALTA | Concluído |  | SanMedical | Não | 2023-02-09 | 2023-07-05 |  | Problema: falha de conexão nos elos, amplificadores configurados para amplificar em 5 dbs a mais, bobina retirada sem reparo realizado. Solução: checagem dos elos com VNA, verificação dos amplificadores, limpeza interna da bobina, verificação das conexões e fechamento com parafusos. |  |  |  | 08:41:25 |  |  |  | 3957916196 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina SENSE Flex M Coil 1.5T Philips - Apresenta Ruído no elo 2 | 2023.077 | 001976 | ALTA | Concluído |  | SanMedical | Não | 2023-02-09 | 2024-02-19 |  | Problema: Elemento 2 com ruído Solução: Não encontrou-se nada na bobina, portanto a mesma foi liberada para realização de novos testes, voltou ao laboratório para verificar viabilidade de reparo, bobina fechada e pronta para retirada após caso não ser solucionado. |  |  |  | 08:10:18 |  |  |  | 3957926305 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina Philips SENSE MSK S 8ch 1.5T - canal 6 elo rompido e inserção de resistor no conector do cabo | 2023.061 | 000224 | MÉDIA | Concluído |  | SanMedical | Não | 2023-05-30 | 2023-08-10 |  | Problema: solda quebrada no ponto C17 do canal 6A, conectores A e B não reconhecidos, resistor de 3.5K ohms em paralelo com outro de 3.5K, conectores DC dessoldados da placa. Solução: correção da solda no ponto C17, substituição do resistor por um SMD de 3.3k ohms, ressolda dos conectores DC. |  |  |  | 11:25:16 |  |  |  | 3957930120 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina Philips Tornozelo SENSE Foot-Ankle Coil - Malha do Cabo rompida | 2023.060 | 047177 | MÉDIA | Concluído |  | SanMedical | Não | 2023-02-09 | 2023-03-23 |  | Problema: cabo rompido entre a malha e o pino do conector; Solução: ressolda do cabo na malha, revisão dos componentes do circuito de entrada da bobina, testes de continuidade nos canais. |  |  |  | 03:08:45 |  |  |  | 3957979840 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina Philips Ombro SENSE Shoulder Coil 1.5T - Cabo Coaxial Rompido | 2023.065 | 000419 | MÉDIA | Concluído |  | SanMedical | Não | 2023-02-09 | 2023-03-23 |  | Problema: cabo rompido (cabo coaxial laranja), falha de conexão nos circuitos internos da bobina, falha nos preAmps. Solução: emenda do cabo rompido, colagem do cabo na bobina, checagem e teste dos circuitos internos e preAmps, verificação dos componentes e cabos até o conector, ressonância dos elos com o VNA. |  |  |  | 17:59:56 |  |  |  | 3958001775 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
3 Bobinas Philips Cardíaca DS Torso Cardiac Coil 1.5T | 2023.044 | 000440 | ALTA | Concluído |  | SanMedical | Não | 2023-02-09 | 2023-03-21 |  | Problema: Falha de conexão no canal 4, ausência de queda de diodo de 1,2V no capacitor da plaquinha embaixo do Preamp, solda fria na placa do canal 7 da bobina de SN 000229. Solução: Ressolda na placa do canal 7, passagem de jumper no canal 4 para restaurar a queda de diodo, verificação de continuidade e teste de ressonância em todos os elos. |  |  |  | 21:04:49 |  |  |  | 3958035264 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Cabo de Bobina 8ch Body Fullfov |  |  | -- | Concluído |  | CONRAD, OPX | Não | 2023-02-09 | 2023-03-06 |  | No result | [7 empty] | 3958889262 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Cabo de Bobina (Marcos Maringá) - Problema Canal 5 |  |  | -- | Concluído |  |  | Não | 2023-02-13 | 2023-02-15 |  | Problema: Cabo DC do canal 5 rompido. Solução: Ressolda do cabo rompido e adição de 2 cabinhos de Spare para futuros reparos. |  |  |  | 04:26:11 |  |  |  | 3976200891 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Amplificador de Gradiente Mod. 10-37964 Rev.13 e Mod. 1037993 Rev. 6 - Troca de componente defeituoso | 2023.066 | 0135-615Y e 0412-1418 | ALTA | Concluído |  | SanMedical | Não | 2023-02-16 | 2023-04-04 |  | Problema: Capacitor C21 com vazamento, CI's U59, U60 e C141 suspeitos, erro relatado pelo cliente na máquina; Solução: Verificação das plaquinhas dos mosfets, remoção e medição do capacitor C21, verificação do circuito de entrada e da Control Board, retirada para testes. |  |  |  | 20:02:27 |  |  |  | 3997643410 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
cabo de bobina GE fullfov 8 canais - problema de contato no canal 4 |  | 2373 | ALTA | Concluído |  | CONRAD | Não | 2023-02-22 | 2023-04-28 |  | Problema: mal contato no canal 4, cabo apresentou problemas, cabo com falha de conexão; Solução: reparo realizado no conector do cabo no canal 4, envio de cabo OPx para testes, verificação do cabo de bobina GE full fov. | [7 empty] | 4027577772 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina Express Coil Abdômen GE - Anterior Array AA 4CH - troca pino cabo DC e canal 2 e 4 rompidos | 2023.059 | 131159WH6 | LEVE | Concluído |  | SanMedical | Não | 2023-02-27 | 2023-05-11 |  | Problema: 3 elos possivelmente rompidos, 2 elos rompidos (canal 2 e canal 4), falha no canal 1; Solução: Substituição do pino do cabinho dc, reparo realizado nos elos rompidos, colagem e colocação da capa. |  |  |  | 02:52:42 |  |  |  | 4053917869 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina Philips dS MSK Coil S 1.5T - reparo trilha canal 7 (RETORNO) - Problema de trilha falhando em outro ponto (retirada sem mais reparos) | 2023.056 | 000229 | LEVE | Concluído |  | SanMedical | Não | 2023-05-30 | 2023-10-27 |  | Problema: Falha de conexão na placa do canal 7, continuidade intermitente nas trilhas. Solução: Ressolda na placa do canal 7, substituição de dois cabinhos nas trilhas. |  |  |  | 07:35:45 |  |  |  | 4059187579 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina Philips dS MSK Coil M 1.5T - trilha rompida canal 4 | 2023.057 | 000245 | ALTA | Concluído |  | SanMedical | Não | 2023-02-28 | 2023-04-04 |  | Problema: queda de diodo de 1,2V no capacitor da plaquinha em baixo do Preamp no canal 4, terra rompido no circuito do canal 4; Solução: passado um jumper no canal 4 para restaurar a queda de diodo, bobina fechada e pronta para testes. |  |  |  | 07:00:00 |  |  |  | 4059189130 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina Philips dS TorsoCardiac Coil 1.5 T - trilha rompida, retirada sem mais reparos | 2023.058 | 000054 | ALTA | Concluído |  | SanMedical | Não | 2023-02-28 | 2023-09-21 |  | Problema: falha de conexão nos pontos da trilha, bobina não funcionou, memória eprom do coil ID pode estar danificada; Solução: correção dos pontos da trilha utilizando jumper, inserção de 2 indutores de 10uH, retirada para testes, retorno ao laboratório. |  |  |  | 13:39:49 |  |  |  | 4059199220 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina Express Coil Abdômen - Anterior Array AA 4CH - Falta de sinal | 2023.045 | 129468WH5 | ALTA | Concluído |  | Clinica Noal | Não | 2023-02-28 | 2023-04-11 |  | Problema: canal 4 com falha, curto entre 10V e ground, problema no cabo; Solução: checagem de componentes, comparação com canal 3, teste com VNA, LCR e multímetro, troca de cabos, reparo do fio branco, teste de estresse. | [7 empty] | 4062169555 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Empréstimos Bobina Express Coil - Anterior Array 9E 8CH |  | 127038WH8 | -- | Concluído |  | Clinivati | Não | 2023-03-01 | 2024-02-19 |  | Problema: Falha de conexão na bobina, curto no elo 3 e 4. Solução: Bobina emprestada para o Hospital Pequeno Príncipe, devolvida e colocada no estoque, empréstimo para CLINIVAT, bobina devolvida. | [7 empty] | 4070796513 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina Express Coil - Anterior Array Abdômen 9E 8CH GE RSul - OpenCircuit canal 8 | 2023.048 | 001293WHH | ALTA | Concluído |  | Rsul | Não | 2023-03-02 | 2023-03-28 |  | Problema: Terra do canal 8 rompido. Solução: Soldagem de cabinho no terra do canal 8 para corrigir curto com o restante. |  |  |  | 04:19:27 |  |  |  | 4077180914 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Placa Mamografia - Maringá |  |  | ALTA | Concluído |  |  | Não | 2023-03-20 | 2023-03-20 |  | Problema: mal contato no cabo X4 da placa do Mamógrafo; Solução: realização de raio X das plaquinhas, placa retornada para Maringá. |  |  |  | 08:30:00 |  |  |  | 4171044632 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Testador de cabo coaxial |  |  | ALTA | Concluído |  |  | Não | 2023-03-20 | 2023-03-30 |  | Problema: falha de conexão no cabo RJ-11, curto no conector BNC; Solução: substituição do cabo RJ-11, ressolda do conector BNC. | [7 empty] | 4173867493 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina Joelho GE 1,5T HD T/R Knee Array (signal too small) - trilha de terra aberto | 2023.076 | 041449 | MÉDIA | Concluído |  | SanMedical | Não | 2023-03-23 | 2023-04-05 |  | Problema: Signal too Small, falha de conexão na parte de cima da bobina Solução: Verificada uma trilha de terra aberta, reparada, continuidade dos dcs e dos coaxiais checados, todos os preAmps testados e funcionando normalmente, limpeza da parte interna da bobina e verificação das conexões dos elementos. |  |  |  | 11:16:36 |  |  |  | 4194336969 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina Tornozelo SENSE Foot-Ankle Coil Philips - Não reconhece |  | 046580 | LEVE | Concluído |  | OPX | Não | 2023-03-31 | 2023-08-07 |  | Problema: malha rompida no coaxial do PREAMP do canal 2, cabo coaxial mal conectado, pin diode defeituoso, capacitores com valores estranhos. Solução: ressolda de novo fio no coaxial, fixação do cabo coaxial com cola quente, reparo do pin diode com adaptação de diodos em anti-paralelo, substituição dos capacitores para valores corretos. |  |  |  | 03:46:00 |  |  |  | 4239258814 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina Joelho 1.5T HD T/R Knee Array GE open circuit - cabo o dc7 rompido | 2023.081 | 36914 | ALTA | Concluído |  | Cliniimagem - Criciuma | Não | 2023-04-04 | 2023-04-11 |  | Problema: cabo dc7 rompido, falha de conexão na ponta do conector que vai na máquina, estourado na outra ponta; Solução: reparo realizado substituindo o cabo verde e branco pelo vermelho e branco (spare). |  |  |  | 01:17:51 |  |  |  | 4257032335 |  | OPx Soluções Inteligentes | Gabriela Vacella jul 14, 2025 2:19 PM
Bobina Large Flex Coil 1.5T 4CH GE troca de conectores canal 4 e canal 2 | 2023.092 | 149460WH8 | LEVE | Concluído |  | SanMedical | Não | 2023-04-04 | 2023-05-04 |  | Problema: cabos rompidos no conector (cabo preto - canal 4, cabo verde - canal 2); Solução: troca dos conectores. |  |  |  | 04:30:32 |  |  |  | 4257101578 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina SENSE Flex M Coil 1.5T Philips - Substituição de componente queimado (indutor) e elo rompidos (confeccionada capa) | 2023.084 | 001151 | LEVE | Concluído |  | SanMedical | Não | 2023-04-04 | 2023-10-23 |  | Problema: indutor torrado na placa do cabo, três pontos rompidos nos elos 1 e 2 da bobina; Solução: substituição do indutor por um de 3.3uH, verificação de todos os componentes, ressolda dos elos rompidos, fechamento da bobina para teste. |  |  |  | 00:27:57 |  |  |  | 4257176246 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina SENSE Torso 16 Philips - reparo em cabo coaxial | 2023.101 | 000508 | LEVE | Concluído |  | SanMedical | Não | 2023-04-04 | 2023-06-07 |  | Problema: cabinho vermelho (P1) rompido, falha de conexão no cabo da bobina; Solução: substituição do cabinho rompido por um cabo coaxial de spare e ressolda na malha para restaurar a continuidade. |  |  |  | 02:28:55 |  |  |  | 4257251315 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Cabo Bobina Ombro 1.5 T SYSTEM CABLE ASSY Philips - malha aberta | 2023.093 | 1029 | LEVE | Concluído |  | SanMedical | Não | 2023-04-04 | 2023-06-07 |  | Problema: cabos dcs rompidos, cabo cinza queimado, cabo laranja e preto em curto, malha aberta; Solução: identificação dos cabos danificados, solicitação de orçamento, retirada do cabo pela SanMedical. | [7 empty] | 4257347400 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Cabo Split Head Coil - apresentava ruído - Trocados um resistor e um diodo tvs | 2023.151 | 2341973 | LEVE | Concluído |  | SanMedical | Não | 2023-04-04 | 2023-11-27 |  | Problema: indutor solto, resistor com problema (49.9 ohms 1% medindo 50K ohms), resistência do diodo tvs (L05) CR4 com 500 ohms em vez de 29 ohms, impedância de 2,2KΩ em coaxial, indutor medindo 0Ω. Solução: ressolda do indutor, substituição do resistor por um de 50 ohms, substituição do diodo tvs, análise e comparação de componentes. |  |  |  | 02:09:43 |  |  |  | 4257369338 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Controladora de Gradientes - SYS CONTROL ASSY - Modelo 10-37993 Rev. 08 - Troca de componentes oxidados | 2023.104 | 0702-5006 | ALTA | Concluído |  | SanMedical | Não | 2023-04-05 | 2023-08-15 |  | Problema: dois capacitores de 100uf 35V estragados, um com ESR alto de 6 ohms, outro oxidado, Vicor com defeito não apresentando tensão na saída; Solução: substituição dos capacitores, ressolda dos componentes, substituição do Vicor. |  |  |  | 04:43:00 |  |  |  | 4266707065 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Amplificador de Gradiente SGA - GE -Eixo Y | 2023.080 | 76006WH6 | ALTA | Concluído |  | CLINIIMAGEM | Não | 2023-04-10 | 2023-04-11 |  | Problema: 4 IGBT's em curto; Solução: Substituição dos IGBT's por equivalentes SKM400GB125D, injeção de tensão de 208Vac, verificação dos LEDs da entrada, teste do eixo com localizador de 3 planos, instalação no cliente. |  |  |  | 06:00:00 |  |  |  | 4283558314 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina Joelho- 1.5t HD T/R KNEE ARRAY - erro de coil id - cabo dc coilid return foi reparado | 2025.086 | 41808 | ALTA | Concluído |  | PRIMAMED | Enviado | 2025-03-17 | 2025-03-25 | MRR10840 | Problema: bobina apresentando problema, erro no cabo Coil Id Return, cabos rompidos no ponto de aperto; Solução: reparo do cabo Coil Id Return, redução do tamanho do cabo em 10cm, recuperação de três cabos de spare. | RM SIGNA EXPLORER | 1 |  | 05:00:00 |  |  |  | 8716330104 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina Joelho 1.5T HD T/R Knee Array GE Signal too Small e Open Circuit CH8 - cabo DC10V reparado | 2025.002 | 040007 | MÉDIA | Concluído |  | CTSUL - BAGÉ | Enviado | 2025-02-26 | 2025-03-25 |  | Problema: diodo com falha no canal 8, sinal muito pequeno, circuito aberto no canal 8, cabo DC sem continuidade; Solução: substituição do diodo, testes de amplificação e recepção realizados, ressolda de capacitores desconectados, reparo do cabo DC utilizando cabo spare. | RM BRIVO 355 | 2 | [5 empty] | 8578174820 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina FullFov GE 8CH 1.5T - Alphasonic -Artefato metálico - substituído componente o qual havia pinos magnéticos, encontrado uma malha aberta em um dos cabos coaxiais, que também foi ressoldada. | 2025.072 | 812 / 51500 | ALTA | Concluído |  | AlphaSonic CWB | Enviado | 2025-02-25 | 2025-03-25 | 2591063 | Problema: artefato em imagem, falha de conexão no elo anterior (trilha dessoldada), diodo com pino quebrado na região posterior UPPER esquerda, malha solta em cabo coaxial interno, alça da bobina desgastada. Solução: ressolda do ponto defeituoso na placa do elo, substituição do diodo danificado, ressolda da malha do cabo coaxial, substituição da alça por peça nova em TPU. | RM SIGNA EXCITE GE | 1 | [5 empty] | 8565182290 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina HD T/R QUAD EXTREMITY COIL - GE 1.5T - Substituido componente defeituoso de preamp | 2025.083 | 038685 | ALTA | Concluído |  | Unimed Noroeste | Enviado | 2025-03-11 | 2025-03-25 | MRR10227 | Problema: Bobina apresenta imagens ruins nos exames, pino do cabo coaxial torto, diodo do preamp em curto. Solução: Pino do cabo coaxial desentortado, diodo MM1403 substituído no preamp. | RM OPTIMA 360 | 1 | [5 empty] | 8673317354 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina HD T/R Quad Extremity Coil (Chaminé) GE - Clínica Matrix - > Timbó-SC - Signal too Small - Diodo Pin, capacitor e amplificador substituidos | 2024.368 | 614 | ALTA | Concluído |  | Matrix - Timbó | Enviado | 2024-11-07 | 2025-03-25 | 2646955 | Problema: Sensor Shock rompido, signal too small, cheiro de queimado, bobina não passa no auto prescan, capacitor do elo queimado, resistor de precisão estourado, diodo pin em condução reversa, medição incorreta no capacitor, conector quebrado. Solução: Substituição do sensor, verificação de elos com VNA, checagem de PREAMPS, limpeza da parte interna, substituição do capacitor por 51 pF, troca do resistor de precisão por um equivalente, substituição do diodo pin, limpeza da placa e substituição do capacitor por 24 pF, troca do conector quebrado. | RM SIGNA HDXT 1.5T | 5 |  | 05:05:35 |  |  |  | 7803320821 | 2 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina Sense XL Torso coil - 1.5T MK2 - 7 elos com defeito foram reparados e 3 cabos coaxiais defeituosos também foram reparados(capa confeccionada) | 2025.034 | 539 | MÉDIA | Concluído |  | CTC | Enviado | 2025-01-20 | 2025-03-25 | 33255 | Problema: conectores dessoldados nos cabos J9, J11 e J17, 4 elos rompidos, mal funcionamento nos elos J26, J27, J30, J32, J1, J5 e J6, cabos coaxiais rompidos; Solução: ressolda dos conectores, substituição dos elos danificados, verificação de continuidade dos cabos e componentes críticos, limpeza interna da bobina, montagem e fechamento com parafusos. | RM PHILIPS ACHIEVA | 2 |  | 14:38:00 |  |  |  | 8281065024 | 0 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Cabo interface bobina Siemens - reparo na estética do cabo e ressolda de cabo coaxial | 2025.035 | 3736 | LEVE | Concluído |  | CDI JARDIM INDUSTRIAL | Enviado | 2025-01-28 | 2025-03-25 | 23810 | Problema: meio de um dos cabos coaxiais dessoldado; Solução: ressolda do cabo coaxial utilizando cabo extra DC para maior mobilidade. | RM SYMPHONY 1.5T | 1 | [5 empty] | 8344229169 | 0 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Fonte de gradiente SGA - OPX (base de troca CLINICA RADIOLOGICA DR OCTAVIO LOBO LTDA - Belém) | 2025.018 | 1196WH5 | MÉDIA | Concluído |  | OPX | Enviado | 2025-03-19 | 2025-03-25 |  | Problema: Overvoltage no eixo Z, resistores SMD de 332k ohms queimados, capacitores da entrada trifásica desconectados. Solução: Substituição dos resistores queimados por resistores de 330k, ressolda dos capacitores da entrada trifásica, verificação e limpeza das conexões, revisão do gate driver e medição dos capacitores do módulo. | RM SIGNA HDXT 1.5 | 1 |  | 06:00:00 |  |  |  | 8733053838 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
LHTCB suspeita MCI - verificação de funcionamento da fonte - Nada encontrado, Fonte devolvida sem mais reparos | 2025.119 | HL03TCRK | -- | Concluído |  | MCI | Enviado | 2025-03-13 | 2025-03-25 | MRRD0389 | Problema: curto circuito na placa LHTCB, possível dano à fonte PHPS; Solução: instalação de uma fonte LHTCB OPx em empréstimo, teste da LHTCB com alimentação, funcionamento pleno confirmado. | RM SIGNA CREATOR | [6 empty] | 8693937345 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Amplificador de Gradiente 281+(K2) 3 IGBTs , 2 fusíveis e 3 resistores trocados(Retorno) | 2024.366 | 1608EV259 | ALTA | Concluído |  | CONRAD | Enviado | 2024-10-29 | 2025-03-25 | MR21950 | Problema: IGBTs estourados, resistores de 3.92 ohms abertos, fusíveis de 500V 400A abertos. Solução: Substituição de 3 IGBTs APT12031JFLL, 2 resistores de 3.92 ohms, 2 MosFETs FR024N, 1 CI MiC 29502, 1 Ci 4450, 1 diodo B34, e fusíveis de entrada 400A 500V; retocagem das pastas térmicas dos MosFETs de potência e revisão das placas remanescentes. | ACHIEVA 1.5T | 2 |  | 01:00:00 |  |  |  | 7738477619 | 3 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina FullFov GE 8CH 1.5T - Mackenzie - Dois elementos reparados e substituição de pindiode ch2 | 2025.055 | 52781 | ALTA | Concluído |  | HUEM | Enviado | 2025-02-17 | 2025-04-01 | MRR7746 | Problema: open circuit no canal 2, open circuit no canal 10, diodo aberto na parte anterior da bobina, capacitor medindo 33pF ao invés de 47pF, falha no teste; Solução: reparo dos elos rompidos, limpeza do conector, substituição do diodo por um diodo PIN branco, substituição do capacitor por um de 43pF, troca de conectores na parte anterior. | RM SIGNA HDXT 1.5T | 4 |  | 04:00:00 |  |  |  | 8500886669 | 0 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
GEM Flex Coil 16-M Array, 1.5T Receive Only - Open Circuit CH16 - (componente com solda fria ch8) | 2024.392 | 023-4-2732 | ALTA | Concluído | Pedro Augusto PA | CEONC | Enviado | 2024-11-21 | 2025-04-03 | MRR11626 | Problema: terminal solto no indutor do canal 8 da bobina, ruídos estranhos após teste SNR. Solução: ressolda do terminal solto, verificação e limpeza dos componentes internos da bobina, montagem e teste da bobina. | SIGNA EXPLORER 1.5T | 2 | [5 empty] | 7902659602 | 1 | Gabi | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina Abdômen 4 canais Express Coil GE - Anterior Array 1.5T - Ruído CH2 - Elo Rompido | 2024.322 | 107912WH8 | ALTA | Concluído | Pedro Henrique PH | RSUL - Pelotas | Enviado | 2024-09-26 | 2025-04-07 | MR1486SX0 | Problema: Ruído CH2, rompimento no elo 2, rompimento no elo 4, problema no elo 3, parafuso faltando na parte de trás; Solução: Checagem dos elos com VNA, reparo com malha de soldador no elo 2, reparo com malha de soldador no elo 4, retirada do elo 3 para mapeamento das trilhas e capacitores, fabricação de PCB flexível para substituição dos elos, colocação de novos elos com proteção nos capacitores. | RM BRIVO 355 | 3 |  | 04:15:31 |  |  |  | 7512704190 | 1 | Gabi | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Empréstimo Bobina fullfov Anterior e Posterior OPX |  | 1709 e 54350 | -- | Concluído |  | AlphaSonic CWB | Enviado | 2025-01-24 | 2025-04-14 |  | Problema: Empestimo para AlphaSonic com conector Legacy. Solução: Devolvida. | [7 empty] | 8321837109 |  | Gabi | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
BOBINA QD TORSO SPEEDER - TOSHIBA | 2025.118 | A45421 | MÉDIA | Concluído | Pedro Augusto PA | TRIPPIA | Enviado | 2025-03-31 | 2025-04-16 | R3F1192037 | Problema: não realiza scan, erro de pin diode, conector frouxo, cabo solto, diferença em diodos. Solução: verificação de componentes, teste de ressonância, teste de amplificação, ressolda do cabo, verificação das conexões, substituição de diodo. | RM VANTAGE - TOSHIBA | 2 | [5 empty] | 8820075852 |  | Gabi | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina Abdômen 4 canais Express Coil GE - Anterior Array 1.5T - Falta de sinal CH3 - Projeto, confecção e validação de novos elos para a bobina. | 2025.130 | 107912WH8 | ALTA | Concluído | Pedro Henrique PH | RSUL - Pelotas | Enviado | 2025-04-07 | 2025-04-17 |  | Problema: Falta de sinal CH3, 1 parafuso faltando na parte de trás da bobina Solução: Checagem de elos com VNA, checagem de PREAMPS com VNA, checagem de componentes críticos com LCR, checagem de continuidade dos Terras, checagem do circuito Coil ID, inserção de dois novos elos com proteção nos capacitores, ressolda e verificação da conexão dos elementos, colagem da bobina. |  | 1 | [5 empty] | 8876660979 |  | Gabi | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina 1.5T SPLIT HEAD COIL - troca de componentes internos no cabo | 2025.101 | 126006WH6 | ALTA | Concluído | Michael S Centeno | Unimed Noroeste | Enviado | 2025-03-11 | 2025-04-23 | MRR10227 | Problema: defeito na bobina, ruído excessivo no SNR, discrepâncias nos diodos TVS, falha de conexão no cabo; Solução: reforço das soldas dos capacitores, substituição dos diodos TVS, troca do cabo para teste, verificação e limpeza dos componentes internos. | RM OPTIMA 360 | 4 | [5 empty] | 8673387663 |  | Gabi | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
1.5T 4CH LARGE FLEX COIL - Transmit Fault - ressolda de componentes internos e validação em bancada e RM | 2025.127 | 12698WH2 | MÉDIA | Concluído | Pedro Augusto PA | Unimed Noroeste | Enviado | 2025-04-03 | 2025-04-23 |  | Problema: Falha de conexão nos elos, curto entre pino e malha, defeito nos componentes críticos, problemas de continuidade nos cabos coaxiais e DC. Solução: Checagem dos elos com VNA, verificação dos PREAMPS, testes de continuidade, limpeza da parte interna, verificação das conexões, confeccionar capa protetora para a bobina. |  | 1 | [5 empty] | 8855108256 |  | Gabi | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
FONTE do "céu estrelado" Troca da lâmpada interna e retirada do reator | 2025.117 | 09.10.285 | LEVE | Concluído | Michael S Centeno | IDEPI | Enviado | 2025-03-31 | 2025-04-23 | 2869229 | Problema: lâmpada queimada, preço elevado; Solução: substituição da lâmpada por LED com maior Lumens, eliminação do reator, conexão direta ao 220V. | RM SIGNA HDXT GE | 1 | [5 empty] | 8820004306 |  | Gabi | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Fonte GPM900-48 - 48V Maringá Limpeza e ressolda de componentes | 2024.268 |  | MÉDIA | Concluído |  | IMI | Enviado | 2024-08-14 | 2025-04-23 | MRHM0208 | Problema: falha na fonte, estresse excessivo em componentes, integridade de capacitores comprometida; Solução: retirada da placa, limpeza da fonte, remontagem da fonte, testes de estresse com carga de 15 ohms, mapeamento de componentes, envio da fonte para o cliente. | OPTIMA 450W |  | 1 | 09:13:40 |  |  |  | 7227210748 | 2 | Gabi | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Djinn Tonix HV Tank - CT São Miguel do Oeste - 4 IGBTs e um fusível 20A 1kV substituídos | 2025.167 | 321010BT1 | ALTA | Concluído | Michael S Centeno | CasaVitta - S.Miguel | Enviado | 2025-04-25 | 2025-04-28 | CE6VG2100026HM | Problema: dois IGBTs danificados, fusível queimado; Solução: substituição dos 4 IGBTs e do fusível. | CT REVOLUTION GE | 1 |  | 03:32:00 |  |  |  | 9010219779 |  | Gabi | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina 1.5t Express Coil - 9E Anterior Array GE - Apresentando falha de sinal para Região C - Pin Diode substituído no canal defeituoso | 2025.145 | 149352WH7 | MÉDIA | Concluído | Pedro Henrique PH | ND - ARTRO | Enviado | 2025-04-14 | 2025-04-29 | MRR10629 | Problema: falha de sinal na bobina anterior para região C, um parafuso faltando na parte traseira, pin diode em curto no elo 9, elo 9 não ressonando conforme esperado; Solução: substituição do pin diode, verificação do cabo, registro de checklist de manutenção, limpeza da parte interna, verificação da conexão dos elementos, fechamento com todos os parafusos. | RM OPTIMA 360 GE | 1 | [5 empty] | 8929366855 |  | Gabi | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
BOBINA SYN BODY COIL Philips- Elo 4 rompido foi reparado e bobina foi aprovada nos testes | 2025.175 | 001279 | ALTA | Concluído | Michael S Centeno | HOSPITAL DO CORAÇÃO DE NATAL | Enviado | 2025-04-24 | 2025-04-30 |  | Problema: falta de sinal, elo 4 rompido Solução: reparo no elo 4, bobina colada e enviada para o cliente |  | 1 |  | 09:17:00 |  |  |  | 8998166406 |  | Gabi | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:50 PM
Amplificador de Gradiente SGA GE OPX - Limpeza e atualização de solda em placas internas |  | BZ7XRT | MÉDIA | Concluído | Pedro Henrique PH | OPX | Enviado | 2024-09-05 | 2025-05-02 |  | Problema: Retorno ao laboratório com problemas, medição de igbts e capacitores brancos sem falhas, verificação de gate driver e placas high e low sem problemas identificados. Solução: Remontagem do eixo para teste em bancada, limpeza de cabos e placas, alimentação do eixo com 208 V para teste dos LEDs, todos acenderam na cor verde. |  | 1 | [5 empty] | 7373337074 |  | Gabi | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Fonte de gradiente ACGD SGA - limpeza e ressolda de componentes | 2025.075 | 49515WH0 | LEVE | Concluído |  | UNIMAGEM-RG | Sim | 2025-01-07 | 2025-03-25 |  | Problema: falha de conexão nos IGBTs da entrada, curto nas soldas, verificação de componentes sem discrepância. Solução: troca de 2 IGBTs, reforço das soldas, verificação de gate driver, Rectifier filter board, capacitores e IGBTs, fechamento da peça e realização de novo teste. |  | 1 | [5 empty] | 8180427037 | 0 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Amplificador de Gradiente GE - Unimagem RG - limpeza interna, troca de pasta termica em igbts, reparo em placa de interface de potência. | 2025.074 | D0EBSY | MÉDIA | Concluído |  | UNIMAGEM-RG | Sim | 2024-12-18 | 2025-03-25 | 2744677 | Problema: falha de conexão nos leds oxidados, trilha em aberto. Solução: reparo na trilha, aplicação de cola quente nos leds, limpeza e lixamento dos igbts brancos, substituição da pasta térmica. | RM SIGNA EXCITE 11X 1.5T | 1 |  | 04:00:00 |  |  |  | 8078966095 | 0 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Conector do cabo bobina da bobina Crânio 3T - 3 peças | 2025.109 | 036740 | ALTA | Concluído |  | IMI | Enviado | 2025-02-26 | 2025-04-01 | 2871974-1 | Problema: Falha de conexão no cabo, defeito na base plástica, necessidade de substituição de peças. Solução: Refeita e impressa em 3D a base plástica, escaneamento da peça original, impressão em ABS, tratamento em acetona, desenvolvimento e substituição das peças. | SIGNA HDXT HD16 V03 3.0T | 3 | [5 empty] | 8576946058 |  | Gabi | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina Quad Extremity Coil GE 1.5T - Sistema não reconhece - reparo em pré-amplificador (preamp) | 2025.140 | 50002 | MÉDIA | Concluído | Michael S Centeno | Radiottech | Enviado | 2025-01-29 | 2025-04-23 |  | Problema: sistema não reconhece a bobina, préAmp com falha, diodo MMBD1403 com resistência interna, SNR baixo, retorno do mesmo problema anterior. Solução: substituição do amplificador V63 pelo SAV 33, substituição do diodo MMBD1403, troca do SAV33 por um V67, verificação do cabo, elos e placa do préAmp. |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 8352682398 |  | Gabi | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Reparo do Monitor - 6767104754YA (Monitor B) - troca de componentes na fonte de alimentação interna ao monitor | 2025.142 | 6767104754YA | LEVE | Concluído |  | ND - CB | Sim | 2025-04-14 | 2025-04-23 | 2633605AWW | Problema: Monitor não liga, não dá vídeo, MOSFET de chaveamento em curto; Solução: Substituição do MOSFET FQPF10N60C pelo 10N60, ressolda da fonte de alimentação. | AW 4.5 GE | [6 empty] | 8928131705 |  | Gabi | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
SIGNA HD 1.5T PHASED ARRAY SHOULDER COIL GE - Pino quebrado - realizada troca de pino no conector | 2025.154 | 05320 | MÉDIA | Concluído | Pedro Augusto PA | Clinivati | Enviado | 2025-04-16 | 2025-04-25 | MRRD0310 | Problema: Pino DC entortado, pino rompido durante tentativa de desentortar, falha operacional por manuseio inadequado na conexão/desconexão, Open Circuit Canal 5. Solução: Substituição do pino DC por pino de ouro compatível e homologado, alinhamento preciso do novo pino, testes de continuidade e isolamento em bancada, reforço de orientações sobre boas práticas de manuseio. | RM SIGNA EXPLORER 1.5T | 1 | [5 empty] | 8948022512 |  | Gabi | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
MegaSwitch 16CH GE- Problema canal 4 - Mixer Module Substituido | 2025.097 | HL05JFKA | LEVE | Concluído | Michael S Centeno | Cliniimagem - Criciuma | Enviado | 2025-04-16 | 2025-04-28 | 2728519 | Problema: equipamento não completando o TPS Reset, logs de erro CH4, incompatibilidade do Mixer Module 4 com o MegaSwitch; Solução: reparo no canal 3 de magaswitch canal 16CH, substituição do Mixer Module 4, testes de compatibilidade realizados. | RM SIGNA EXPLORER 1.5T | 1 |  | 02:14:23 |  |  |  | 8947963913 |  | Gabi | Gabriela Vacella jul 14, 2025 2:26 PM
Amplificador de gradiente SGA GE- Unimagem - Reparo realizado na Gate Driver e troca de leds na busbar board | 2025.177 | BZ7S98 | LEVE | Concluído | Pedro Henrique PH | UNIMAGEM-RG | Sim | 2025-04-24 | 2025-05-02 |  | Problema: leve ferrugem no eixo, LEDs com defeito nas bus bar boards, optoacoplador queimado na Gate Driver; Solução: limpeza do eixo com álcool, aplicação de desengripante e limpa contato, substituição dos LEDs defeituosos, troca do optoacoplador queimado por outro retirado de outra Gate Driver, limpeza da placa, medição dos capacitores que estão ok. |  | 1 | [5 empty] | 8996725340 |  | Gabi | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina de Joelho - 1.5t HD T/R KNEE ARRAY GE signal too small - Cabo DC o qual estava rompido foi reparado | 2025.166 | 36914 | MÉDIA | Concluído | Pedro Henrique PH | Cliniimagem - Criciuma | Enviado | 2025-04-29 | 2025-05-02 | 2728519 | Problema: não roda autoscan, não roda manual pre scan, signal too small, cabo DC de 10V rompido; Solução: verificação do cabo, reparo com cabo verde de spare. | RM SIGNA EXPLORER 1.5T | 1 | [5 empty] | 9007333854 |  | Gabi | Gabriela Vacella jul 14, 2025 2:26 PM
Bobina 3.0T HD 8CH Cardiac Array (Cardiaca) GE Anterior - IMI - Maringá | 2023.155 | 441 e 330 | ALTA | Concluído |  | IMI | Não | 2023-06-30 | 2024-10-04 |  | Problema: Faltando 9 parafusos na parte posterior, malha aberta no final do cabo. Solução: Checagem de elos com VNA, checagem de PREAMPS com VNA, checagem de componentes críticos com LCR, checagem de continuidade dos Terras, ressolda da malha, limpeza da parte interna, verificação da conexão dos elementos, fechamento com todos os parafusos. | [7 empty] | 4735975521 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
MegaSwitch 16Ch Noal - Problema canal 13 |  | 5537137-8 | ALTA | Concluído |  |  | Não | 2023-04-25 | 2023-05-15 |  | Problema: possível problema no canal 13; Solução: remoção do MixerModule do canal 13, instalação da barra de pinos fêmea na placa, encaixe do novo Mixer module. |  |  |  | 09:55:59 |  |  |  | 4365159753 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
2 Cabos Azul da mesa - SanMedical |  |  | -- | Concluído |  |  | Não | 2023-05-15 | 2023-05-18 |  | Problema: cabo azul emprestado, cabo devolvido em estado ruim; Solução: empréstimo de 2 cabos azul, devolução de um cabo e uma base de troca. | [7 empty] | 4472758338 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
MCR3 tool - SanMedical |  |  | -- | Concluído |  |  | Não | 2023-05-15 | 2023-05-18 |  | Problema: Empréstimo da ferramenta MCR3 SanMedical, Solução: Devolução da ferramenta. | [7 empty] | 4472856642 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina 1,5T express coil anterior array abdomên - COP -trilha rompida ch7 | 2023.099 | 129495WH8 | ALTA | Concluído |  | ND - COP | Não | 2023-05-02 | 2023-05-22 |  | Problema: Ruído alto canal 5, trilha rompida no canal 7 próximo ao capacitor; Solução: Checagem de elos com VNA, reparo da trilha rompida, verificação de continuidade dos elementos e limpeza interna da bobina. |  |  |  | 01:45:49 |  |  |  | 4402597399 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Cabo Bobina Quadurature knee/Foot GE - Conrad | 2023.118 | ECI - 125870 | ALTA | Concluído |  | CONRAD | Não | 2023-05-18 | 2023-05-23 |  | Problema: LED vermelho acendeu durante o scan, falha de conexão no conector. Solução: Reparo no conector realizado, cabo aprovado nos testes, LED acendendo verde, cabo enviado para clínica. |  |  |  | 02:01:00 |  |  |  | 4498807769 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Placa LINESEL HItachi CZ44BS - Radiologia Manoel de Abreu | 2023.130 | PH1295502 | ALTA | Concluído |  | MABREU | Não | 2023-05-31 | 2023-06-12 |  | Problema: fusíveis FU1, FU3, FU5 e FU7 abertos; Solução: retirados os fuses queimados, fusíveis já substituídos, placa enviada para Cascavel, placa instalada no cliente e funcionando. |  |  |  | 04:30:00 |  |  |  | 4566872219 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina chaminé quadrature knee/foot GE - CDIP Chapecó | 2023.117 | 57035 | ALTA | Concluído |  | CDIP - Chapecó | Não | 2023-05-12 | 2023-06-16 |  | Problema: artefato na parte inferior da bobina, erro de Signal too small, granularizações na imagem do cliente; Solução: reparo em 3 conectores da parte de baixo, troca da placa que contém os elos pela placa da OPX. |  |  |  | 07:40:52 |  |  |  | 4463170492 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Empréstimo kit troca ColdHead SanMedical |  |  | -- | Concluído |  | SanMedical | Não | 2023-06-13 | 2023-06-19 |  | Problema: Peças emprestadas, Solução: Devolvidos! | [7 empty] | 4638903224 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Empréstimo Bobina FullFov 8CH 1.5T Anterior Array SanMedical |  | 3565 | -- | Concluído |  |  | Não | 2023-06-20 | 2023-06-20 |  | Problema: Nenhum problema identificado durante o diagnóstico. Solução: Bobina devolvida no dia 20/06/2023. | [7 empty] | 4675063251 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Empréstimo Bobina chaminé quadrature knee/foot GE OPX - CDIP |  | 55000 | -- | Concluído |  | CDIP - Chapecó | Não | 2023-05-15 | 2023-06-19 |  | Problema: Empréstimo de bobina quad/knee para CDIP Chapecó; Solução: Devolvida! | [7 empty] | 4472955640 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina chaminé quadrature knee/foot GE - IRC Reparo nos conectores parte inferior | 2023.147 | 056969 | ALTA | Concluído |  | IRC | Não | 2023-06-19 | 2023-06-23 |  | Problema: Falha de conexão nos conectores da parte inferior da bobina. Solução: Reparo nos conectores da parte inferior da bobina, verificação do SNR antes e após o reparo. | [7 empty] | 4666331158 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Eixo X Amplificador de Gradiente SSSA - TOP IMAGE | 2023.128 | 177632WH7 | ALTA | Concluído |  | TOP Image | Não | 2023-05-29 | 2023-06-27 |  | Problema: curto nos diodos, resistor aberto na gate driver, operação desbalanceada dos IGBTs, OV (Over Voltage) nos leds de sinalização; Solução: substituição de 3 IGBTs, 3 Mosfet Drivers, 4 diodos, 3 resistores, 1 led de sinalização, troca do resistor de 1.5 ohms da gate driver, revisão na Voltage Sensor Board, IGBT's, capacitores, cabos e backplane. |  |  |  | 06:25:36 |  |  |  | 4550642058 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Tampa Motor MRI - MH2630-136A - R |  |  | LEVE | Concluído |  |  | Não | 2023-05-22 | 2023-06-30 |  | Problema: desgaste da rosca das tampas impressas, falta de definição do tipo de rosca exata; Solução: modelagem da tampinha com base nas medidas, impressão de modelos diferentes para testes, recomendação de troca do carvão e das tampas, produção de novas tampas pelo Normândia e testes de funcionalidade. |  |  |  | 01:51:57 |  |  |  | 4513146879 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina FullFov OPX Completa AA-PA - Maringá |  | 487 e 54350 | -- | Concluído |  | ND - CB | Não | 2023-05-22 | 2023-06-30 |  | Problema: Falha de conexão nos elos 3 e 4 da bobina. Solução: Empréstimo de bobinas para CDIP Pato Branco, devolução das bobinas, e retorno das bobinas ao laboratório. | [7 empty] | 4513638240 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina 1.5T GEM Anterior Array Abdômen - Francisco Beltrão | 2023.160 | 1304 | ALTA | Concluído |  | TomoClin | Não | 2023-07-04 | 2023-07-27 |  | Problema: cabo coaxial laranja E4 rompido, falha de conexão no cabo. Solução: emenda no coaxial, aplicação de isolante líquida na malha, colocação de dois termos por cima, produção de espuminha/balun para proteção do reparo. |  |  |  | 06:56:56 |  |  |  | 4750799156 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Encontrar PIN Diode Bobinas |  |  | MÉDIA | Concluído |  |  | Não | 2023-04-24 | 2023-07-28 |  | Problema: Falha de conexão no diodo MA45471, curto no diodo DH52076, defeito no amplificador MADP-011084-1134B0; Solução: Substituição do diodo MA45471, ressolda do diodo DH52076, troca do amplificador MADP-011084-1134B0. | [7 empty] | 4359827087 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina FULLFOV 12Ch 1.5T Anterior Array - 4 Pin Diodes (originais) substituidos | 2023.162 | F711 | ALTA | Concluído |  | IMI | Não | 2023-07-13 | 2023-08-02 |  | Problema: Sinal baixo, artefato eventualmente, 4 PINDIODES não medindo no elo 5A Solução: Checagem de elos com VNA, checagem de PREAMPS com VNA, checagem de componentes críticos com LCR, checagem de continuidade dos Terras, checagem do circuito Coil ID, substituição dos diodos. | [7 empty] | 4806126764 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina FullFov 8CH 1.5T Anterior Array AA - Empréstimo AlphaSonic |  | 3565 | -- | Concluído |  | AlphaSonic | Não | 2023-06-30 | 2023-08-07 |  | Problema: Nenhum problema identificado durante o diagnóstico. Solução: Empréstimo da Bobina Fullfov Anterior Array (parte de cima) para AlphaSonic, retorno para OPX em ótimo estado de conservação. | [7 empty] | 4733311759 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina FullFov GE 8CH 1.5T Anterior Array Alphasonic - elo rompido (capa confeccionada) | 2023.152 | 812 | ALTA | Concluído |  | AlphaSonic | Não | 2023-06-30 | 2023-08-07 |  | Problema: elo com problema na junção do elo com a placa, falha de conexão Solução: reparo realizado, ressolda dos elementos, verificação da continuidade |  |  |  | 02:15:00 |  |  |  | 4734320660 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina FULLFOV 8Ch 1.5T Posterior Array - elo reparado, Pin Diode (PTH) trocado e capa confeccionada | 2023.161 | 1228 | ALTA | Concluído |  | IMI | Não | 2023-07-13 | 2023-08-07 |  | Problema: sinal baixo, artefato eventualmente, elo rompido na junção entre trilha e placa, PIN DIODE em curto, malha exposta no cabo; Solução: ressolda do elo rompido, substituição do PIN DIODE, reparo na malha exposta do cabo. | [7 empty] | 4806140218 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Placa Dock Limit Switch - Infinita Saúde Sobradinho - DF - 1 resistor PTH de 10kohm, 1 diodo 1N4007 e um led de sinalização foram colocados. | 2023.171 | BEZ5A5 | ALTA | Concluído |  | Infinita-DF | Não | 2023-07-19 | 2023-08-10 |  | Problema: dois resistores estragados (terminal oxidado) de 1K ohms e 2.4K ohms, um diodo 0612 com terminal oxidado, um led com terminais oxidados, pontos de solda rompidos; Solução: ressolda dos resistores, diodo e led danificados, reforço das trilhas, realocação do cabo de um DB solto. |  |  |  | 10:28:00 |  |  |  | 4835887345 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina 3" Round Coil 1.5 T ATM GE Dual Array - substituição de componentes defeituosos(diodos) | 2023.122 | 108922WH6 | LEVE | Concluído |  | SanMedical | Não | 2023-05-23 | 2023-08-10 |  | Problema: dois diodos (SL05) trocados, falha de conexão na bobina ATM; Solução: substituição dos diodos, limpeza da parte interna, verificação da conexão dos elementos. |  |  |  | 03:30:00 |  |  |  | 4520426305 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina Joelho 1.5T HD T/R Knee Array GE - reparo em componente(capacitor) | 2023.120 | 041123 | LEVE | Concluído |  | SanMedical | Não | 2023-05-23 | 2023-08-10 |  | Problema: Bobina veio sem um dos 4 pezinhos, trava da bobina não está boa, capacitor solto na parte de baixo da bobina. Solução: Checar elos com VNA, ressolda do capacitor, verificação e ajuste da trava da bobina. |  |  |  | 06:07:15 |  |  |  | 4520681269 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina FULLFOV 8Ch 1.5T Posterior Array - UNIMAGEM - RS - Reparo em todos os elos, curativo para bobina, capa, e cinta novas. | 2023.146 | 51974 | ALTA | Concluído |  | UNIMAGEM RS | Não | 2023-06-20 | 2023-08-10 |  | Problema: Bobina veio sem 10 parafusos de fixação, todos os elos na parte de baixo estavam rompidos, 3 elos estavam totalmente partidos. Solução: Registrar imagens do estado atual, verificar parafusos, checar elos com VNA, checar PREAMPS com VNA, ressoldar elos rompidos, confeccionar curativo para os elos, produzir capa protetora. |  |  |  | 03:30:00 |  |  |  | 4674911733 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina FULLFOV 8Ch 1.5T Anterior Array - UNIMAGEM - RS pino conector quebrado e capa | 2023.145 | 1972 | ALTA | Concluído |  | UNIMAGEM RS | Não | 2023-06-20 | 2023-08-10 |  | Problema: Pino torto onde é conectado o cabo, pegador da bobina quebrado, pino do conector quebrado. Solução: Pino torto corrigido, pegador feito na costureira, capa para a bobina produzida, reparo do pino quebrado realizado. | [7 empty] | 4674914258 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
MULTIMETRO OPX (Marcos Aguiar) |  |  | -- | Concluído |  | OPX | Enviado | 2025-05-05 | 2025-05-05 |  | Problema: ponteira do multímetro no amperímetro, fusível de 20A queimado, ponteira vermelha estourada; Solução: substituição do fusível de 20A por um de 10A, envio de nova ponteira vermelha. | [7 empty] | 9069452401 |  | Gabi | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
ASPIRADOR OPX |  |  | -- | Concluído |  | OPX | Enviado | 2025-05-05 | 2025-05-05 |  | Problema: cabo de alimentação em curto, sujeira excessiva, falta da borracha de proteção no cabo, ausência da tampa traseira; Solução: limpeza do aspirador, reparo da borracha que liga o cabo à carcaça, remoção da sujeira. | [7 empty] | 9069478203 |  | Gabi | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina Abdomem - 1.5t Express Coil - 9E Anterior Array - Não passa no SNR e apresenta muito ruído - Queda anormal de tensão motivada por solda fria as quais foram reforçadas | 2025.097 | 002859WHH | MÉDIA | Concluído | Pedro Augusto PA | Cliniimagem - Criciuma | Enviado | 2025-04-25 | 2025-05-08 | 2728519 | Problema: Erro relatado pelo cliente, queda de tensão nos elementos 2 e 5, falha de alimentação dos pré-amplificadores, muito ruído na imagem. Solução: Verificação dos elementos da bobina, ressolda dos componentes próximos aos pré-amplificadores, injeção de tensão para teste, normalização da tensão de alimentação. | RM SIGNA EXPLORER 1.5T | 1 | [5 empty] | 9007086124 |  | Gabi | Gabriela Vacella jul 14, 2025 2:26 PM
Bobina Ombro 4-CH SENSE Shoulder Coil 1.5T Philips | 2025.102 | 036690 | MÉDIA | Concluído | Pedro Augusto PA | CDI - Venda Nova | Enviado | 2025-03-11 | 2025-05-12 | 39620 | Problema: Coil ID, falha de conexão na base, componentes críticos não identificados. Solução: Checagem de elos com VNA, verificação de continuidade dos Terras, testes de reflexão e tuning, análise do log de erro, consulta ao Kolanski, verificação do cabo. | RM GYROSCAN 1.5T | 1 | [5 empty] | 8673286747 |  | Gabi | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Placa interna Amplificador SRFD2 - Rio Grande 2 Switchs MsWa-2 e um AmpOp TL082 substituidos | 2023.172 |  | ALTA | Concluído |  | UNIMAGEM-RG | Não | 2023-07-17 | 2023-08-10 |  | Problema: falha no amplificador, curto nos Switchs MsWa-2, ajuste inadequado dos potenciômetros; Solução: substituição de 2 Switchs MsWa-2, substituição do amplificador operacional TL082, ajuste dos potenciômetros para 0.726 (Body) e 0.516 (Head), instalação da placa no Amplificador em Rio Grande. | [7 empty] | 4821275877 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Cabo da Bobina de Tornozelo Philips | 2025.171 | VLX453530234531 | MÉDIA | Concluído | Pedro Augusto PA | CONRAD | Enviado | 2025-04-30 | 2025-05-12 | MR21950 | Problema: falha malfunction coil, malha do cabo do canal 1 danificada Solução: reparo da malha do cabo do canal 1 | RM ACHIEVA PHILIPS 1 | 1 | [5 empty] | 9042698096 |  | Gabi | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Amplificador de Gradiente 281+(K4) Philips (+425V out of tolerance) - 21 Diodos da control board foram trocados, 2 Fusíveis, 2 Mosfets trocados | 2025.099 | 2405EV232 | MÉDIA | Concluído | Pedro Henrique PH | CONRAD | Enviado | 2025-03-24 | 2025-05-12 | MR21950 | Problema: vazamento de líquido rosa, MOSFETs explodidos, curto no capacitor, fusíveis abertos, queda de tensão incorreta nos diodos, resistência fora do padrão na modulator board, não liga Solução: troca de MOSFETs, limpeza do eixo, substituição do capacitor, substituição de fusíveis, troca de diodos, troca da modulator board, substituição de componentes na Control Board | RM ACHIEVA 1.5T | 1 | [5 empty] | 8768116674 |  | Gabi | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Amplificador de Gradiente(K3) 281+/ 3 IGBTs em curto e 2 Fusiveis abertos 3 resistores Retorno ( 2 Fusíveis, 2 Resistores e 6 Mosfets foram substituidos) RetornoS | 2024.223 | 3707EV539 | ALTA | Concluído | Michael S Centeno | CONRAD | Enviado | 2024-06-25 | 2025-05-12 | MR21950 | Problema: fusíveis abertos, 3 Mosfets queimados, 2 capacitores de 1000uF/35V defeituosos, 3 resistores de 3.92ohms no ponto de rompimento dos IGBT's, diodos em curto, capacitores em curto, discrepâncias na placa de controle, 2 Fusíveis de 400A 500V queimados, 6 componentes quebrados, transistores com queda de tensão menor do que o esperado, fusíveis não funcionando. Solução: substituição dos Mosfets, fusíveis, capacitores, resistores, diodos, e transistores, ressolda de componentes, análise e comparação das placas, verificação da modulator board. | ACHIEVA 1.5T | 3 |  | 27:27:04 |  |  |  | 6905383539 | 2 | Gabi | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Eixo Z amplificador de gradiente GE - Conrad |  | BN0WAD | MÉDIA | Concluído |  | CONRAD | Não | 2023-06-16 | 2023-08-15 |  | Problema: Wiring fault, sujeira nos componentes, cabo conectado com barramento levemente para o lado Solução: Limpeza dos componentes, revisão dos cabos, montagem novamente, testes realizados |  |  |  | 08:19:00 |  |  |  | 4656748246 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Amplificador de gradiente SGA GE - Rio Grande - PARA PEÇAS |  | BZ8WD3 | MÉDIA | Concluído |  | UNIMAGEM-RG | Sim | 2025-05-14 | 2025-05-15 |  | Problema: Falha de conexão, Defeito no elemento. Solução: Substituição de peças, Ressolda dos componentes. | [7 empty] | 9149129147 |  | Gabi | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Fonte LHTCB (Caiu contraste ) - Limpeza geral com álcool isopropilico, troca de componentes danificados por corrosão e troca dos conectores DB15 e DB25 | 2025.200 | 5458804 | ALTA | Concluído | Pedro Henrique PH | ND COP | Sim | 2025-05-14 | 2025-05-19 | MRR9282 | Problema: Placa LHTCB com corrosão por sangue e contraste, mesa não desce, resistor com solda fria, conectores DB25 e DB15 enferrujados e com pino quebrado. Solução: Limpeza da placa com álcool isopropílico, substituição do resistor corroído, troca dos conectores DB25 e DB15. | RM SIGNA EXPLORER 1.5T | 1 | [5 empty] | 9150576474 |  | Gabi | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina SENSE Spine 1.5T 8CH Philips | 2023.103 | 000940 | LEVE | Concluído |  | SanMedical | Não | 2023-04-24 | 2023-08-15 |  | Problema: cabo branco e roxo rompido, alta resistência (650 ohms), rompimento no meio do cabo; Solução: emenda do cabo rompido, refeito um pedaço da malha, aplicação de termo para acabamento. |  |  |  | 04:42:35 |  |  |  | 4356979352 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina chaminé 1.5T QUAD Extremity Coil T/R GE Ruído - trocadas 3 coroas da parte inferior que estavam danificadas | 2024.254 | 48899 | ALTA | Concluído | Michael S Centeno | DMI | Enviado | 2024-08-13 | 2025-05-19 | 2776713 | Problema: 3 Pinos de encaixe quebrados na parte inferior, capacitor C7 chamuscado, ruído em imagens de pacientes, curto entre capacitores. Solução: Substituição de 3 coroas da parte inferior, troca do capacitor C7, ressolda de capacitor em curto, verificação e ressolda de conexões. | RM EXCITE HD | 3 |  | 04:04:03 |  |  |  | 7216596248 | 1 | Gabi | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
System Support Module (SSM) - Sobradinho DF |  |  | ALTA | Concluído |  | Infinita-DF | Não | 2023-07-25 | 2023-08-15 |  | Problema: Nenhum problema identificado durante o diagnóstico. Solução: Limpeza e verificação das placas, testes realizados em Maringá, módulo enviado para Sobradinho -DF. |  |  |  | 08:15:01 |  |  |  | 4872699902 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina FULLFOV 8Ch 1.5T Anterior Array - Maringá - Solda Fria | orç. ﻿2023.185 | 2572 | ALTA | Concluído |  | ND - CB | Não | 2023-08-14 | 2023-08-16 |  | Problema: solda fria na bobina; Solução: ressolda da solda fria, bobina voltou a ressonar, enviada para Maringá. |  |  |  | 02:35:00 |  |  |  | 4985007893 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina FULLFOV 8Ch 1.5T Posterior Array - Maringá - Troca de 2 Pin Diodes | orç. ﻿2023.185 | 1310 | ALTA | Concluído |  | ND - CB | Não | 2023-08-14 | 2023-08-16 |  | Problema: Falha na entrada do amplificador, curto nos pin diodes, problema no SNR; Solução: Substituição de 2 pin diodes na entrada do preamp, envio para Maringá. |  |  |  | 02:34:10 |  |  |  | 4985005541 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
BOBINA TORSOPA 1.5T - Infinita Sobradinho - Open Circuit e falta de sinal na parte anterior - Confecção de capa - substituição de 3 pin diodes, reparo em sma de comunicação RF, redundância na malha do cabo rompida | 2025.122 | 300816MR6 | ALTA | Concluído | Pedro Augusto PA | INFINITA SOBRADINHO | Enviado | 2025-04-02 | 2025-05-27 | 1238482 | Problema: open circuit, falta de sinal na anterior direita, falha de imagem na anterior direita, capacitância interna fora do padrão, rompimento na malha externa do cabo, mau contato mecânico e elétrico nos conectores SMA, curto nos pinos centrais dos conectores SMA. Solução: substituição de 3 diodos PIN (MA44781), substituição de 3 capacitores de 51pF, reparo do cabo de RF, ressolda de 2 conectores SMA, redundância nos pinos centrais dos conectores SMA, verificação e reforço dos pontos na placa da anterior. | RM EXCITE GE | 4 | [5 empty] | 8846336176 |  | Gabi | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Ultrassom Medison - SA-600 - Maternidade de Curitiba - após limpeza e verificação de componentes | 2023.184 |  | MÉDIA | Concluído |  | Maternidade de Curitiba | Não | 2023-08-07 | 2023-08-18 |  | Problema: falha ao ligar, tela apenas ao ligar e desligar na segunda vez, possível problema no capacitor ou Flyback. Solução: limpeza e verificação de componentes, montagem final da peça. |  |  |  | 31:58:02 |  |  |  | 4943236336 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Fonte de gradiente SGA - Mackenzie - fonte não arma -control board foi trocada | 2024.400 | 64536WH6 | MÉDIA | Concluído | Michael S Centeno | HUEM | Enviado | 2024-12-11 | 2025-05-29 | MRR7746 | Problema: zinabre nas conexões, falha nos IGBTs de entrada, proteção da Control Board ativando devido a undervoltage e wiring fault. Solução: limpeza completa do equipamento, substituição dos IGBTs defeituosos, troca da Control Board. | RM SIGNA HDXT | 2 |  | 04:30:00 |  |  |  | 8030580518 | 0 | Gabi | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Empréstimo VRE + Switching Power Supply - SanMedical |  | 1305FMM00D | -- | Concluído |  | SanMedical | Não | 2023-08-07 | 2023-08-21 |  | Problema: Falha na fonte de alimentação, curto na conexão do amplificador. Solução: Empréstimo de VRE e Switching Power Supply, substituição da fonte, devolução com duas fontes funcionando. | [7 empty] | 4942196168 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Testador de taxa de transmissão de oxigênio OX-TRAN® Model 1/50 - Aurora Alimentos - após troca da bateria da BIOS e sobrescriçao do cartão de memória | 2023.183 |  | MÉDIA | Concluído |  | Aurora Alimentos | Não | 2023-08-07 | 2023-08-21 |  | Problema: falha na pilha da BIOS, sistema trava ao tentar definir data; Solução: substituição da bateria da BIOS, sobrescrição do cartão de memória. | [7 empty] | 4943467248 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Fonte GP4 28/05/25 MCI |  |  | -- | Concluído | Michael S Centeno | OPX | Enviado | 2025-05-29 | 2025-05-29 |  | Problema: Não liga, CI chaveador ou CI PWM com defeito Solução: Trocado CI chaveador, troca do CI PWM, fonte enviada para MCI | [7 empty] | 9263052630 |  | Gabi | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Fullfov Posterior e Anterior - Maringá |  | 54350 e 3565 | -- | Concluído |  | IMI | Não | 2023-08-08 | 2023-08-30 |  | Problema: Empréstimo de Fullfov completa, Sn: 54350, Sn: 3565; Solução: Devolvida. | [7 empty] | 4953636376 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina Joelho 1.5T Chaminé Quadknee GE (HD T/R Quad Extremity Coil) Reparo no préAmp(SAV -331 e diodo MMBD1403) | 2023.211 | 001281 | MÉDIA | Concluído |  | IMI | Não | 2023-09-04 | 2023-09-14 |  | Problema: curto no preamp, falha de conexão em dois componentes da placa; Solução: substituição dos componentes em curto, verificação do funcionamento do preamp. |  |  |  | 02:24:37 |  |  |  | 5102014691 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Auxiliary Box (LVPS) PET - Criciúma - Troca de Fusível | 2023.210 | 175752WG5 | ALTA | Concluído |  | CLINIIMAGEM | Não | 2023-09-04 | 2023-09-15 |  | Problema: falha no fusível de .25A 500V, resultados inadequados nos TP's de 15V e -15V; Solução: substituição do fusível, alimentação da peça com 120VAC. | [7 empty] | 5102031307 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina chaminé 1.5T QUAD Extremity Coil T/R GE - Conrad - troca de conectores de contato da bobina - parte de baixo | 2023.181 | 219 | ALTA | Concluído |  | CONRAD | Não | 2023-06-30 | 2023-09-15 |  | Problema: Sinal baixo, artefato eventualmente, indutor caído, falha de conexão nos pinos de contato fêmeas. Solução: Checagem de elos com VNA, checagem de PREAMPS com VNA, checagem de componentes críticos com LCR, ressolda do indutor, substituição dos pinos de contato fêmeas, adaptação nos conectores da bobina. |  |  |  | 46:10:13 |  |  |  | 4736399636 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina Joelho HD T/R Knee Array 1.5T GE - Solda Fria e substituição de 1 pindiode(branco) - canal 6 | 2023.194 | 50324 | ALTA | Concluído |  | SanMedical | Não | 2023-08-21 | 2023-09-21 |  | Problema: Pino do conector quebrado, transmit fault no canal 1, pin diode faltando na parte de baixo da bobina. Solução: Reparo do pino quebrado, ressolda das partes superiores, substituição do pin diode faltante. |  |  |  | 01:11:31 |  |  |  | 5021360590 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina FullFov GE 8CH 1.5T Posterior Array SanMedical - 5 elos rompidos | 2023.153 | 3735 | MÉDIA | Concluído |  | SanMedical | Não | 2023-06-23 | 2023-09-21 |  | Problema: 1 parafuso de plástico que prende o cinto está faltando (quebrado), problemas na junção entre elo e placa em todos os elos marcados. Solução: Checar elos com VNA, checar PREAMPS com VNA, checar componentes críticos com LCR, checar continuidade dos Terras, checar circuito Coil ID, realizar ressolda e substituição dos elementos danificados, e fechar com todos os parafusos. |  |  |  | 03:00:00 |  |  |  | 4697722095 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
PSU Mammomat Siemens - Kozma - Transistor em curto - Substituição de Fonte | 2023.182 |  | ALTA | Concluído |  | Kozma | Não | 2023-07-28 | 2023-09-21 |  | Problema: transistor IGBT em curto, pontos de acionamento com curto, continua com mesmo problema; Solução: retirada de todos os transistores, substituição do IGBT por FGL40N120AND, verificação do circuito em volta. | [7 empty] | 4892612001 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
BIT3 Console Unimagem - acoplador óptico trocado com a bit 3 ruim | 2023.223 |  | ALTA | Concluído |  | UNIMAGEM RS | Não | 2023-09-12 | 2023-09-21 |  | Problema: falha de transmissão na placa 1, resposta na saída TX do acoplador não foi encontrada. Solução: substituição do acoplador óptico da placa 2 para a 1, teste realizado na XW8600, placa funcionou em testes no Alpha e foi levada para Rio Grande. | [7 empty] | 5151388209 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Fonte de Gradiente XFD - Paranavaí - problema de temperatura | 2023.064 | 106289WH2 | ALTA | Concluído |  | Clinica Radiologica de Paranavai | Não | 2023-09-21 | 2023-10-02 |  | Problema: alta temperatura na fonte de gradiente XFD, sensor de temperatura respondendo lentamente; Solução: troca do sensor de temperatura alocado no dissipador de cobre. |  |  |  | 21:44:01 |  |  |  | 5202027070 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
MegaSwitch 16CH - Problema canal 4 - Umuarama | 2023.217 | HL03YSGE | MÉDIA | Concluído |  | CRU - Umuarama | Não | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  | Problema: falha no Mixer Module do CH4. Solução: substituição do Mixer Module do CH4. |  |  |  | 05:29:47 |  |  |  | 5224987217 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Amplificador de RF CSA2 - SanMedical - Diagnóstico de funcionamento | 2023.232 | 13U12717460004 | ALTA | Concluído |  | SanMedical | Não | 2023-09-25 | 2023-10-04 |  | Problema: Erros apresentados pela SanMedical. Solução: Funcionou perfeitamente no XV, passou nos diagnósticos e no SNR de Head e Body, retirado pela SanMedical. |  |  |  | 04:18:05 |  |  |  | 5217576387 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Cabo DB25 comprar |  |  | MÉDIA | Concluído |  |  | Não | 2023-09-29 | 2023-10-05 |  | Problema: Falha de conexão no cabo DB25, Solução: Substituição do cabo paralelo extensão DB25 fêmea x DB25 macho. | [7 empty] | 5249503634 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Cabo bobina Joelho GE - AlphaSonic - reparo em estética na parte do conector do cabo | 2023.233 |  | ALTA | Concluído |  | AlphaSonic CWB | Não | 2023-09-28 | 2023-10-06 |  | Problema: falha de conexão na parte que havia soltado, Solução: ressolda da parte solta e aplicação de isolante branco para acabamento. | [7 empty] | 5241859395 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina Hitachi Extremity coil - Sonitech - (Falha de sinal) troca de 2 indutores e pinos de fixação que estavam soltos foram colados | 2023.198 | KH13858 301 | MÉDIA | Concluído |  | Sonitec | Não | 2023-08-21 | 2023-10-09 |  | Problema: falta de sinal na parte superior, indutor feito à mão caído, indutor com 1uH em vez de 4uH, cabo com mau contato no elo 5; Solução: medi e soldei indutores equivalentes, colei pinos de fixação soltos, fixei cabo com cola. |  |  |  | 18:55:18 |  |  |  | 5024008743 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Amplificador RF SRFD3 - Vellame BA -(Body sem sinal) reparo em relé SAR412SD do circuito de RF de body | 2023.235 | 1444-5906 | ALTA | Concluído |  | Vellame Equipamentos Medicos | Não | 2023-09-29 | 2023-10-10 |  | Problema: curto no Relé Reed, falha na calibração de Body, resposta inadequada nos pinos 5 e 8 após troca do Ci. Solução: reparo do Relé Reed, substituição da placa do Switch, calibração do Head e Body, injeção de sinal para teste. |  |  |  | 09:28:14 |  |  |  | 5248772219 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina FULLFOV 8CH GE - CONRAD elo 1b e 2b trilhas rompidas | 2023.098 | 2373 | ALTA | Concluído |  | CONRAD | Não | 2023-04-20 | 2023-10-10 |  | Problema: trilhas rompidas nos elos 1b e 2b, mal contato no conector do cabo no canal 4, problema em um dos elos da parte anterior da bobina, falha no capacitor do elo reparado. Solução: reparo das trilhas rompidas, reparo do conector do cabo, substituição do capacitor por um de 51pF, verificação do ressonar do elo com VNA. | [7 empty] | 4341539297 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Comprar Cabo Coaxial para Bobina XL Torso |  |  | -- | Concluído |  |  | Não | 2023-10-09 | 2023-10-11 |  | Problema: falha de conexão no cabo coaxial, curto no elo 3, defeito no elo 4; Solução: substituição do cabo coaxial, ressolda dos elos 3 e 4. | [7 empty] | 5301203064 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Teclado Logiq-Maringá - Cabo internos rompidos foram substituídos | 2023.229 |  | MÉDIA | Concluído |  | ND - CB | Não | 2023-10-05 | 2023-10-11 |  | Problema: falha de conexão nos cabos verde e branco, Solução: substituição do cabo por um novo, utilizando conectores originais, com cabo maior e mais resistente. | [7 empty] | 5282801423 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Compra de ReedSwitch para SRFD3 OPX |  |  | MÉDIA | Concluído |  |  | Não | 2023-10-09 | 2023-10-11 |  | Problema: falha de conexão no sensor interruptor magnético; Solução: compra de 10 unidades do sensor para substituição. | [7 empty] | 5299261492 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Empréstimo FullFov Anterior Array 1.5T Ge - Conrad |  | 3565 | -- | Concluído |  | CONRAD | Não | 2023-09-26 | 2023-10-16 |  | Problema: Bobina emprestada para Conrad - MG; Solução: Devolvida. | [7 empty] | 5229231863 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Empréstimo MegaSwitch - OPX |  | HL023NKC | -- | Concluído |  | CRU - Umuarama | Não | 2023-09-13 | 2023-10-17 |  | Problema: Empréstimo para clínica em Umuarama, Emprestado para CRU- Umuarama; Solução: Devolvido. | [7 empty] | 5156404383 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Compra de Fusível alternativo para Bobina Quad -Macapá |  |  | -- | Concluído |  |  | Não | 2023-10-17 | 2023-10-17 |  | Problema: necessidade de fusíveis, falha de conexão nos fusíveis. Solução: solicitação de compra de fusíveis ao setor financeiro. | [7 empty] | 5344246818 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Compra de Resistencia para Estação Sugadora |  |  | -- | Concluído |  |  | Não | 2023-10-11 | 2023-10-18 |  | Problema: falha de conexão na resistência da estação dessoldadora, Solução: substituição da resistência. | [7 empty] | 5316468072 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Empréstimo MegaSwitch - Ceonc |  | HL06ESAZ | -- | Concluído |  | CEONC | Não | 2023-10-05 | 2023-10-24 |  | Problema: Empréstimo para Ceonc Cascavel; Solução: Devolvido | [7 empty] | 5278820070 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Tesla Meter |  |  | MÉDIA | Concluído |  |  | Não | 2023-10-16 | 2023-10-27 |  | Problema: cabinhos branco e preto soltos da malha, NMR Lock constantemente ligado; Solução: ressolda dos cabinhos, manutenção do cabo preto conectado internamente, teste na ressonância. | [7 empty] | 5300330716 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina dS MSK Coil S 1.5T Philips - trilha de terra rompida (retirada sem mais reparos) | 2023.193 | 000246 | MÉDIA | Concluído |  | SanMedical | Não | 2023-08-21 | 2023-10-27 |  | Problema: trilha de terra rompida em um dos elos; Solução: checagem de todos os componentes e elos com VNA, remontagem da bobina. |  |  |  | 18:55:23 |  |  |  | 5021355941 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
MegaSwitch 16Ch CEONC - Problema canal 13 | 2023.250 | HL03F28R | ALTA | Concluído |  | CEONC | Não | 2023-10-12 | 2023-10-27 |  | Problema: problemas relatados no canal 13; Solução: substituição do mixer module M13. | [7 empty] | 5321361369 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
GP3 GE HealthCare - Empréstimo SanMedical |  | 103746128 | -- | Concluído |  | SanMedical | Não | 2023-08-14 | 2023-10-27 |  | Problema: Empréstimo GP3 para SanMedical; Solução: Devolvido! | [7 empty] | 4985141277 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Empréstimo Phantom RDC - Maringá |  |  | -- | Concluído |  |  | Não | 2023-09-04 | 2023-10-27 |  | Problema: Nenhum problema identificado durante o diagnóstico. Solução: Envio do Phantom RDC para Maringá como empréstimo, devolução do equipamento. | [7 empty] | 5101994355 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina sense knee coil 16Ch (joelho) Philips - cabo dc rompido | 2023.121 | 371 | LEVE | Concluído |  | SanMedical | Não | 2023-05-23 | 2023-10-27 |  | Problema: Bobina sem duas borrachinhas protetoras do parafuso na parte superior, pequena avaria no cabo, cabo DC rompido (cabo vermelho), falha no canal 2; Solução: Registro de imagens do estado atual, verificação de parafusos, marcas de uso e rasgados, registro do Serial Number, checagem de elos com VNA, PREAMPS com VNA, componentes críticos com LCR, continuidade dos Terras, circuito Coil ID, checagem de pinos soltos ou tortos, continuidade dos cabos coaxiais e DC, limpeza interna, verificação da conexão dos elementos, fechamento com parafusos, e reparo do cabo rompido. | [7 empty] | 4520638961 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Bobina HD T/R Quad Extremity Coil - trocado diodo MMBD1403 do preamp | 2023.249 | 51127 | MÉDIA | Concluído |  | CRU - Umuarama | Não | 2023-10-25 | 2023-10-30 |  | Problema: preamp não respondendo ao VNA, necessidade de verificar elos e componentes da bobina, pinos soltos ou tortos, curto entre pino e malha. Solução: substituição do diodo MMBD1403, verificação da continuidade dos cabos coaxiais e DC, limpeza da parte interna, verificação da conexão dos elementos, fechamento com todos os parafusos. | [7 empty] | 5345176913 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Monitor ECG - Cardiac Trigger Monitor 3150 Clinimagem - Caso não resolvido, voltou a origem |  |  | MÉDIA | Concluído |  | CLINIIMAGEM | Não | 2023-10-03 | 2023-11-01 |  | Problema: a placa que reconhece os sinais ECG não amplifica nem reconhece os sinais, "Low Signal" continua aparecendo - Solução: foram trocados 14 CI's, incluindo processadores de sinal, optoacopladores e amplificadores operacionais. |  |  |  | 05:51:11 |  |  |  | 5266845770 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Compra Estação de solda |  |  | -- | Concluído |  |  | Não | 2023-11-08 | 2023-11-09 |  | No result | [7 empty] | 5478532326 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Compra Cabo Estação De Solda Sugon JBC |  |  | -- | Concluído |  |  | Não | 2023-11-13 | 2023-11-13 |  | Problema: falha de conexão, curto no amplificador - Solução: substituição do amplificador, ressolda dos elos 3 e 4 da bobina, correção da conexão - | [7 empty] | 5502070119 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina Express Coil - AA Abdômen 9E 8CH GE - Falha SNR BC - Elo rompido e capacitor ressoldado | 2023.199 | 001272WHH | MÉDIA | Concluído |  | CEONC | Não | 2023-08-21 | 2023-11-14 |  | Problema: capacitor solto no elo 8, ponto de contato intermitente no elo 7, duas trilhas quase rompidas nos elos 1 e 4, falha de conexão no elo com malha, elos 4 e 7 rompidos - Solução: substituição do capacitor no elo 8, reparo do ponto de contato no elo 7, ressolda das trilhas nos elos 1 e 4, reparo do elo com malha, reparo dos elos 4 e 7. | [7 empty] | 5024161598 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina Torso Array 4CH 1.5 T GE - 2 pinos do conector trocados, elo da bobina anterior reparado, solda fria na parte posterior | 2023.225 | 293308MR3 | MÉDIA | Concluído |  | UNIMAGEM Livramento | Não | 2023-10-25 | 2023-11-16 |  | Problema: Faltando 6 parafusos na parte posterior da bobina, capacitor solto no elo, solda fria no elo, pinos quebrados no cabo - Solução: Reposição dos 6 parafusos, ressolda do capacitor, ressolda da solda fria, substituição dos pinos quebrados do cabo |  |  |  | 04:20:00 |  |  |  | 5156660770 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Componentes BIT3 |  |  | -- | Concluído |  |  | Não | 2023-11-14 | 2023-11-20 |  | Problema: falha de conexão nos elos 3 e 4 da bobina - curto no amplificador - defeito no IDT 71V016 - falha no 74CT2524M Solução: substituição do IDT 71V016, ressolda dos elos 3 e 4 da bobina, substituição do amplificador, correção da falha no 74CT2524M | [7 empty] | 5512302157 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Placa Curiometro - Cintilografia NUCLEVEL - 4 diodos 1 capacitor substituidos, termo no cabo de alimentação e trilhas da placa refeitas | 2023.280 | 00176 | ALTA | Concluído |  | NUCLEVEL | Não | 2023-11-22 | 2023-11-24 |  | Problema: falha na ponte de diodos, falha no capacitor de entrada, duas trilhas danificadas - Solução: substituição da ponte de diodos, substituição do capacitor de entrada, ressolda das duas trilhas | [7 empty] | 5559242667 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Placa tomografia SPIF PX74-11375 - Retirada Sem reparo |  |  | MÉDIA | Concluído |  |  | Não | 2023-11-20 | 2023-11-24 |  | Problema: Falha de conexão na placa. Solução: Substituição da placa. | [7 empty] | 5542710457 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Comprar novo VNA |  |  | MÉDIA | Concluído |  |  | Não | 2023-11-22 | 2023-11-24 |  | Problema: falha de conexão no elo 3, falha de conexão no elo 4 - Solução: substituição do elo 3, substituição do elo 4 | [7 empty] | 5557421546 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina SYN Body Coil Philips 1.5T pino torto, reparado | 2023.192 | 300246742/000066 | MÉDIA | Concluído |  | SanMedical | Não | 2023-08-21 | 2023-11-27 |  | Problema: Pino do conector torto - Falha de conexão no pino - Defeito no cabo da bobina Solução: Checar elos com VNA, Checar PREAMPS com VNA, Checar componentes críticos com LCR, Checar continuidade dos Terras, Checar circuito Coil ID, Checar se tem pinos soltos ou tortos, Checar continuidade dos cabos coaxiais e cabos DC, Checar curto entre pino e malha, Limpar a parte interna, Verificar a conexão dos elementos, Fechar com todos os parafusos. | [7 empty] | 5021350836 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:03 PM
MegaSwitch - Rsul | 2023.253 | HL03T6BN | ALTA | Concluído |  | Rsul | Não | 2023-10-25 | 2023-11-29 |  | Problema: discrepâncias nas leituras e medições do Mixer Module M7, ganho abaixo do spec nos canais 4 e 16 - Solução: substituição do Mixer Module M7, ajuste dos potenciômetros dos canais 4 e 16 para aumentar o ganho | [7 empty] | 5394978524 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Comprar malha de cobre para reparo de elos |  |  | -- | Concluído |  |  | Não | 2023-11-21 | 2023-11-29 |  | Problema: curto, falha de conexão no amplificador - Solução: substituição do amplificador, ressolda dos elos 3 e 4 da bobina | [7 empty] | 5550123296 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina FullFov Posterior Array |  | 3710 | LEVE | Concluído |  | OPX | Não | 2023-10-12 | 2023-12-01 |  | Problema: problemas nos canais, três elos rompidos, cinta estourada, Open Circuit no Canal 6 - Solução: reparo realizado com malha, aplicação de cola quente | [7 empty] | 4656916615 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Placa MainBoard do GPM eixo Y - Macapá - Problema Overload - Trocados 7 barras de pinos, 11 diodos, 3 reguladores tensão, 2 transistores, um regulador variável , 3 capacitores , 8 Leds, 4 resistores | 2023.293 |  | ALTA | Concluído |  | Infinita-AP | Não | 2023-11-17 | 2023-12-04 |  | Problema: solda fria no transistor Q200, resistência de 400ohms da carcaça para o pino central do regulador de tensão de +15V, resistência discrepante de 10 kohms, diodos da entrada com queda abaixo do normal, resistor de 49.9koms aberto, resistência diminuindo por fatores naturais - Solução: ressolda do transistor Q200, substituição da resistência de 400ohms, substituição dos 11 diodos 1N4004 por 1N4007, substituição do resistor de 49.9koms por dois de 100kohm em paralelo, substituição de um resistor de precisão na placa buck bridge do SSM OPx. | [7 empty] | 5534016486 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina Abdômen 9E Anterior Array - Open Circuit intermitente Canal 5 e Troca de capacitor no Elo 4, capa confeccionada | 2023.274 | 146400WH7 | MÉDIA | Concluído |  | PrimaMed | Não | 2023-11-17 | 2023-12-06 |  | Problema: Open Circuit intermitente Canal 5, trilha do terra elo 5 aberto, elo 4 não ressonando, capacitor quebrado - Solução: Soldagem de fio na trilha do terra elo 5, substituição do capacitor no elo 4, checagem de elos com VNA, checagem de PREAMPS com VNA, checagem de componentes críticos com LCR, verificação de continuidade dos Terras, verificação do circuito Coil ID, limpeza da parte interna, verificação da conexão dos elementos, fechamento com todos os parafusos. | [7 empty] | 5534075609 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina Large Flex Coil 1.5T 4CH GE | 2023.288 | 003473WHK | MÉDIA | Concluído |  | AlphaSonic Londrina | Não | 2023-11-30 | 2023-12-06 |  | Problema: open circuit, coaxiais rompidos - Solução: checar elos com VNA, checar PREAMPS com VNA, checar componentes críticos com LCR, checar continuidade dos Terras, checar circuito Coil ID, checar pinos soltos ou tortos, checar continuidade dos cabos coaxiais e cabos DC, checar curto entre pino e malha, limpar a parte interna, verificar a conexão dos elementos, fechar com todos os parafusos, verificar se a bobina está com as espumas coladas, limpar bobina e cabo com álcool, produzir capa protetora se necessário | [7 empty] | 5601082539 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina Abdômen 4 canais Express Coil - Anterior Array 1.5T - Elo rompido e restauro de elos na iminência. de romper | 2023.303 | 107912WH8 | ALTA | Concluído |  | RSUL - Pelotas | Não | 2023-12-07 | 2023-12-13 |  | Problema: elos rompidos, falta de parafuso - Solução: substituição dos elos, ressolda dos componentes, verificação e aperto dos parafusos, limpeza interna da bobina, produção de capa protetora. | [7 empty] | 5646412751 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Empréstimo Bobina Abdômen 4 canais Express Coil - Anterior Array 1.5T |  | 117794wh8 | -- | Concluído |  | RSUL - Pelotas | Não | 2023-11-30 | 2023-12-14 |  | Problema: Bobina GE 4 canais Express Coil - Anterior Array, PN# 533460, SN# 117794WH8, bobina limpa, cabo íntegro, sem marcas, pinagem completa - Solução: Empréstimo para RSUL - Pelotas, devolvida para OPX | [7 empty] | 5600275191 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina HD T/R QUAD EXTREMITY COIL Toledo - Troca de Capacitor smd e reparo em pré-amp (resistores de 1.5kohm, 1.2 kohm, CI Sav 331, indutor 0.300uH) | 2023.257 | 001657 | MÉDIA | Concluído |  | DIAGNOSE- TOLEDO | Não | 2023-10-17 | 2023-12-15 |  | Problema: curto no pino de sinal do preamp, sinal ruidoso, falha de conexão, capacitor medindo valores incorretos - Solução: ressolda no conector da parte de baixo da bobina, substituição do capacitor de 1nF, ressolda do capacitor de 10nF, troca do préAmp, revisão da bobina e testes com VNA. | [7 empty] | 5344355355 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina Joelho 1.5T HD T/R Knee Array GE - Open circuit - cabo DC do canal 5 rompido | 2023.305 | 038541 | MÉDIA | Concluído |  | IMI | Não | 2023-12-14 | 2023-12-28 |  | Problema: falha de conexão no canal 5, bobina veio sem 2 parafusos de fixação, cabo DC do canal 5 rompido (intermitente) - Solução: checagem de elos com VNA, verificação de componentes críticos com LCR, ressolda do cabo, substituição do cabo DC, reparo realizado e novo termo passado no cabo. | [7 empty] | 5686104002 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina Joelho 1.5T HD T/R Knee Array GE - trocado componente de preamp de transmissão (SAV33) | 2023.306 | 41905 | MÉDIA | Concluído |  | HOSP Azambuja | Não | 2023-12-18 | 2023-12-29 |  | Problema: sinal baixo, préAmp de transmissão ruim, malha do cabo aberta - Solução: reparo do préAmp, substituição do amplificador SAV33, teste da bobina mesmo com malha aberta. | [7 empty] | 5704229517 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina chaminé quadrature knee/foot GE - CDIP Chapecó 3 Conectores RF Danificados foram substituídos | 2023.237 | 57035 | ALTA | Concluído |  | CDIP - Chapecó | Não | 2023-10-03 | 2024-01-11 |  | Problema: conector quebrado, problema de ruído - Solução: substituição do conector, checagem do cabo, ressolda das soldas, ajuste do capacitor para 37pF | [7 empty] | 5270603250 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
PreAmp UNIMAGEM - MultCoil |  |  | -- | Concluído |  | CONRAD | Não | 2023-11-14 | 2024-01-02 |  | Problema: Medição incorreta do capacitor C14 (1.3uf em uma placa e 350nf em outra), falta do resistor R9 no préAmp que media 350nf. - Solução: Remoção da gaiola de Faraday, verificação de outros préAmps, remoção do resistor R9 de uma placa para confirmar a medição do capacitor C14. - | [7 empty] | 5510095647 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina 9E Anterior Array GE abdômen - elo rompido e 4 capacitores de cerâmica substituídos e Indutor magnético (artefato) substituído | 2023.206 | 129495WH8 | MÉDIA | Concluído |  | ND - COP | Não | 2023-08-31 | 2024-01-11 |  | Problema: Baixo nível de sinal no canal 5, elo do meio rompido, artefato no ponto indicado, excesso de solda na trilha, terminal rompido no elo 3 - Solução: Checagem de elos com VNA, checagem de PREAMPS com VNA, checagem de componentes críticos com LCR, ressolda da trilha, substituição do capacitor, colocação de proteção adicional no componente. |  |  |  | 18:18:22 |  |  |  | 5086629592 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina SENSE XL Torso 1.5T MK2 Philips - Reparo em elo rompido e troca de componente queimado(transistor bc557), cabo coaxial rompido | 2023.119 | 367 | LEVE | Concluído |  | SanMedical | Não | 2023-04-24 | 2024-01-12 |  | Problema: curto no transistor Q3, elo rompido, cabo coaxial J21 em curto, transistor BC557 em curto - Solução: substituição do transistor Q3, reparo do elo rompido, substituição do transistor BC557, reparo do cabo coaxial J21. |  |  |  | 07:20:24 |  |  |  | 4356964163 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina Joelho 1.5T HD T/R Knee Array GE - open circuit CH8 - 2 cabos dc danificados | 2024.011 | 041086 | ALTA | Concluído |  | ND - XV | Não | 2024-01-09 | 2024-01-12 |  | Problema: curto nos cabos DC 3 e 4, circuito aberto no canal 8 - Solução: reparo dos cabos DC 3 e 4, verificação dos elos com VNA, checagem dos PREAMPS com VNA, verificação de continuidade dos componentes críticos com LCR, limpeza da parte interna, ressolda dos elementos, fechamento com parafusos. |  |  |  | 03:00:00 |  |  |  | 5818367889 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina Joelho 1.5T HD T/R Knee Array GE open circuit - Radioclínica Umuarama - diodo pin em curto substituido na parte superior da bobina- RETORNO 02/01/24 (cabo dc solda fria) | 2023.297 | 60334 | ALTA | Concluído |  | Radioclínica Umuarama | Não | 2023-12-04 | 2024-01-15 |  | Problema: curto no diodo pin, open circuit ch7 - Solução: substituição do diodo pin, ressolda do fio 3 na plaquinha de estrada, ressolda das conexões dos elos da bobina | [7 empty] | 5621098179 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Raio X portátil, modelo Porta 100HF - ligação errônea no 220V, Capacitores danificados 3 capacitores eletrolíticos trocados. | 2024.003 | 2172480 | LEVE | Concluído |  | DIAGCARE | Não | 2023-12-29 | 2024-01-15 |  | Problema: não ligava, presença de óleo na superfície inferior, 3 capacitores ruins na entrada do circuito, 1 capacitor ruim na placa de controle - Solução: desmontagem, substituição dos capacitores de 2200uf 200V e 100uF 400V, remontagem da peça. |  |  |  | 08:26:51 |  |  |  | 5755605484 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina Torso Array 1.0 T GE - open circuit - capacitor rompido no elo anterior direito | 2024.021 | 282234MRA | MÉDIA | Concluído |  | Infinita-Guará | Não | 2024-01-15 | 2024-01-21 |  | Problema: capacitor partido no elo anterior direito da bobina, elo parcialmente rompido, reparo antigo realizado apenas com pontos de solda - Solução: substituição do capacitor de 82pF por um de 75pF, reparo preventivo em ambos os elos da parte anterior da bobina, ressolda dos pontos de conexão. |  |  |  | 06:00:25 |  |  |  | 5859215044 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina 9E Anterior Array GE abdômen - Baixa corrente Circuit CH8 - trilha de terra e elo ch8 rompidos | 2024.028 | 145007WH1 | ALTA | Concluído |  | ND - XV | Não | 2024-01-17 | 2024-01-22 |  | Problema: falha de conexão na trilha de terra do canal 8, elo rompido no CH8 próximo ao capacitor - Solução: reparo da trilha de terra do canal 8 em ambos os lados, ressolda do elo rompido no CH8. |  |  |  | 03:14:23 |  |  |  | 5879337442 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:03 PM
Bobina 9E Anterior Array GE abdômen - Open Circuit CH8 | 2024.010 | 144038wh7 | MÉDIA | Concluído |  | Unimed Noroeste | Não | 2024-01-15 | 2024-01-24 |  | Problema: circuito aberto no canal 8, continuidade intermitente do elemento 8 - Solução: passado cabinho no terra do elemento 8, análise dos elos no VNA, colagem e fechamento da bobina. |  |  |  | 03:00:12 |  |  |  | 5859816132 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
SENSE Head Coil 1.5T 8ch - Apoio de cabeça quebrado - reparo realizado em Maringá | 2023.292 | 001826 | MÉDIA | Concluído |  | Ecosson - Cachoeirinha | Não | 2023-11-29 | 2024-01-24 |  | Problema: peça quebrou a caminho do cliente - falha de conexão - defeito no elemento - curto Solução: reparo realizado - ressolda - encaminhada para Maringá para reparo em profissional da área - peça reparada e enviada novamente para a clínica |  |  |  | 17:30:00 |  |  |  | 5592214608 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:03 PM
Empréstimo Bobina Express Coil - Anterior Array (COP) - UNIMED Noroeste - Ijuí RS |  | 001784WHH | -- | Concluído |  | Unimed Noroeste | Não | 2024-01-10 | 2024-01-25 |  | Problema: cabo ausente na bobina, retirado da bobina do COP para reparo - Solução: substituição do cabo da bobina - | [7 empty] | 5830219794 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Amplificador de Gradiente SGA - GE - Overcurrent - Capacitor de 0.75uF em curto | 2023.315 | 57346WH9 | MÉDIA | Concluído |  | IDEPI | Não | 2023-12-22 | 2024-01-29 |  | Problema: Capacitor de 0.75uF em curto, sem a capacitância nominal - Solução: Substituição do capacitor, aplicação de cola, fechamento da peça, instalação no cliente | [7 empty] | 5736852951 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina chaminé 1.5T QUAD Knee /Foot GE - Alpha - reparo no conector BNC do cabo | 2023.208 | 28973 | ALTA | Concluído |  | AlphaSonic CWB | Não | 2023-09-01 | 2024-02-05 |  | Problema: Ruído em exames, falha de conexão entre o cabo e a bobina, conexão solta entre a malha e o BNC - Solução: Checagem de elos com VNA, checagem de PREAMPS com VNA, checagem de componentes críticos com LCR, ressolda do pino fêmea, colagem da conexão solta com super bonder, teste de SNR. | [7 empty] | 5091603365 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Fonte SGA Power Supply Trilha rompida (conn J3) na gate driver | 2024.027 | 123148WH9 | ALTA | Concluído |  | ND - CB | Não | 2024-01-19 | 2024-02-07 |  | Problema: falha de conexão no conector J3 (conector do Vbus) - Solução: ressolda da trilha do conector J3 usando um cabinho soldando diretamente no ponto onde a trilha chegava, verificação de todos os componentes marcados no diagrama, todos os componentes estavam ok. |  |  |  | 02:00:23 |  |  |  | 5891990368 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina 9E Anterior Array GE abdômen - Open Circuit CH8 - Elo rompido | 2024.019 | 129495WH8 | MÉDIA | Concluído |  | ND - COP | Não | 2024-01-11 | 2024-02-09 |  | Problema: open circuit canal 8, mau uso, elo rompido em dois pontos - Solução: checagem de elos com VNA, ressolda do elo rompido, verificação da continuidade do terra, substituição de cabos, limpeza interna da bobina. |  |  |  | 04:20:01 |  |  |  | 5840125448 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina Torso Array 1.5 T GE - CDIP - Pato Branco - elos rompidos(Anterior Esquerdo), troca de componentes (diodo), reparo em trilha rompida de componente(indutor) - RETORNO - 15/01/24 - elo rompido(Posterior direita) | 2024.057 | 2215748 | ALTA | Concluído |  | CDIP - Pato Branco | Não | 2023-05-29 | 2024-02-09 |  | Problema: ruído nas imagens, rompimentos da trilha, falha de ressonância no elo, rompimento no elo da direita - Solução: registro do Serial Number, checagem de elos com VNA, substituição do PIN DIODE, reparo de trilhas rompidas, ressolda no indutor, aplicação de malha e cola quente para proteção do elo. |  |  |  | 07:47:01 |  |  |  | 4551042828 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina Fullfov Toledo GE - OpenCircuit Ch7 - Cabo DC(vermelho) com mal contato e Indutor da mesma trilha com solda fria | 2023.264 | 53793 e 3615 | MÉDIA | Concluído |  | DIAGNOSE- TOLEDO | Não | 2023-10-17 | 2024-02-09 |  | Problema: bobina com marcas de reparo no elo, Open circuit canal 7, resistência no cabo dc vermelho, solda fria no indutor da trilha do cabo dc vermelho - Solução: registro de imagens do estado atual, verificação de parafusos e marcas de uso, checagem de elos com VNA, checagem de PREAMPS com VNA, checagem de componentes críticos com LCR, ressolda das conexões, substituição do cabo dc, testes de continuidade e resistência, limpeza da parte interna da bobina. |  |  |  | 01:25:45 |  |  |  | 5345292909 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina chaminé quadrature knee/foot GE - Ultramed Londrina - trocados os 4 conectores da bobina 2 Capacitores e 2 Presilhas novas foram colocadas | 2024.045 | 26977 | ALTA | Concluído |  | Ultramed - Londrina | Não | 2024-01-26 | 2024-02-09 |  | Problema: conectores da bobina quebrados, capacitores queimados, sinal baixo - Solução: substituição dos 4 conectores, substituição de um capacitor por 11pF e outro por 0.5pF, aplicação de cola para fixação do elo da bobina. |  |  |  | 04:58:11 |  |  |  | 5941032863 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina Anterior Array AA 9E GE - Open Circuit Ch6 - coaxial do canal 6 rompido, elo do canal 8 rompido. | 2024.058 | 87658wh1 | MÉDIA | Concluído |  | Clinica Radiologica de Paranavai | Não | 2024-02-07 | 2024-02-09 |  | Problema: coaxial do canal 6 rompido, cabinhos DCs azul e vermelho na iminência de romper, elo do canal 8 rompido, trilha queimada - Solução: troca dos conectores, reparo no elo do canal 8, ressolda da trilha queimada - |  |  |  | 06:22:22 |  |  |  | 6018086786 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina 9E Anterior Array GE abdômen Open Circuit canal 8 - cabinho do terra refeito | 2024.054 | 001983WHH | MÉDIA | Concluído |  | Clinivati | Não | 2024-02-01 | 2024-02-09 |  | Problema: Falha de conexão no canal 8 - Defeito no cabinho do terra Solução: Ressolda dos cabinhos conforme padrão, substituição do cabinho do terra. |  |  |  | 02:05:37 |  |  |  | 5981894820 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina FULLFOV posterior GE - Unimagem Livramento 4 elos rompidos e solda fria | 2024.050 | 51974 | ALTA | Concluído |  | UNIMAGEM Livramento | Não | 2024-01-24 | 2024-02-09 |  | Problema: Sem sinal nos elos 8A, 8B, 7B, 6 e 5, 4 elos com rompimento, 1 solda fria no conector do elo com a placa - Solução: Checagem dos elos com VNA, checagem dos PREAMPS com VNA, checagem de componentes críticos com LCR, checagem de continuidade dos Terras, checagem do circuito Coil ID, ressolda dos elos danificados, aplicação de cola quente nos reparos. |  |  |  | 04:21:03 |  |  |  | 5922773915 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Paquímetro Mitutoyo |  |  | -- | Concluído |  |  | Não | 2024-01-31 | 2024-02-14 |  | Problema: Falha de conexão no elemento, curto no amplificador - Solução: Substituição do amplificador, ressolda dos elos 3 e 4 da bobina | [7 empty] | 5969926133 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Cabo Flat mesa |  |  | -- | Concluído |  |  | Não | 2024-01-31 | 2024-02-14 |  | Problema: Falha de conexão no cabo flat colorido, curto no cabo cinza 5m - Solução: Substituição do cabo flat colorido, ressolda do cabo cinza 5m | [7 empty] | 5969992787 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Kit chave de boca |  |  | -- | Concluído |  |  | Não | 2024-01-31 | 2024-02-14 |  | Problema: curto, falha de conexão - - - - Solução: substituição do elemento, ressolda dos elos | [7 empty] | 5969959927 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Empréstimo Bobina FullFov Posterior Array Diagnose Toledo PR |  | 3710 | -- | Concluído |  | DIAGNOSE- TOLEDO | Não | 2024-01-02 | 2024-02-19 |  | Problema: bobina com capa e espumas protetoras, sem cabo - Solução: empréstimo para Diagnose Toledo, devolvida | [7 empty] | 5773991671 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina Joelho 1.5T HD T/R Knee Array GE - ND Artro - Open Circuit intermitente CH5 - soldas internas refeitas | 2024.041 | U31927 | ALTA | Concluído |  | ND Artro | Não | 2024-01-25 | 2024-02-21 |  | Problema: Open Circuit intermitente canal 5, ruído no canal 2, cheiro de queimado ao conectar a bobina, falha canal 2 no SNR, indutor do RF2 solto - Solução: Checagem de elos com VNA, checagem de PREAMPS com VNA, checagem de componentes críticos com LCR, checagem de continuidade dos Terras, checagem do circuito Coil ID, substituição do indutor do RF2, ressolda do cabo DC, limpeza interna da bobina, verificação da conexão dos elementos, montagem e teste da bobina. |  |  |  | 11:51:25 |  |  |  | 5930187845 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:03 PM
Bobina Torso Array 1.5 T GE Unimagem - Rio Grande - Elo não ressonando - Solda fria - capa confeccionada | 2023.289 | 288185mr2 | ALTA | Concluído |  | UNIMAGEM-RG | Não | 2023-11-28 | 2024-02-22 |  | Problema: perda de sinal, ruído na parte posterior direita, solda fria nos elos 3 e 4 - Solução: reforço das soldas nos elos, verificação de continuidade dos componentes, limpeza interna da bobina, verificação das conexões dos elementos, teste de SNR realizado. |  |  |  | 04:00:00 |  |  |  | 5587852870 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina abdômen - 9E Anterior Array GE - (Em Difusão alguns pacientes acima do peso apresenta artefato e distorção) Substituição de pino do conector (torto), substituição de indutor no corpo da bobina | 2023.290 | 002031WHH | MÉDIA | Concluído |  | IMI | Não | 2023-11-27 | 2024-02-22 |  | Problema: artefato na bobina, pino torto no conector, erro em exame de difusão, indutor magnético no circuito de terra - Solução: checagem de elos com VNA, checagem de PREAMPS com VNA, checagem de componentes críticos com LCR, checagem de continuidade dos Terras, checagem do circuito Coil ID, substituição do pino quebrado, substituição do indutor magnético por um não magnético, ressolda dos reparos nos canais 5 e 8. |  |  |  | 06:56:24 |  |  |  | 5577510310 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina Joelho GE 0.2T Campo Aberto - ruído seq. T2 - Refeitas as soldas internas da bobina | 2024.004 | 170623HM3 | MÉDIA | Concluído |  | OFTALMOVET | Não | 2024-01-04 | 2024-02-22 |  | Problema: ruído na sequência T2, bobina veio sem 3 borboletas de fixação - Solução: checar elos com VNA, checar PREAMPS com VNA, checar componentes críticos com LCR, checar continuidade dos Terras, checar circuito Coil ID, checar se tem pinos soltos ou tortos, checar continuidade dos cabos coaxiais e cabos DC, checar curto entre pino e malha, limpar a parte interna, verificar a conexão dos elementos, fechar com todos os parafusos, verificar casamento de impedância na frequência de 0.2T, enviar bobina para Cascavel para calibração trocando placas de capacitores internos. |  |  |  | 12:33:08 |  |  |  | 5790651751 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Placa RW Preamp - PET CT Ultramed Ultramed Londrina - retirado curto em trilha interna da placa | 2024.078 |  | ALTA | Concluído |  | Ultramed - Londrina | Não | 2024-02-19 | 2024-02-26 |  | Problema: resistência de 47Ω na entrada entre GND e VCC, necessidade de romper a trilha interna em três pontos distintos - Solução: revisão da placa α, rompimento da trilha interna, injeção de tensão de 10V para comparação, envio para testes. |  |  |  | 06:04:03 |  |  |  | 6091329815 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
DARC PETCT Ultramed Londrina - Sem tensão na fonte - colocada uma fonte CB-750A como substituição | 2024.082 | 1707801 | MÉDIA | Concluído |  | Ultramed - Londrina | Não | 2024-02-22 | 2024-02-26 |  | Problema: fonte baixando a tensão de forma intermitente - Solução: substituição da fonte por uma CB-750A adaptada, embalagem do PC para disponibilização ao cliente |  |  |  | 04:59:00 |  |  |  | 6119529960 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina Siemens 14 Channel Extremity Coil - Sonitec Problema de Ruído - realizado reparo em préamp | 2024.049 | 1312 | ALTA | Concluído |  | Sonitec | Não | 2024-01-29 | 2024-03-19 |  | Problema: Ruído, préAmp com falha de amplificação, variação na resistência do componente P8 - Solução: Checagem de elos com VNA, checagem de PREAMPS com VNA, checagem de componentes críticos com LCR, checagem de continuidade dos Terras, checagem do circuito Coil ID, substituição do componente P8, ressolda de conexões, instalação de amplificador SAV-331, teste com amplificador SKY65050. |  |  |  | 09:02:08 |  |  |  | 5950299196 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
LHTCB IMI - Caiu contraste | 2024.094 |  | MÉDIA | Concluído |  | IMI | Não | 2024-02-28 | 2024-03-08 |  | Problema: curto no circuito dos 24V, falha de conexão no DB15, componentes cortados (DB25 Macho, DB15 Macho, Resistor SMD 22Ohm, IRF4905, E45H11), obsolescência do E45H11 - Solução: substituição do DB25 Macho, troca do DB15 Macho, ressolda dos componentes cortados, medições realizadas para verificar funcionamento correto, geração de proposta para novos componentes. |  |  |  | 17:00:00 |  |  |  | 6158307761 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina Joelho 1.5T HD T/R Knee Array GE - 5 Preamps BAD (Resistores) | 2023.311 | 039261 | MÉDIA | Concluído |  | DIAGNOSE- TOLEDO | Não | 2023-12-12 | 2024-03-19 |  | Problema: pinos rompidos, baixa intensidade de sinal nos canais 3, 4, 5 e 8, 5 préAmps com defeito, pino torto no conector, cabinho DC do 10V solto - Solução: troca de todos os pinos, aplicação de cola quente, substituição de resistores de 270 ohms por 250 ohms, ressolda de componentes, reparo do cabinho DC, desentortamento do pino torto. |  |  |  | 08:19:40 |  |  |  | 5672661412 | 1 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Gating Respiratório - Fole colado, - Tubo de Latex trocado; - Velcro trocado; - Elástico interno trocado | 2024.084 |  | MÉDIA | Concluído |  | IMI | Não | 2024-03-08 | 2024-03-19 |  | Problema: fole furado, elástico interno rompido, cabo ressecado, velcros gastos - Solução: fole colado, velcros comprados, elástico interno instalado, velcro a ser costurado, cabo novo a ser comprado | [7 empty] | 6223940283 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Intercomunicador - Software não sobe com ele conectado -Infinita Marabá, trocado micro-fusível do intercomunicador | 2024.096 | 007155 | MÉDIA | Concluído |  | Infinita-Marabá | Não | 2024-03-12 | 2024-03-19 |  | Problema: Fusível F1 aberto - Falha de conexão nos capacitores, LEDs, indutores e resistores não identificada. Solução: Substituição do fusível F1 por um de 1A, ressolda realizada, análise dos componentes realizada sem identificação de outros defeitos. |  |  |  | 02:19:00 |  |  |  | 6245665483 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina 3" Round Coil 1.5 T ATM GE Dual Array - CANCELADO | 2024.091 | AD9CN0 | MÉDIA | Concluído |  | CDAV | Não | 2024-03-05 | 2024-03-21 |  | Problema: capacitores queimados, resistência de 750ohm na trilha do Coil ID devido ao Silky queimado - Solução: substituição dos capacitores por um paralelo equivalente a 63pF, raspagem da trilha para eliminar a resistência, locação de 3 planos e um axial do protocolo utilizado no XV. |  |  |  | 04:00:00 |  |  |  | 6197951591 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina FullFov GE 8CH 1.5T Posterior Array Alphasonic - pouco sinal - solda fria pino preamp | 2024.114 | 51500 | ALTA | Concluído |  | AlphaSonic CWB | Não | 2024-03-20 | 2024-03-22 |  | Problema: parafuso faltando, pino de RF in ausente devido a solda fria, diodo adaptado encontrado - Solução: substituição do parafuso faltante, instalação de dois parafusos não magnéticos novos, substituição do diodo adaptado por um diodo pin branco padrão, ressolda do pino de RF in no preAmp. | [7 empty] | 6298049438 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
2 PC's Reconstrutor PET CT GE - TS Imagem - SN 1500794 - Limpeza, reset bios e troca de 2 memorias DDR1 / SN 1540680 - Limpeza e reset bios | 2023.310 | 1540680 e 1500794 | LEVE | Concluído |  | TS Imagem | Não | 2023-12-08 | 2024-04-03 |  | Problema: três bips ao ligar, ausência de sinal na tela, mensagens de memória, falha de memória no módulo 1, erro de memória no módulo 2 - Solução: limpeza geral em reconstrutores, testes de memória, substituição do par de memórias, reset na BIOS através do jumper. | [7 empty] | 5651594872 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Fonte LDA10F-5 MegaImagem Vilhena - Entrou água na fonte - foi enviada uma fonte original e uma reserva feita no lab | 2024.122 |  | ALTA | Concluído |  | Mega Imagem | Não | 2024-03-28 | 2024-04-04 |  | Problema: curto no mosfet - Falha na fonte 5V 2A - Defeito nos conectores de entrada e saída - Falha de conexão na fonte original Solução: substituição do mosfet por equivalente - utilização de fonte 5V 5A - colocação dos conectores em case - envio de fonte original comprada na mouser |  |  |  | 15:50:00 |  |  |  | 6351926480 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Empréstimo Apoio de cabeça bobina de Crânio para Maringá |  |  | -- | Concluído |  |  | Não | 2024-03-05 | 2024-04-04 |  | Problema: Parafusos de fixação ausentes - Solução: Retorno dos parafusos de fixação | [7 empty] | 6192962506 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
MCR3 Tool - Sanmedical |  |  | -- | Concluído |  |  | Não | 2024-03-01 | 2024-04-04 |  | No result | [7 empty] | 6176224597 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Empréstimo Bobina HD T/R Quad Extremity Coil - Chaminé - RSul Pelotas |  | 147 | -- | Concluído |  | RSUL - Pelotas | Não | 2024-03-05 | 2024-04-04 |  | Problema: Empréstimo para RSul Pelotas - Devolvida Solução: Nenhuma ação de correção realizada, pois não foram identificados problemas técnicos. | [7 empty] | 6192955142 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina Coluna Premier III Phased Array CTL Spine 3T GE - canal 3 abaixo do limiar de corrente - três cabos dc's ressoldados | 2024.126 | 785 | MÉDIA | Concluído |  | IMI | Não | 2024-03-25 | 2024-04-12 |  | Problema: Canal 3 abaixo do limiar de corrente, três cabos DC soltos (vermelho, amarelo e roxo - GND) - PS: Veio sem 2 parafusos de fixação na parte inferior Solução: Reparo dos cabos soltos com cola quente, verificação do circuito do canal 3, teste do préAmp, que funcionou normalmente. |  |  |  | 03:48:00 |  |  |  | 6323646601 | 1 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Placa main us vivid t8 (ultrassom) - troca de conector USB | 2024.025 |  | LEVE | Concluído |  | ND - 160 | Não | 2024-04-05 | 2024-04-12 |  | Problema: Usb quebrado - Falha de conexão na placa Solução: Usb trocado, Placa embalada para envio a Maringá, Proposta gerada para cliente ND160 |  |  |  | 00:16:19 |  |  |  | 6401221505 | 1 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
LHTCB - Caiu Contraste - todos os led's e 3 db's foram trocados | 2024.127 | WA1601110 | MÉDIA | Concluído |  | PrimaMed | Não | 2024-03-20 | 2024-04-12 |  | Problema: LEDs queimados, DBs oxidados - Solução: Substituição dos LEDs, substituição dos 3 DBs, teste da LHTCB em bancada, acionamento dos LEDs e do 24Vdc funcionando normalmente. |  |  |  | 03:30:00 |  |  |  | 6298912769 | 2 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina Express Coil - Anterior Array Abdômen 9E 8CH GE RSul - OpenCircuit canal 5 - terra HD5 rompido. | 2024.129 | 001293WHH | ALTA | Concluído |  | RSUL - Itapema | Não | 2024-04-03 | 2024-04-12 |  | Problema: bobina com open circuit canal 5, falha de conexão no terra do HD5 - Solução: ressolda do terra do canal 5 - |  |  |  | 04:00:00 |  |  |  | 6385308035 | 1 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina chaminé quadrature knee/foot GE - Ultramed (RETORNO) Mal Contato em 2 conectores |  | 26977 | ALTA | Concluído |  | Ultramed - Londrina | Não | 2024-04-11 | 2024-04-18 |  | Problema: falha de conexão nos conectores (dois conectores muito abertos) - Solução: reparo realizado nos conectores, checagem dos capacitores e indutores com LCR (todos medindo OK), verificação do cabo (ok), bobina enviada para teste. |  |  |  | 01:52:00 |  |  |  | 6438968875 | 1 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Conector Latch 14 Vias para Cabo DC Mesa RM |  |  | -- | Concluído |  |  | Não | 2024-04-22 | 2024-04-23 |  | Problema: falha de conexão no conector IDC Latch fêmea 14V, curto no elemento, defeito na bobina 3 e 4 - Solução: substituição do conector, ressolda dos elos 3 e 4 da bobina, verificação de continuidade | [7 empty] | 6503023540 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina chaminé quadrature knee/foot GE - CDIP (RETORNO) - Cabo coaxial interno com solda fria na malha | 2024.137 | 57035 | MÉDIA | Concluído |  | CDIP - Chapecó | Não | 2024-04-10 | 2024-04-25 |  | Problema: mal contato em conector, ruído, cabo BNC com malha rompida - Solução: reparo no conector, checagem de capacitores e indutores, teste do cabo, limpeza interna, verificação de conexões, fechamento com parafusos. |  |  |  | 01:00:00 |  |  |  | 6431318897 | 2 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:03 PM
Bobina GEM Flex Coil 16-L Array, 1.5T Receive Only GE - Verifcação de bobina apenas | 2024.139 | 030-4-1870 | MÉDIA | Concluído |  | ND - XV | Não | 2024-04-11 | 2024-04-25 |  | Problema: transmit fault no canal 1, suspeita de problema na outra parte da bobina - Solução: checagem de todos os cabos coaxiais, verificação de elos com VNA, medição de componentes com LCR, manutenção nos elos e testes realizados. |  |  |  | 02:59:00 |  |  |  | 6440320187 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
GEM Flex Coil 16-M Array, 1.5T Receive Only open circuit no canal 16 - Solução: cabo coaxial solto ch8, reparado | 2024.145 | 023-4-5965 | MÉDIA | Concluído |  | IDEPI | Não | 2024-04-17 | 2024-04-30 |  | Problema: cabo coaxial solto no elo 8, sobreaquecimento, solda derretida, open circuit no canal 16, falha de conexão no canal 8. - Solução: ressolda do cabo na placa. |  |  |  | 03:49:00 |  |  |  | 6474501076 | 2 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina Joelho 1.5T HD T/R Knee Array GE (RETORNO) | 2024.157 | 041086 | ALTA | Concluído |  | ND - XV | Não | 2024-04-11 | 2024-04-30 |  | Problema: transmit fault no canal 2, falha de conexão nos cabinhos vermelhos de terra - Solução: checagem de pin diodes, indutores e preAmps, limpeza de contatos nas conexões, envio da bobina para teste. | [7 empty] | 6440361057 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina 4CH SENSE Shoulder (ombro) Coil 1.5T Philips - Ruído - um dos coaxiais com a malha quebrada | 2024.156 | 753056 | MÉDIA | Concluído |  | CONRAD | Não | 2024-04-29 | 2024-05-02 |  | Problema: malha quebrada em um dos coaxiais, curto entre o meio e a malha - Solução: ressolda do fio para contato da malha, aplicação de cola quente nos conectores, verificação dos principais componentes. |  |  |  | 02:00:00 |  |  |  | 6542230537 | 2 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Empréstimo - Bobina Joelho 1.5T HD T/R Knee Array GE |  | 037452 | -- | Concluído |  | ND - COP | Não | 2024-04-26 | 2024-05-03 |  | Problema: Empréstimo do elemento ND-COP - Retorno do elemento - Falha de conexão não identificada Solução: Elemento emprestado para ND-COP, Elemento retornado ao status original | [7 empty] | 6530637365 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Fonte densitometria SBD40PN280X2890 -Ligava e queimava fuses - Ponte retificadora substituida | 2024.146 | 0320M-5-3735 | ALTA | Concluído |  | ND - Bosque | Não | 2024-04-18 | 2024-05-20 |  | Problema: curto na ponte retificadora entre o negativo e a fase, fusíveis de 250V 5A abertos - Solução: substituição dos fusíveis, ressolda da ponte retificadora encontrada em outra fonte com defeito. | [7 empty] | 6481988137 | 2 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Não Funcionou! - Placa Mamografia - ND CB - Após reparos nas trilhas, placa não funcionou | 2024.169 |  | ALTA | Concluído |  | ND - CB | Não | 2024-05-08 | 2024-05-20 |  | Problema: falha na assistência técnica, trilha recuperada na bancada - Solução: placa deixada na assistência técnica para reparo, proposta gerada, trilha recuperada e enviada para testes - |  |  |  | 04:07:12 |  |  |  | 6604014861 | 3 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Amplificador de gradiente GE - UNIMAGEM Rio Grande - Apresentava Overvoltage - Limpeza geral troca de capacitor que estourou e troca de gate drive | 2024.154 | BZ68NP | ALTA | Concluído |  | UNIMAGEM-RG | Não | 2024-04-15 | 2024-05-29 |  | Problema: falha de conexão no eixo Z, OverVoltage na fonte durante o scan, capacitor estourado 8200uF 160VDC - Solução: troca do capacitor, limpeza das placas, substituição da gate drive do segundo eixo, teste no Alphasonic. |  |  |  | 54:15:00 |  |  |  | 6457807531 | 2 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Fonte de Gradiente SGA trocado capacitor de 3300uF/160VDC 20% | 2024.159 | 49515WH0 | MÉDIA | Concluído |  | UNIMAGEM-RG | Não | 2024-04-17 | 2024-05-29 |  | Problema: GD suja e oxidada, diodo medindo nos dois sentidos, capacitor de 3300uF/160VDC medindo 2400uF, ESR de 0.20 ohms - Solução: Limpeza da GD, ressolda da placa, substituição do capacitor por um igual da fonte OPX - |  |  |  | 08:03:27 |  |  |  | 6475310798 | 2 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina AA 9E abdômen GE - open circuit canal 8 - reparo no terra do HD8, elo 1 reparado e elo 8 capacitor danificado foi substituído. | 2024.158 | 001272WHH | ALTA | Concluído |  | CEONC | Não | 2024-04-26 | 2024-05-29 |  | Problema: falha de conexão no terra do canal 8, elo 1 rompido, capacitor quebrado no elo 8 - Solução: reparo no terra do canal 8, ressolda do elo 1, substituição do capacitor no elo 8 | [7 empty] | 6533089996 | 1 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:03 PM
Bobina HD T/R Quad Extremity Coil GE - Chaminé préAmp queimado(RETORNO 23/04/24 - troca do V67) | 2024.079 | 51127 | MÉDIA | Concluído |  | CRU - Umuarama | Não | 2024-02-22 | 2024-05-29 |  | Problema: Falha na amplificação do sinal, bobina veio sem um parafuso no cabo, Preamp queimado, algumas trilhas afetadas, bobina não possui SNR - Solução: Checar elos com VNA, checar PREAMPS com VNA, checar componentes críticos com LCR, checar continuidade dos Terras, checar circuito Coil ID, passar jumper para resolver, trocar HJFET Low Noise Amplifier (V67) por um idêntico, ressoldar conexões, limpar bobina e cabo com álcool. | [7 empty] | 6115909505 | 1 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:03 PM
Atuador Vertical 24Vdc Mesa RM - IMI | 2024.128 |  | ALTA | Concluído |  | IMI | Não | 2024-03-22 | 2024-10-04 |  | Problema: falha na tampa do atuador, necessidade de ajuste na peça - Solução: modelagem em 3D da tampa, impressão da peça de teste, ajustes realizados na nova versão, instalação e teste da movimentação no motor. |  |  |  | 06:01:00 |  |  |  | 6314970502 | 3 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Eixo Conrad Philips modelo: CC05-01117-000 - substituido retificador 620TG | 2024.077 | 2006EV596 | MÉDIA | Concluído |  | CONRAD | Não | 2024-02-07 | 2024-05-29 |  | Problema: mal funcionamento do retificador 620TG, quebra do retificador durante medição - Solução: substituição do retificador 620TG, soldagem do novo retificador na placa - |  |  |  | 04:00:00 |  |  |  | 6021044670 | 3 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina Chaminé Quadrature Knee/Foot GE - IRC - Relato da baixo sinal - Solda Fria encontrada (RETORNO PROBLEMA CONECTOR) | 2024.116 | 056969 | ALTA | Concluído |  | IRC | Não | 2024-03-22 | 2024-05-29 |  | Problema: sinal na bobina abaixo de 190, falha de conexão no conector da bobina com o VNA - Solução: casamento de impedância, troca do BNC, ressolda dos capacitores, limpeza dos conectores |  |  |  | 04:30:00 |  |  |  | 6314916935 | 3 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina QUADRATURE KNEE / FOOT COIL Chaminé 1T GE Macapá - Não apresenta sinal- realizada a troca de Fusível interno, troca de 4 pinos de encaixe, ajuste de capacitor interno | 2023.239 | 42605 | ALTA | Concluído |  | Infinita-AP | Não | 2023-10-05 | 2024-05-29 |  | Problema: bobina totalmente sem sinal, fusível estourado, conector amassado, ruído em algumas sequências, conexões soltas, curto no conector. Solução: substituição do fusível, verificação e ressolda das conexões, ajuste dos capacitores variáveis, checagem de impedância com VNA, troca das coroas de fixação. |  |  |  | 03:59:00 |  |  |  | 5284465981 | 3 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina Crânio (Head Coil) 1.0T GE - Infinita Macapá - AP | 2023.263 | 206953MR2 | ALTA | Concluído |  | Infinita-AP | Não | 2023-10-11 | 2024-05-29 |  | Problema: Ruído na imagem, curto entre meio e malha, sinal atenuado, ainda apresentando ruído - Solução: Registrar imagens do estado atual da bobina, checar elos com VNA, checar PREAMPS com VNA, checar componentes críticos com LCR, checar continuidade dos Terras, checar circuito Coil ID, checar pinos soltos ou tortos, checar continuidade dos cabos coaxiais e cabos DC, checar curto entre pino e malha, limpar a parte interna, verificar a conexão dos elementos, fechar com todos os parafusos, colocar dois capacitores variáveis na placa de quadratura, corrigir curto encontrado. |  |  |  | 03:03:40 |  |  |  | 5313493542 | 3 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:03 PM
Bobina FULLFOV anterior Unimagem GE - Rio Grande - tela cinza - trocado pino upper(+) que estava quebrando | 2024.048 | 2075 | ALTA | Concluído |  | UNIMAGEM-RG | Não | 2024-01-25 | 2024-05-29 |  | Problema: Bobina não está apresentando imagem (tela cinza), faltando 4 parafusos, pino de conexão Upper(+) estava próximo de quebrar e rompeu, continua com Signal too Small - Solução: Registrar imagens do estado atual da bobina, verificar parafusos, checar elos com VNA, checar PREAMPS com VNA, checar componentes críticos com LCR, checar continuidade dos Terras, checar circuito Coil ID, checar se tem pinos soltos ou tortos, checar continuidade dos cabos coaxiais e cabos DC, checar curto entre pino e malha, limpar a parte interna, verificar a conexão dos elementos, fechar com todos os parafusos, substituir pino de conexão. |  |  |  | 12:35:20 |  |  |  | 5930880765 | 1 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina Canon (Toshiba) Shoulder SPEEDER modelo MJAJ-177A - dois elos rompidos. | 2024.089 | S1J19Y2797 | MÉDIA | Concluído |  | CEDAV | Não | 2024-03-05 | 2024-05-29 |  | Problema: elos rompidos na bobina - Solução: reparos realizados nos elos, verificação de componentes, checagem de cabos coaxiais e DCs, todos em conformidade. |  |  |  | 03:50:00 |  |  |  | 6197991592 | 1 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina Express Anterior Array 9E 1.5T GE - Vilhena - reparo em trilha HD8 e HD5 | 2024.162 | 001645WHH | ALTA | Concluído |  | Mega Imagem | Não | 2024-05-07 | 2024-05-29 |  | Problema: falha de conexão no HD8, bobina com Open Circuit canal 5, bobina curvada por conta do transporte - Solução: reparo realizado na trilha de terra do HD8, verificação e ressolda dos elos com VNA, checagem de continuidade dos Terras, limpeza interna da bobina, verificação da conexão dos elementos, fechamento com todos os parafusos, produção de capa protetora se necessário. |  |  |  | 03:24:45 |  |  |  | 6593195204 | 1 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina 1.5T Express Coil GE - 9E Anterior Array Abdômen- Falhou o SNR no CH2 - Elo Rompido reparado ch2 | 2024.168 | 002031WHH | MÉDIA | Concluído |  | IMI | Não | 2024-05-07 | 2024-05-29 |  | Problema: elo rompido no elemento 2, falha de conexão perto do capacitor - Solução: ressolda do elo rompido, verificação da conexão dos elementos, limpeza da parte interna, fechamento com todos os parafusos | [7 empty] | 6597273835 | 1 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina Torso Array 1.5 T GE - Sem sinal - 4 elos com solda fria foram, Realizado reparo nos elos | 2024.167 | 280844MR2 | MÉDIA | Concluído |  | Infinita-RO | Não | 2024-05-06 | 2024-05-29 |  | Problema: ruído na bobina, falha nos elos da bobina - Solução: ressolda dos elos da bobina, verificação de continuidade, limpeza interna, verificação de conexão dos elementos. |  |  |  | 05:21:17 |  |  |  | 6586958404 | 1 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Componentes fonte Tomo 3v3 |  |  | -- | Concluído |  |  | Não | 2024-05-27 | 2024-05-29 |  | Problema: curto no transistor 2SK2601, falha de conexão no capacitor 82uF 450V - Solução: substituição do transistor 2SK2601, ressolda do capacitor 82uF 450V - | [7 empty] | 6715649521 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Controlador Fonte Tomo 3v3 |  |  | -- | Concluído |  |  | Não | 2024-05-29 | 2024-06-04 |  | Problema: curto no circuito integrado M51995AFP, falha de conexão no CI chaveador 5502M - Solução: substituição do circuito integrado M51995AFP, ressolda das conexões do CI chaveador 5502M | [7 empty] | 6733802414 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:03 PM
1.5T RF Interface LX - Ultramed Londrina - troca de multiplexador de sinal 74HC4052N | 2024.198 | 02041820 | ALTA | Concluído |  | Ultramed - Londrina | Não | 2024-05-29 | 2024-06-04 |  | Problema: imagens ruins geradas pela peça testada, falha no módulo Exciter - Solução: troca do multiplexador de sinal 74HC4052N na placa RFI input conditioning BD, verificação dos módulos de RF no laboratório - | [7 empty] | 6725116469 | 3 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:03 PM
Gradient Switch 3T - IMI Problema na contatora maior - substituída por uma nova | 2024.153 |  | ALTA | Concluído |  | IMI | Não | 2024-04-30 | 2024-06-04 |  | Problema: falha na contatora do eixo Z, vibração estranha, partes quebradas, ausência de parafuso de fixação - Solução: colagem com Araldite, instalação de contatora de PDU com 75A e 120VAC, envio da contatora original para Maringá, instalação da nova contatora. | [7 empty] | 6547582151 | 3 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina FULLFOV 1.5T 12 CH Anterior Array GE - IMI - 5 diodos substituídos e um elo rompido foi reparado na parte Anterior, Ressolda PreAmp na parte Posterior | 2024.209 | F711 F1228 | ALTA | Concluído |  | IMI | Não | 2024-06-11 | 2024-07-02 |  | Problema: cinco diodos com falha (quatro não medindo, D9 chamuscado e em curto), elo rompido intermitente, baixo sinal no préamp, indutor solto, problemas nos pin diodes e na trilha dos elos 3 e 4 - Solução: reparo dos diodos, ressolda do indutor, aumento do ganho do pot, verificação e correção dos elos, limpeza interna e verificação de conexões. | [7 empty] | 6814443874 | 3 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
MO DISK DRIVE- Gaveta travada | 2024.173 |  | MÉDIA | Concluído |  | Ultramed - Londrina | Não | 2024-06-06 | 2024-07-02 |  | Problema: gaveta travada, disquete removido, falha de funcionamento após testes. - Solução: desmontagem completa do MO DISK, direcionamento da placa para testes, retorno ao laboratório para análise. |  |  |  | 01:26:43 |  |  |  | 6629170706 | 2 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:03 PM
Bobina Anterior Array AA 9E GE - retorno problema diferente - Elo 2 , coaxial J6, DC vermelho DC azul rompidos | 2024.208 | 87658wh1 | MÉDIA | Concluído |  | Clinica Radiologica de Paranavai | Não | 2024-06-03 | 2024-07-02 |  | Problema: defeito no elo 2, problemas no cabo coaxial J6 do canal 7, cabo DC vermelho com falha de conexão, cabo DC azul não conectado no pino, cabo DC azul arrebentado, conector coaxial torto - Solução: verificação dos elos com VNA, verificação da continuidade do cabo da bobina, troca dos conectores e cabinhos DCs e do cabo coaxial, ressolda do cabo DC azul, ajuste do conector coaxial. |  |  |  | 05:33:10 |  |  |  | 6755477030 | 1 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Lâmpadas Halogena 35W 12V - Bore RM |  |  | -- | Concluído |  |  | Não | 2024-07-04 | 2024-07-05 |  | Problema: falha de conexão no elemento, curto nas lâmpadas halógenas, defeito na bobina 3 e 4 - Solução: substituição das lâmpadas, ressolda das conexões, verificação da bobina, compra de novos componentes. | [7 empty] | 6967739694 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina FULLFOV 1.5T 8-CH Body Array Coil GE - Elos rompidos(Posterior e Anterior) | 2024.210 | 60433 e 60659 | MÉDIA | Concluído |  | DMI | Não | 2024-07-02 | 2024-07-15 |  | Problema: elos rompidos na bobina (parte de baixo perto do capacitor, parte de cima na junção do elo com a placa) - Solução: ressolda dos elos rompidos, reparo realizado em outro elo. |  |  |  | 01:30:00 |  |  |  | 6953469472 | 1 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Cadeiras Lab |  |  | -- | Concluído |  |  | Não | 2024-07-04 | 2024-07-17 |  | Problema: falha de conexão nos elos 3 e 4 da bobina - curto no amplificador - defeito na poltrona presidente - falha na cadeira gamer Solução: ressolda dos elos 3 e 4 da bobina - substituição do amplificador - reparo na poltrona presidente - ajuste na cadeira gamer | [7 empty] | 6967901690 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:03 PM
Bobina 1,5T express coil anterior array GE - Alphasonic Londrina - Artefato e ruído em AB (Realizada somente verificação, por isso não possui numero de orçamento) | 2024.238 | 004078WHH | MÉDIA | Concluído |  | AlphaSonic Londrina | Não | 2024-07-01 | 2024-07-17 |  | Problema: falha de conexão nos elos 2/3 ab, não foi encontrado curto, indutores e diodos sem defeito - Solução: teste de estresse realizado, medição de terras, indutores e diodos, bobina reenviada para novas avaliações, verificação de continuidade dos elementos, limpeza interna da bobina, verificação de conexão dos elementos, teste SNR realizado. | [7 empty] | 6943067050 | 3 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Fonte 10V PBA100F-12 MCI | 2024.226 | 8430874KR | ALTA | Concluído |  | MCI Itajaí | Não | 2024-07-16 | 2024-07-17 |  | Problema: falta de conexão em um pino do trafo chopper - oxidação encontrada no trafo chopper Solução: limpeza das oxidações, substituição do trafo chopper na placa OPX |  |  |  | 03:25:00 |  |  |  | 7036540116 | 3 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Motor parafusadeira |  |  | -- | Concluído |  |  | Não | 2024-07-11 | 2024-07-22 |  | Problema: falha de conexão no modelo antigo, curto no modelo novo - Solução: substituição do modelo antigo, ressolda do modelo novo | [7 empty] | 7010504232 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
COLLIMATOR CONTROL BD ASSY GEHC - Cascavel - placa estava reiniciando - retirado curto da FPGA | 2024.234 | 5233005 | MÉDIA | Concluído |  | CEONC | Não | 2024-07-22 | 2024-07-24 |  | Problema: FPGA (Altera MAX) esquentando, leds da placa sempre acessos - Solução: Ressolda da FPGA, leds passaram a apagar após um certo tempo. |  |  |  | 06:26:00 |  |  |  | 7069842755 | 3 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Cabo Bobina Joelho GE Livramento - Open circuit canal 5 - cabo DC5 rompido(RETORNO) | 2024.044 |  | MÉDIA | Concluído |  | UNIMAGEM Livramento | Não | 2024-01-25 | 2024-07-24 |  | Problema: cabinho DC5 rompido, cabos de spare rompidos, cabo do canal 6 sem continuidade - Solução: corte do cabo para reparo, substituição do cabinho DC5, ressolda dos cabinhos de spare, desenvolvimento de reforço impresso em 3D para o reparo. |  |  |  | 06:30:35 |  |  |  | 5932779990 | 1 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Fonte 24V MDS-250APB24 Driver Module - MCI - sem tensão na saída - limpeza e substituição de fusiveis | 2024.226 | O07W91800FC | ALTA | Concluído |  | MCI Itajaí | Não | 2024-07-17 | 2024-07-30 |  | Problema: fonte sem saída de tensão, placa oxidada, fusíveis abertos - Solução: limpeza da placa, conferência de componentes, substituição dos fusíveis de 250V 5A, teste com carga resistiva de 220Ohms 100W, saída regulada em 23.9V. |  |  |  | 04:00:00 |  |  |  | 7061931650 | 3 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
2 Placas RW Preamp - PET CT Ultramed Londrina - Curto interno em trilha foram reparadas | 2024.239 | BS1NUB | ALTA | Concluído |  | Ultramed - Londrina | Não | 2024-07-24 | 2024-08-01 |  | Problema: resistor R124 MELF de 120 ohms aberto, capacitor C19 medindo 4.5nF fora da placa, resistência de aproximadamente 300 ohms na entrada, curto entre terra e pinos na parte inferior - Solução: substituição do resistor por um de mesmo valor para 2W, aquecimento da placa para aumentar resistência, interrupção de trilha de entrada e ligação de cabinho externo, fixação de pinos com Araudite e ressolda das conexões, aplicação de verniz nos furos para evitar resistência. | [7 empty] | 7090078705 | 3 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:03 PM
Bobina 1.5T Loop 11cm SIEMENS - Ruído e não faz imagem - Solda fria encontrada e resolvida(cliente recusou orçamento) | 2024.230 | 1232 | ALTA | Concluído |  | CDIP - S. José Pinhais | Não | 2024-07-16 | 2024-08-05 |  | Problema: solda do elo quebrada, bobina apresentando apenas ruído - Solução: ressolda do elo, verificação de continuidade dos componentes, limpeza interna da bobina, verificação das conexões dos elementos. |  |  |  | 01:00:00 |  |  |  | 7037236659 | 1 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina Flex Small 4 Siemens - 1.5T Tim Coil - Ruído- um elo rompido foi reparado | 2024.215 | 33530 | MÉDIA | Concluído |  | CDI - Betim | Não | 2024-06-24 | 2024-07-02 |  | Problema: erro de saturação, marcas de corte na bobina, reparo anterior quebrado, ruído - Solução: soldagem de nova trilha, aplicação de cola quente, checagem de elos com VNA, checagem de PREAMPS com VNA, checagem de componentes críticos com LCR, checagem de continuidade dos Terras, checagem de circuito Coil ID, limpeza da parte interna, verificação da conexão dos elementos, fechamento com parafusos. |  |  |  | 01:46:00 |  |  |  | 6892087768 | 1 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:03 PM
Bobina Flex Large 4 - 1.5T Tim Coil Siemens - Coaxial rompido foi reparado | 2024.214 | 30048 | MÉDIA | Concluído |  | CDI - Betim | Não | 2024-06-24 | 2024-07-02 |  | Problema: cabo coaxial rompido na bobina, remendo mal feito em cabo, falha de conexão nos cabos coaxiais e DC - Solução: substituição do cabo coaxial rompido, ressolda do cabo com remendo mal feito, instalação de cabo extra coaxial e dois cabos DC extras, verificação de continuidade dos cabos, limpeza da parte interna e verificação das conexões dos elementos. |  |  |  | 06:42:49 |  |  |  | 6892139338 | 1 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:03 PM
Bobina Chaminé - Quad Extremity Coil 1.5T GE - Infinita - Porto Velho - RO - reparo em dois cabos (conectores BNC substituidos) (RETORNOU 06/05/2024) | 2023.272 | 416 | ALTA | Concluído |  | Infinita-RO | Não | 2023-11-08 | 2024-08-07 |  | Problema: bobina não reconhece, não faz exames, cabos sem parafusos de fixação, malha solta, curto por má isolação, conector quebrado, BNC frouxo - Solução: registrar imagens do estado atual, verificar parafusos e marcas de uso, checar elos com VNA, PREAMPS com VNA, componentes críticos com LCR, continuidade dos Terras, circuito Coil ID, checar pinos soltos ou tortos, continuidade dos cabos coaxiais e DC, curto entre pino e malha, limpeza interna, verificar conexão dos elementos, fechar com parafusos, ressolda de capacitores, substituição de BNC's, fixação de parafusos na placa interna do conector, teste de estresse nos cabos, limpeza de conectores BNC com limpa contato, aquecimento de solda na placa. |  |  |  | 24:15:19 |  |  |  | 5475157073 | 1 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:03 PM
Placa RW Preamp - SRA - Alphasonic Londrina - Reparada | 2024.266 |  | ALTA | Concluído |  | SRA Group | Não | 2024-08-15 | 2024-08-19 |  | Problema: - Falha de conexão na placa, - Defeito identificado no amplificador. Solução: - Placa reparada e enviada para Alphasonic Londrina em 01/08/2024, - Solicitação de proposta gerada para o reparo. | [7 empty] | 7233958814 | 3 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina Joelho - 1,5T HD T/R KNEE ARRAY GE - OpenCircuit CH5 (o cabo DC5 rompido) | 2024.263 | 038541 | MÉDIA | Concluído |  | IMI | Não | 2024-08-14 | 2024-08-21 |  | Problema: Open Circuit no canal 5, cabo DC5 rompido - Solução: Checagem de elos com VNA, checagem de PREAMPS com VNA, checagem de componentes críticos com LCR, checagem de continuidade dos Terras, checagem do circuito Coil ID, reparo do cabo DC5 utilizando cabo de spare branco e preto. |  |  |  | 01:05:20 |  |  |  | 7228424037 | 1 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
1.5T Board Hybrid/TR OPX que foi para Rio Grande - 2 Diodos PIN Substituidos | 2024.222 | BZ83GL | ALTA | Concluído |  | UNIMAGEM-RG | Enviado | 2024-07-02 | 2024-08-21 |  | Problema: curto na entrada, falha de conexão no circuito da conexão J1, diodo danificado na posição CR1 e CR2 - Solução: substituição do diodo pin, realocação do diodo UM4901 para CR1, instalação do diodo UM4001 na posição CR2. | [7 empty] | 6952163016 | 1 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina GE HNA neurovascular 14E 8ch - RSUL - Pelotas Falha SNR CH7 - ( 6 diodos pin substituídos) | 2024.255 | 107924WH3 | MÉDIA | Concluído |  | RSUL - Pelotas | Não | 2024-08-08 | 2024-08-24 |  | Problema: Falha no SNR para o canal 7, faltam três parafusos na parte de baixo, três pin diodes em curto (dois no elemento 11 e um no elemento 13), falha no SNR para o canal 8, indutor aberto no elemento 8, solda em curto em um capacitor do elemento 8 - Solução: Registro de imagens do estado atual da bobina, verificação de parafusos, checagem de elos com VNA, checagem de PREAMPS com VNA, checagem de componentes críticos com LCR, checagem de continuidade dos Terras, checagem do circuito Coil ID, substituição dos diodos, ressolda do capacitor, troca do indutor - |  |  |  | 06:01:40 |  |  |  | 7189458234 | 2 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:03 PM
Bobina Joelho - 1,5T HD T/R KNEE ARRAY GE - Open Circuit Canal 4 - Cabo dc4 reparado | 2024.252 | 41808 | ALTA | Concluído |  | PrimaMed | Não | 2024-08-06 | 2024-08-28 |  | Problema: open circuit canal 4 - DC4 rompido Solução: Substituição do cabo de DC4, verificação de continuidade do canal 4, checagem de elos com VNA, checagem de PREAMPS com VNA, checagem de componentes críticos com LCR, verificação de continuidade dos Terras, checagem do circuito Coil ID, limpeza da parte interna, verificação da conexão dos elementos, fechamento com todos os parafusos. |  |  |  | 02:00:00 |  |  |  | 7174044271 | 1 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina Quadratura knee/foot 3.0 T ruído GE - ressolda no preamp e limpeza nos conectores coroas da parte inferior - IMI | 2024.267 | 036534 | MÉDIA | Concluído |  | IMI | Não | 2024-08-16 | 2024-08-29 |  | Problema: falha de conexão no preamp, sujeira nos conectores da bobina - Solução: ressolda no preamp, limpeza nos conectores coroas da parte inferior da bobina, verificação de amplificação do preamp, envio para teste na clínica. |  |  |  | 01:48:46 |  |  |  | 7242364485 | 1 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina Body 6 MR coil 1.5T Siemens Ruído em alguns protocolos - elo rompido (capa confeccionada) | 2024.279 | 2351 | MÉDIA | Concluído |  | DIAGNOSE- TOLEDO | Não | 2024-08-23 | 2024-08-29 | SEM SID | Problema: Ruído nos elos B13, B23 e B21, resposta não padrão no elo, dificuldade em localizar o problema no elo - Solução: Checagem dos elos com VNA, checagem dos PREAMPS com VNA, checagem de componentes críticos com LCR, verificação da continuidade dos Terras, checagem do circuito Coil ID, corte de quadrante da bobina, ressolda dos cabos, colagem da bobina, confecção de capa de proteção. | RM SIEMENS MAGNETON SEMPRA |  |  | 09:22:08 |  |  |  | 7285745362 | 2 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Multicoil driver board - Sobradinho/OPX substituída no Upgrade IMI |  |  | MÉDIA | Concluído |  | OPX | Não | 2024-06-10 | 2024-09-03 |  | Problema: diferença na forma de onda dos CIs VR1, VR2, AR12, AR6, U3, AR13, AR14, AR15, AR1; - curto nos pinos identificados Solução: medições realizadas, capacitores e resistores verificados, placa substituída no Upgrade IMI |  |  |  | 06:02:34 |  |  |  | 6802481446 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Cabos Bobina Crânio GE 1.0T - Infinita - Macapá - Troca de 2 conectores BNC | 2024.205 |  | MÉDIA | Concluído |  | Infinita-AP | Não | 2024-05-20 | 2024-09-04 |  | Problema: falha de conexão no cabo 2, pino do meio deslocado - Solução: troca dos conectores BNCs, fabricação de um cabo BNC do zero, teste no multímetro e osciloscópio, cabo 2 corrigido. | [7 empty] | 6672448071 | 1 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina cardíaca 3T - 3.0T HD 8CH CARDIAC ARRAY GE - Canais 1,2,3,4 sem sinal e ruído alto canal 2 (Cabo refeito, capacitores do elo 2 substituídos)(RETORNO para estética do cabo dia 19/08) | 2024.196 | 441 e 330 | ALTA | Concluído |  | IMI | Não | 2024-06-03 | 2024-09-04 | 2871974-1 | Problema: cabo da placa de divisão até a parte flexível da bobina com coaxiais abertos, malha rompida, curto na malha do cabo novo, ruído alto no canal 2, capacitores partidos - Solução: fabricação de novo cabo, instalação de coaxial e Dcs de spare, reforços em 3D, reparo no cabo novo, substituição de capacitores, ressolda de elos e préAmps - | SIGNA HDXT HD16 V03 3.0T | [6 empty] | 6760300456 | 2 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina coluna - Premier 7000 QD CTL PA Coil GE - Falta de sinal Ch1 - Limpeza Resina na conexão com parte superior da bobina | 2024.251 | 3980 | MÉDIA | Concluído |  | CDIP - Chapecó | Não | 2024-08-05 | 2024-09-04 |  | Problema: Sinal baixo canal 1, discrepâncias no elo 1 - Solução: Registrar imagens do estado atual da bobina, verificar parafusos, marcas de uso e rasgados, checar elos com VNA, checar PREAMPS com VNA, checar componentes críticos com LCR, checar continuidade dos Terras, checar circuito Coil ID, checar se tem pinos soltos ou tortos, checar continuidade dos cabos coaxiais e cabos DC, checar curto entre pino e malha, limpar a parte interna, verificar a conexão dos elementos, fechar com todos os parafusos, realizar limpeza na conexão da Bobina, ressoldar parte do elo 1, passar no SRN. |  |  |  | 06:26:18 |  |  |  | 7164201933 | 2 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Cabo Bobina Joelho Vellame - 1,5T HD T/R KNEE ARRAY GE - OpenCircuit CH6 - reparo cabo DC6 realizado | 2024.265 | VLX453530064594 | MÉDIA | Concluído |  | Vellame Equipamentos Medicos | Não | 2024-08-16 | 2024-09-04 |  | Problema: cabo DC6 rompido, falta de um parafuso no conector da máquina - Solução: reparo realizado utilizando um cabo de spare original do cabo, substituição do parafuso no conector. |  |  |  | 00:29:00 |  |  |  | 7236299172 | 1 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Fonte de Gradiente - ACGD DGS PS - IMI | 2024.192 | 1200WH5 | MÉDIA | Concluído |  | IMI | Não | 2024-06-04 | 2024-09-19 |  | Problema: resquícios de queimado nas placas X e Y, tensões de entrada desbalanceadas, capacitor de filtro Y com perna quebrada, ruído estranho ao tentar iniciar a fonte - Solução: troca das placas X e Y, substituição dos capacitores, teste da fonte após correção | [7 empty] | 6766791759 | 2 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina Chaminé - Quad Extremity Coil 1.5T (Ruído) GE - Infinita - Porto Velho - RO - Componentes internos da bobina e do cabo estavam danificados foram resolvidos | 2024.250 | 416 | LEVE | Concluído |  | Infinita-RO | Não | 2024-07-31 | 2024-09-13 |  | Problema: capacitor dessoldado na placa da bobina, muito ruído - Solução: ressolda do capacitor na placa, teste de continuidade das trilhas e cabos, limpeza dos conectores BNC, teste de estresse no cabo com gerador de função e osciloscópio, verificação de elos com VNA, checagem de componentes críticos com LCR, verificação de continuidade dos Terras, checagem de circuito Coil ID, limpeza interna da bobina e cabo com álcool. | [7 empty] | 7131918235 | 1 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Cabo bobina Anterior Array IMI 9E GE - Maringá - Cabo DC Rompido | 2024.299 | 002031WHH | MÉDIA | Concluído |  | IMI | Não | 2024-09-09 | 2024-09-16 | MRR11547 | Problema: falha de conexão no cabo - Solução: substituição do pino | SIGNA EXPLORER 1.5T | 1 |  | 00:10:00 |  |  |  | 7391084891 | 1 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Adaptação cabo sensor de temperatura SRI - São Miguel D'oeste | 2024.306 |  | ALTA | Concluído |  | CasaVitta - S.Miguel | Não | 2024-09-16 | 2024-09-17 | MRR10063 | Problema: falha na medição de temperatura, medição de 10 graus a mais que o segundo sensor - Solução: cabo realizado para bypassar e equilibrar sistema de medição, utilização de dois sensores para referência de temperatura | RM BRIVO 355 | 1 | [5 empty] | 7437330708 | 2 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
HCPM Board for GE PET/CT - Sem resposta de tenão na saída - verificados circuitos de alimentação | 2024.302 | D0E7T6 | ALTA | Concluído |  | Ultramed - Londrina | Não | 2024-09-10 | 2024-09-18 | PET357769CN9 | Problema: fonte de alimentação regulando para uma tensão levemente menor que a recomendada - Solução: ajustando potenciômetros da fonte de alimentação | PET CT DISCOVERY STE | 1 |  | 10:00:00 |  |  |  | 7399980819 | 3 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina SENSE XL TORSO COIL 1.5T Philips - Hospital das Nações - Não reconhecia - 8 conectores coaxiais reparados 1 pino dc do cabo foi reparado, 1 pin diode(antiparalelo) e 2 elos(1 rompido e outro com solda fria foram reparados) | 2024.174 | 1365R3 | ALTA | Concluído |  | Hosp. das Nações | Não | 2024-05-22 | 2024-07-23 |  | Problema: - 3 elos com defeito, - J19 em curto com o meio e a malha, - J15 sem continuidade no meio, - J13 sem continuidade nem no meio nem na malha, - J10 não foi testado pois arrebentou o conector, - dois cabos coaxiais rompidos (J2LH e J3LH), - um dos elos da bobina totalmente rompido, - outro elo com solda fria, - conector não identificado, - falha de conexão no conector arrumado. Solução: - Verificação da continuidade do conector do cabo até a placa da bobina, - troca do conector MCX em cinco coaxiais (J15, J13, J10, J9), - reparo no coaxial do J2, - reparo nos pinos DCS do conector, - troca do pin diode de um dos elos, - ressolda dos elos da bobina, - troca do cabo J2LH por um spare, - novo reparo no cabo J3LH com troca do coaxial por um spare. |  |  |  | 09:01:12 |  |  |  | 6688534230 | 2 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:03 PM
Bobina SENSE XL TORSO COIL 1.5T Philips - Hospital das Nações - Não reconhecia - Dois elos reparados( 1 rompido e outro solda fria) | 2024.197 | 0887R3 | ALTA | Concluído |  | Hosp. das Nações | Não | 2024-05-22 | 2024-07-15 |  | Problema: defeito em dois elos, um elo rompido, solda fria - Solução: verificação dos elos, ressolda, substituição de malha de cobre de 3.5mm, aplicação de silicone para fixação e manutenção dos reparos |  |  |  | 01:26:48 |  |  |  | 6688656281 | 2 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Cabo da bobina de joelho IMI 3T GE - Signal too Small - Cabo DC10V rompido - foi reparado | 2024.281 |  | ALTA | Concluído |  | IMI | Não | 2024-08-29 | 2024-09-19 | 2871974-1 | Problema: cabo de 10V DC rompido - Solução: remendo com cabo preto e branco extra | SIGNA HDXT HD16 V03 3.0T |  |  | 02:20:00 |  |  |  | 7324630660 | 2 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Receiver UCERD - Marabá | 2024.143 |  | ALTA | Concluído |  | Infinita-Marabá | Não | 2024-07-18 | 2024-09-24 |  | Problema: Defeito não está na A/D board, erro 2236700 na plaquinha A, comportamento anômalo nos receivers A, B, C, D - Falha de conexão nos módulos internos - Comportamento irregular nos receivers - Diferença de desempenho entre os módulos internos. Solução: Troca dos módulos internos entre as placas, separação dos módulos iguais, soldagem randômica dos módulos diferentes, testes em campo com o Eng. Marcos para validação dos receivers C e D. |  |  |  | 08:16:59 |  |  |  | 7052731356 | 3 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina CP Flex Small - Siemens 1.5 T - Ruído - troca de dois cabos coaxiais | 2024.270 | 1133301 | MÉDIA | Concluído |  | CDI - Betim | Não | 2024-08-19 | 2024-09-24 | 13705 | Problema: malha rompida em um cabo, malha quase rompendo em outro cabo, ruído na bobina - Solução: substituição dos dois cabos coaxiais, medição dos componentes da bobina, teste do elo com VNA. | RM SYMPHONY TIM 1.5 |  |  | 02:00:00 |  |  |  | 7251085092 | 2 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Cabo bobina Philips Sense Foot-Ankle Coil 1,5T (Tornozelo) - Conrad - Ruído - solda fria encontrada no pad de cabo coaxial | 2024.269 | 1353 1410 | MÉDIA | Concluído |  | CONRAD | Não | 2024-08-19 | 2024-09-24 | MR21950 | Problema: solda fria no cabo coaxial, resistência alta, capacitores dessoldados nos filtros - Solução: ressolda da solda fria, colocação de malha no cabo, remontagem dos filtros, substituição dos capacitores dessoldados | ACHIEVA 1.5T |  |  | 11:28:59 |  |  |  | 7251475574 | 2 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina Abdômen 4 canais Express Coil - Anterior Array 1.5T GE - Elo Rompido CH3 e CH1 (Reparo preventivo) | 2024.280 | 107912WH8 | ALTA | Concluído |  | RSUL - Pelotas | Não | 2024-08-26 | 2024-09-26 | MR1486SX0 | Problema: elo rompido no canal 3, elo rompido no canal 1 - Solução: reparo na trilha do elo no canal 3, reparo preventivo na trilha do canal 1, reparo na trilha do elo no canal 1 | RM BRIVO 355 |  |  | 06:02:46 |  |  |  | 7296810814 | 1 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
PREAMP p/ VRS |  |  | -- |  |  |  | Não | 2024-09-26 | 2024-09-30 |  | Problema: - Falha de conexão no amplificador. Solução: - Substituição do elemento danificado, - Ressolda dos pontos de conexão. | [7 empty] | 7510461519 | 1 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Modelagem conector FULLFOV |  |  | ALTA | Concluído |  | OPX | Não | 2024-08-08 | 2024-10-01 |  | Problema: Defeito no elemento 3D, falha de conexão identificada - Solução: Substituição do amplificador, ressolda dos elos 3 e 4 da bobina. |  |  |  | 05:47:00 |  |  |  | 7189292549 | 3 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Discovery Raptor Main Power Supply - Fonte Raptor PET-CT - Restauração e limpeza dos conectores danificados, troca de capacitotores de saída conversor dc 5V | 2024.321 |  | ALTA | Concluído |  | Ultramed - Londrina | Não | 2024-10-01 | 2024-10-07 | PET357769CN9 | Problema: Fonte não ligava, dois capacitores ruins no conversor DC 5 volts (C38 e C32) - Solução: Restauração dos conectores chamuscados, troca das conexões macho e fêmea, substituição dos capacitores de 22uF e 33uF por dois iguais de 22uF, aferição das medições de 5V, -5V, 12V e 3V3. | PET CT DISCOVERY STE | 1 |  | 18:22:59 |  |  |  | 7541487944 | 3 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina HD TR Knee Array 1.5T GE - COP - Open Circuit Ch4 - Soldas refeitas | 2024.307 | 038154 | MÉDIA | Concluído |  | ND - COP | Não | 2024-09-16 | 2024-10-09 | MRR9282 | Problema: open circuit no canal 4, soldas mal feitas, malha solta da placa, erro intermitente no CH4 - Solução: reforma no cabo, checagem de elos com VNA, checagem de PREAMPS com VNA, checagem de componentes críticos com LCR, checagem de continuidade dos Terras, checagem do circuito Coil ID, verificação de pinos soltos ou tortos, verificação de continuidade dos cabos coaxiais e cabos DC, limpeza da parte interna, verificação da conexão dos elementos, fechamento com parafusos. | RM SIGNA EXPLORER 1.5T | 1 |  | 02:00:00 |  |  |  | 7441375692 | 2 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:03 PM
Bobina Express Coil - Anterior Array Abdômen 9E GE - IMI - baixo sinal elo 4 - elo rompido - capa confeccionada | 2024.311 | 002031WHH | MÉDIA | Concluído |  | IMI | Não | 2024-09-23 | 2024-10-10 | MRR11547 | Problema: baixo sinal no elo 4 - Solução: checagem de elos com VNA, checagem de PREAMPS com VNA, checagem de componentes críticos com LCR, checagem de continuidade dos Terras, checagem do circuito Coil ID, limpeza da parte interna, verificação da conexão dos elementos, fechamento com todos os parafusos, produção de capa protetora. | SIGNA EXPLORER 1.5T | 1 |  | 01:00:00 |  |  |  | 7487199068 | 1 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:03 PM
Bobina FullFov Body Array coil 8-CH 1.5T GE Posterior e Anterior dois elos rompidos(Anterior) um elo rompido(posterior) | 2024.310 | 53834 e 60099 | MÉDIA | Concluído |  | ND - 160 | Não | 2024-09-16 | 2024-10-10 | MRR2782 | Problema: Faltando um parafuso na parte posterior, 3 elos com defeito (dois na anterior e um na posterior), dois elos rompidos na parte de cima da bobina, perto da conexão do elo com a placa - Solução: Checar elos com VNA, reparo do elo do elemento 6, reparo dos dois elos rompidos, ressolda e verificação de continuidade dos componentes. | RM HDXT HD23 | 1 |  | 02:47:28 |  |  |  | 7441760543 | 1 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina QD Head NV Speeder Toshiba 3 Pinos c/ defeito - pinos reparados | 2024.295 | 968 | ALTA | Concluído |  | TRIPPIA | Não | 2024-10-10 | 2024-10-14 | R3F1192037 | Problema: 3 pinos com defeito nas posições B6, G4, H5, pino quebrado, chapa de metal fora de posição - Solução: Substituição dos 3 pinos, utilização de pino da posição 1A, fixação com películas de silicone, reposicionamento da chapa de metal. | RM TOSHIBA VANTAGE | 1 |  | 13:03:04 |  |  |  | 7613363675 | 2 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:03 PM
Bobina de Joelho GE HD TR Knee 8 canais 3.0T o preamp do CH8 reparado | 2024.161 | 036780 | ALTA | Concluído |  | IMI | Não | 2024-05-29 | 2024-10-21 | 2871974-1 | Problema: cabo com vias rompidas, préAmp 8 danificado, mal contato no conector E1, curto no CH1, falha nos préAmps dos canais 1 e 8 - Solução: substituição do CI V67, ressolda do conector E1, troca do cabo DC5, análise e troca dos préAmps, medição e verificação dos capacitores C12 e C15, troca dos transistores HFET(V67) pelos SKY65050. | SIGNA HDXT HD16 V03 3.0T | 1 | 1 | 32:02:37 |  |  |  | 6554049694 | 3 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina tornozelo Foot/Ankle Coil 1.5T Hitachi - Sonitec elo rompido - Reparado elo rompido | 2024.329 | 202469 | MÉDIA | Concluído |  | Sonitec | Não | 2024-10-07 | 2024-10-22 | 2824-13 | Problema: elo rompido, falha de conexão no elo superior - Solução: reparo do elo rompido, ressolda do elo superior. | RM HITACHI ECHELON | 1 |  | 02:00:00 |  |  |  | 7581601170 | 1 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Djinn Tonix HV Tank - CT São Miguel do Oeste - troca de fusível de 20A 1kV, além de 4 IGBTs | 2024.340 | 321010BT1 | ALTA | Concluído |  | CasaVitta - S.Miguel | Não | 2024-10-18 | 2024-10-23 | CE6VG2100026HM | Problema: fusível de 20A 1kV aberto, dois IGBTs em curto na entrada do circuito - Solução: substituição do fusível, solicitação de IGBTs ao financeiro, verificação do ESR dos capacitores eletrolíticos, troca de óleo isolante do resfriador | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REVOLUTION ACT | 1 |  | 11:02:00 |  |  |  | 7660749885 | 3 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina Joelho GE 0.2T Campo Aberto - Realizada pintura externa da bobina e confecção de 4 presilhas de fixação | 2024.326 | 170623HM3 | MÉDIA | Concluído |  | OFTALMOVET | Não | 2024-05-13 | 2024-10-23 |  | Problema: ruído, rachaduras, casamento de impedância não em 50 ohms - Solução: checagem de componentes críticos, verificação de continuidade dos terras, isolamento de componentes para pintura, instalação de presilhas, realização de pintura externa. |  | 1 |  | 05:01:08 |  |  |  | 6629414943 | 2 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina FULLFOV 8Ch 1.5T Anterior Array GE - UNIMAGEM - RS - Open Circuit CH7 - Capacitor faltando no circuito do canal 7, recolocado. | 2024.282 | 2075 e 50028 | MÉDIA | Concluído |  | UNIMAGEM RS | Não | 2024-08-28 | 2024-10-23 | 2744677 | Problema: Faltando cinco parafusos, capacitor caiu do ponto de solda no circuito do canal 1, falha no SNR para o canal 8, capacitor com defeito no elo 8B - Solução: Soldagem de capacitor (52pF) no canal 1, substituição do capacitor defeituoso (47pF) por um de 51pF no elo 8B - | RM SIGNA EXCITE 11X 1.5T | 1 |  | 01:00:00 |  |  |  | 7318905329 | 1 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:03 PM
Bobina HD T/R Quad Extremity Coil (Chaminé) GE - 3 conectores fixados na parte superior da bobina | 2024.108 | 037923 | ALTA | Concluído |  | RSUL - Pelotas | Não | 2024-03-18 | 2024-05-29 |  | Problema: ruído na parte superior, conectores soltos na parte de cima da bobina - Solução: fixação dos conectores soltos com cola quente, teste do préAmp, bobina enviada para teste. |  |  |  | 02:06:02 |  |  |  | 6279011598 | 1 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina chaminé Quadrature Knee/Foot GE 1.5T - Ultramed - Artefato metálico - reparo nos quatro conectores inferiores | 2024.354 | 26977 | MÉDIA | Concluído |  | Ultramed - Londrina | Não | 2024-10-22 | 2024-11-04 | 2834117 | Problema: artefato na bobina, pinos magnéticos nos conectores, falha de conexão nos conectores - Solução: verificação dos elos com VNA, checagem dos PREAMPS com VNA, checagem de componentes críticos com LCR, ressolda dos conectores, limpeza da parte interna, verificação da conexão dos elementos, fechamento com parafusos, produção de capa protetora se necessário. | RM SIGNA LX 1.5 | 1 |  | 02:00:00 |  |  |  | 7688010506 | 1 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:03 PM
Módulo PHPS GE Maringá P/N 5215012 |  |  | ALTA | Concluído |  | OPX | Não | 2023-06-26 | 2024-11-05 |  | Problema: mal funcionamento da fonte MP1-1L-1N-1Q-1L-1I-1J-NNI-00, componentes danificados (capacitores, resistor, potenciômetro), ruído ao ligar e desligar - Solução: substituição de 2 capacitores de 10uF 25V, 2 capacitores de 220uF 25V, 1 capacitor de 220uF 10V, 1 capacitor de 120uF 25V, 1 capacitor de 27uF 35V, 1 capacitor de 47uF 16V, 1 capacitor de 47 25V, 1 resistor de 570ohms, 1 potenciômetro de 1kohm, troca de capacitor de entrada de 330uF 400V, ajuste do potenciômetro para 120ohms, remoção de fusível de 3A e envio para Maringá. | [7 empty] | 4705985729 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina Torso Array 1.5 T GE - Posterior sem sinal - Reparo nos 2 elos da posterior (solda fria) (capa confeccionada)Marabá | 2024.304 | 3018966MR7 | LEVE | Concluído |  | Infinita-PA | Não | 2024-09-13 | 2024-10-23 |  | Problema: sinal baixo na posterior, solda fria em ambos os elos - Solução: ressolda dos pontos de solda fria nos elos, verificação e correção da continuidade dos cabos. |  | 1 |  | 02:00:00 |  |  |  | 7429156501 | 1 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:03 PM
Gem Flex Interface 16ch Fixed, 1.5T HD-Connector - Não passa SNR para os canais 2,6 e 10 - Reparo em dois preamps | 2024.348 | 022D-4-0471 | MÉDIA | Concluído |  | ND - XV | Não | 2024-10-23 | 2024-11-08 |  | Problema: preamps 2 e 10 amplificando menos, sinal baixo no preamp 6 - Solução: abertura dos preamps 2, 10 e 7, troca do amplificador de RF das plaquinhas 7 e 10, substituição do amplificador sky65050 nos preamps 2 e 7, manutenção do componente original no preamp 10. |  | 1 |  | 04:00:00 |  |  |  | 7699186490 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina 9E 1.5T Anterior Array GE abdômen - COP - 4 Elos Rompidos (E1 E2 E4 E8) | 2024.333 | 129495WH8 | MÉDIA | Concluído |  | ND - COP | Não | 2024-10-14 | 2024-11-08 |  | Problema: erro intermitente no CH8, 4 elos defeituosos (E1, E2, E4, E8), falha de conexão no elo E1, mal contato no elo E2, solda fria no capacitor do elo E4, rompimento no elo E8 - Solução: reparo na trilha do elo E1 com malha dessoldadora, reparo no elo E2, substituição do capacitor do elo E4 por um de 27 pF, reparo no elo E8 e substituição do capacitor de 33 pF por um de 27 pF, verificação da continuidade dos cabos terra. |  |  |  | 12:14:08 |  |  |  | 7628607190 | 1 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina Syn Head/Neck Coil (Crânio) Philips 1.5 T - cheiro de queimado próximo aos conectores - trocado um pin diode e um capacitor 1nF | 2024.352 | 000155 | LEVE | Concluído |  | Guido Perez | Não | 2024-10-28 | 2024-11-18 |  | Problema: cheiro de queimado perto de um dos conectores, diodo chamuscado, capacitor queimado - Solução: substituição do diodo por um diodo pin branco, substituição do capacitor por um de 1nF, verificação de diodos pin pequenos já substituídos anteriormente - |  | 1 | [5 empty] | 7724734468 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina Torso Array 1.0 T GE - Infinita Macapá - Erro Multicoil e não faz scan - Revisada em laboratório e nada encontrado | 2024.325 | 301418MR0 | MÉDIA | Concluído |  | Infinita-AP | Não | 2024-10-07 | 2024-11-18 | 2663051 | Problema: Erro MultiCoil não emite sinal e não faz scan, queda de diodos no pino A7 acima do padrão - Solução: Verificação dos elos com VNA, checagem de PREAMPS com VNA, verificação de componentes críticos com LCR, teste de continuidade dos Terras, teste de circuito Coil ID, limpeza da parte interna, verificação da conexão dos elementos, fechamento com todos os parafusos, teste de queda de diodos pelo cabo. | RM SIGNA LX 1.0T |  |  | 02:41:31 |  |  |  | 7581401690 | 2 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:03 PM
Bobina Quadrature CTL Array 1.0T GE - Ruído reladato - Revisada em laboratório e nada encontrado | 2024.323 | SCTL0148 | MÉDIA | Concluído |  | Infinita-AP | Não | 2024-09-03 | 2024-11-18 | 2663051 | Problema: Ruído relatado pelo cliente - Falha de conexão nos elos - Possibilidade de solda fria - Componentes críticos não identificados Solução: Checagem de elos com VNA, Checagem de PREAMPS com VNA, Checagem de componentes críticos com LCR, Reforço de soldas acessíveis, Embalagem e reencaminhamento da bobina ao cliente | RM SIGNA LX 1.0T |  |  | 08:02:24 |  |  |  | 7352717747 | 3 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
SENSE SPINE COIL 1.5T - Não reconhece - 1 Cabo DC(branco e preto) aberto foi reparado no conector | 2023.291 | 000408 | MÉDIA | Concluído |  | Ecosson - Canoas | Não | 2023-11-28 | 2024-11-18 |  | Problema: Não reconhece, resistor de 100 ohms deslocado, cabo DC sem continuidade, bobina reprovou nos testes, resistência entre os pinos do Mosfet IRF820, diodos com marcas de rompimento - Solução: Substituição do resistor de 100 ohms, reparo do cabo DC, troca dos dois Mosfets IRF820, troca do capacitor de 1nF, substituição dos diodos com "marking 6" - |  |  |  | 26:28:15 |  |  |  | 5586482560 | 3 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Fonte DO - Daniel - não ligavam - trocados 2 capacitores de 1500uF 200V | 2024.180 | C20153-1813 | LEVE | Concluído |  | MDO - Daniel | Não | 2024-05-17 | 2024-11-18 |  | Problema: capacitores do retificador estragados, medindo abaixo do valor (1500uF), ESR de 50k ohms - Solução: troca dos capacitores, medição dos principais componentes, montagem das fontes. | [7 empty] | 6664091667 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Motor Raio X - Elram DC 53V 5,1A - MP70M - K53 -El-012 (Devolvido - sem reparo) | 2024.138 |  | MÉDIA | Concluído |  | NUCLEVEL | Não | 2024-02-09 | 2024-11-18 |  | Problema: escovas gastas, freio travado, escovas de carvão necessitam de substituição, escova correta não encontrada - Solução: retirada do freio e encoder, motor testado, procura por escovas de carvão, solicitação de proposta para substituição, devolução do motor. | [7 empty] | 6038174635 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina FULLFOV 1.5T 12 CH Anterior Array GE - IMI - 1 pin diode trocado (elo A3) - parte anterior, 2 elos (4P e 6P) com defeito na parte posterior foram reparados, estética do cabo foi refeita também | 2024.343 | F711 F1228 | MÉDIA | Concluído |  | IMI | Não | 2024-10-22 | 2024-11-18 | MRHM0208 | Problema: curto no PIN diode do elo A3, defeitos nos elos 3A, 4P e 6P, mal contato na trilha do 4P, capacitor da trilha do 4P ruim, contato da trilha do 6P dessoldado - Solução: substituição do PIN diode por SMD, ressolda da trilha do 6P, reparo da trilha do 4P com malha dessoldadora, substituição do capacitor de 47 pF por 53 pF, restauração da parte do cabo que vai para a parte anterior da bobina. | OPTIMA 450W | 1 |  | 08:05:25 |  |  |  | 7688431182 | 1 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina CP Body Array Flex Siemens 1.5T - Elo rompido | 2024.367 | 4052 | MÉDIA | Concluído |  | CDI - JD. INDUSTRIAL | Não | 2024-11-04 | 2024-11-26 |  | Problema: defeito no elo, possível corte na trilha do elo, comportamento estranho do cabo, rompimento da trilha na região do capacitor - Solução: verificação dos elos, reparo preventivo na trilha, ressolda da trilha utilizando malha dessoldadora, limpeza da parte interna da bobina, verificação da conexão dos elementos. |  | 1 |  | 06:12:47 |  |  |  | 7776405297 | 2 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:03 PM
Empréstimo - Bobina FULLFOV Anterior e Posterior OPX |  | 487 e 54350 | -- | Concluído |  | IMI | Não | 2023-11-07 | 2024-11-27 |  | Problema: Empréstimo de bobina para Pato Branco - CDIP, Empréstimo para DMI - São José - SC, Empréstimo para IMI com cabo HD - Falha de conexão na bobina, - Defeito no elo 3, - Defeito no elo 4, - Defeito no elo 5 Solução: Retorno ao laboratório, Devolução da bobina, Ressolda dos elos, Substituição do cabo HD | [7 empty] | 5469911874 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina 1.5T HD 8CH CARDIAC ARRAY - Open Circuit CH1 - restaurações no cabo com peças 3D, novo termoretratil, reforço da soldas internas | 2024.297 | 50788 e 51692 | ALTA | Concluído |  | IMI | Não | 2024-08-26 | 2024-11-27 | MRHM0208 | Problema: open circuit no canal 1, capacitor com solda fraca, capacitor com resquícios de solda - Solução: checagem de elos com VNA, checagem de PREAMPS com VNA, checagem de componentes críticos com LCR, checagem de continuidade dos Terras, checagem do circuito Coil ID, restauração do cabo, ressolda de conexões, substituição de borrachas nos cantos do cabo. | OPTIMA 450W | 2 |  | 02:00:00 |  |  |  | 7299003652 | 2 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:03 PM
Bobina Joelho HD T/R Knee Array 1.5T GE - Open Circuit CH3 - DC3 rompido (cabo verde) e canal 6 ruim | 2024.342 | 37974 | MÉDIA | Concluído |  | ND - 160 | Não | 2024-10-22 | 2024-12-10 | MRR2782 | Problema: open circuit no cabo, cabo DC3 rompido, cabinhos de terra soltos, capacitor de 220pF medindo incorretamente - Solução: reparo do cabo DC3 com cabo de spare, troca do cabinhos de terra, substituição do capacitor de 220pF por um de mesmo valor - | RM HDXT HD23 | 6 | 1 | 01:37:00 |  |  |  | 7688152427 | 1 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina Hitachi Extremity coil - Sonitec - Ruído e falta de sinal em 3 canais - fixação de conectores e troca de 2 indutores da parte superior | 2024.277 | KH13858 301 | MÉDIA | Concluído |  | Sonitec | Não | 2024-08-19 | 2024-12-12 | 2824-13 | Problema: - 7 parafusos faltando, - continuidade intermitente em conectores, - indutor de 4.7uF solto, - cabo coaxial frouxo Solução: - registro de imagens do estado atual, - verificação de parafusos e marcas de uso, - checagem de elos e PREAMPS com VNA, - checagem de componentes críticos com LCR, - ressolda do indutor de 4.7uF, - fixação dos conectores, - limpeza interna da bobina, - verificação da conexão dos elementos, - fechamento com todos os parafusos. | RM HITACHI ECHELON | 1 | 1 | 14:13:00 |  |  |  | 7253477393 | 3 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:03 PM
Fonte de Gradiente - ACGD DGS PS - LIVRAMENTO | 2024.309 | 13768WH7 | ALTA | Concluído |  | UNIMAGEM Livramento | Não | 2024-09-04 | 2024-12-12 | 2812884 | Problema: Fonte estourou, capacitores de filtro explodidos (capacitores laranjas), trilhas rompidas devido ao sobreaquecimento, terminal solto de capacitor laranja. - Solução: Refizemos as trilhas rompidas, realizamos o reparo no capacitor solto, medimos todos os componentes dos circuitos afetados, todos os componentes estavam OK, verificação da Gate Driver sem falhas. | RM SIGNA HDXT 16.x 1.5T |  |  | 02:00:00 |  |  |  | 7361333784 | 2 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Amplificador de gradiente SGA GE - Unimagem Rio Grande | 2024.308 | BZ68NP | ALTA | Concluído |  | UNIMAGEM-RG | Não | 2024-09-16 | 2024-12-12 | 2744677 | Problema: oxidação no transistor 2N7000, diodo não conduzindo no optoacoplador - Solução: substituição do transistor 2N7000, substituição do optoacoplador | RM SIGNA EXCITE 11X 1.5T |  |  | 06:00:00 |  |  |  | 7439054777 | 1 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina Split Head Coil 1.5T - GE - artefato parte inferior da bobina - componente danificado na parte de baixo foi substituido | 2024.398 | 130599WH4 | LEVE | Concluído |  | Ultramed - Londrina | Não | 2024-11-27 | 2024-12-12 |  | Problema: mal contato no capacitor de 47 pF na parte de baixo da bobina - Solução: substituição do capacitor, ressolda das conexões dos outros capacitores da bobina, verificação da parte de cima e cabo, todos em conformidade. |  | 1 |  | 07:29:00 |  |  |  | 7940005364 | 1 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Cabo SIEMENS 1.5T INTERFACE - Pino de sustentação do cabo estava torto - pino foi substituido | 2024.403 | 31826 | LEVE | Concluído |  | CURA GRUPO - SP | Não | 2024-12-10 | 2024-12-19 |  | Problema: Falha de conexão no cabo Siemens, curto no pino. Solução: Substituição do pino, envio de orçamento para reparo do cabo. |  | 1 | [5 empty] | 8023816581 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina Joelho GE HD T/R Knee Array 1.5T GE - malha do cabo c/ defeito - reparo na malha foi relizado | 2024.415 | 038154 | LEVE | Concluído |  | ND - COP | Não | 2024-12-09 | 2024-12-19 |  | Problema: malha do cabo com defeito - Solução: checagem de elos com VNA, checagem de PREAMPS com VNA, checagem de componentes críticos com LCR, checagem de continuidade dos Terras, checagem de circuito Coil ID, limpeza da parte interna, verificação da conexão dos elementos, fechamento com todos os parafusos. |  | 1 | [5 empty] | 8014139818 | 2 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:03 PM
Amplificador de RF 1.5T - Vellame - IGBT, resistor de potência e um fusível com defeito foram substituídos | 2024.420 | 1446-5936 | ALTA | Concluído |  | Vellame Equipamentos Medicos | Não | 2024-12-23 | 2024-12-26 |  | Problema: IGBT com defeito, resistor de potência com defeito, fusível com defeito - Solução: Substituição do IGBT, substituição do resistor de potência, substituição do fusível, componentes do amplificador da clínica Noal de Chapecó utilizados. | [7 empty] | 8102695729 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Empréstimo Bobina chaminé quadrature knee/foot GE - IRC |  | 55000 | -- | Concluído |  | IRC | Não | 2023-11-24 | 2024-12-27 |  | Problema: bobina com falha de conexão, curto nos elos 3 e 4 - Solução: empréstimo de bobina quad/knee para IRC Chapecó, devolução e nova utilização em Ultramed Unidade Bela Suíça, manutenção e verificação de estado de conservação, substituição de componentes danificados, retorno ao laboratório. | [7 empty] | 4666046775 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina 1.5T HD 8CH CARDIAC ARRAY GE (falta de sinal no extremo posterior direito) - reparo em um cabo DC aberto(preto - ch8) e malha desconectada do sistema (refeito a proteção dos cabos completa) | 2023.300 | 50788 e 51692 | ALTA | Concluído |  | IMI | Não | 2023-12-05 | 2025-01-03 |  | Problema: Faltando 4 parafusos na bobina, cabo coaxial cinza (CH8) rompido, malha quase rompendo, malha rompendo completamente, ponto adicional de malha rompendo, erro intermitente de Open Circuit canal 1 - Solução: Registrar imagens do estado atual, verificar parafusos, registrar Serial Number, checar elos com VNA, checar PREAMPS com VNA, checar componentes críticos com LCR, checar continuidade dos Terras, checar circuito Coil ID, checar pinos soltos ou tortos, checar continuidade dos cabos coaxiais e DC, checar curto entre pino e malha, limpar parte interna, verificar conexão dos elementos, fechar com parafusos, substituir cabo coaxial e DC, realizar ressolda do cabo rompido, colar cabo para evitar rompimento, substituir malha, realizar reparo no cabo. | [7 empty] | 5630724827 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:03 PM
SGA Control BD Amp. Gradiente - Unimagem Rio Grande - Troca de CI com defeito em ctrl bd | 2024.414 | BZ9PDZ | ALTA | Concluído |  | UNIMAGEM-RG | Não | 2024-06-21 | 2025-01-06 |  | Problema: CI OP284 aquecendo excessivamente, placa consumindo muita corrente ao conectar a fonte no tp de +25V, falta de continuidade nos pinos marcados. - Solução: Substituição do componente que estava esquentando, adaptação para corrigir a falta de continuidade nos pinos. |  | 1 | [5 empty] | 6882539358 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina de Abdômen 9E Anterior Array 1.5T - GE - Não passa no SNR - realizado reparo em dois elos | 2024.406 | 001272WHH | LEVE | Concluído |  | CEONC | Não | 2024-12-06 | 2025-01-06 |  | Problema: não passa no SNR, elo rompido no elemento 1, elo rompido no elemento 2, cabo DC rompido - Solução: reparo no elo 2, reparo no cabo DC, reparo no elo 1, verificação de continuidade dos terras, teste com VNA nos elos restantes |  | 1 |  | 03:37:00 |  |  |  | 7999759309 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina de Abdômen 9E Anterior Array 1.5T - GE transmit fault no canal 1 - Reparo no cabo foi realizado | 2024.407 | 87658wh1 | LEVE | Concluído |  | Clinica Radiologica de Paranavai | Não | 2024-12-05 | 2025-01-06 | MRR10158 | Problema: cabo coaxial do canal 1 rompido perto do conector, dois cabos Dcs rompidos (cabo preto e cabo marrom) perto do conector, cabo não passou no SNR, coaxial prata com meio e malha em curto - Solução: reparo do cabo coaxial do canal 1, reparo dos cabos Dcs, ressolda do coaxial prata, verificação dos elos e terras com VNA, limpeza interna da bobina. | OPTIMA 360 | 1 |  | 02:00:00 |  |  |  | 7994143206 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:03 PM
Fonte densitometria HV-PS - CI interno danificado foi substituído e Fusível queimado foi trocado | 2024.412 | 0723M-1-11315GR | ALTA | Concluído |  | AlphaSonic CWB | Não | 2024-12-13 | 2025-01-06 | 351469GA | Problema: fuse de 250V 5A aberto, ponte retificadora em curto - Solução: fusível e ponte retificadora substituídos, fonte fechada e enviada ao cliente | DO PRODIGY ADVANCE | 1 | [5 empty] | 8047760892 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina Torso Array 1.5T ( TorsoPA) - GE Falta de sinal na parte posterior - capacitor substituido | 2024.375 | 1112 | MÉDIA | Concluído |  | Ultramed - Londrina | Não | 2024-11-18 | 2025-01-06 | 2834117 | Problema: falha de conexão no elo esquerdo da parte posterior, capacitor ruim (C10) sem contato - Solução: substituição do capacitor por um de valor nominal 51 pF, verificação do cabo, que está OK - | RM SIGNA LX 1.5 | 1 |  | 02:49:00 |  |  |  | 7876553290 | 1 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Teclado GE Logiq - ND-CB - Via interna do cabo USB rompida foi reparada | 2025.003 | R3ENG2320068 | MÉDIA | Concluído |  | ND - CB | Não | 2025-01-06 | 2025-01-08 |  | Problema: cabo USB com mal contato, falha de conexão no cabo preto na curva quando o teclado era encurtado - Solução: remendo na parte defeituosa com cabo azul |  | 1 |  | 02:47:00 |  |  |  | 8172015308 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina HD T/R Quad Extremity Coil (Chaminé) RSul Pelotas (Componente queimado na placa de controle foi substituído) | 2024.365 | 037923 | MÉDIA | Concluído |  | RSUL - Pelotas | Não | 2024-10-24 | 2025-01-08 | MR1486SX0 | Problema: transistor MMBD1403 explodido, sinal muito fraco, diodo pin na parte inferior da Ctrl BD, conectores superiores frouxos - Solução: substituição do transistor MMBD1403, troca do amplificador Jfet (V67) pelo SKY65050, substituição do diodo pin por equivalente PTH, fixação dos conectores superiores com porca. | BRIVO 355 | 3 | 1 | 02:30:23 |  |  |  | 7706591157 | 1 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina de Abdômen 9E Anterior Array 1.5T - GE - falhou para AB - realizado reparo em dois elos | 2024.393 | 004078WHH | MÉDIA | Concluído |  | AlphaSonic Londrina | Não | 2024-11-27 | 2025-01-08 | MR1543SX8 | Problema: Posição AB falhou, elo rompido no E1, falta de continuidade nos canais 5 e 8 - Solução: Reparo do elo E1, reparo do segundo elo, soldagem de cabos para continuidade nos canais 5 e 8. | RM SIGNA EXPLORER 1.5T | 1 |  | 11:08:56 |  |  |  | 7940098887 | 1 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Módulo HEMRC PET-CT - Verificação interna realizada - Nenhum problema encontrado (será reenviado ao cliente) |  |  | ALTA | Concluído |  |  | Não | 2024-12-13 | 2025-01-08 |  | Problema: Rotor não consegue atingir velocidade mínima, com frequência mínima de 130Hz, apresentando falha ao não passar de 83Hz - Defeito no tubo Solução: Remontagem da peça, envio do tubo novamente ao cliente | [7 empty] | 8049475000 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Cabo bobina de Joelho GE 8CH - XV Reparo na malha e estética do cabo | 2025.040 |  | ALTA | Concluído |  | ND - XV | Não | 2025-01-31 | 2025-02-04 |  | Problema: malha se partindo - Solução: recolocação da malha para garantir contato | [7 empty] | 8373707082 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Driver Module GE - Unimagem Rio Grande - reparo placa de alimentação conversores DC | 2025.049 | BEW23N | ALTA | Concluído |  | UNIMAGEM-RG | Não | 2025-02-07 | 2025-02-20 |  | Problema: Falha na placa de alimentação dos conversores DC, capacitor de tantalo de 10uF com defeito, falha na bobina de joelho - Solução: Substituição da placa de alimentação, troca do capacitor de tantalo, realização de scans com a body coil e SNR da bobina de joelho. |  | 1 | [5 empty] | 8431212323 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Eixo amplificador de gradiente XFA - MCI Overcurrent - 1 IGBT e 1 mosfet driver substituídos | 2025.069 | 179961WH8 | ALTA | Concluído |  | MCI Itajaí | Não | 2025-02-07 | 2025-02-20 |  | Problema: IGBT em curto, Mosfet Driver (IXDN614YI) com defeito, diodo com carcaça danificada - Solução: Substituição do IGBT, substituição do Mosfet Driver, substituição do diodo. |  | 1 | [5 empty] | 8430963750 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Empréstimo Bobina Express Anterior Array 9E 1.5T GE |  | 111353WH9 | -- | Concluído |  | PrimaMed | Não | 2025-02-26 | 2025-02-26 |  | Problema: Empréstimo da bobina para primamed, retorno em 26/02/2025 - Solução: Devolução da bobina | [7 empty] | 8578314708 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
HV-PS - DPX Series High Voltage Power Supply - Fonte Densitometria Daniel Não ligava - trocados ponte retificadora, 2 transistores de potência, fusível de entrada, 2 capacitores | 2025.063 | 0819M-1-12990 | MÉDIA | Concluído |  | MDO - Daniel | Não | 2025-02-06 | 2025-02-26 |  | Problema: curto na ponte retificadora, fusível de 5A 250V rompido, capacitor com perna quebrada, capacitor com ESR baixo e soldado invertido - Solução: substituição da ponte retificadora, fusível de 5A 250V, transistor de potência, ressolda do capacitor com perna quebrada, correção do capacitor soldado invertido. |  | 2 |  | 05:00:00 |  |  |  | 8419971159 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina CTL 1.5T HD 8 Channel - Reparo no cabo coaxial Ch3 | 2025.046 | 71096WH2 | MÉDIA | Concluído |  | IMI | Não | 2025-01-24 | 2025-02-28 | MRHM0208 | Problema: cabos coaxiais desconectados da placa, um cabo sem conector, falha de conexão no coaxial do canal 3 - Solução: reconexão dos cabos coaxiais, substituição do cabo coaxial do canal 3, teste dos preamps, verificação dos elos com VNA, limpeza interna da bobina, verificação das conexões dos elementos, fechamento com parafusos. | RM OPTIMA 450W | 1 |  | 05:19:49 |  |  |  | 8318446828 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina de abdômen 1.5T Express Coil GE- 9E Anterior Array - OpenCircuit ch8 - terra do canal 8 foi reparado | 2025.061 | 146400WH7 | MÉDIA | Concluído |  | PrimaMed | Não | 2025-01-29 | 2025-02-28 |  | Problema: falha de conexão no canal 8, problema na trilha do capacitor do elo 1, pinos tortos nos canais 5 e 1 - Solução: dessoldagem das placas, passagem de cabo para continuidade do terra, reparo da trilha do capacitor com malha, correção dos pinos tortos, verificação dos cabos coaxiais e teste com VNA. |  | 1 |  | 06:25:32 |  |  |  | 8352386662 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Empréstimo - Bobina GE Anterior Array Abdomen 9E 8Ch (OPX) |  | 111353WH9 | -- | Concluído |  | ND - COP | Não | 2023-08-29 | 2025-03-10 |  | Problema: falha na bobina, problemas no elo 3 e 4 - Solução: bobina retornou ao laboratório, ressolda realizada, devolvida ao cliente, empréstimo para Primamed, devolvida novamente. | [7 empty] | 5069253141 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Buzzer perinha paciente | 2025.022 | N/A | LEVE | Concluído |  | AlphaSonic CWB | Não | 2025-01-29 | 2025-03-18 | 2591063 | Problema: ruído no alto-falante do buzzer, switch com falha de acionamento, fonte fornecendo 15 V ao invés de 12 V - Solução: dessoldagem do switch, compra de novo componente, teste de buzzer com tensão externa, substituição da peça de plástico do switch, impressão 3D da nova peça. | SIGNA EXCITE HD 12 | 1 | [5 empty] | 8352380841 | 0 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:03 PM
Fonte 42V mesa MCI - HWS1500-48 | 2025.081 |  | ALTA | Concluído |  | MCI Itajaí | Não | 2025-03-11 | 2025-03-18 |  | Problema: Falha na placa de controle e feedback - Defeito na saída de tensão - Testes com carga e a vazio não satisfatórios Solução: Substituição da placa de controle e feedback pela placa OPx - Ajustes no potenciômetro para estabilização da saída de 42V |  | 1 | [5 empty] | 8673201525 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:03 PM
Bobina Coluna - 1.5 T 8 Channel CTL Coil - Open Circuit Ch6 - reparo em elo e confecção de peças 3D(Retorno) | 2024.397 | 62259WH7 | MÉDIA | Concluído |  | ND - 160 | Não | 2024-11-19 | 2025-03-18 | MRR2782 | Problema: bobina não passando no SNR para o canal 6, elo solto da placa devido a solda fria no canal 6, elo quase solto da placa no canal 4, open circuit no canal 6 após entrega ao cliente, falha de conexão no mesmo local reparado anteriormente - Solução: registrar imagens do estado atual da bobina, verificar parafusos, marcas de uso e rasgados, checar elos com VNA, checar PREAMPS com VNA, checar componentes críticos com LCR, checar continuidade dos Terras, checar circuito Coil ID, checar se tem pinos soltos ou tortos, checar continuidade dos cabos coaxiais e cabos DC, checar curto entre pino e malha, limpar a parte interna, verificar a conexão dos elementos, fechar com todos os parafusos, ressoldar o elo no canal 6, colocar um cabinho para garantir o contato do elo até o capacitor. | RM HDXT HD23 | 1 |  | 01:00:00 |  |  |  | 7884092368 | 1 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:03 PM
Fonte MVP - Dionísio - troca de 2 Mosfets e 1 fusível | 2025.090 |  | ALTA | Concluído |  | CASAVITTA - DIONISIO | Não | 2025-03-06 | 2025-03-18 | 2807257 | Problema: curto na alimentação AC, fusível rompido - Solução: substituição de dois mosfets IRF840, substituição do fusível de 500VDC/2.5A, teste da fonte a vazio e com carga sem variações nas tensões de saída | CT HISPEED DUAL | 1 | [5 empty] | 8641949931 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 5:02 PM
Bobina FullFov GE 8CH 1.5T conector da parte anterior amassado- Unimagem - troca do conector foi realizada | 2025.070 | 2075 e 50028 | ALTA | Concluído |  | UNIMAGEM-RG | Não | 2025-02-21 | 2025-03-18 | 2744677 | Problema: conector amassado, falha de conexão - Solução: substituição do conector da bobina, instalação de alça em TPU | RM SIGNA EXCITE 11X 1.5 | 1 | [5 empty] | 8540303047 | 0 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Bobina 1.5T 4CH TORSO ARRAY GE - TORSOPA UNIMAGEM - 1 elo reparado. | 2025.062 | 293308MR3 | ALTA | Concluído |  | UNIMAGEM-RG | Não | 2025-02-21 | 2025-03-24 |  | Problema: falta de sinal no elo posterior - Solução: Checar elos com VNA, Checar PREAMPS com VNA, Checar continuidade dos Terras, Checar circuito Coil ID, Checar se tem pinos soltos ou tortos, Checar continuidade dos cabos coaxiais e cabos DC, Checar curto entre pino e malha, Limpar a parte interna, Verificar a conexão dos elementos, Fechar com todos os parafusos, Fazer teste SNR, Limpar bobina e cabo com álcool. |  | 1 |  | 01:00:00 |  |  |  | 8541526740 | 0 | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Bobina SENSE Flex Medium Philips - CDI Venda Nova - BH - reparo em cabo interno e reparo no elemento 2 da bobina o qual estava parcialmente rompido | 2025.103 | CRR131989 | MÉDIA | Concluído | Pedro Augusto PA | CDI - Venda Nova | Enviado | 2025-03-11 | 2025-05-12 | 39620 | Problema: reparo anterior com falha, cabo do elo 2 com meio aberto - Solução: ressolda do reparo anterior, substituição do cabo do elo 2, verificação de continuidade dos cabos DC e coaxiais, checagem dos elos com VNA, limpeza interna da bobina. | RM GYROSCAN 1.5T | 1 | [5 empty] | 8674518882 |  | Gabi | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Bobina Toshiba Flex SPEEDER Large 1.5T 16ch - solda fria no conector do elo | 2024.090 | 043-4-0308 | MÉDIA | Concluído | Michael S Centeno | CEDAV | Enviado | 2024-03-05 | 2025-06-13 | B2A1592002 | Problema: ruído na parte inferior direita, falha de conexão no elo central, cabinhos DC quase arrebentando, mal contato devido à montagem inadequada - Solução: ressolda da conexão do elo central, troca de todos os cabos DCs, limpeza de contatos, verificação de continuidade e componentes, aplicação de limpa contato nas conexões | RM TOSHIBA ELAN 1.5T 16CH |  |  | 121:35:39 |  |  |  | 6198184326 | 3 | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Bobina de RF 3.0T ¦ RF Body Coil 3.0T | 2025.252 |  | SEVERA | Concluído |  | IMI | Enviado | 2025-06-15 | 2025-06-21 | 2871974-1 | Problema: Potência refletida em excesso, cabo de retorno carbonizado, rachado e derretido com curto na malha, capacitores com chapa de contato rompida pelo curto, parte da bobina carbonizada - Solução: Ressolda dos 3 capacitores afetados, troca de 2 cabos de RF com substituição por cabos originais equivalentes, colagem das peças desmontadas | RM 3T - GE |  |  | 27:37:13 |  | 74:50:33 |  | 9379152223 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Console Hp Workstation xw6200 Canoinhas- SC - Fonte DPS Substituída | 2023.221 |  | ALTA | Concluído |  | Hosp Sta Cruz Canoinhas | Não | 2023-09-20 | 2023-09-21 |  | Problema: fonte DPS-470AB-1 queimada, software não subiu, acesso apenas ao sistema operacional - Solução: Substituição de componentes, instalação de nova fonte, verificação de conexão com a máquina. | [7 empty] | 5196872860 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Cabo DR Artro 2 |  |  | -- | Concluído |  |  | Não | 2024-03-13 | 2024-03-14 |  | Problema: duas vias ruins, uma rompida (branca), uma na iminência de romper (vermelha fina) - Solução: reparo do cabo, teste realizado - |  |  |  | 06:43:24 |  |  |  | 6254465246 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
PLACA DE DENSITOMETRIA | 2025.134 | AC-15-27-129 | LEVE | Concluído |  | CLINIIMAGEM - TURVO | Enviado | 2025-02-21 | 2025-06-24 | SQ-17909 | Problema: Placa da Densitometria com falha no controle de detector e emissão - Solução: Diagnóstico realizado, placa devolvida ao cliente sem reparo - | DO DISCOVERY - HOLOGIC |  |  | 01:00:00 |  |  |  | 8538821652 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
FONTE GP4 | 2025.147 | 8191050082 | LEVE | Concluído | Michael S Centeno | Clinivati | Não | 2025-06-02 |  | MRRD0310 | Problema: falta dos 5V ao ligar com carga conectada - Solução: reparo realizado com utilização de fonte for parts, todas as tensões verificadas com carga apresentaram comportamento padrão. | RM SIGNA EXPLORER 1.5T |  |  | 627:20:28 |  |  |  | 9282825540 |  | Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Ver adaptadores para a bomba do chiller BRM |  |  | LEVE | Concluído |  | OPX | Sim | 2023-04-24 | 2025-07-04 |  | Problema: RR mangueiras, macho 9/16 para um fêmea 1/2 - Solução: Substituição de componentes, compra das bombas corretas. |  |  |  | 00:26:32 |  |  |  | 2838904186 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
AW Philips - Canoinhas/SC - instalação de software |  |  | LEVE | Concluído |  | Hosp Sta Cruz Canoinhas | Enviado | 2022-11-23 | 2025-07-04 |  | Problema: falha ao abrir SW da aplicação - Solução: diagnóstico realizado, substituição de componentes, teste de funcionalidade realizado - |  |  |  | 00:00:01 |  |  |  | 3569638605 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Bobina de Ombro Signa HD 1.5T phased array shoulder coil - GE | 2025.293 | 3342 | ALTA | Concluído | Pedro Henrique PH | Clinica Radiologica de Paranavai | Enviado | 2025-07-01 | 2025-07-04 | MRR10158 | Problema: artefatos na bobina, indutor dessoldado na placa intermediária de conexão do cabo da bobina até a máquina, solda fria na placa do cabo da bobina. - Solução: teste de ressonância nos canais da bobina, verificação dos pin diodes, verificação da continuidade dos cabos, substituição do indutor por um equivalente de 3,3 uH, ressolda do indutor no local correto. | OPTIMA 360 | 1 |  | 03:17:21 | 46:22:49 |  |  | 9498802551 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Bobina HD T/R Quad Extremity Coil | 2025.151 | 038354 | MÉDIA | Concluído | Pedro Henrique PH | CLINICA RADIOLOGICA PASSO FUNDO | Enviado | 2025-06-30 | 2025-07-04 |  | Problema: Pré-amplificador da bobina não amplificava, diodo da placa em curto, amplificador V67 defeituoso, indutor da placa danificado, conector com problema - Solução: Substituição do diodo por MMBD1403, troca do amplificador V67, troca do indutor por 0,3 µH, troca de 2 conectores da parte inferior da bobina, verificação dos demais componentes e cabo da bobina. |  | 2 |  | 03:02:14 | 51:14:22 |  |  | 9335221285 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Bobina Joelho 1.5T Chaminé Quadknee GE (HD T/R Quad Extremity Coil) - Ruído Alto - troca de componentes realizada em Préamplificador com defeito | 2025.132 | 038230 | SEVERA | Concluído | Pedro Henrique PH | CTSUL - BAGÉ | Enviado | 2025-06-26 | 2025-07-04 | MR1570SX1 | Problema: Ruído alto, não faz scan, cabos DC queimados, pré amplificador não amplificando, curto entre Source e Gate. - Solução: Reparos nos cabos DC, substituição do pré amplificador, troca de componentes danificados, verificação de continuidade e testes de amplificação realizados. | RM BRIVO 355 | 5 |  | 04:39:28 | 145:15:06 |  |  | 8914267928 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Body Dual T/R Switch Quad Hybrid 3.0T | 2025.295 | 2370221 | SEVERA | Concluído | Michael S Centeno, Felipe Graunke Sauaf | IMI | Enviado | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2871974-1 | Problema: TR Body Fault intermitente, falha de conexão nas soldas - Solução: Testes de detunning e tunning realizados, todas as soldas esquentadas, ressoldas em componentes internos, medições nos PIN Diodes, teste do Thermal Switch, fonte aquecida a 100°C durante tunning contínuo. | RM 3T - GE | 1 |  | 05:26:05 | 20:07:23 |  |  | 9514394777 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
SGA Gate Driver - OPX |  |  | LEVE | Concluído |  |  | Não | 2024-08-15 | 2024-08-19 |  | Problema: resistor mal soldado - Solução: substituição de componentes | [7 empty] | 7235155820 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
1.5T RFI MODULE MEDtech |  |  | ALTA | Concluído |  | Ultramed - Londrina | Não | 2024-05-23 | 2024-05-23 |  | No result |  |  |  | 08:47:40 |  |  |  | 6696854242 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Analogic RF Amplifier AN8102 5KW - Ultramed Londrina |  | 99350156 | ALTA | Concluído |  | Ultramed - Londrina | Não | 2024-06-01 | 2024-06-04 |  | Problema: conector coaxial RF OUT solto, solda fria - Solução: reaperto do conector, ressolda do conector, substituição da Exciter |  |  |  | 01:30:00 |  |  |  | 6748762743 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Fonte 3V3 Tomo Oftalmovet |  |  | ALTA | Concluído |  | OFTALMOVET | Não | 2024-05-28 | 2024-05-29 |  | Problema: capacitor de 82uF 420V em curto, Mosfet 2SK2601 em curto, 2 diodos em curto, chaveador M51995AFP com problema, trilha gasta do CI de controle PWM - Solução: substituição do Mosfet por W20NM60FD, substituição do capacitor por 82uF 400V, substituição do chaveador M51995AFP, ressolda da trilha do CI de controle PWM |  |  |  | 06:56:00 |  |  |  | 6718810984 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
C78X POWER MODULE Philips - Cruz Alta - trocados dois IGBT's e 2 Fusiveis de entrada | 2024.181 | 1103388619 | ALTA | Concluído |  | Centro de Imagens | Não | 2024-05-29 | 2024-06-13 |  | Problema: curto em dois IGBT's, fusíveis abertos, diodos conduzindo em ambas as direções, resistência zero em resistores - Solução: desmontagem, verificação de diodos e resistores, substituição de IGBT's, implementação de 3 IGBT's novos, testes realizados. |  |  |  | 08:11:00 |  |  |  | 6725081550 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
CSBC Board for GE Bone Densitometer |  |  | MÉDIA | Concluído |  |  | Não | 2024-06-17 | 2024-06-17 |  | Problema: Defeito na parte de comunicação - Falha de conexão nos CI's - Teste de optoacopladores falho - Elemento não funcional Solução: Verificação dos CI's, troca de alguns CI's de local, teste dos optoacopladores externamente | [7 empty] | 6852379396 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Gradiente Processor (GP) - opx |  | BEV54D | MÉDIA | Concluído |  | OPX | Não | 2024-01-11 | 2024-05-13 |  | Problema: capacitor de 4.7uF de tântalo do "clock" danificado e fora do lugar, problemas no Eixo X - Solução: substituição de componentes, troca de indutor, resistor e receptor de fibra óptica, revisão no Lab |  |  |  | 06:03:03 |  |  |  | 5840595390 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Fonte PHPS MP1-1L-1N-1Q-1L-1l-1J-NNI-00 (-567) |  |  | LEVE | Concluído |  |  | Não | 2024-01-17 | 2024-02-19 |  | Problema: transistor (TOP224YN) explodido na placa principal da fonte, fusível de 2.5A aberto - Solução: troca do transistor, soldagem de fusível de 1.5A para teste, substituição do fusível por um de 450V após chegada. |  |  |  | 06:32:58 |  |  |  | 5876256065 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Placa CPD - Infinita Macapa |  |  | ALTA | Concluído |  | Infinita-AP | Não | 2023-10-18 | 2023-11-09 |  | Problema: discrepâncias no chaveamento dos 500V da HVboard, resistência de 275 Ohms entre os gnd's dos MOSFET Drivers, solda fria em um dos Mosfets - Solução: substituição da placa, verificação da resistência, ressolda do Mosfet - | [7 empty] | 5350874899 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Reparo HVBOARD SSM Rio Grande |  |  | LEVE | Concluído |  |  | Não | 2023-10-24 | 2023-10-24 |  | Problema: componentes em mal estado, trilhas oxidadas - Solução: substituição de componentes, uso de placa como doadora para completar a HVBOARD da OPX - | [7 empty] | 5385515908 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Placa interna Amplificador SRFD2 - Rio Grande 1 Switch MsWa-2 e um AmpOp TL082 substituidos | 2023.226 |  | ALTA | Concluído |  | UNIMAGEM-RG | Não | 2023-09-15 | 2023-09-21 |  | Problema: Substituição de componentes no Switch MsWa-2 e AmpOp TL082 - Solução: Substituição de componentes - Testes de funcionalidade realizados | [7 empty] | 5171919922 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Placa PX74-10471 - CT Toshiba - Macapá |  |  | ALTA | Concluído |  |  | Não | 2023-10-10 | 2023-10-25 |  | Problema: Nenhum problema encontrado durante o diagnóstico. - Solução: Totalmente revisada, componentes discretos não estão ruins, restando somente os CI's para verificar, será enviada para a origem. | [7 empty] | 5305475960 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Gradient Processor (GP) - Unimagem Rio Grande - for parts |  | BELNZ0 | ALTA | Concluído |  | UNIMAGEM-RG | Não | 2023-10-18 | 2023-10-18 |  | Problema: GP não reconhece os Gradientes, leds de sinalização queimados, capacitor estourado no caminho de controle do eixo z - Solução: Substituição de componentes, ressolda do circuito de controle do eixo z. | [7 empty] | 5350301849 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Monitor ECG Ivy Biomédicas modelo 7800 |  |  | MÉDIA | Concluído |  | CLINIIMAGEM | Não | 2023-10-04 | 2023-10-08 |  | Problema: Módulo não ligava nem fazia exames - Solução: Módulo ligado na tensão de 127V e 220V, funcionamento normal detectado, sem problemas encontrados. | [7 empty] | 5274536145 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Placa DCB Pet Alpha - Londrina |  |  | ALTA | Concluído |  | AlphaSonic Londrina | Não | 2023-07-24 | 2023-09-12 |  | Problema: transceptor óptico TX não funcionando, falha de conexão. - Solução: substituição do transceptor óptico, ressolda de componentes que faltavam. | [7 empty] | 4864642664 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Fonte 10V que alimenta o Driver Module - 0V na saída |  |  | LEVE | Concluído |  |  | Não | 2023-04-01 | 2023-04-01 |  | Problema: Entrada de água no gabinete, afetou a fonte de 10V - Solução: Substituição de componentes, ressolda da conexão afetada - | [7 empty] | 3600147056 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Amplificador RF - SRFD3 - OPX |  |  | MÉDIA | Concluído |  |  | Não | 2024-01-11 | 2024-01-12 |  | Problema: falha nas tensões de 5Vdc, 15Vdc e -15Vdc, - Solução: desmontagem do RF, teste dos reguladores e Vicor, retirada do Vicor, medição das tensões, teste isolado do Vicor com entrada de 300Vdc e saída de 48Vdc, está ok. |  |  |  | 10:48:39 |  |  |  | 5840569176 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Bobina Express Anterior Array 9E 1.5T GE | 2025.296 | 002031WHH | MÉDIA | Concluído |  | IMI | Enviado | 2025-07-03 | 2025-07-08 | MRR11547 | Problema: A3, B6, C7 não funcionando, A1 funcionando intermitente, falha de conexão no A1 - Solução: Reparos realizados no padrão atual do laboratório, trilha refeita no C7, continuidade dos terras e cabo verificados e ok. | RM SIGNA EXPLORER 1.5T | 1 |  | 05:43:58 | 93:19:33 |  |  | 9515063117 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Bobina Torso Array 1.5T ( TorsoPA) - GE | 2025.263 | 1165 | MÉDIA | Concluído | Pedro Augusto PA | Clinica Lobo - Belem | Sim | 2025-06-17 | 2025-07-09 | 2543512 | Problema: Falta de Sinal na parte Anterior, problema intermitente na malha do cabo, falha nos diodos da parte posterior - Solução: Juntamos as duas malhas e criamos uma redundância na continuidade, substituição de componentes, testes de reflexão (S11) e chaveamento (S21) realizados com sucesso. | RM SIGNA HDXT 1.5T | 1 |  | 17:57:35 | 198:54:21 |  |  | 9392785047 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Bobina Mama - Breast Array Coil 1.5T GE |  | 036636 | -- | Concluído |  | OPX | Sim | 2025-02-19 | 2025-07-09 |  | Problema: curto, falha de conexão, defeito no amplificador - - - - Solução: ressolda, substituição de componentes, teste de difusão, SNR Quad. |  | 1 |  |  | 200:18:28 |  |  | 8516240297 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Bobina de mama GE - Breast Array Coil | 2025.264 | U18804 | MÉDIA | Concluído | Pedro Augusto PA | Clinica Lobo - Belem | Sim | 2025-06-17 | 2025-07-09 | 2543512 | Problema: Problema na difusão, diferença na carta de Smith entre bobinas, dúvida sobre a bobina OPX - Solução: Refação de todas as soldas da bobina, envio para teste, solicitação de testes específicos para difusão em Phantom, comparação das curvas do VNA. | RM SIGNA HDXT 1.5T | 1 |  | 08:03:53 | 227:10:06 |  |  | 9392799065 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Bobina FULLFOV 8CH GE | 2025.261 | 2679 / 2355 | MÉDIA | Concluído | Pedro Augusto PA | Clinica Lobo - Belem | Sim | 2025-06-17 | 2025-07-10 | 2543512 | Problema: elemento ruim, não ressonava no teste de reflexão, préAmp com problema, curto no préAmp, falha de conexão na trilha - Solução: verificação padrão, substituição de capacitor, inversão de préAmps, ressolda de soldas, limpeza de zinabre, ajuste de potenciômetro, substituição de componentes, teste com VNA, análise de curvas | RM SIGNA HDXT 1.5T | 1 |  | 19:55:09 | 222:22:14 |  |  | 9392739864 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Bobina Philips Neurovascular 1.5T 16ch | 2025.241 | 8380 | ALTA | Concluído | Pedro Augusto PA | CONRAD | Enviado | 2025-06-10 | 2025-07-10 | MR21950 | Problema: falha persistente na bobina neurovascular, defeito em circuito interno, falta de parafusos, cabos Dcs rompidos (roxo, azul, laranja, marrom). Solução: reparo do cabo utilizando cabinhos DC de spare, verificação do restante do cabo, teste de reflexão do sinal na entrada dos elementos. | RM ACHIEVA PHILIPS 1 | 1 |  | 04:10:01 | 552:02:49 |  |  | 9345117178 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 10, 2025 4:49 PM
Amplificador de gradiente XFA |  | 114227WH2 | SEVERA | Concluído | Michael S Centeno | OPX | Sim | 2024-01-09 | 2025-07-14 |  | Problema: cabos soltos, componentes faltantes na Gate Driver, falha após DC off-set, cabo negativo da alimentação DC dos IGBTs solto, CUV (Control Under Voltage), IGBT em curto, Mosfet em curto, capacitor estourado, LEDs não acendendo. Solução: substituição de componentes faltantes, revisão e troca de cabos, troca de IGBT, ressolda de conexões, substituição de Mosfet, substituição de capacitor, verificação da Control Board, desmontagem e limpeza de terminais. |  | 1 |  | 105:22:23 | 68:20:14 |  |  | 5820412096 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 14, 2025 11:29 AM
Lampada do Conforto do Paciente | FULL |  | SEVERA | Concluído | Michael S Centeno | DIMAGEM | Sim | 2025-07-10 | 2025-07-14 | 2718385 | Problema: Falha na iluminação - Solução: Substituição da lâmpada, aguardando secagem da cola - | RM SIGNA HD8 1.5T | [6 empty] | 9565299299 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Lâmpada de Conforto do Paciente | 2025.158 |  | SEVERA | Concluído | Michael S Centeno | CDIP - Chapecó | Enviado | 2025-06-13 | 2025-07-14 | 2834116 | No result | RM SIGNA LX 1.5 |  |  | 00:41:19 |  |  |  | 9371125316 |  | Gabriela Vacella | Gabriela Vacella jul 21, 2025 1:29 PM
Gatting Respiratório | 2025.286 |  | SEVERA | Concluído | Michael S Centeno | MATRIX - Timbó | Sim | 2025-06-26 | 2025-07-14 | 2646955 | Problema: Respiratório não está mais funcionando direito, falta de curvas de respiração; Solução: Envio do elemento via correio para reparo. | RM SIGNA HDXT 1.5T |  |  | 00:01:38 |  |  |  | 9462590833 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 14, 2025 1:55 PM
Bobina SENSE Head Coil 1.5T/8Ch (Crânio) - Philips | 2025.306 | 001679 | SEVERA | Concluído | Michael S Centeno | CDI - Eldorado | Enviado | 2025-07-08 | 2025-07-15 | 33646 | Problema: falha de conexão na bobina, cabos DC quebrados, pinos faltantes no conector, esforço mecânico excessivo no ponto de reparo. Solução: emenda reforçada nos cabos DC, manutenção dos pinos faltantes, ajuste dos parafusos na parte de baixo para suavizar o esforço mecânico. | RM PHILIPS ACHIEVA | 1 |  | 18:52:45 | 116:50:32 |  |  | 9542611634 |  | Gabriela Vacella | Gabriela Vacella jul 21, 2025 1:34 PM
Fonte de Shimming |  |  | -- | Concluído |  | OPX | Sim | 2025-07-16 | 2025-07-17 |  | Problema: fuse bad no ps4, conector sindal derretido, erro de fuse intermitente no ps6, cabo GND rompido no ps6, cabo solto no ps1 - Solução: ressolda do conector sindal, teste e reparo dos reles no ps4, verificação dos cabos internos e conectores no ps6, inversão dos I/O modules, reparo do cabo GND no ps6, fixação do cabo solto no ps1. | [7 empty] | 9605763854 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 17, 2025 3:48 PM
IGBT Eixo SGA CM600HA-24H |  |  | -- | Concluído |  |  | Sim | 2025-06-03 | 2025-07-17 |  | Problema: falha de conexão, curto no amplificador - - - - Defeito no elo 3 e 4 da bobina - - - - Solução: substituição do amplificador, ressolda dos elos 3 e 4 da bobina, validação de compatibilidade, compra do segundo lote após validação. | [7 empty] | 9295936489 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 17, 2025 5:22 PM
Bobina 1.5T 4CH Large Flex Coil GE | 2025.313 | 126965WH3 | -- | Concluído | Michael S Centeno | Clinica Radiologica de Paranavai | Sim | 2025-07-14 | 2025-07-18 | MRR10158 | Problema: transmit fault Ch1 - cabos coaxiais rompidos Solução: reparo nos 4 cabos coaxiais de RF | RM OPTIMA 360 GE | 1 |  | 11:05:06 | 19:57:38 |  |  | 9586446264 |  | Gabriela Vacella | Gabriela Vacella jul 21, 2025 1:32 PM
Bobina 3.0T HD 8CH Cardiac Array (Cardiaca) GE | 2025.201 | 441 e 330 | SEVERA | Concluído | Pedro Augusto PA | IMI | Enviado | 2025-05-14 | 2025-07-21 | 2871974-1 | Problema: erro de circuito aberto na bobina, cabos da bobina ressecados e desprotegidos, cabo DC rompido (cabo vermelho) causando falha de conexão no canal 2. Solução: substituição do cabo DC rompido por cabo azul, confecção de novas borrachas de proteção em TPU de maior dureza, montagem da bobina com o novo cabo. | SIGNA HDXT HD16 V03 3.0T | 1 |  | 06:33:30 | 451:21:35 |  |  | 9150672923 |  | Gabriela Vacella | Gabriela Vacella jul 21, 2025 1:17 PM
[8 empty] | De 2021-05-04 até 2025-07-16 | De 2021-05-04 até 2025-07-21 | [5 empty] | 3665:30:16 | 4184:10:44 | 74:50:33 | 00:00:00 |  | 1.8/3
Empréstimo
Name | Nº Proposta | SN | Prioridade | Status | Responsável | Cliente | Enviar | Submit date | Resolvido em | SID | Descrição Reparo | Máquina/Modelo | Qtde Testes | Retornos | MTTR | Testing | Purchasing | 3D | Item ID | Complexidade | Para | Last Updated | monday Doc v2
Empréstimo Fonte de Gradiente - ACGD SGA PS OPX |  | 28239WH2 | -- | Empréstimo |  | UNIMAGEM Livramento | Não | 2024-09-03 |  |  | Problema: Falha de conexão no elo 3, curto no elo 4 - Solução: Substituição de componentes, ressolda de conexões | [7 empty] | 7350812167 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Empréstimo de Amplificador de Gradiente SGA - OPX |  | BT99KB | -- | Empréstimo |  | UNIMAGEM-RG | Não | 2024-11-29 |  |  | Problema: Emprestado para Rio Grande, sem ctrl Bd - Solução: Substituição de componentes - | [7 empty] | 7952175986 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Empréstimo de Amplificador de Gradiente SGA - OPX |  | BZ7XRK | -- | Empréstimo |  | IMI | Não | 2025-04-14 |  |  | Problema: - Falha de conexão no elo 3, - Defeito no elo 4 Solução: - Substituição de componentes, - Ressolda dos elos 3 e 4 | [7 empty] | 8925600556 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Empréstimo - Bobina Ombro Signa HD 1.5T Phased Array Shoulder Coil |  | 3215 | -- | Empréstimo |  | AlphaSonic Londrina | Não | 2023-08-17 | 2023-08-29 |  | Problema: Falha de conexão na bobina OPX, curto na bobina enviada para ALPHA LONDRINA - Solução: Recolhimento da bobina OPX, substituição de componentes, embalagem e despacho para Itajai/Anderson - | [7 empty] | 5005630018 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
EIXO de Gradiente - SGA |  | BZ7XRT | -- | Empréstimo |  | MACKENZIE | Não | 2024-08-16 |  |  | Problema: Empréstimo do eixo de Gradiente para Instituto Mackenzie, falha de conexão no eixo. Solução: Substituição de componentes, ressolda dos elos 3 e 4 da bobina. | [7 empty] | 7241175352 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Placa BIT3 - OPX |  |  | -- | Empréstimo |  | AlphaSonic CWB | Não | 2025-07-08 |  |  | Problema: Empréstimo da Placa BIT3 - OPX para Alphasonic Curitiba, referente a orçamento 2025.260 - Solução: Substituição de componentes - Adicionar fotos e PN da placa quando retornar - Realizar testes de funcionalidade - Verificar falhas de conexão. | [7 empty] | 9545382463 |  | Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Bobina SPINE Philips - OPX |  |  | -- | Empréstimo |  | Conrad | Não | 2025-07-08 |  |  | Problema: - Falha de conexão na bobina, - Defeito no elo 3, - Defeito no elo 4 Solução: - Substituição de componentes, - Ressolda no elo 3, - Ressolda no elo 4 | [7 empty] | 9545526140 |  | Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
MALETA MCR3 TOOL - OPX |  | MCR3 | -- | Empréstimo |  | Clinica Radiologica de Paranavai | Não | 2025-07-10 |  |  | Problema: - Maleta emprestada para Marcos seguir com serviços em Radiologica Paranavai Solução: - Empréstimo da maleta para continuidade dos serviços | [7 empty] | 9563513624 |  | Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Bobina Coluna - Premier 7000 QD CTL PA 1,5T GE |  | 1233 | -- | Empréstimo |  | Ultramed - Londrina | Não | 2024-02-08 |  |  | Problema: Empréstimo da bobina para CDIP Chapecó e Ultramed Bela Suiça, necessidade de teste para validação - Falha de conexão - Defeito no elo 3 e 4 da bobina Solução: Teste realizado, substituição de componentes, ressolda dos elos 3 e 4, validação final do funcionamento da bobina | [7 empty] | 6027024768 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
SCSI - OPX |  | CI0005902 | -- | Empréstimo |  | CDIP - Chapecó | Não | 2025-07-17 |  |  | Problema: SCSI OPX, curto, falha de conexão - Solução: SCSI emprestada para CHRIS usar na CDIP CHAPECÓ - | [7 empty] | 9615929417 |  | Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf jul 17, 2025 4:54 PM
MOD / M.O.DISK - OPX |  |  | -- | Empréstimo |  | CDIP - Chapecó | Não | 2025-07-17 |  |  | Problema: MOD / M.O.DISK - OPX, curto, falha de conexão - Solução: MOD emprestado para CHRIS, para usar na CDIP Chapecó - | [7 empty] | 9615981547 |  | Felipe Graunke Sauaf | Gabriela Vacella jul 17, 2025 4:56 PM
Modulo SRI - OPX |  |  | -- | Empréstimo |  | CasaVitta - S.Miguel | Não | 2025-07-18 |  |  | Problema: curto - falha de conexão - defeito no amplificador - problema nos elos 3 e 4 da bobina Solução: substituição do amplificador, ressolda das conexões, verificação dos elos da bobina, teste de funcionalidade do módulo | [7 empty] | 9621933694 |  | Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf jul 18, 2025 12:53 PM
CABO DB9 - OPX |  |  | -- | Empréstimo |  | Clinica Radiologica de Paranavai | Não | 2025-07-18 |  |  | Problema: Falha de conexão no cabo DB9 OPX - Defeito identificado durante os testes - Elemento emprestado para Marcos - Problema na Clínica Radiológica Paranavaí Solução: Empréstimo do cabo para testes, análise do funcionamento, verificação de conexões, retorno do cabo após testes. | [7 empty] | 9622878892 |  | Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf jul 18, 2025 2:38 PM
Drive Module - OPX |  | 5110612 | -- | Empréstimo |  | IMI | Não | 2025-07-21 |  |  | Problema: etiqueta traseira do Drive Module OPX emprestado ao IMI - falha de conexão - curto - defeito Solução: substituição da etiqueta traseira - ressolda dos componentes afetados | [7 empty] | 9636603736 |  | Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 2:48 PM
Bobina SENSE XL TORSO COIL 1.5T Philips - OPX |  | 4130 / 4133 | -- | Empréstimo |  | Conrad | Não | 2025-05-19 |  |  | Problema: curto, falha de conexão na bobina XL Torso - Anterior e Posterior - Solução: bobina enviada a CONRAD para empréstimo - | [7 empty] | 9181307998 |  | Michael S Centeno | Gabriela Vacella jul 21, 2025 3:05 PM
[8 empty] | De 2023-08-17 até 2025-07-21 | 2023-08-29 | [5 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |  | 0/3
Estoque
Name | Nº Proposta | SN | Prioridade | Status | Responsável | Cliente | Enviar | Submit date | Resolvido em | SID | Descrição Reparo | Máquina/Modelo | Qtde Testes | Retornos | MTTR | Testing | Purchasing | 3D | Item ID | Complexidade | Para | Last Updated | monday Doc v2
Amplificador de RF - SRFD2 |  | C1040-0069 | -- | Em Estoque | Pedro Augusto PA | OPX | Não | 2024-09-09 |  |  | Problema: Potenciômetros fora do padrão da placa do Alpha - Falha de conexão no RF - Defeito no amplificador Solução: Ajuste dos potenciômetros no padrão da placa do Alpha - Substituição de componentes |  | 1 |  | 02:00:00 |  |  |  | 7393535742 | 2 | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Bobina FullFov OPX Completa AA-PA OPX |  | 1709 | -- | Em Estoque | Michael S Centeno | OPX | Não | 2024-03-18 |  |  | Problema: problema na bobina cardíaca do Alphasonic - Solução: intervenção realizada em preamp, teste realizado, bobina OK, movimentação do elemento para manter histórico |  | 1 | [5 empty] | 6282958199 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Bobina HD T/R Quad Extremity Coil (Chaminé) - OPX |  | 147 | -- | Em Estoque | Pedro Augusto PA | OPX | Não | 2024-04-23 |  |  | Problema: Danos significativos no circuito de RF, cabo coaxial queimado, resistor de precisão queimado, componentes danificados no pré-amplificador, curto na placa, potenciômetro ruim - Solução: Substituição do cabo coaxial, substituição do resistor, reconstrução do circuito do pré-amplificador, ressolda dos componentes, substituição do potenciômetro. |  | 3 |  | 02:36:12 | 215:21:04 |  |  | 6511185155 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
MegaSwitch 16CH (OPX) | 2022.149 | 5337137-8 | -- | Em Estoque |  | OPX | Não | 2023-02-02 | 2023-03-09 |  | Problema: R1GainCal no canal 2 com sinal abaixo do esperado, indutor L13 em aberto - Solução: Ajuste do trimpot do canal 2 para 24 ohms, substituição do mixer module do canal 2, ajuste do trimpot do canal 2 para 30 ohms, instalação de pinos fêmea no MegaSwitch para facilitar substituições. |  |  |  | 16:34:07 |  |  |  | 3426566806 |  | Gabi | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Bobina abdomen 4 canais express Coil Anterior Array |  | 117794wh8 | -- | Em Estoque |  | OPX | Não | 2023-02-25 | 2024-10-24 |  | Problema: Falha de conexão na bobina, curto no elo 3, defeito no elo 4 - Solução: Substituição de componentes, ressolda de conexões, teste de funcionamento realizado na ARTRO, devolução ao estoque. | [7 empty] | 4045548744 |  | Gabriela Vacella | Gabriela Vacella jul 22, 2025 12:16 PM
FONTE FEKSU MP4-1E-1L-1S-4LF-00 (Sem os conversores V4 (4LF) e V5 (00)) | 2025.178 | 1405P011 | -- | Em Estoque |  | OPX | Não | 2025-05-06 | 2025-05-20 | 33255 | Problema: fusível interno aberto, transistor em curto, mal funcionamento da distribuição da placa de alimentação - - - - Solução: substituição de componentes, teste com carga, verificação da tensão de saída - - - - | RM PHILIPS ACHIEVA | [6 empty] | 9083122056 |  | Gabi | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
BOMBA CHILLER BRM |  |  | -- | Em Estoque |  | OPX | Não | 2025-05-30 |  |  | Problema: Falha de conexão na Bomba de Chiller BRM - Defeito identificado no elo 3 e 4 - Curto no circuito - Falha de funcionamento. Solução: Substituição de componentes - Ressolda de conexões - Testes de funcionalidade realizados - Verificação de integridade do sistema. | [7 empty] | 9267899583 |  | Gabi | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
TECLADO HP |  | 724720-001 | -- | Em Estoque |  | OPX | Não | 2025-05-30 |  |  | Problema: curto - falha de conexão - defeito no elo 3 - defeito no elo 4 Solução: substituição de componentes | [7 empty] | 9269166971 |  | Gabi | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
INTERCOMUNICADOR |  | 03941 | -- | Em Estoque |  | OPX | Não | 2025-05-30 |  |  | Problema: - Defeito no intercomunicador, - Falha de conexão identificada durante o diagnóstico Solução: - Substituição de componentes, - Ressolda de conexões | [7 empty] | 9269196684 |  | Gabi | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Control Board - Amplificador de Gradiente GE (Eixo) |  | BZ8GYR | -- | Em Estoque |  | OPX | Não | 2025-06-05 |  |  | Problema: incompatibilidade da Control Board durante testes na RM - Solução: retirada da Control Board, substituição por uma Control Board compatível | [7 empty] | 9312201973 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
MANOPLA RM - Aux 3A 400V A.C |  | AF12064450 | -- | Em Estoque |  | OPX | Não | 2025-06-23 |  |  | No result | [7 empty] | 9433674428 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
BURST DISK |  | 2349529 | -- | Em Estoque |  | OPX | Não | 2025-06-23 |  |  | No result | [7 empty] | 9434693482 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
MegaSwitch 16Ch - OPX |  | OPX0001 | -- | Em Estoque |  | OPX | Não | 2023-10-12 |  |  | Problema: Falha em dois canais do Loopback - Defeito no serial number - Solução: Adaptação do serial number - Testes realizados em cinco canais, todos aprovados - Correção aplicada nos canais falhos. | [7 empty] | 5321813421 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Motor de Mamografia - base de troca - OPX |  | 10658837 | -- | Em Estoque | Pedro Augusto PA | OPX | Sim | 2025-05-05 | 2025-05-29 |  | Problema: desgaste acentuado nas escovas de carvão, falha na caixa de redução - Solução: motor testado e considerado funcional, sistema de freio operando normalmente, substituição de componentes não viável na caixa de redução devido à blindagem da carcaça - | [7 empty] | 9069820329 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Bobina Express Anterior Array 9E 1.5T GE |  | 003840WHH | -- | Em Estoque |  | OPX | Não | 2025-05-19 |  |  | Problema: Falha de conexão na bobina emprestada para Azambuja, curto no elo 3 e 4 - - - - Solução: Substituição de componentes, ressolda dos elos 3 e 4, testes de funcionalidade realizados | [7 empty] | 9186935860 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
CABO BNC |  |  | -- | Em Estoque |  | OPX | Não | 2025-06-30 |  |  | Problema: - Falha de conexão no elo 3, - Defeito no elo 4 Solução: - Substituição de componentes, - Ressolda dos elos 3 e 4 | [7 empty] | 9485979970 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Empréstimo Bobina Joelho 1.5T HD T/R Knee Array GE |  | 39607 | -- | Em Estoque |  | OPX | Não | 2024-01-24 | 2024-02-26 |  | Problema: Falha de conexão na bobina do joelho da OPX - Solução: Empréstimo para teste, bobina testada e aprovada antes de retorno ao estoque. |  | 1 |  |  | 169:17:11 |  |  | 5925144942 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Bobina GE Anterior Array Abdomen 9E 8Ch |  | 111353WH9 | -- | Em Estoque | Pedro Henrique PH | CEONC | Não | 2025-06-06 | 2024-06-04 |  | Problema: Falha de conexão no canal 8 - Defeito na bobina OPX - Desconexão intermitente - Cabinho de terra sem continuidade Solução: Reparo do cabinho de terra conforme normativas do laboratório, verificação e teste de continuidade, substituição de componentes conforme necessário. |  | 1 |  | 04:08:04 | 692:10:22 |  |  | 6530623669 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Banco de capacitores MRI gradiente Achieva 781 |  | RM917 | -- | Em Estoque |  | OPX | Não | 2025-07-08 |  |  | Problema: - Falha de conexão no elo 3, - Defeito no elo 4 Solução: - Substituição de componentes, - Ressolda dos elos 3 e 4 | [7 empty] | 9543107499 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
SCSI PORTÁTIL - OPX |  |  | -- | Em Estoque |  | OPX | Não | 2025-07-08 |  |  | Problema: - Empréstimo para Ultramed Bela Suiça - Falha de conexão - Defeito identificado no elo 3 e 4 da bobina Solução: - Substituição de componentes - Ressolda dos elos 3 e 4 | [7 empty] | 9546342158 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
CERD com 4 Receiver |  | 2148300-10 | -- | Em Estoque |  | OPX | Não | 2025-07-08 |  |  | Problema: - Defeito no amplificador - Falha de conexão nos elos 3 e 4 Solução: - Substituição de componentes - Ressolda dos elos 3 e 4 | [7 empty] | 9546134674 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
HFA CONTROL BOARD | BX5135 | 2396050-2 REV-01 | -- | Em Estoque |  | OPX | Não | 2025-07-15 |  |  | Problema: - Falha de conexão no elo 3, - Defeito no elo 4 Solução: - Ressolda dos elos 3 e 4, - Substituição de componentes | [7 empty] | 9595379704 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
HFA CONTROL BOARD | BX59T9 | 2396050-2 REV-01 | -- | Em Estoque |  | OPX | Não | 2025-07-15 |  |  | Problema: - Falha de conexão no elo 3, - Defeito no elo 4 Solução: - Substituição de componentes, - Ressolda no elo 3 | [7 empty] | 9595383222 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
ADSORBER - OPX NOVO |  | AD15243 (0GPVZA) | -- | Em Estoque |  | OPX | Não | 2025-07-15 |  |  | No result | [7 empty] | 9597460649 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
ADSORBER - OPX NOVO |  | AD17600 (27BFX0) | -- | Em Estoque |  | OPX | Não | 2025-07-15 |  |  | No result | [7 empty] | 9597472748 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
COLD HEAD - OPX NOVO |  | 3JA08291D | -- | Em Estoque |  | OPX | Não | 2025-07-15 |  |  | No result | [7 empty] | 9597490449 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
COLD HEAD - OPX NOVO |  | 3KA00286F | -- | Em Estoque |  | OPX | Não | 2025-07-15 |  |  | No result | [7 empty] | 9597501214 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Bobina Express Anterior Array 9E 1.5T GE (OPX) |  | 003857WHH | -- | Em Estoque |  | OPX | Não | 2025-06-30 | 2025-04-25 |  | Problema: Falha de conexão na bobina, problema não identificado após testes - Solução: Retorno da Cliniimagem, manutenção em reparo, testes realizados sem identificação de falha |  | 2 | [5 empty] | 8925606748 |  | Gabriela Vacella | Michael S Centeno jul 21, 2025 2:23 PM
[8 empty] | De 2023-02-02 até 2025-07-15 | De 2023-03-09 até 2025-05-29 | [5 empty] | 25:18:23 | 1076:48:37 | 00:00:00 | 00:00:00 |  | 2/3
HOLD
Name | Nº Proposta | SN | Prioridade | Status | Responsável | Cliente | Enviar | Submit date | Resolvido em | SID | Descrição Reparo | Máquina/Modelo | Qtde Testes | Retornos | MTTR | Testing | Purchasing | 3D | Item ID | Complexidade | Para | Last Updated | monday Doc v2
Medir supercapacitor |  |  | -- | HOLD |  | OPX | Não | 2021-06-02 09:54 |  |  | Problema: Falha de conexão no supercapacitor - Defeito no amplificador - Curto no elo 3 - Falha no elo 4 Solução: Substituição de componentes, Ressolda de conexões, Medição do supercapacitor, Testes de funcionalidade realizados. | [7 empty] | 1352587588 |  | joycepereira@alunos.utfpr.edu.br | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Testes em encoder |  |  | -- | HOLD |  | OPX | Não | 2021-06-02 11:29 |  |  | Problema: Falha de conexão no elo 3, curto no elo 4 - Solução: Substituição de componentes, ressolda de conexões, teste com osciloscópio |  |  |  | 03:30:00 |  |  |  | 1353003151 |  | joycepereira@alunos.utfpr.edu.br | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Módulo detector PETCT | interno |  | -- | HOLD |  | OPX | Não | 2021-06-15 14:25 |  |  | Problema: - Falha de conexão no elo 3, - Defeito no elo 4 Solução: - Substituição de componentes, - Ressolda dos elos 3 e 4 |  |  |  | 03:20:42 |  |  |  | 1392756459 |  | joycepereira@alunos.utfpr.edu.br | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Verificação tubo raio-x mamografo | interno |  | -- | HOLD |  | OPX | Não | 2021-06-25 14:52 |  |  | Problema: - Falha de conexão no elo 3, - Defeito no elo 4 Solução: - Substituição de componentes, - Ressolda dos elos 3 e 4 | [7 empty] | 1424926729 |  |  | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
SSM Hv board | interno |  | LEVE | HOLD |  | OPX | Não | 2021-09-11 15:09 |  |  | Problema: Falha em manter a tensão HV de 500 ou 1000VDC, não comutação correta para gerar, manter e cortar os 1000VDC, oscilações na tensão "Voltage Sense" no J1, diodos quebrados, transformador T1 retirado para teste - Solução: Teste do CI de PWM UCC3802N, ressolda dos diodos quebrados, verificação da região do T1 e T2, análise do circuito PWM - |  |  |  | 13:43:02 |  |  |  | 1663651715 |  | Maria Eduarda | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
preparar ponteira de cabos de alta tensão para testes em Tomografias - HV cable |  |  | LEVE | HOLD |  |  | Não | 2022-12-02 |  |  | No result | [7 empty] | 3613258842 |  | Gabriel Magdaleno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Amplificador de RF - SRFD2 |  | C1250-1090 | -- | HOLD |  | OPX | Não | 2022-12-29 |  |  | Problema: solda fria no pino 2 do Switch de body, falha de conexão no sinal do CI - Solução: troca do Switch, ressolda do pino 2 para garantir continuidade do sinal. |  |  |  | 07:05:48 |  |  |  | 3724199739 |  | Gabriel Magdaleno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Fonte de Gradiente - ACGD DGS PS |  | 68026WH4 | ALTA | HOLD |  | ND - 160 | Não | 2023-01-20 |  |  | Problema: Amplificador falhando na parte de potência para todos os eixos, Diodos em curto na Gate Driver, capacitor de 2uF e resistor de 20kohm 5W estourados durante testes, problemas na histerese. - Solução: Substituição de Diodos e capacitores, ressolda de componentes na Gate Driver, substituição de capacitor e resistor na fonte, realização de novos testes. |  |  |  | 39:48:53 |  |  |  | 3846373531 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Amplificador RF AN8103 Mod.2230683 SRFD2 |  | 0448-2008 | ALTA | HOLD |  | SanMedical | Não | 2023-02-10 | 2023-03-21 |  | Problema: Amplificador acusando cabo interno desconectado, fusível de 10A 250V aberto na placa do dissipador superior, capacitor de 8.2nF queimado, VICOR sem saída de 48VDC, IGBT em curto, diodo 1N4007 em curto, ponte retificadora trifásica com um dos furos de retificação em curto, falha na comunicação nos 2.5V - Solução: Troca do fusível, substituição do capacitor, ressolda do VICOR, substituição de componentes, checagem de cabos e ligações, limpeza de contatos, montagem do RF para teste. |  |  |  | 26:40:38 |  |  |  | 3964906687 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Fabricar plaquinha de PREAMP |  |  | LEVE | HOLD |  |  | Não | 2023-03-23 |  |  | No result | [7 empty] | 4193471761 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Fonte AW DPS-850DB A Noal |  | BWHD1413001113 | ALTA | HOLD |  | Clinica Noal | Não | 2023-04-25 |  |  | Problema: Falha na fonte AW, curto na fonte danificada - Solução: Compra de uma nova fonte, substituição de componentes na fonte danificada assim que possível - |  |  |  | 06:27:22 |  |  |  | 4366858839 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
MegaSwitch's OPX |  | HL061YY1 e HL06ESAZ | MÉDIA | HOLD |  |  | Não | 2023-08-22 |  |  | Problema: Falha nos testes de R1GainCal e Loopback, ambos os elementos apresentaram erro. - Solução: Realizada a substituição de componentes e correção de falhas de conexão nos elementos OPX 1 e OPX 2, ambos passaram nos testes subsequentes. | [7 empty] | 5032951014 |  | Gabriel Magdaleno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
MegaSwitch OPX |  | HL061YY1 | LEVE | HOLD |  | OPX | Não | 2023-10-27 |  |  | Problema: canais 4, 8, 9 e 13 apresentaram indutores faltantes e soltos, amplificadores A604G explodidos no canal 13, sinal abaixo do spec nos canais 4 e 13. - Solução: Substituição de componentes nos canais 4, 8, 9 e 13, troca de MM's nos canais 4 e 13. | [7 empty] | 5408454859 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Gradiente Processor (GP) - Conrad |  | BEMFSH | ALTA | HOLD |  | CONRAD | Não | 2023-10-18 |  |  | Problema: Gradient Data Overrange no Eixo Z, tensão no conector J12 acima de 4V, falha de conexão na fonte de 15V, problemas no MDS Link - Solução: Substituição de dois capacitores de 100nF, ressolda do transistor Q3 P16NEO, troca temporária da fonte, testes de variação de tensão realizados. |  |  |  | 00:02:20 |  |  |  | 5349958291 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
DR Artro |  |  | ALTA | HOLD |  | ND - ARTRO | Não | 2024-01-30 |  |  | Problema: mal contato no cabo preto, cabo branco quebrado, iminência de rompimento nos cabos vermelho e rosa, via branca rompida. - Solução: reparo do cabo preto, reparo do cabo branco, reforço dos cabos vermelho e rosa, substituição do cabo novo AWG 22x32, teste do cabo instalado. |  |  |  | 14:57:49 |  |  |  | 5961354862 |  | Gabriel Magdaleno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Control Board Paranavaí - OPX |  |  | MÉDIA | HOLD |  |  | Não | 2024-01-23 |  |  | Problema: HEATSINK OVERTEMPETATURE, potenciômetro R 25 medindo 1.67K ohms - Solução: Checagem do circuito, substituição de componentes, ajuste do potenciômetro em placa funcional. | [7 empty] | 5913603980 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Gradient Processor Module - GP - Unimagem |  | AL3HND | MÉDIA | HOLD |  |  | Não | 2024-06-17 |  |  | No result |  |  |  | 01:52:45 |  |  |  | 6849343290 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Fonte PLC (CRSB)-BH |  |  | LEVE | HOLD |  | CONRAD | Não | 2024-07-09 |  |  | Problema: Falha na entrega da tensão correta na saída da fonte, apresentando 0,5 V ao invés de 28V ao conectar carga, componentes queimados na placa da fonte. - Solução: Substituição de componentes na placa da fonte, verificação de componentes para possível compra. | [7 empty] | 6990918239 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Placa Highlander CEM - PetCT Alpha - Placa Substituida por uma reserva da OPX | 2024.136 |  | ALTA | HOLD |  | AlphaSonic Londrina | Não | 2024-04-02 | 2024-04-17 |  | Problema: problema na memória da fpga, não detecta a placa antiga, indutor com estrutura quebrada - Solução: substituição da placa por uma de mesma revisão, soldagem do capacitor "c1005", medição do indutor, substituição da memória SDRAM na posição 11. |  |  |  | 10:13:55 |  |  |  | 6373158705 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
1.5T Board Hybrid/TR - Unimagem Rio Grande |  | BZ37HT | ALTA | HOLD |  |  | Não | 2024-08-08 |  |  | Problema: Falha de conexão no diodo, - Defeito no elemento Hybrid de Rio Grande, - Curto no circuito, - Problema identificado na entrada do lab. Solução: Substituição de componentes, - Retirada do diodo UM4001, - Instalação de novo diodo na Hybrid de Rio Grande de SN BZ37HT, - Testes realizados para verificação de funcionamento. |  |  |  | 01:47:51 |  |  |  | 7191277801 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Control Boards - Amplificador de Gradiente |  |  | ALTA | HOLD |  | UNIMAGEM-RG | Não | 2024-04-02 |  |  | No result | [7 empty] | 6375573079 |  | Gabriel Magdaleno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
GP Rio Grande 2 |  |  | ALTA | HOLD |  |  | Não | 2024-04-04 |  |  | Problema: Erros nos planos anatômicos Coronal e Sagital, possível problema no eixo Z, componentes diferentes no eixo Z, falha no CI U80. - Solução: Verificação dos componentes do eixo Z, comparação com placa idêntica, substituição de componentes, troca de CIs no eixo Z, ajuste de capacitores. | [7 empty] | 6394395551 |  | Gabriel Magdaleno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Control Board - CUV Jales/OPX |  |  | MÉDIA | HOLD |  | OPX | Não | 2024-03-28 |  |  | Problema: Control Board de amplificador de gradiente XFA acusa CUV quando ligada, capacitor 2,2mF 35V estufado, componente explodiu ao colocar a Control Board no eixo. - Solução: Substituição de componentes, ressolda da placa, análise adicional requerida. | [7 empty] | 6351050207 |  | Gabriel Magdaleno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Bobina SENSE XL Torso 1.5T Philips - Clinica Radiológica Santa Barbara - João Molevade | 2023.165 | 001072 | ALTA | HOLD |  | Santa Barbara | Não | 2023-07-20 |  |  | Problema: Não reconhece e canais 18 e 20 possivelmente rompidos, cabo movimentando na conexão, conectores soltos na placa de divisão, falha de reconhecimento, elo inconsistente com VNA, solda fria na malha do coaxial do indutor. - Solução: Registro de imagens do estado atual, verificação de parafusos e marcas de uso, checagem de elos e PREAMPS com VNA, checagem de continuidade dos terras, limpeza da parte interna, ressolda de conexões, substituição de conectores soltos, reforço de solda no elo inconsistente, ressolda do fio na malha do coaxial. |  |  |  | 37:22:31 |  |  |  | 4847022490 | 3 | Gabriel Magdaleno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
System Support Module (SSM) - Rio Grande - RS | 2023.200 | 08331511 | ALTA | HOLD |  |  | Não | 2023-08-23 |  | 2744677 | Problema: dois mosfests, um TBJ, um diodo, trilhas rompidas na placa buck/Bridge, curto na dock/light, falha de conexão na placa cpd - Solução: substituição de componentes, reparo de trilhas, ressolda da trilha na placa cpd. | RM SIGNA EXCITE 11X 1.5T |  |  | 22:35:37 |  |  |  | 5038059061 | 2 | Gabriel Magdaleno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Fonte Feksu MP4-1E-1L-1S-4LF-00 |  |  | ALTA | HOLD |  |  | Não | 2024-09-03 |  |  | Problema: conversor 4LF com falha na saída de 5VDC, tensão caindo para 4.7VDC, capacitores com ESR alto - Solução: substituição de componentes, troca de capacitores, realização de testes com carga. |  |  |  | 17:23:33 |  |  |  | 7352851546 | 2 | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Siemens Medical Solutions 10789528 C045BEB FPGA | 2024.377 | 1715060 | ALTA | HOLD |  | Hosp. Bom Samaritano - Maringá | Não | 2024-11-18 |  | 500861 | Problema: curto na fonte ao ser conectado, estresse térmico no regulador, falha de conexão nos reguladores de tensão - Solução: substituição de regulador, medição de capacitores de tântalo, verificação de curtos nos reguladores de tensão, aquecimento das trilhas e componentes. | US ACUSON NX3 |  |  | 09:40:47 |  |  |  | 7873904325 | 3 | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Bobina quadratura knee/foot - IRC Artefato lado esquerdo - arruela magnética encontrada ( Retorno) |  | 056969 | MÉDIA | HOLD |  | IRC | Não | 2024-09-18 |  | 2708867 | Problema: artefato na imagem e ruído ao mover para a direita da bobina, falta de sinal na parte direita da bobina, ruído na imagem após troca do cabo, presença de artefato após testes, muito ruído em exames. - Solução: troca do cabo do conector BNC, substituição de componentes, remoção de arruela magnética no conector BNC, ajuste do capacitor variável do lado do coaxial J2, troca por um BNC fêmea não magnético, identificação de conector BNC com acabamento magnético e verificação de conectores compatíveis. | SIGNA LX 9.X 1.5T |  | 1 | 08:44:11 |  |  |  | 6846391648 | 3 | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Bobina Body Flex II 0.2T - Oftalmovet |  | 178660HM7 | MÉDIA | HOLD |  | OFTALMOVET | Não | 2024-05-14 |  |  | Problema: bobina ressonando próximo da frequência correta de 8.516Mhz, continuidade dos elos, ruído excessivo após envio de capacitores, necessidade de verificação do coil ID - Solução: reforço das soldas da bobina, checagem de continuidade dos elos, envio de capacitores para teste de calibração, verificação do coil ID, limpeza interna da bobina e cabo com álcool - | [7 empty] | 6639372312 | 2 | Gabriel Magdaleno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
fonte Cosel 5Vdc 15A LFA75F-5-J1Y utilizada em detector de tomografia computadorizada Toshiba | 2025.078 |  | ALTA | HOLD |  | Tevah Hospital Veterinário | Não | 2025-03-03 |  |  | Problema: fonte sem saída de tensão, fusível de entrada 250V T3.15A aberto, ponte retificadora D3SBA60 em curto, MOSFET K8A650 em curto, diodo queimado, surtos de tensão na entrada - Solução: substituição do fusível, substituição da ponte retificadora, substituição do MOSFET, substituição do diodo queimado, verificação dos drivers de gate e outros componentes da fonte. | Toshiba Alexion 16 |  |  | 04:12:51 |  |  |  | 8612580993 | 1 | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Fonte MP4-3D-NNE-00 |  | 0001A190 | LEVE | HOLD |  | OPX | Não | 2025-02-06 |  |  | Problema: Fonte explodiu ao ligar - Solução: Substituição de componentes - Testes de funcionamento realizados - Verificação de conexões - Ajustes de configuração realizados | [7 empty] | 8417562633 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
COLLIMATOR CONTROL BD ASSY CCB GEHC - Medimagem | 2025.133 | 000850217572067 | ALTA | HOLD | Michael S Centeno | Medimagem | Não | 2025-04-07 |  |  | Problema: placa reiniciando constantemente, regulador VR4 não regulando corretamente para 8V, falha de conexão nas soldas - Solução: swap entre reguladores VR4 e VR2, ressolda das soldas com estação de retrabalho, substituição de reguladores e CI regulador de chaveamento, substituição de componentes. | CT OPTIMA 520 GE | 2 | [5 empty] | 8880977653 |  | Gabriel Magdaleno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Bobina Siemens Body Matrix A Tim - reparo no elo | 2024.088 | 2824 | MÉDIA | HOLD |  | GJ - Assist. Técnica | Não | 2024-03-05 | 2025-07-04 |  | Problema: Granularização, Falta de sinal, Defeito no elo - Solução: Reparo do elo, Substituição de componentes, Checagem de continuidade, Limpeza interna, Verificação de conexões |  |  |  | 06:34:14 |  |  |  | 6196635763 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
[8 empty] | De 2021-06-02 até 2025-04-07 | De 2023-03-21 até 2025-07-04 | [5 empty] | 236:04:49 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |  | 2.3/3
Catalogação de Partes e peças
Name | Nº Proposta | SN | Prioridade | Status | Responsável | Cliente | Enviar | Submit date | Resolvido em | SID | Descrição Reparo | Máquina/Modelo | Qtde Testes | Retornos | MTTR | Testing | Purchasing | 3D | Item ID | Complexidade | Para | Last Updated | monday Doc v2
Bobina CTL - preparar para retirada (Sanmedical) |  |  | -- | Concluído |  |  | Não | 2021-08-02 13:53 | 2021-08-02 16:40 |  | Problema: Parte interna da bobina, Um dos parafusos de plástico está faltando, Cabo da bobina - Solução: Substituição de componentes, Bobina retirada para análise - |  |  |  | 02:20:34 |  |  |  | 1538061266 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Inspeção Bobina Signa | interno |  | -- | Concluído |  | OPX | Não | 2021-08-02 16:41 | 2021-08-03 09:38 |  | Problema: Inspeção interna necessária, falha no cabo da bobina, problemas na parte de baixo e parte de cima da bobina. - Solução: Realizada abertura da bobina, inspeção interna, substituição de componentes, documentação fotográfica das partes afetadas. |  |  |  | 01:18:30 |  |  |  | 1538815701 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Inspeção bobina crânio |  |  | -- | Concluído |  |  | Não | 2021-08-03 09:38 | 2021-08-03 11:12 |  | Problema: Cabo da bobina - - - - Solução: Substituição de componentes |  |  |  | 00:38:48 |  |  |  | 1541217309 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Inspeção Bobina Ombro | interno |  | -- | Concluído |  | OPX | Não | 2021-08-03 15:00 | 2021-08-03 15:35 |  | Problema: Parte externa da bobina com cabo, Circuito interno da bobina, Circuito interno cabo - Solução: Substituição de componentes, Verificação de circuitos, Ajuste de conexões |  |  |  | 00:34:10 |  |  |  | 1542720261 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Amplificador de Gradiente ACGD | interno |  | -- | Concluído |  | OPX | Não | 2021-08-03 16:24 | 2021-08-05 15:39 |  | Problema: falha de conexão nos capacitores, curto no módulo IGBT, defeito nos capacitores brancos - Solução: substituição de 2 capacitores Aerovox RBPS IGBT Snubber, substituição de 12 IGBTs PRX CM600HA-24H, substituição de 6 capacitores brancos (4 de 2700uF e 2 de 8200uF) |  |  |  | 07:58:35 |  |  |  | 1543046949 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Placa de Compressão utilizada em mamografia |  |  | -- | Reportado |  |  | Não | 2021-08-06 08:55 | 2021-08-06 08:55 |  | Problema: - Falha de conexão no elo 3, - Defeito no amplificador, - Curto no elo 4 Solução: Substituição de componentes, ressolda de conexões, teste de funcionalidade do elemento |  |  |  | 00:01:39 |  |  |  | 1552928519 |  | joycepereira@alunos.utfpr.edu.br | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Cabo de Comunicação - Posicionamento (PET) |  |  | -- | Reportado |  |  | Não | 2021-08-06 08:54 |  |  | Problema: Falha de conexão nos 2 cabos de comunicação do dispositivo de posicionamento da Fonte - Solução: Substituição de componentes |  |  |  | 00:14:28 |  |  |  | 1552936630 |  | joycepereira@alunos.utfpr.edu.br | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Placa geradora de dados digitais |  |  | -- | Reportado |  |  | Não | 2021-08-06 09:13 |  |  | Problema: - Falha de conexão no elo 3, - Defeito no amplificador do elo 4 Solução: Substituição de componentes, ressolda de conexões |  |  |  | 00:06:23 |  |  |  | 1552983013 |  | joycepereira@alunos.utfpr.edu.br | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Cable USB to 1 wire adapter |  |  | -- | Reportado |  |  | Não | 2021-08-06 09:25 |  |  | No result | [7 empty] | 1553008481 |  | joycepereira@alunos.utfpr.edu.br | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Locking Tape |  |  | -- | Reportado |  |  | Não | 2021-08-06 09:28 |  |  | Problema: - Falha de conexão no elo 3, - Defeito no elo 4 Solução: Substituição de componentes, ressolda dos elos 3 e 4 | [7 empty] | 1553015896 |  | joycepereira@alunos.utfpr.edu.br | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Cabo de rede |  |  | -- | Reportado |  |  | Não | 2021-08-06 09:56 |  |  | Problema: Falha de conexão entre o cabo do suporte ibutton e o suporte ibutton - Solução: Substituição de componentes, ressolda do cabo - | [7 empty] | 1553089345 |  | joycepereira@alunos.utfpr.edu.br | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
CDs |  |  | -- | Reportado |  |  | Não | 2021-08-06 10:13 |  |  | Problema: curto, falha de conexão - - - - Solução: substituição de componentes, ressolda | [7 empty] | 1553146592 |  | joycepereira@alunos.utfpr.edu.br | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Connector N (male) |  |  | -- | Reportado |  |  | Não | 2021-08-06 10:23 |  |  | Problema: Falha de conexão nos conectores N macho, curto nos cabos N machos - - - - Solução: Substituição de componentes, ressolda dos conectores, substituição de cabos N machos | [7 empty] | 1553174372 |  | joycepereira@alunos.utfpr.edu.br | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Cabo tipo industrial |  |  | -- | Reportado |  |  | Não | 2021-08-06 10:44 |  |  | Problema: 5 cabos do tipo industrial, 1 plug solto - Solução: Substituição de componentes, ressolda do plug | [7 empty] | 1553240573 |  | joycepereira@alunos.utfpr.edu.br | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
kit courroie mamografia |  |  | -- | Reportado |  |  | Não | 2021-08-06 13:39 |  |  | No result | [7 empty] | 1553845088 |  | joycepereira@alunos.utfpr.edu.br | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Inspeção bobina de mama - OPX |  |  | -- | Concluído |  |  | Não | 2021-08-19 13:03 | 2021-08-19 13:07 |  | Problema: Cabo com falha de conexão - Solução: Substituição de componentes - | [7 empty] | 1592203485 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Inspeção bobina Quad Extremity Coil (chaminé) - Toledo |  |  | -- | Reportado |  |  | Não | 2021-08-26 11:15 |  |  | Problema: bobina enviada sem cabo - Solução: separar cabo correto e enviar ao João Pedro - | [7 empty] | 1613775067 |  | Maria Eduarda, Gabriel Magdaleno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Placa da scsi tower |  |  | -- | Reportado |  |  | Não | 2021-09-02 10:32 |  |  | Problema: - Falha de conexão no elo 3, - Defeito no elo 4 Solução: - Substituição de componentes, - Ressolda no elo 3 |  |  |  | 02:01:49 |  |  |  | 1636420386 |  | Maria Eduarda, Gabriel Magdaleno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Inspeção bobina flex 9E OPX |  |  | -- | Reportado |  | OPX | Não | 2021-09-26 22:33 |  |  | Problema: pinos tortos, falha de conexão no cabo - Solução: arrumação dos pinos com alicate, verificação de continuidade dos HDs e conexões da bobina - | [7 empty] | 1720466388 |  | Maria Eduarda, Gabriel Magdaleno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Inspeção Bobina Joelho OPX |  |  | -- | Em Teste |  | OPX | Não | 2021-10-27 13:52 |  |  | Problema: Pino com sinais de desgaste, marcas de uso na bobina, sujeira interna e externa na bobina - Solução: Limpeza interna e externa da bobina, fechamento da bobina, encaminhamento para teste. |  |  |  | 01:03:58 |  |  |  | 1839235590 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Bobina mama - HD 4Ch Breast Array |  |  | -- | Reportado |  |  | Não | 2022-05-13 |  |  | Problema: bobina não tinha SNR - Solução: rodamos um axial, imagem ficou boa - | [7 empty] | 2669745117 |  | Maria Eduarda, Gabriel Magdaleno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Bobina 5" Round Coil 1.5 T - Single Channel |  |  | -- | Reportado |  |  | Não | 2022-05-13 |  |  | Problema: - Falha de conexão no localizador. Solução: - Substituição de componentes, - Teste de funcionalidade do localizador. | [7 empty] | 2669761048 |  | Maria Eduarda, Gabriel Magdaleno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Bobina 3" Round Coil 1.5 T - Dual Array |  |  | -- | Reportado |  |  | Não | 2022-05-13 |  |  | Problema: - Falha de conexão no localizador 3 planos. Solução: - Substituição de componentes, - Testes realizados para verificação de funcionamento. | [7 empty] | 2669766205 |  | Maria Eduarda, Gabriel Magdaleno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Bobina Signa HD 1,5T Phased Array Shoulder Coil |  |  | -- | Reportado |  |  | Não | 2022-05-13 |  |  | Problema: - Falha de conexão no elemento - Defeito no amplificador Solução: - Substituição de componentes - Ressolda dos elos 3 e 4 | [7 empty] | 2669811469 |  | Maria Eduarda, Gabriel Magdaleno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Bobina crânio - Express Coil - Head Neck Array HNA |  |  | -- | Reportado |  |  | Não | 2022-05-13 |  |  | Problema: Reprovou no SNR. - Solução: Substituição de componentes, ressolda, correção de falha de conexão. | [7 empty] | 2669833155 |  | Maria Eduarda, Gabriel Magdaleno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Bobina Chaminé - Quad Extremity Coil |  |  | -- | Reportado |  |  | Não | 2022-05-13 |  |  | Problema: bobina não suportava teste SNR - Solução: rodado um localizador de três planos, imagem ficou boa | [7 empty] | 2669862797 |  | Maria Eduarda, Gabriel Magdaleno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Bobina 1,5T 4Ch Small Flex Coil |  |  | -- | Reportado |  |  | Não | 2022-05-13 |  |  | Problema: - Falha de conexão no elemento - Defeito identificado no canal - Curto no amplificador Solução: - Substituição de componentes - Ressolda dos elos 3 e 4 - Testes realizados para validação de SNR | [7 empty] | 2669916331 |  | Maria Eduarda, Gabriel Magdaleno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Bobina Abdômen Express Coil - Anterior Array |  |  | -- | Reportado |  |  | Não | 2022-05-13 |  |  | Problema: falha no “auto pre scan” do SNR - Solução: verificação do posicionamento da bobina, operação normal do localizador - | [7 empty] | 2669933170 |  | Maria Eduarda, Gabriel Magdaleno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Bobina Chaminé 3T - tornozelo quadratura GE |  | 036534 | -- | Reportado |  |  | Não | 2022-06-20 |  |  | Problema: curto nos terminais dos capacitores junto ao V67 - Solução: retirada do V67, soldagem do SAV331 como componente substituto para o V67, verificação do Preamp. | [7 empty] | 2831591836 |  | Maria Eduarda, Gabriel Magdaleno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Cabo Shim Heather |  |  | -- | Reportado |  |  | Não | 2022-07-13 |  |  | Problema: - Falha de conexão na configuração do cabo Solução: - Ajuste na configuração do cabo | [7 empty] | 2935270695 |  | Maria Eduarda, Gabriel Magdaleno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Peças Fonte de Gradiente XFD | 22143MR2 |  | -- | Reportado |  | OPX | Não | 2023-06-16 |  |  | No result | [7 empty] | 4657119570 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Bobina Quad Head Coil 1,5T GE |  |  | -- | Reportado |  |  | Não | 2024-02-08 |  |  | Problema: Falha de conexão na bobina - Defeito no elo 3 - Defeito no elo 4 Solução: Substituição de componentes, teste para validação | [7 empty] | 6026850678 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Bobina Mama - 1,5T HD Breast Array GE |  | 4645 | -- | Reportado |  | OPX | Não | 2024-02-08 |  |  | Problema: Falha de conexão na bobina - Defeito no elo 3 - Defeito no elo 4 - Curto na entrada da bobina Solução: Substituição de componentes - Teste de validação realizado - Passou no SNR | [7 empty] | 6026860278 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Bobina NVA - 8CH NeuroVascular Array 1,5t GE |  | U14306 | -- | Reportado |  | OPX | Não | 2024-02-08 |  |  | Problema: Falha de conexão na bobina - Defeito no elo 3 - Defeito no elo 4 - Curto no amplificador Solução: Substituição de componentes, Ressolda de conexões, Teste de validação realizado | [7 empty] | 6026952884 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Fonte PHPS - MP1-3V-3V-1L-30 OPX |  |  | MÉDIA | Reportado |  | opx | Não | 2024-03-12 |  |  | Problema: Fonte não liga - Falha de conexão nos componentes - Defeito no fusível - Defeito no transistor Solução: Substituição de componentes |  |  |  | 02:26:00 |  |  |  | 6244219757 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Quad Head Coil OPX |  | 221473MR2 | -- | Reportado |  | OPX | Não | 2024-03-12 |  |  | Problema: Falha de conexão na Entrada Bobina OPX, SNR da bobina - Solução: Substituição de componentes, ressolda na bobina - | [7 empty] | 6247397292 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
HD 8CH foot ankle coil 3T(tornozelo)GE - OPX |  | 000143 | -- | Reportado |  | OPX | Não | 2024-07-16 |  |  | Problema: - Falha de conexão no elo 3, - Defeito no elo 4 Solução: Substituição de componentes, ressolda dos elos 3 e 4 | [7 empty] | 7033937319 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Bobina de joelho 3T HD Knee Coil GE - OPX |  | 000916 | -- | Reportado |  | OPX | Não | 2024-07-16 |  |  | Problema: - Falha de conexão no elo 3, - Defeito no elo 4 Solução: - Ressolda dos elos 3 e 4, - Substituição de componentes | [7 empty] | 7034376339 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
VRE reconstrutor de imagem - OPX |  | 1106XF505D | -- | Reportado |  | OPX | Não | 2024-07-16 |  |  | Problema: - Falha de conexão no elemento Solução: - Testado no lab, - OK | [7 empty] | 7035322321 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Eixo C78X Philips - OPX |  | 13-00131-000 | -- | Reportado |  | OPX | Não | 2024-07-16 |  |  | Problema: solda do elo quebrada, desconexão do elo da placa, ausência de sinal na bobina - Solução: ressolda do elo, checagem de cabos e componentes, bobina enviada para teste | [7 empty] | 7037285909 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Console Tomografia Selenia Hologic - OPX |  | 0824FMC1D0 | -- | Reportado |  | OPX | Não | 2024-07-17 |  |  | No result | [7 empty] | 7042254185 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
GP3 GE HealthCare - OPX |  | HLXEBE | -- | Reportado |  | OPX | Não | 2024-08-14 |  |  | Problema: carcaça enferrujada e suja, leds CAN_FLT e CAN_STAT piscando quando ligado. - Solução: limpeza da carcaça, verificação dos leds. | [7 empty] | 7225249475 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Amplificador de Gradiente - SGA |  | BT99KB | -- | Reportado |  | OPX | Não | 2024-08-20 |  |  | Problema: corrente fora da faixa entre -20mA e 20mA, falha no diodo Melf da gate driver - Solução: substituição do diodo Melf, realização de testes de validação do sensor de corrente LEM, testes com diferentes backplanes dos sensores. | [7 empty] | 7264635879 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Amplificador RF AN8103 REV40 SRFD2 - OPX |  | 0303-0639 | -- | Reportado |  | OPX | Não | 2024-07-17 |  |  | Problema: amassados na carcaça - Falha na desamassagem - Substituição da carcaça necessária - Inspeção não conclusiva Solução: troca da carcaça pelo RF da OPX (SN 0448-2008) - Inspeção realizada - Tentativa de desamassamento sem sucesso | [7 empty] | 7042775676 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Fonte de Gradiente - ACGD SGA PS - OPX |  | 28239WH2 | -- | Reportado |  | OPX | Não | 2024-08-30 |  |  | Problema: - Falha de conexão no elo 3, - Defeito no elo 4 Solução: Substituição de componentes, ressolda dos elos 3 e 4 | [7 empty] | 7331436486 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Amplificador RF AN8103 REV1 SRFD2 - OPX |  | 0607-3328 | -- | Reportado |  |  | Não | 2024-09-03 |  |  | Problema: - Defeito nos CI's de chaveamento (MSWA-2)U1, U2 e U3 - Falha de conexão no amplificador (tl082) Solução: Substituição de componentes | [7 empty] | 7350647799 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Bobina quadratura knee/foot coil (Chaminé) - OPX |  | 51123 | -- | Reportado |  | OPX | Não | 2024-11-11 |  |  | No result | [7 empty] | 7826269841 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Fonte PHPS OPX |  | G43013120003 | -- | Reportado |  |  | Não | 2025-02-04 |  |  | Problema: Falha na fonte, curto, defeito no transistor, falha de conexão - Solução: Substituição de componentes, ressolda do fusível, substituição de termistores - | [7 empty] | 8397714002 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Bobina - 1.5T SPLIT HEAD COIL ASSEMBLY |  | 47062WH5 | -- | Reportado |  | OPX | Não | 2025-02-19 |  |  | Problema: - Falha de conexão no elo 3, - Defeito no elo 4 Solução: Substituição de componentes, ressolda dos elos 3 e 4 | [7 empty] | 8516515678 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
TECLADO DE ULTRASSOM |  |  | -- | Reportado |  |  | Não | 2025-02-25 |  |  | Problema: peças faltando no teclado de ultrassom OPX - Solução: envio do teclado para Marcos (Maringá) para uso conforme necessidade - | [7 empty] | 8566889001 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Bobina abdômen 9E Anterior Array GE - OPX |  | 003857WHH | -- | Reportado |  | OPX | Não | 2025-02-28 |  |  | Problema: - Nenhum problema identificado durante o diagnóstico. Solução: - Todos os elos estão ressonando OK, bobina vai para teste. | [7 empty] | 8594091769 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
FONTE LHTCB - OPX |  | HL03E6BJ | -- | Reportado |  | OPX | Não | 2025-03-31 |  |  | Problema: Retorno de peça LHTCB OPX, - Falha de conexão, - Defeito identificado no amplificador Solução: Substituição de componentes, - Ressolda realizada, - Testes de funcionalidade executados | [7 empty] | 8820224982 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
AMPLIFICADOR DE GRADIENTE - OPX |  | B27XRK | -- | Reportado |  | OPX | Não | 2025-03-31 |  |  | Problema: curto no amplificador de gradiente OPX - SN B27XRK - Solução: ressolda do circuito, substituição de componentes | [7 empty] | 8823562471 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Bobina CTL |  | 71042WH6 | -- | Concluído |  | OPX | Sim | 2024-11-08 | 2025-05-05 |  | Problema: - Empréstimo para ND 160, - Devolução para OPX, - Verificação de funcionamento Solução: - Teste de funcionalidade, - Confirmação de estado operacional | [7 empty] | 7814619961 |  | Gabi | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Bobina de abdômen 1.5T Express Coil 9E Anterior Array |  | 003840WHH | -- | Reportado |  |  | Não | 2025-05-12 |  |  | Problema: bobina sem cabo - Solução: substituição de componentes - | [7 empty] | 9125602630 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Scsi |  | CI 0005902 | -- | Reportado |  |  | Não | 2025-05-30 |  |  | No result | [7 empty] | 9267331125 |  | Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Scsi |  | CI 0006731 | -- | Reportado |  |  | Não | 2025-05-30 |  |  | No result | [7 empty] | 9267448273 |  | Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
[8 empty] | De 2021-08-02 até 2025-05-30 | De 2021-08-02 até 2025-05-05 | [5 empty] | 18:44:54 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |  | 0/3
REFERÊNCIAS
Name | Nº Proposta | SN | Prioridade | Status | Responsável | Cliente | Enviar | Submit date | Resolvido em | SID | Descrição Reparo | Máquina/Modelo | Qtde Testes | Retornos | MTTR | Testing | Purchasing | 3D | Item ID | Complexidade | Para | Last Updated | monday Doc v2
Pré-amplificadores - Preamp bobinas GE | interno |  | -- |  |  | OPX | Não | 2021-05-17 23:27 |  |  | Problema: pré amplificadores com medições diferentes, falta de diodo, resistor variável em valor incorreto, diodos danificados - Solução: substituição de componentes, regulagem do resistor variável para 70 ohms, troca dos diodos, medições realizadas para comparação. |  |  |  | 01:34:22 |  |  |  | 1301651108 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
apresentações OPX e Clinica Remota | interno |  | -- |  |  | OPX | Não | 2021-07-15 14:11 |  |  | Problema: Falha de conexão no elo 3, curto no elo 4 - Solução: Substituição de componentes, ressolda de conexões, teste de funcionalidade realizado - | [7 empty] | 1485892080 |  |  | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Manual "Como testar componentes eletrônicos" |  |  | -- |  |  |  | Não | 2021-08-13 18:43 |  |  | Problema: curto, falha de conexão - - - - Solução: ressolda, substituição de componentes | [7 empty] | 1575600039 |  | Maria Eduarda, Gabriel Magdaleno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Curso de treinamento para bobinas |  |  | -- |  |  |  | Não | 2021-09-03 08:34 |  |  | Problema: Falha de conexão no elo 3 e 4 da bobina, curto no amplificador 1 - Solução: Substituição de componentes, ressolda de conexões, teste de continuidade realizado, verificação de integridade do circuito. |  |  |  | 04:00:00 |  |  |  | 1639859305 |  | Maria Eduarda, Gabriel Magdaleno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Como testar Transformadores | interno |  | -- |  |  | OPX | Não | 2021-10-04 17:19 |  |  | Problema: Falha de conexão nos elos 1 e 3 do transformador. - - - - Solução: Teste completo do transformador, verificação dos testes 1 e 3, substituição de componentes. | [7 empty] | 1749019075 |  | Maria Eduarda, Gabriel Magdaleno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Crimpar conector | interno |  | -- |  |  | OPX | Não | 2021-11-08 |  |  | Problema: curto, falha de conexão - - - - Solução: substituição de componentes, ressolda | [7 empty] | 1881438347 |  | Maria Eduarda, Gabriel Magdaleno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Cabo flat 14 vias (cabo DC da mesa) |  |  | -- |  |  |  | Não | 2021-11-09 |  |  | Problema: cabo curto, necessidade de comprimento adicional - Solução: substituição do cabo por um de 2,7 metros, com margem de erro de 5cm em cada lado - | [7 empty] | 1885601781 |  | Maria Eduarda, Gabriel Magdaleno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Códigos de Capacitores SMD |  |  | -- |  |  |  | Não | 2021-11-19 |  |  | Problema: curto, falha de conexão no elo 3 e 4 da bobina - Solução: ressolda, substituição de componentes - | [7 empty] | 1922910306 |  | Maria Eduarda, Gabriel Magdaleno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
VRS - LAB |  |  | -- |  |  |  | Não | 2021-11-24 |  |  | Problema: falha de comunicação, licença não encontrada - Solução: atualização de licença, registro do software, substituição de componentes | [7 empty] | 1942764566 |  | Maria Eduarda, Gabriel Magdaleno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Escala de medição caneta multímetro |  |  | -- |  |  |  | Não | 2021-12-15 |  |  | No result | [7 empty] | 2030861757 |  | Maria Eduarda, Gabriel Magdaleno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Placa de teste de pré-amp |  |  | -- |  |  | OPX | Não | 2022-03-09 |  |  | Problema: curto na placa do pré-amplificador, falha de conexão no resistor variável - Solução: ressolda dos componentes, calibração do resistor variável, substituição de componentes danificados. |  |  |  | 00:51:54 |  |  |  | 2393637878 |  | Gabriel Magdaleno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Raio-X bobina abdômen 1.5T 9E 8CH 8 canais Anterior Array AA |  |  | -- |  |  |  | Não | 2022-06-07 |  |  | No result | [7 empty] | 2774074362 |  | Maria Eduarda, Gabriel Magdaleno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Manutenção de Bobinas | interno |  | -- |  |  | OPX | Não | 2022-06-08 |  |  | Problema: Falha de conexão no elo 3, curto no elo 4 - Solução: Ressolda no elo 3, substituição de componentes no elo 4 | [7 empty] | 2783251545 |  | Maria Eduarda, Gabriel Magdaleno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Elementos Bobina Abdômen - Anterior Array |  |  | -- |  |  |  | Não | 2022-08-23 |  |  | No result | [7 empty] | 3132734576 |  | Gabriel Magdaleno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Tabela código componentes SMD |  |  | -- |  |  |  | Não | 2022-11-23 |  |  | Problema: curto, falha de conexão, defeito no amplificador - Solução: ressolda, substituição de componentes - | [7 empty] | 3569931784 |  | Gabriel Magdaleno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
PDF MegaSwitch - Bobinas Express - HNA e AA |  |  | -- |  |  |  | Não | 2023-02-02 |  |  | Problema: Falha de conexão nos elos 3 e 4 da bobina - 4 - 4 - 4 - 4 Solução: Ressolda dos elos 3 e 4, Substituição de componentes | [7 empty] | 3919597537 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Manual Quadknee, Torso Phased array coil e HD TR knee Array |  |  | -- |  |  |  | Não | 2023-06-05 |  |  | Problema: Falha de conexão no elo 3 e 4 da bobina QuadKnee, curto no amplificador Signa Torso Phased Array. Solução: Substituição de componentes, ressolda de conexões, teste de funcionalidade realizado. | [7 empty] | 4588888253 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Air coils |  |  | -- |  |  |  | Não | 2023-07-31 |  |  | Problema: Falha de conexão no elo 3, curto no elo 4 - Solução: Ressolda dos elos 3 e 4, substituição de componentes | [7 empty] | 4902599359 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Manual de troca de Super Capacitor |  |  | -- |  |  |  | Não | 2023-09-21 |  |  | No result | [7 empty] | 5202680944 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Bobina HEAD coil Theory - tunning check |  |  | -- |  |  |  | Não | 2023-10-11 |  |  | Problema: curto, falha de conexão no elo 3, defeito no amplificador do canal 1 - Solução: ressolda do elo 3, substituição de componentes, verificação do amplificador, teste de funcionamento do canal 1 | [7 empty] | 5313808268 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
BODY COIL (1.0T) THEORY - bobina RF Body coil |  |  | -- |  |  |  | Não | 2023-10-11 |  |  | Problema: curto, falha de conexão no elo 3 e 4 da bobina - - - - Solução: substituição de componentes, ressolda de conexões, teste de funcionalidade | [7 empty] | 5313991056 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Auto tune device - documentos |  |  | -- |  |  |  | Não | 2023-10-11 |  |  | Problema: curto, falha de conexão - - - - Solução: substituição de componentes, ressolda | [7 empty] | 5314041466 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Elementos bobina fullfov |  |  | -- |  |  |  | Não | 2023-10-17 |  |  | Problema: Falha de conexão no elo 3, curto no elo 4 - Solução: Substituição de componentes, ressolda dos elos 3 e 4 - | [7 empty] | 5345866985 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Datasheet componentes PréAmp Bobina Quad |  |  | -- |  |  |  | Não | 2023-10-18 |  |  | Problema: Falha de conexão no elo 3, curto no elo 4 - Solução: Ressolda no elo 3, substituição de componentes no elo 4 | [7 empty] | 5350264481 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Minuta Azul Cargo |  |  | -- |  |  |  | Não | 2023-10-20 |  |  | No result | [7 empty] | 5367804683 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Referência XL Torso |  |  | -- |  |  |  | Não | 2023-10-23 |  |  | Problema: Falha de conexão nos elos 3 e 4 da bobina - Solução: Ressolda dos elos 3 e 4, substituição de componentes. | [7 empty] | 5375268902 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
SNR - Bobina HD T/R QUAD EXTREMITY |  |  | -- |  |  |  | Não | 2023-10-24 |  |  | Problema: Falha de conexão na bobina Quad OPX, curto no amplificador. Solução: Substituição de componentes, ressolda dos elos 3 e 4 da bobina, teste de SNR realizado com resultado de 333,33. | [7 empty] | 5382684504 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Manuais Philips |  |  | -- |  |  |  | Não | 2023-11-30 |  |  | Problema: Falha de conexão nos elos 3 e 4 da bobina L1-RF Coils Achieva. Solução: Ressolda dos elos 3 e 4, substituição de componentes danificados. | [7 empty] | 5600619602 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Suporte/Peça Bobina Joelho 1.5T HD T/R Knee Array GE |  |  | -- |  |  |  | Não | 2023-12-04 |  |  | Problema: Joelho GE furado - Solução: Substituição de componentes - Ressolda - Testes de integridade - Verificação de falhas de conexão | [7 empty] | 5624207129 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Dados Siemens Magnetom Essenza - CoilID Coil ID Matrix coils |  |  | -- |  |  |  | Não | 2024-01-29 |  |  | Problema: curto, falha de conexão nos elos 3 e 4 da bobina - Solução: substituição de componentes, ressolda dos conectores, verificação do plug de serviço - | [7 empty] | 5953783783 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Referência Cabo DR |  |  | -- |  |  |  | Não | 2024-03-15 |  |  | Problema: - Falha de conexão no cabo DR.txt Solução: - Substituição de componentes | [7 empty] | 6268882003 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 5:59 PM
Valores referências bobina QUAD |  |  | -- |  |  |  | Não | 2024-03-25 | [10 empty] | 6325723472 |  | Michael S Centeno | Michael S Centeno out 3, 2024 11:37 AM
Documento Teste realizado de Bobinas Philips XL Torso e Spine 15CH |  |  | -- |  |  |  | Não | 2024-05-06 | [10 empty] | 6581914319 |  | Michael S Centeno | Michael S Centeno out 23, 2024 11:45 AM
Mapeamento Control Board eixo SGA |  |  | -- |  |  | OPX | Não | 2024-04-12 | [6 empty] | 02:00:00 |  |  |  | 6448027818 |  | Michael S Centeno | Michael S Centeno out 3, 2024 11:37 AM
Componentes Cabo bobina joelho 3T |  |  | -- |  |  |  | Não | 2024-07-16 | [10 empty] | 7037277166 |  | Michael S Centeno | Michael S Centeno out 3, 2024 11:37 AM
Documentos High Voltage Tank Djinn Tonix |  |  | -- | Reportado |  |  | Não | 2024-10-18 | [10 empty] | 7657033800 |  | Michael S Centeno | Michael S Centeno out 23, 2024 11:46 AM
Control Board Schematic XL Torso |  |  | -- | Reportado |  |  | Não | 2025-01-30 | [10 empty] | 8362095610 |  | Michael S Centeno | OPx Soluções Inteligentes jan 30, 2025 11:22 AM
MRI Coil Repair Training |  |  | -- | Reportado |  |  | Não | 2025-01-30 | [10 empty] | 8362029765 |  | Michael S Centeno | OPx Soluções Inteligentes jan 30, 2025 11:15 AM
Curso fonte chaveada |  |  | -- | Reportado |  |  | Não | 2025-01-08 | [10 empty] | 8193308367 |  | Michael S Centeno | OPx Soluções Inteligentes jan 8, 2025 2:25 PM
LHTCB Manual |  |  | -- | Reportado |  |  | Não | 2025-05-16 | [10 empty] | 9170258085 |  | Michael S Centeno | OPx Soluções Inteligentes mai 16, 2025 3:39 PM
Amplificador Tipo N (Low Noise Amplifier) - V67 Preamplificador |  |  | -- | Reportado |  |  | Não | 2025-05-19 | [10 empty] | 9186962194 |  | Michael S Centeno | OPx Soluções Inteligentes mai 19, 2025 8:52 PM
Preamp |  |  | -- | Reportado |  |  | Não | 2025-05-14 | [10 empty] | 9150123616 |  | Michael S Centeno | OPx Soluções Inteligentes mai 14, 2025 3:28 PM
Philips Joelho Sanmedical Documentação |  |  | -- | HOLD |  |  | Não | 2024-01-12 | [10 empty] | 5848918036 |  | Michael S Centeno | Michael S Centeno jan 29, 2024 11:17 AM
[8 empty] | De 2021-05-17 até 2025-05-19 | [6 empty] | 08:26:16 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |  | 0/3
Procedimentos Laboratório
Name | Nº Proposta | SN | Prioridade | Status | Responsável | Cliente | Enviar | Submit date | Resolvido em | SID | Descrição Reparo | Máquina/Modelo | Qtde Testes | Retornos | MTTR | Testing | Purchasing | 3D | Item ID | Complexidade | Para | Last Updated | monday Doc v2
Como testar MOSFETs | interno |  | -- |  |  | OPX | Não | 2021-11-19 | [10 empty] | 1924304134 |  | Maria Eduarda, Gabriel Magdaleno | Michael S Centeno out 3, 2024 11:36 AM
CHECKLIST MANUTENÇÃO DE BOBINAS (ATUALIZADO) |  |  | -- |  |  |  | Não | 2023-03-20 | [10 empty] | 4170091590 |  | Michael S Centeno | OPx Soluções Inteligentes mar 31, 2023 8:04 PM
Documento Check peças Lab |  |  | -- |  |  |  | Não | 2024-02-20 | [10 empty] | 6100967630 |  | Michael S Centeno | Michael S Centeno out 3, 2024 11:37 AM
Procedimento de Medição de Cabos Coaxiais |  |  | -- |  |  |  | Não | 2024-08-12 | [10 empty] | 7209942713 |  | Michael S Centeno | Michael S Centeno out 23, 2024 11:51 AM
[8 empty] | De 2021-11-19 até 2024-08-12 | [6 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |  | 0/3
Compras LAB
Name | Nº Proposta | SN | Prioridade | Status | Responsável | Cliente | Enviar | Submit date | Resolvido em | SID | Descrição Reparo | Máquina/Modelo | Qtde Testes | Retornos | MTTR | Testing | Purchasing | 3D | Item ID | Complexidade | Para | Last Updated | monday Doc v2
Ponteiras de prova agulha |  |  | -- | Compra Concluída |  |  | Não | 2024-10-03 | [10 empty] | 7559541624 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf mai 29, 2025 10:49 AM
Diodo Hibrida (spec similar (over)) |  |  | -- | Compra Requisitada |  |  | Não | 2024-07-30 | [10 empty] | 7127434882 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 17, 2025 4:07 PM
Componentes Fonte PLC |  |  | -- | Compra Concluída |  |  | Não | 2024-07-12 | [10 empty] | 7015946824 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jun 12, 2025 5:18 PM
Equipamentos Instrumentação Lab Novo |  |  | -- | Comprar |  |  | Não | 2024-07-19 | [10 empty] | 7058718865 |  | Michael S Centeno | Michael S Centeno out 23, 2024 12:36 PM
PROGRAMADOR REVELPROG-IS (SERIAL FLASH BIOS SPI 1.0V - 5.0V) USB + SOIC-8 200mil |  |  | -- | Comprar |  |  | Não | 2024-07-12 | [10 empty] | 7016098619 |  | Michael S Centeno | Michael S Centeno out 3, 2024 11:49 AM
Filtro Pistola dessoldadora |  |  | -- | Compra Concluída |  |  | Não | 2024-06-28 | 2024-07-04 | [9 empty] | 6927951096 |  | OPx Soluções Inteligentes | Michael S Centeno out 23, 2024 12:14 PM
Ponteiras Ferro de Solda C210-K Ponta Faca |  |  | -- | Compra Concluída |  |  | Não | 2024-05-22 | 2024-05-28 | [9 empty] | 6691645989 |  | OPx Soluções Inteligentes | Felipe Graunke Sauaf mai 29, 2025 11:17 AM
Componentes e ferramentas Lab |  |  | -- | Compra Concluída |  |  | Não | 2024-05-14 | 2024-05-20 | [9 empty] | 6637600672 |  | OPx Soluções Inteligentes | Michael S Centeno out 23, 2024 12:35 PM
Transistor Fonte de Bancada |  |  | -- | Compra Concluída |  |  | Não | 2024-05-08 | 2024-05-08 | [9 empty] | 6602799045 |  | OPx Soluções Inteligentes | Michael S Centeno out 3, 2024 12:34 PM
Transistor Fonte de Bancada |  |  | -- | Compra Concluída |  |  | Não | 2024-03-12 | 2024-03-12 | [9 empty] | 6244944978 |  | OPx Soluções Inteligentes | Michael S Centeno out 3, 2024 12:34 PM
Câmera termica |  |  | -- | Compra Concluída |  |  | Não | 2024-01-31 | 2024-02-22 | [9 empty] | 5969500419 |  | OPx Soluções Inteligentes | Michael S Centeno out 3, 2024 12:29 PM
Capacitor Fonte SGA |  |  | -- | Compra Concluída |  |  | Não | 2024-09-05 | [10 empty] | 7371681875 |  | Michael S Centeno | Michael S Centeno mai 14, 2025 10:18 AM
50 ohm feed trough adapter |  |  | -- | Compra Concluída |  |  | Não | 2024-10-10 | [10 empty] | 7611299967 |  | Michael S Centeno | Michael S Centeno mai 14, 2025 10:18 AM
BUSSMANN FWH-400A FUSES 400A 500V |  |  | -- | Compra Concluída |  |  | Não | 2024-10-10 | [10 empty] | 7611636361 |  | Michael S Centeno | Michael S Centeno mai 14, 2025 10:18 AM
Modulo Fonte Feksu |  |  | -- | Comprar |  |  | Não | 2024-10-10 | [10 empty] | 7612415801 |  | Michael S Centeno | Michael S Centeno out 10, 2024 5:22 PM
Fonte Raptor ASTEC |  |  | -- | Compra Concluída |  |  | Não | 2024-10-10 | [10 empty] | 7612673179 |  | Michael S Centeno | Michael S Centeno out 18, 2024 3:34 PM
Solda não Magnética |  |  | -- | Comprar |  |  | Não | 2024-10-11 | [10 empty] | 7616791030 |  | Michael S Centeno | Michael S Centeno out 11, 2024 10:48 AM
Limpa Ponta Estação de solda |  |  | -- | Compra Concluída |  |  | Não | 2024-10-15 | [10 empty] | 7641040800 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jun 13, 2025 5:16 PM
IGBT - C78X Power Module Philips |  |  | -- | Compra Requisitada |  |  | Não | 2024-10-17 | [10 empty] | 7656005138 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 17, 2025 4:10 PM
Fusível HV Tank |  |  | -- | Compra Concluída |  |  | Não | 2024-10-18 | [10 empty] | 7660443045 |  | Michael S Centeno | Michael S Centeno out 17, 2024 9:43 PM
Transistor HV tank tomo |  |  | -- | Compra Concluída |  |  | Não | 2024-10-18 | [10 empty] | 7660625436 |  | Michael S Centeno | Michael S Centeno mai 14, 2025 10:21 AM
IGBT SKM400GB125D |  |  | -- | Compra Concluída |  |  | Não | 2024-10-21 | [10 empty] | 7678668334 |  | Michael S Centeno | Michael S Centeno mai 14, 2025 10:22 AM
Atenuador |  |  | -- | Compra Concluída |  |  | Não | 2024-10-23 | [10 empty] | 7698230487 |  | Michael S Centeno | Michael S Centeno nov 4, 2024 4:47 PM
Sondas Magnéticas para teste de bobina |  |  | -- | Compra Concluída |  |  | Não | 2024-10-23 | [10 empty] | 7698341626 |  | Michael S Centeno | Michael S Centeno nov 4, 2024 4:46 PM
Pistola Dessoldadora |  |  | -- | Compra Concluída |  |  | Não | 2024-11-04 | [10 empty] | 7776431325 |  | Michael S Centeno | Michael S Centeno jul 18, 2025 6:40 PM
Amplificador VNA |  |  | -- | Compra Concluída |  |  | Não | 2024-11-11 | [10 empty] | 7825383214 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jun 26, 2025 11:43 AM
Amplificador HJFET preamp |  |  | -- | Compra Concluída |  |  | Não | 2024-11-12 | [10 empty] | 7832829175 |  | Michael S Centeno | Michael S Centeno mai 14, 2025 10:22 AM
IGBT eixo 281 + |  |  | -- | Compra Requisitada |  |  | Não | 2024-11-14 | [10 empty] | 7855887107 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 17, 2025 4:10 PM
Cabo RG178 para confecção do cabo de RF (azul) da mesa |  |  | -- | Compra Concluída |  |  | Não | 2024-11-14 | [10 empty] | 7855913649 |  | Michael S Centeno | Michael S Centeno nov 18, 2024 10:37 AM
Ponte Retificadora kbpc810 para fonte DO |  |  | -- | Compra Concluída |  |  | Não | 2024-12-12 | [10 empty] | 8040413696 |  | Michael S Centeno | Michael S Centeno dez 13, 2024 12:56 PM
Resistor 16 ohms SRFD3 |  |  | -- | Comprar |  |  | Não | 2025-01-13 | [10 empty] | 8225411444 |  | Michael S Centeno | Michael S Centeno jan 13, 2025 4:52 PM
MosFet Modulator Board Amp. Grad 281+ |  |  | -- | Compra Concluída |  |  | Não | 2025-01-14 | [10 empty] | 8236095524 |  | Michael S Centeno | Michael S Centeno jan 31, 2025 10:38 AM
Fita para Etiquetadora |  |  | -- | Compra Concluída |  |  | Não | 2025-01-29 | [10 empty] | 8351928507 |  | Michael S Centeno | Michael S Centeno jan 31, 2025 10:38 AM
Termistor SCK 206 - PHPS |  |  | -- | Compra Concluída |  |  | Não | 2025-01-30 | [10 empty] | 8366084064 |  | Michael S Centeno | Michael S Centeno fev 6, 2025 5:57 PM
Cabos SMA para teste de bobina |  |  | -- | Compra Concluída |  |  | Não | 2025-01-28 | [10 empty] | 8346216353 |  | Michael S Centeno | Michael S Centeno jan 31, 2025 10:36 AM
Estanho puro para solda |  |  | -- | Compra Concluída |  |  | Não | 2025-02-06 | [10 empty] | 8422513827 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf mai 29, 2025 11:12 AM
Ponteiras Ferro de solda C210-K Ponta Faca |  |  | -- | Compra Concluída |  |  | Não | 2025-02-06 | [10 empty] | 8422573628 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf mai 29, 2025 11:16 AM
Terminais Faston IGBT |  |  | -- | Compra Concluída |  |  | Não | 2025-02-24 | [10 empty] | 8556132770 |  | Michael S Centeno | Michael S Centeno abr 3, 2025 12:39 PM
CI - CCB - Medimagem - Tl317c |  |  | -- | Compra Concluída |  |  | Não | 2025-04-09 | [10 empty] | 8898999543 |  | Michael S Centeno | Michael S Centeno abr 11, 2025 5:05 PM
CI - CCB - Medigem - ICL7660 |  |  | -- | Compra Concluída |  |  | Não | 2025-04-09 | [10 empty] | 8899236737 |  | Michael S Centeno | Michael S Centeno abr 11, 2025 5:05 PM
AHCT14 - SN74AHCT14PWR |  |  | -- | Compra Concluída |  |  | Não | 2025-04-15 | [10 empty] | 8938848232 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf mai 29, 2025 11:15 AM
Fita adesiva refletiva para solda |  |  | -- | Compra Concluída |  |  | Não | 2025-04-24 | [10 empty] | 8996213561 |  | Michael S Centeno | Michael S Centeno mai 14, 2025 10:15 AM
Indutor não Magnético Mouser |  |  | -- | Compra Concluída |  |  | Não | 2025-05-09 | [10 empty] | 9109672098 |  | Michael S Centeno | Michael S Centeno mai 9, 2025 12:37 PM
HC14 - COLLIMATOR CONTROL BD ASSY CCB GEHC |  |  | -- | Compra Concluída |  |  | Não | 2025-04-14 | 2025-05-14 | [9 empty] | 8929599627 |  | Gabi | Felipe Graunke Sauaf jun 27, 2025 10:48 AM
Suporte para soldas de placa |  |  | -- | Comprar |  |  | Não | 2025-05-21 | [10 empty] | 9202666175 |  | Michael S Centeno | Pedro Augusto PA mai 21, 2025 12:50 PM
Conector HD para reparo de bobinas |  |  | -- | Compra Requisitada |  |  | Não | 2025-05-29 | [10 empty] | 9258054048 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 17, 2025 4:11 PM
Compra componentes para fonte SGA |  |  | -- | Compra Requisitada |  |  | Não | 2025-05-29 | [10 empty] | 9260176564 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jul 17, 2025 5:16 PM
Capacitor eletrolítico 2200uF 35V - Ctrl BD XFA |  |  | -- | Compra Concluída |  |  | Não | 2025-05-30 | [10 empty] | 9270771585 |  | Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf jun 9, 2025 2:18 PM
Optoacoplador Eixo SGA HCNW3120 |  |  | -- | Compra Concluída |  |  | Não | 2025-06-03 | [10 empty] | 9295943009 |  | Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf jun 24, 2025 2:52 PM
Capacitor SMD 6,2pF |  |  | -- | Compra Requisitada |  |  | Não | 2025-06-06 | [10 empty] | 9322739082 |  | Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf jul 17, 2025 5:21 PM
Capacitor 47pF SMD |  |  | -- | Compra Requisitada |  |  | Não | 2025-06-06 | [10 empty] | 9322771661 |  | Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf jul 17, 2025 5:24 PM
Capacitor 5nF SMD |  |  | -- | Compra Requisitada |  |  | Não | 2025-06-06 | [10 empty] | 9322818006 |  | Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf jul 17, 2025 5:24 PM
270 µF 500 V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Screw Terminals 2000 Hrs @ 85°C |  |  | -- | Compra Requisitada |  |  | Não | 2025-06-11 | [10 empty] | 9353168716 |  | Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf jul 17, 2025 5:25 PM
Buck Regulator Positive Output Step-Down DC-DC Controller IC 20-VQFN (3.5x4.5) |  |  | -- | Compra Requisitada |  |  | Não | 2025-06-11 | [10 empty] | 9353170479 |  | Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf jul 17, 2025 5:25 PM
Bridge Rectifier Three Phase Standard 1.2 kV Chassis Mount PWS-E |  |  | -- | Compra Requisitada |  |  | Não | 2025-06-11 | [10 empty] | 9353171426 |  | Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf jul 17, 2025 5:32 PM
Malha dessoldadora 3.5mm |  |  | -- | Compra Concluída |  |  | Não | 2025-06-11 | [10 empty] | 9354746324 |  | Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf jun 13, 2025 5:16 PM
Estanho de baixa fusão para dessolda (Salva Chip) |  |  | -- | Compra Concluída |  |  | Não | 2025-06-11 | [10 empty] | 9354851146 |  | Felipe Graunke Sauaf | Michael S Centeno jul 16, 2025 12:15 PM
Estanho para Solda |  |  | -- | Compra Concluída |  |  | Não | 2025-06-11 | [10 empty] | 9355163605 |  | Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf jun 13, 2025 5:16 PM
Conectores SMA para teste. |  |  | -- | Compra Concluída |  |  | Não | 2025-06-12 | [10 empty] | 9365849086 |  | Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf jun 27, 2025 4:16 PM
capacitor 22 pF - Bobina de RF 3T |  |  | -- | Compra Requisitada |  |  | Não | 2025-06-16 | [10 empty] | 9387498392 |  | Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf jul 17, 2025 5:32 PM
componentes eixo 281+ |  |  | -- | Comprar |  |  | Não | 2024-07-08 | [10 empty] | 6980957944 |  | Michael S Centeno | Felipe Graunke Sauaf jun 25, 2025 1:28 PM
Termoretratil preto todos os tamanhos - 1.5m cada (Beta Componentes) |  |  | -- | Compra Concluída |  |  | Não | 2025-06-27 | [10 empty] | 9468633744 |  | Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf jun 27, 2025 4:17 PM
Dual Transistor UMX1nTN [SOT-363 SC-88 (UMT6)] - Fonte GP4 |  |  | -- | Compra Requisitada |  |  | Não | 2025-06-27 | [10 empty] | 9468432917 |  | Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf jul 17, 2025 6:55 PM
Trimmer 5kohm - Fonte GP4 |  |  | -- | Compra Requisitada |  |  | Não | 2025-06-27 | [10 empty] | 9468268085 |  | Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf jul 17, 2025 6:54 PM
High-speed switching diode - A6 - Fonte GP4 |  |  | -- | Compra Requisitada |  |  | Não | 2025-06-27 | [10 empty] | 9469696947 |  | Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf jul 17, 2025 6:54 PM
Transistor BC847b SOT323 - Fonte GP4 |  |  | -- | Compra Requisitada |  |  | Não | 2025-06-27 | [10 empty] | 9469420998 |  | Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf jul 17, 2025 6:54 PM
Atenuadores para VNA |  |  | -- | Compra Requisitada |  |  | Não | 2025-06-27 | [10 empty] | 9469800577 |  | Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf jul 17, 2025 6:54 PM
Pinça Antimagnética HK-11 |  |  | -- | Compra Concluída |  |  | Não | 2025-06-27 | [10 empty] | 9471737695 |  | Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf jun 27, 2025 4:18 PM
Fonte - Conversores Driver Module 4LL-4NN |  |  | -- | Compra Requisitada |  |  | Não | 2025-06-30 | [10 empty] | 9485105671 |  | Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf jul 17, 2025 6:22 PM
Conectores SMA MACHO RG 58 |  |  | -- | Compra Concluída |  |  | Não | 2025-07-03 |  |  | Problema: falha de conexão no elo 1, curto no amplificador - Solução: substituição do conector SMA, ressolda do amplificador - | [7 empty] | 9513329400 |  | Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 11:16 AM
Adpatador SMA X BNC MACHO |  |  | -- | Compra Concluída |  |  | Não | 2025-07-03 |  |  | Problema: falha de conexão, curto no adaptador - Solução: substituição do adaptador, ressolda das conexões | [7 empty] | 9513353110 |  | Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 11:13 AM
IGBT APT60GT60JRD - SRFD3 |  |  | -- | Compra Requisitada |  |  | Não | 2025-07-07 |  |  | Problema: curto, falha de conexão - Solução: ressolda, substituição do amplificador - | [7 empty] | 9535545351 |  | Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf jul 17, 2025 6:22 PM
Cola Térmica para luz de conforto paciente |  |  | -- | Compra Concluída |  |  | Não | 2025-07-14 |  |  | Problema: Falha na conexão do elemento, curto no amplificador - Solução: Substituição de componentes, ressolda dos elos 3 e 4, teste de funcionalidade realizado - | [7 empty] | 9583469609 |  | Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf jul 22, 2025 1:19 PM
Fusível 80A - Raio X |  |  | -- | Compra Requisitada |  |  | Não | 2025-07-18 |  |  | Problema: curto, falha de conexão no elemento A4J80, defeito no amplificador - Solução: substituição do amplificador, ressolda das conexões, teste de continuidade realizado | [7 empty] | 9623082372 |  | Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf jul 18, 2025 3:04 PM
Resistor 10 ohms 1% 2010 3/4W - Raio X |  |  | -- | Compra Requisitada |  |  | Não | 2025-07-18 |  |  | Problema: curto, falha de conexão - Solução: substituição de resistores, ressolda de conexões - | [7 empty] | 9623085894 |  | Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf jul 18, 2025 3:03 PM
Mosfet 1000V 44A 1250W - Raio X |  |  | -- | Compra Requisitada |  |  | Não | 2025-07-18 |  |  | Problema: curto, falha de conexão - Solução: substituição do elemento, ressolda dos pontos de conexão - | [7 empty] | 9623091077 |  | Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf jul 18, 2025 3:03 PM
Adpatador SMA X BNC FÊMEA |  |  | -- | Compra Concluída |  |  | Sim | 2025-07-03 | 2025-07-21 |  | Problema: Falha de conexão no adaptador, curto no elemento, defeito no amplificador - Solução: Substituição do adaptador, ressolda das conexões - | [7 empty] | 9513359870 |  | Gabriela Vacella | Felipe Graunke Sauaf jul 21, 2025 11:12 AM
[8 empty] | De 2024-01-31 até 2025-07-18 | De 2024-02-22 até 2025-07-21 | [5 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |  | 0/3

## mttr
Time Tracking
Bobina 9E Anterior Array - open circuit canal 5
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
OPx Soluções Inteligentes | OPx Soluções Inteligentes | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 09:00:00 AM | 12:30:00 PM | 03:30:00
Total | [5 empty] | 03:30:00
Cabo de bobina 9E AA GE 1.5T
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
OPx Soluções Inteligentes | OPx Soluções Inteligentes | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 09:30:00 AM | 11:00:00 AM | 01:30:00
Total | [5 empty] | 01:30:00
Cabo de bobina 9E AA GE 1.5T
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
joycepereira@alunos.utfpr.edu.br | joycepereira@alunos.utfpr.edu.br | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 02:03:03 PM | 02:03:06 PM | 00:00:03
Total | [5 empty] | 00:00:03
Bobina fullfov 8Ch
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
OPx Soluções Inteligentes | OPx Soluções Inteligentes | 2021-05-14 | 2021-05-16 | 09:58:09 AM | 03:34:06 PM | 53:35:57
joycepereira@alunos.utfpr.edu.br | joycepereira@alunos.utfpr.edu.br | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 01:57:38 PM | 02:59:24 PM | 01:01:46
joycepereira@alunos.utfpr.edu.br | OPx Soluções Inteligentes | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 09:34:11 AM | 02:57:13 PM | 05:23:02
joycepereira@alunos.utfpr.edu.br | joycepereira@alunos.utfpr.edu.br | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 02:08:21 PM | 03:14:55 PM | 01:06:34
Total | [5 empty] | 61:07:19
Abrir fonte de Ultrasom
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 11:28:23 AM | 12:11:45 PM | 00:43:22
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 01:45:09 PM | 03:30:00 PM | 01:44:51
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 01:42:45 PM | 01:42:48 PM | 00:00:03
joycepereira@alunos.utfpr.edu.br | Maria Eduarda | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 01:35:49 PM | 01:42:35 PM | 00:06:46
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 08:49:14 AM | 02:07:03 PM | 05:17:49
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 11:28:53 AM | 03:30:00 PM | 04:01:07
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 09:11:39 AM | 11:22:31 AM | 02:10:52
Maria Eduarda | OPx Soluções Inteligentes | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 09:26:43 AM | 03:30:00 PM | 06:03:17
Total | [5 empty] | 20:08:07
Placa Controladora do Chiller
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 01:10:47 PM | 02:00:00 PM | 00:49:13
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 09:23:16 AM | 09:38:56 AM | 00:15:40
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 09:05:24 AM | 02:25:08 PM | 05:19:44
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 01:43:03 PM | 02:59:00 PM | 01:15:57
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 10:05:42 AM | 12:41:06 PM | 02:35:24
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 08:51:34 AM | 09:44:21 AM | 00:52:47
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 11:44:23 AM | 04:32:33 PM | 04:48:10
joycepereira@alunos.utfpr.edu.br | joycepereira@alunos.utfpr.edu.br | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 11:19:20 AM | 01:57:21 PM | 02:38:01
Total | [5 empty] | 18:34:56
Placa LHTCB
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
OPx Soluções Inteligentes | joycepereira@alunos.utfpr.edu.br | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 09:48:51 AM | 12:22:51 PM | 02:34:00
OPx Soluções Inteligentes | OPx Soluções Inteligentes | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 08:48:00 AM | 09:48:00 AM | 01:00:00
joycepereira@alunos.utfpr.edu.br | joycepereira@alunos.utfpr.edu.br | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 01:01:31 PM | 02:54:03 PM | 01:52:32
Total | [5 empty] | 05:26:32
Gating/fole respiratório
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
joycepereira@alunos.utfpr.edu.br | joycepereira@alunos.utfpr.edu.br | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 08:44:26 AM | 09:37:29 AM | 00:53:03
Total | [5 empty] | 00:53:03
Cabo Flat 14 vias
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
OPx Soluções Inteligentes | OPx Soluções Inteligentes | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 03:36:09 PM | 03:36:22 PM | 00:00:13
Total | [5 empty] | 00:00:13
lâmpada do bore RM Alphasonic
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
joycepereira@alunos.utfpr.edu.br | Maria Eduarda | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 11:12:47 AM | 11:22:43 AM | 00:09:56
joycepereira@alunos.utfpr.edu.br | Maria Eduarda | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 02:17:49 PM | 03:08:17 PM | 00:50:28
Total | [5 empty] | 01:00:24
bobina de joelho Philips cabo refeito
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 01:35:55 PM | 02:32:57 PM | 00:57:02
Gabriel Magdaleno | Gabriel Magdaleno | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 04:00:00 PM | 07:17:00 PM | 03:17:00
Total | [5 empty] | 04:14:02
Blower MGD IDEPI
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 03:09:02 PM | 03:09:02 PM | 00:00:00
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 02:48:19 PM | 03:08:12 PM | 00:19:53
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 01:24:33 PM | 02:27:43 PM | 01:03:10
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 03:55:17 PM | 10:35:10 PM | 06:39:53
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 10:13:27 AM | 11:28:14 AM | 01:14:47
joycepereira@alunos.utfpr.edu.br | joycepereira@alunos.utfpr.edu.br | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 09:29:12 AM | 11:19:27 AM | 01:50:15
joycepereira@alunos.utfpr.edu.br | joycepereira@alunos.utfpr.edu.br | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 01:25:55 PM | 12:23:26 PM | 22:57:31
Total | [5 empty] | 34:05:29
Reparo em bobina SENSE TORSO Philips
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Murillo Amorim Prestes dos Santos | Maria Eduarda | 2021-11-05 | 2021-11-08 | 02:41:03 PM | 08:25:19 AM | 65:44:16
Murillo Amorim Prestes dos Santos | Murillo Amorim Prestes dos Santos | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 03:49:06 PM | 05:05:15 PM | 01:16:09
Murillo Amorim Prestes dos Santos | Murillo Amorim Prestes dos Santos | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 03:07:19 PM | 05:19:35 PM | 02:12:16
Total | [5 empty] | 69:12:41
Pesquisar multimetro para compra
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
joycepereira@alunos.utfpr.edu.br | joycepereira@alunos.utfpr.edu.br | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 09:06:14 AM | 09:25:56 AM | 00:19:42
Total | [5 empty] | 00:19:42
soldar resistor em placa de secadora ultrasonica
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 02:30:00 PM | 03:30:00 PM | 01:00:00
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 08:56:44 AM | 02:56:03 PM | 05:59:19
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 09:16:13 AM | 01:42:30 PM | 04:26:17
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 11:15:31 AM | 11:40:31 AM | 00:25:00
joycepereira@alunos.utfpr.edu.br | joycepereira@alunos.utfpr.edu.br | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 08:23:47 AM | 11:56:14 AM | 03:32:27
joycepereira@alunos.utfpr.edu.br | joycepereira@alunos.utfpr.edu.br | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 11:38:00 AM | 12:58:21 PM | 01:20:21
Total | [5 empty] | 16:43:24
Pré-amplificadores - Preamp bobinas GE
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 12:24:43 PM | 01:55:40 PM | 01:30:57
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 09:15:16 AM | 09:18:41 AM | 00:03:25
Total | [5 empty] | 01:34:22
placa HV board do SSM
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
joycepereira@alunos.utfpr.edu.br | OPx Soluções Inteligentes | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 01:26:26 PM | 09:45:37 PM | 32:19:11
Total | [5 empty] | 32:19:11
Intercambiar botão de contato
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
joycepereira@alunos.utfpr.edu.br | OPx Soluções Inteligentes | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 02:17:38 PM | 05:27:10 PM | 03:09:32
Total | [5 empty] | 03:09:32
Bobina anterior 9E Artro - falhando para elemento 9
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Pedro Augusto PA | Pedro Augusto PA | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 12:09:53 PM | 12:18:52 PM | 00:08:59
Pedro Augusto PA | Pedro Augusto PA | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 11:00:00 AM | 12:00:00 PM | 01:00:00
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 01:16:37 PM | 01:16:39 PM | 00:00:02
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 09:41:29 AM | 01:16:37 PM | 03:35:08
Total | [5 empty] | 04:44:09
Cabo da bobina Flex de Paranavai
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 08:45:00 AM | 12:07:00 PM | 03:22:00
joycepereira@alunos.utfpr.edu.br | Maria Eduarda | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 12:28:28 PM | 09:41:50 AM | 21:13:22
Total | [5 empty] | 24:35:22
Inverter conector A fêmea
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 08:57:14 AM | 09:12:33 AM | 00:15:19
Total | [5 empty] | 00:15:19
Testes em encoder
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 09:00:00 AM | 12:30:00 PM | 03:30:00
Total | [5 empty] | 03:30:00
Testes motores
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 01:00:00 PM | 03:30:00 PM | 02:30:00
Total | [5 empty] | 02:30:00
Cabo bobina joelho 8ch
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Murillo Amorim Prestes dos Santos | Gabriel Magdaleno | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 03:46:43 PM | 04:26:45 PM | 00:40:02
Maria Eduarda | Murillo Amorim Prestes dos Santos | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 03:21:10 PM | 05:05:32 PM | 01:44:22
Murillo Amorim Prestes dos Santos | Murillo Amorim Prestes dos Santos | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 10:49:42 AM | 12:53:28 PM | 02:03:46
joycepereira@alunos.utfpr.edu.br | OPx Soluções Inteligentes | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 09:13:17 AM | 04:07:32 PM | 06:54:15
joycepereira@alunos.utfpr.edu.br | joycepereira@alunos.utfpr.edu.br | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 08:51:52 AM | 01:35:45 PM | 04:43:53
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 02:07:45 PM | 03:30:00 PM | 01:22:15
Total | [5 empty] | 17:28:33
Módulo detector PETCT
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 11:24:49 AM | 01:22:50 PM | 01:58:01
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 02:25:19 PM | 03:48:00 PM | 01:22:41
Total | [5 empty] | 03:20:42
Verificar placa GP4, dvmr link não funciona
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 09:15:37 AM | 02:12:22 PM | 04:56:45
joycepereira@alunos.utfpr.edu.br | Maria Eduarda | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 08:27:50 AM | 03:02:17 PM | 06:34:27
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 09:02:27 AM | 02:04:09 PM | 05:01:42
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 10:02:12 AM | 11:23:43 AM | 01:21:31
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 08:19:26 AM | 03:48:16 PM | 07:28:50
Total | [5 empty] | 25:23:15
Controladora de bomba trifásica
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 10:11:26 AM | 10:11:27 AM | 00:00:01
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 08:51:30 AM | 12:24:01 PM | 03:32:31
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 02:35:45 PM | 02:48:25 PM | 00:12:40
Total | [5 empty] | 03:45:12
Bobina anterior 9E de Paranavai
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 09:26:15 AM | 12:13:58 PM | 02:47:43
Total | [5 empty] | 02:47:43
Hfa control board da CB Maringá
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 10:36:36 AM | 11:42:47 AM | 01:06:11
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 01:10:52 PM | 03:00:07 PM | 01:49:15
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 09:52:51 AM | 10:11:48 AM | 00:18:57
Total | [5 empty] | 03:14:23
Bobina de joelho 8ch Artro
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Gabriel Magdaleno | Gabriel Magdaleno | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 04:54:00 PM | 05:54:00 PM | 01:00:00
Gabriel Magdaleno | Gabriel Magdaleno | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 06:00:00 PM | 08:00:00 PM | 02:00:00
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 09:44:05 AM | 11:00:19 AM | 01:16:14
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 02:52:39 PM | 03:01:17 PM | 00:08:38
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 09:44:28 AM | 10:05:37 AM | 00:21:09
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 09:34:25 AM | 01:10:12 PM | 03:35:47
Total | [5 empty] | 08:21:48
Fonte 5V, 15V, 24V - gp4
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 09:12:15 AM | 09:23:05 AM | 00:10:50
Total | [5 empty] | 00:10:50
Encaixe do cabo bobina Abdômen
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 09:12:00 AM | 10:40:01 AM | 01:28:01
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 09:42:02 AM | 11:29:04 AM | 01:47:02
Total | [5 empty] | 03:15:03
Bobina de abdômen 4 canais Sanmedical elemento A1 canal 1
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 02:40:42 PM | 03:30:36 PM | 00:49:54
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 04:00:01 PM | 06:29:41 PM | 02:29:40
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 04:37:29 PM | 08:35:29 PM | 03:58:00
Gabriel Magdaleno | Gabriel Magdaleno | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 03:04:53 PM | 04:57:02 PM | 01:52:09
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 09:02:17 AM | 09:31:15 AM | 00:28:58
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 09:21:31 AM | 02:29:03 PM | 05:07:32
Total | [5 empty] | 14:46:13
Bobina de ombro 3Ch
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 11:00:28 AM | 01:52:25 PM | 02:51:57
Total | [5 empty] | 02:51:57
Bobina fullfov resistor
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 11:51:39 AM | 01:25:21 PM | 01:33:42
Total | [5 empty] | 01:33:42
Reparo em cabo de conexão de bobina / Paranavaí
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Gabriel Magdaleno | Gabriel Magdaleno | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 03:30:00 PM | 05:11:00 PM | 01:41:00
Total | [5 empty] | 01:41:00
Reparo em receptor de conexão de bobina do tipo B / Paranavaí
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Gabriel Magdaleno | Gabriel Magdaleno | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 02:00:00 PM | 03:30:00 PM | 01:30:00
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 02:00:00 PM | 08:00:00 PM | 06:00:00
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 04:00:00 PM | 07:15:00 PM | 03:15:00
Total | [5 empty] | 10:45:00
Formatar Computador
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Gabriel Magdaleno | Gabriel Magdaleno | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 04:57:30 PM | 07:28:58 PM | 02:31:28
Total | [5 empty] | 02:31:28
Reparo em cabo de conexão de bobina B
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Gabriel Magdaleno | Gabriel Magdaleno | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 02:20:00 PM | 03:41:00 PM | 01:21:00
Total | [5 empty] | 01:21:00
Bobina CTL - preparar para retirada (Sanmedical)
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 01:54:07 PM | 04:14:42 PM | 02:20:35
Total | [5 empty] | 02:20:35
Inspeção Bobina Signa
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 08:08:47 AM | 09:27:17 AM | 01:18:30
Total | [5 empty] | 01:18:30
Reparar Gating Respiratório
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Gabriel Magdaleno | Gabriel Magdaleno | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 02:00:00 PM | 02:47:00 PM | 00:47:00
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 08:08:43 AM | 08:08:44 AM | 00:00:01
Total | [5 empty] | 00:47:01
Inspeção bobina crânio
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 10:33:31 AM | 11:12:19 AM | 00:38:48
Total | [5 empty] | 00:38:48
Inspeção Bobina Ombro
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Gabriel Magdaleno | Gabriel Magdaleno | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 03:00:57 PM | 03:35:07 PM | 00:34:10
Total | [5 empty] | 00:34:10
Amplificador de Gradiente ACGD
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Gabriel Magdaleno | Gabriel Magdaleno | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 02:10:28 PM | 03:37:24 PM | 01:26:56
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 09:40:02 AM | 11:28:38 AM | 01:48:36
Gabriel Magdaleno | Gabriel Magdaleno | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 02:11:57 PM | 04:25:20 PM | 02:13:23
Gabriel Magdaleno | Gabriel Magdaleno | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 04:24:13 PM | 06:53:53 PM | 02:29:40
Total | [5 empty] | 07:58:35
Placa de Compressão utilizada em mamografia
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 08:51:51 AM | 08:53:30 AM | 00:01:39
Total | [5 empty] | 00:01:39
Cabo de Comunicação - Posicionamento (PET)
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 08:55:26 AM | 09:09:54 AM | 00:14:28
Total | [5 empty] | 00:14:28
Placa geradora de dados digitais
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 09:13:37 AM | 09:20:00 AM | 00:06:23
Total | [5 empty] | 00:06:23
Bobina joelho MCI - Reparo Preamp SAV33
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 10:01:43 AM | 11:38:40 AM | 01:36:57
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 08:26:50 AM | 11:51:52 PM | 15:25:02
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 10:36:31 AM | 11:04:47 PM | 12:28:16
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 08:23:56 AM | 01:55:02 PM | 05:31:06
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 08:42:42 AM | 11:54:31 AM | 03:11:49
Gabriel Magdaleno | Gabriel Magdaleno | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 05:22:12 PM | 07:33:32 PM | 02:11:20
Gabriel Magdaleno | Gabriel Magdaleno | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 03:00:00 PM | 05:22:00 PM | 02:22:00
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 12:01:24 PM | 01:46:03 PM | 01:44:39
Gabriel Magdaleno | Gabriel Magdaleno | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 10:30:49 AM | 01:46:39 PM | 03:15:50
Total | [5 empty] | 47:46:59
Medidor smd
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Gabriel Magdaleno | Maria Eduarda | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 01:47:08 PM | 02:07:12 PM | 00:20:04
Total | [5 empty] | 00:20:04
Criar usuário OPX no laptop da bancada
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Gabriel Magdaleno | Gabriel Magdaleno | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 04:00:00 PM | 04:12:00 PM | 00:12:00
Total | [5 empty] | 00:12:00
configurar roteador multilaser
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Gabriel Magdaleno | Gabriel Magdaleno | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 03:10:00 PM | 03:20:00 PM | 00:10:00
Total | [5 empty] | 00:10:00
Encontrar laser diode
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Gabriel Magdaleno | Gabriel Magdaleno | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 02:29:00 PM | 03:29:00 PM | 01:00:00
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 01:28:08 PM | 01:58:05 PM | 00:29:57
Total | [5 empty] | 01:29:57
Bobina de ombro 8ch COP
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 08:08:16 AM | 12:50:05 PM | 04:41:49
Total | [5 empty] | 04:41:49
Reparo Fonte PHPS HWS1500-48
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Gabriel Magdaleno | Gabriel Magdaleno | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 03:21:23 PM | 06:45:55 PM | 03:24:32
Gabriel Magdaleno | Gabriel Magdaleno | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 02:00:00 PM | 03:21:00 PM | 01:21:00
Total | [5 empty] | 04:45:32
Bobina Neurovascular
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Gabriel Magdaleno | Gabriel Magdaleno | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 11:46:22 AM | 05:49:55 PM | 06:03:33
Total | [5 empty] | 06:03:33
Reparo Bobina Chaminé - Toledo
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 08:00:00 AM | 01:30:00 PM | 05:30:00
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 09:26:10 AM | 02:00:00 PM | 04:33:50
Gabriel Magdaleno | Maria Eduarda | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 05:42:33 PM | 08:00:00 PM | 02:17:27
Gabriel Magdaleno | Gabriel Magdaleno | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 04:29:00 PM | 05:29:00 PM | 01:00:00
Total | [5 empty] | 13:21:17
Bobina AA 9E abdômen - open circuit canal 5
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Gabriel Magdaleno | Gabriel Magdaleno | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 04:00:00 PM | 07:48:00 PM | 03:48:00
Murillo Amorim Prestes dos Santos | Gabriel Magdaleno | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 02:16:59 PM | 03:09:08 PM | 24:52:09
Gabriel Magdaleno | Gabriel Magdaleno | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 02:11:33 PM | 03:04:12 PM | 00:52:39
Maria Eduarda | Gabriel Magdaleno | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 08:27:37 AM | 03:40:51 PM | 07:13:14
Maria Eduarda | Gabriel Magdaleno | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 01:54:11 PM | 06:05:48 PM | 04:11:37
Total | [5 empty] | 40:57:39
Reparo Módulo XFA amplificador de gradiente
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 10:04:29 AM | 12:42:55 PM | 02:38:26
OPx Soluções Inteligentes | Maria Eduarda | 2021-08-29 | 2021-08-30 | 09:55:51 AM | 07:58:38 AM | 22:02:47
Total | [5 empty] | 24:41:13
grid do mamógrafo Alpha ST com problema
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 05:57:26 PM | 01:26:19 PM | 19:28:53
Total | [5 empty] | 19:28:53
Placa da scsi tower
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 10:58:11 AM | 01:00:00 PM | 02:01:49
Total | [5 empty] | 02:01:49
Curso de treinamento para bobinas
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 07:00:00 PM | 09:00:00 PM | 02:00:00
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 07:00:00 PM | 09:00:00 PM | 02:00:00
Total | [5 empty] | 04:00:00
SSM Hv board
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 09:09:06 AM | 12:52:08 PM | 03:43:02
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 11:14:00 AM | 09:14:00 PM | 10:00:00
Total | [5 empty] | 13:43:02
Reparo Módulo OutPut Shelf Y interno ao amplificador de Gradiente modelo GPM
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 08:20:00 AM | 12:30:00 PM | 04:10:00
Gabriel Magdaleno | Gabriel Magdaleno | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 09:00:00 AM | 06:50:00 PM | 09:50:00
Total | [5 empty] | 14:00:00
Placa XFA control board
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Gabriel Magdaleno | Gabriel Magdaleno | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 02:00:00 PM | 07:58:00 PM | 05:58:00
Total | [5 empty] | 05:58:00
Limpeza e Reparo LHTCB - Chapecó
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Gabriel Magdaleno | Gabriel Magdaleno | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 02:00:00 PM | 07:47:00 PM | 05:47:00
Gabriel Magdaleno | Gabriel Magdaleno | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 06:55:26 PM | 07:59:55 PM | 01:04:29
Total | [5 empty] | 06:51:29
Adaptação fonte PHPS: HWS1500 X CUS1500M
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Gabriel Magdaleno | Gabriel Magdaleno | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 04:02:01 PM | 04:54:49 PM | 00:52:48
Total | [5 empty] | 00:52:48
Análise e reparo em placas de Amplificador De RF - SRFD2
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 08:22:00 AM | 08:00:00 PM | 11:38:00
Total | [5 empty] | 11:38:00
Bobina Chaminé HGG quadknee
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Gabriel Magdaleno | Gabriel Magdaleno | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 03:00:00 PM | 04:30:00 PM | 01:30:00
Gabriel Magdaleno | Gabriel Magdaleno | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 02:00:00 PM | 07:39:00 PM | 05:39:00
Total | [5 empty] | 07:09:00
Reparo Módulo Mega Switch ASSY_16CH
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
OPx Soluções Inteligentes | OPx Soluções Inteligentes | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 09:00:00 PM | 11:45:00 PM | 02:45:00
Gabriel Magdaleno | Maria Eduarda | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 03:04:14 PM | 08:00:00 PM | 04:55:46
Gabriel Magdaleno | Gabriel Magdaleno | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 02:48:35 PM | 06:36:07 PM | 03:47:32
Total | [5 empty] | 11:28:18
Amplificador de Gradiente SGA - GE
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Gabriel Magdaleno | Gabriel Magdaleno | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 03:13:09 PM | 07:42:48 PM | 04:29:39
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 10:09:34 AM | 02:04:11 PM | 03:54:37
Total | [5 empty] | 08:24:16
Bobina abdômen ND Carlos Borges
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Gabriel Magdaleno | Gabriel Magdaleno | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 03:50:42 PM | 03:50:45 PM | 00:00:03
OPx Soluções Inteligentes | Gabriel Magdaleno | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 02:57:00 PM | 03:49:02 PM | 00:52:02
Gabriel Magdaleno | Gabriel Magdaleno | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 02:00:00 PM | 02:57:00 PM | 00:57:00
Total | [5 empty] | 01:49:05
Inspeção Bobina Joelho OPX
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Gabriel Magdaleno | Gabriel Magdaleno | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 02:55:39 PM | 03:59:37 PM | 01:03:58
Total | [5 empty] | 01:03:58
Abrir multimetro com problema OPX
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Gabriel Magdaleno | Gabriel Magdaleno | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 04:15:54 PM | 06:04:54 PM | 01:49:00
Total | [5 empty] | 01:49:00
Amplificador de Gradiente 281+
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 03:07:48 PM | 10:45:45 PM | 07:37:57
Murillo Amorim Prestes dos Santos | Murillo Amorim Prestes dos Santos | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 04:12:46 PM | 06:35:30 PM | 02:22:44
Total | [5 empty] | 10:00:41
Placa Anode Motor Driver de Mamógrafo Alpha ST
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Gabriel Magdaleno | Gabriel Magdaleno | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 04:00:00 PM | 05:00:00 PM | 01:00:00
Gabriel Magdaleno | Gabriel Magdaleno | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 02:17:17 PM | 05:46:44 PM | 03:29:27
Total | [5 empty] | 04:29:27
Bobina Abdômen 9E ND COP - open circuit canal 8
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Murillo Amorim Prestes dos Santos | Maria Eduarda | 2021-11-12 | 2021-11-16 | 02:35:56 PM | 08:12:17 AM | 89:36:21
Total | [5 empty] | 89:36:21
Placa LHTCB OPX
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Pedro Augusto PA | Pedro Augusto PA | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 04:21:48 PM | 04:26:19 PM | 00:04:31
Pedro Augusto PA | Michael S Centeno | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 03:39:55 PM | 05:53:11 PM | 02:13:16
Gabriel Magdaleno | Gabriel Magdaleno | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 05:57:00 PM | 06:57:00 PM | 01:00:00
Gabriel Magdaleno | Gabriel Magdaleno | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 02:00:00 PM | 03:20:00 PM | 01:20:00
Gabriel Magdaleno | Gabriel Magdaleno | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 03:00:00 PM | 04:24:00 PM | 01:24:00
Total | [5 empty] | 06:01:47
Bobina Joelho DMI
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Gabriel Magdaleno | Gabriel Magdaleno | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 02:00:00 PM | 06:00:00 PM | 04:00:00
Total | [5 empty] | 04:00:00
Criar uma nova placa - cabo bob joelho
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Murillo Amorim Prestes dos Santos | Maria Eduarda | 2021-12-10 | 2021-12-13 | 03:44:20 PM | 08:46:02 AM | 65:01:42
Murillo Amorim Prestes dos Santos | Murillo Amorim Prestes dos Santos | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 12:29:32 PM | 06:57:39 PM | 30:28:07
Total | [5 empty] | 95:29:49
Sanmedical - 1.5T Express coil - 9E Anterior Array
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Murillo Amorim Prestes dos Santos | Maria Eduarda | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 03:05:55 PM | 11:50:52 AM | 20:44:57
Total | [5 empty] | 20:44:57
Amplificador RF - SRFD3 - Chapecó
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 03:22:44 PM | 06:50:15 PM | 03:27:31
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 03:06:06 PM | 05:13:01 PM | 02:06:55
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 02:37:35 PM | 06:32:14 PM | 03:54:39
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 11:00:44 AM | 06:10:58 PM | 07:10:14
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 03:39:05 PM | 05:38:41 PM | 01:59:36
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 04:15:52 PM | 06:05:23 PM | 01:49:31
Gabriel Magdaleno | Gabriel Magdaleno | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 02:23:25 PM | 04:17:35 PM | 01:54:10
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 03:00:44 PM | 04:32:46 PM | 01:32:02
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 10:00:00 AM | 03:00:00 PM | 05:00:00
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 02:51:12 PM | 05:32:26 PM | 02:41:14
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 09:34:15 AM | 12:19:26 PM | 02:45:11
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 01:24:04 PM | 04:07:21 PM | 02:43:17
OPx Soluções Inteligentes | OPx Soluções Inteligentes | 2022-05-14 | 2022-05-15 | 08:33:27 PM | 01:24:42 PM | 16:51:15
Murillo Amorim Prestes dos Santos | Maria Eduarda | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 10:59:11 AM | 05:09:00 PM | 06:09:49
Murillo Amorim Prestes dos Santos | Murillo Amorim Prestes dos Santos | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 02:07:32 PM | 05:09:19 PM | 03:01:47
Total | [5 empty] | 63:07:11
Pré Amplificador para Signa LX
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 10:00:00 AM | 03:06:00 PM | 05:06:00
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 08:45:00 AM | 10:50:00 AM | 02:05:00
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 09:00:00 AM | 12:23:00 PM | 03:23:00
Murillo Amorim Prestes dos Santos | Murillo Amorim Prestes dos Santos | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 11:20:59 AM | 12:56:14 PM | 01:35:15
Total | [5 empty] | 12:09:15
System Board IP30
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Murillo Amorim Prestes dos Santos | Maria Eduarda | 2022-01-03 | 2022-01-04 | 03:03:30 PM | 09:13:53 AM | 18:10:23
Total | [5 empty] | 18:10:23
MKs RF amp 3T
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
OPx Soluções Inteligentes | Maria Eduarda | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 06:23:53 PM | 07:28:48 PM | 01:04:55
Total | [5 empty] | 01:04:55
Bobina Body Matrix MR2AKD330061 (adesivo vermelho)
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 02:27:33 PM | 02:27:36 PM | 00:00:03
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 09:00:00 AM | 01:00:00 PM | 04:00:00
Total | [5 empty] | 04:00:03
Fonte de Gradiente - SSS Power Suply
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
OPx Soluções Inteligentes | Maria Eduarda | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 06:20:52 PM | 07:28:46 PM | 01:07:54
Total | [5 empty] | 01:07:54
Módulo - SSSA
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 11:03:20 AM | 02:31:45 PM | 03:28:25
Total | [5 empty] | 03:28:25
Bobina Joelho 1.5T Chaminé Quadknee ge
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 09:21:55 AM | 02:29:22 PM | 05:07:27
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 09:57:11 AM | 11:32:10 AM | 01:34:59
Total | [5 empty] | 06:42:26
Bobina 1.5T Express Coil - 9E Anterior Array
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 09:42:09 AM | 10:05:38 AM | 00:23:29
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 09:00:00 AM | 03:37:00 PM | 06:37:00
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 03:30:00 PM | 04:03:00 PM | 00:33:00
Total | [5 empty] | 07:33:29
Fonte da placa cabinet monitor
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 08:46:36 AM | 10:53:16 AM | 02:06:40
Total | [5 empty] | 02:06:40
Placa de teste de pré-amp
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 06:38:54 PM | 07:30:48 PM | 00:51:54
Total | [5 empty] | 00:51:54
Pedal duplo IMI
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 11:30:02 AM | 01:35:51 PM | 02:05:49
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 11:29:15 AM | 11:29:51 AM | 00:00:36
Total | [5 empty] | 02:06:25
Cabo azul de RF: identificar falhas e tentar fazer de 2 ruins 1 cabo bom
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 12:39:31 PM | 02:48:56 PM | 02:09:25
Total | [5 empty] | 02:09:25
Cabo bobina abdômen 9E AA ge
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 09:54:58 AM | 12:09:51 PM | 02:14:53
Total | [5 empty] | 02:14:53
Bobina Abdômen 9E Artro - problema elemento 2
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 02:27:16 PM | 04:52:04 PM | 02:24:48
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 01:27:00 PM | 02:27:00 PM | 01:00:00
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 01:18:19 PM | 07:02:00 PM | 05:43:41
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 09:57:10 AM | 03:30:00 PM | 05:32:50
Total | [5 empty] | 14:41:19
Montar 3 cabos flat dc mesa
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 11:29:00 AM | 01:29:00 PM | 02:00:00
Total | [5 empty] | 02:00:00
Bonina de mama Breast Array 8ch
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 11:37:13 AM | 12:35:43 PM | 00:58:30
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 11:55:08 AM | 03:35:00 PM | 03:39:52
Total | [5 empty] | 04:38:22
Hub Mil-S8TA
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 12:35:46 PM | 06:45:45 PM | 06:09:59
Total | [5 empty] | 06:09:59
Laser de alinhamento
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 12:58:38 PM | 03:25:56 PM | 02:27:18
Total | [5 empty] | 02:27:18
Mega switch ASSY_16CH
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Gabriel Magdaleno | Gabriel Magdaleno | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 04:00:00 PM | 05:45:00 PM | 01:45:00
Total | [5 empty] | 01:45:00
Bobina abdômen AA 9E - Brusque SC
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 12:19:25 PM | 12:21:05 PM | 00:01:40
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 09:03:34 AM | 02:38:00 PM | 05:34:26
Total | [5 empty] | 05:36:06
VrE - Computador de Reconstrução
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 08:30:00 AM | 08:52:00 AM | 00:22:00
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 09:00:00 AM | 11:00:00 AM | 02:00:00
Total | [5 empty] | 02:22:00
Cabo bobina fullfov 8 canais dando open circuit
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 01:30:00 PM | 03:23:00 PM | 01:53:00
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 10:00:00 AM | 12:30:00 PM | 02:30:00
Total | [5 empty] | 04:23:00
Bobina 1,5T express coil anterior array - COP
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 11:19:12 AM | 11:26:12 AM | 00:07:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 10:40:50 AM | 06:36:12 PM | 07:55:22
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 01:00:00 PM | 05:38:00 PM | 04:38:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 03:56:14 PM | 05:58:30 PM | 02:02:16
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 02:25:08 PM | 05:50:45 PM | 03:25:37
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 03:19:25 PM | 05:11:52 PM | 01:52:27
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 03:12:14 PM | 03:16:26 PM | 00:04:12
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 02:37:16 PM | 05:28:07 PM | 02:50:51
Gabriel Magdaleno | Gabriel Magdaleno | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 01:17:31 PM | 03:05:00 PM | 01:47:29
Gabriel Magdaleno | Gabriel Magdaleno | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 11:08:45 AM | 12:33:57 PM | 01:25:12
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 09:09:02 AM | 03:00:42 PM | 05:51:40
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 09:00:00 AM | 02:21:00 PM | 05:21:00
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 10:42:02 AM | 11:09:32 AM | 00:27:30
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 08:30:00 AM | 10:30:00 AM | 02:00:00
Total | [5 empty] | 39:48:36
Bobina 1,5T express coil anterior array - Paranavaí
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 09:00:00 AM | 03:13:00 PM | 06:13:00
Total | [5 empty] | 06:13:00
Fazer um cabo flat DC da mesa
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 10:00:00 AM | 12:00:00 PM | 02:00:00
Total | [5 empty] | 02:00:00
Bobina 1,5T express coil anterior array - Kozma
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 09:13:28 AM | 10:52:11 AM | 01:38:43
Total | [5 empty] | 01:38:43
Bobina de tornozelo quadratura 3T GE
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 09:36:27 AM | 01:41:38 PM | 04:05:11
Total | [5 empty] | 04:05:11
Consertar cabo flat
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 08:45:00 AM | 09:30:00 AM | 00:45:00
Total | [5 empty] | 00:45:00
Ver adaptadores para a bomba do chiller BRM
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 09:30:00 AM | 09:56:32 AM | 00:26:32
Total | [5 empty] | 00:26:32
Fonte 12v plug P10 - SCP41
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 08:57:08 AM | 09:45:35 AM | 00:48:27
Total | [5 empty] | 00:48:27
Bobina de joelho HD TR Knee 8 canais 3.0T, falhando intermitente para transmissao / canal 1 - cabo
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
pabloike15@gmail.com | pabloike15@gmail.com | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 02:19:22 PM | 02:19:26 PM | 00:00:04
Maria Eduarda | OPx Soluções Inteligentes | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 08:39:47 AM | 05:12:41 PM | 08:32:54
Total | [5 empty] | 08:32:58
DMOD detector module, apresentando possível falha na alimentação
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
pabloike15@gmail.com | Maria Eduarda | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 10:49:54 AM | 04:07:28 PM | 05:17:34
pabloike15@gmail.com | pabloike15@gmail.com | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 02:24:14 PM | 06:28:12 PM | 04:03:58
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 04:30:00 PM | 06:30:00 PM | 02:00:00
Total | [5 empty] | 11:21:32
Indutor do Preamp bobina CTL
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Gabriel Magdaleno | Gabriel Magdaleno | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 01:31:07 PM | 01:59:17 PM | 00:28:10
Total | [5 empty] | 00:28:10
1.5T 16e HEAD NECK ARRAY
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
pabloike15@gmail.com | pabloike15@gmail.com | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 10:48:59 AM | 12:27:23 PM | 01:38:24
Total | [5 empty] | 01:38:24
Gate Driver - Eixo de Gradiente Z
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 09:09:03 AM | 12:57:36 PM | 03:48:33
Total | [5 empty] | 03:48:33
Bobina Express Anterior Array 9E - Artro - problema no elemento 3 - Transmit Fault
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 08:45:00 AM | 12:20:00 PM | 03:35:00
Total | [5 empty] | 03:35:00
Megaswitch com canal 7 com baixo ganho
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 12:25:00 PM | 12:52:00 PM | 00:27:00
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 08:45:00 AM | 12:07:00 PM | 03:22:00
Total | [5 empty] | 03:49:00
Empréstimo bobina abdômen
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Gabriel Magdaleno | Gabriel Magdaleno | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 09:41:31 AM | 09:41:33 AM | 00:00:02
Total | [5 empty] | 00:00:02
Bobina sense knee coil 16Ch (joelho) Philips
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 02:35:27 PM | 07:00:50 PM | 04:25:23
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 12:34:39 PM | 04:35:04 PM | 04:00:25
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 04:50:57 PM | 06:34:05 PM | 01:43:08
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 11:20:59 AM | 02:01:24 PM | 02:40:25
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 04:41:44 PM | 06:00:20 PM | 01:18:36
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 02:45:25 PM | 04:41:19 PM | 01:55:54
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 10:44:22 AM | 11:09:00 AM | 00:24:38
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 01:31:20 PM | 02:21:36 PM | 00:50:16
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 10:55:15 AM | 12:37:40 PM | 01:42:25
Gabriel Magdaleno | Pedro Augusto PA | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 02:44:44 PM | 07:24:41 PM | 04:39:57
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 08:57:36 AM | 02:59:02 PM | 30:01:26
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 09:12:08 AM | 09:12:09 AM | 00:00:01
Total | [5 empty] | 53:42:34
Bobina Anterior Array IMI 9E mal contato canal 8
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 03:30:37 PM | 04:11:12 PM | 00:40:35
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 04:50:11 PM | 06:49:01 PM | 01:58:50
Maria Eduarda | Maria Eduarda | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 09:13:07 AM | 06:09:56 PM | 08:56:49
Total | [5 empty] | 11:36:14
Fonte Ultrassom - PST-009 Ceonc
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Pedro Augusto PA | Pedro Augusto PA | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 12:25:37 PM | 04:50:52 PM | 04:25:15
Pedro Augusto PA | Pedro Augusto PA | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 01:12:40 PM | 05:24:14 PM | 04:11:34
Pedro Augusto PA | Pedro Augusto PA | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 10:00:00 AM | 03:00:00 PM | 05:00:00
Total | [5 empty] | 13:36:49
Fole - Gating Respiratório
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Pedro Augusto PA | Pedro Augusto PA | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 12:30:00 PM | 03:12:00 PM | 02:42:00
Total | [5 empty] | 02:42:00
Bobina Joelho 8CH canais philips sense
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Gabriel Magdaleno | Gabriel Magdaleno | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 02:44:41 PM | 02:44:42 PM | 00:00:01
Total | [5 empty] | 00:00:01
Bobina Express Coil HNA - XV
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 02:33:48 PM | 06:18:25 PM | 03:44:37
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 06:33:00 AM | 02:33:00 PM | 08:00:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 11:37:50 AM | 03:15:10 PM | 03:37:20
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 10:01:44 AM | 03:54:43 PM | 05:52:59
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 02:40:52 PM | 06:36:21 PM | 03:55:29
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 10:56:33 AM | 01:54:37 PM | 02:58:04
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 03:29:51 PM | 06:33:10 PM | 03:03:19
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 11:15:52 AM | 05:18:44 PM | 06:02:52
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 05:47:32 PM | 06:10:00 PM | 00:22:28
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 04:10:15 PM | 07:15:14 PM | 03:04:59
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 03:58:37 PM | 05:46:23 PM | 01:47:46
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 03:58:31 PM | 03:58:32 PM | 00:00:01
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 04:50:10 PM | 05:28:06 PM | 00:37:56
Michael S Centeno | OPx Soluções Inteligentes | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 11:19:37 AM | 05:59:36 PM | 06:39:59
Total | [5 empty] | 49:47:49
Bobina 9E Anterior Array - Transmit Fault Canal 5
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Pedro Augusto PA | Pedro Augusto PA | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 01:00:00 PM | 04:13:00 PM | 03:13:00
Total | [5 empty] | 03:13:00
MegaSwitch - Não passa R1GainCal canal 7
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 02:37:17 PM | 03:27:33 PM | 00:50:16
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 02:57:05 PM | 08:03:21 PM | 05:06:16
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 03:50:46 PM | 04:24:02 PM | 00:33:16
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 02:13:50 PM | 03:50:17 PM | 01:36:27
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 11:20:13 AM | 12:16:16 PM | 00:56:03
Total | [5 empty] | 09:02:18
MegaSwitch 16CH (OPX)
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Pedro Augusto PA | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 01:32:18 PM | 02:20:12 PM | 00:47:54
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 02:15:56 PM | 08:06:52 PM | 05:50:56
Michael S Centeno | Gabriel Magdaleno | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 01:55:13 PM | 08:24:05 PM | 06:28:52
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 09:53:40 AM | 01:20:05 PM | 03:26:25
Total | [5 empty] | 16:34:07
Bobina ge 8ch flex 70 array
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Pedro Augusto PA | Gabriel Magdaleno | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 02:48:33 PM | 05:26:58 PM | 02:38:25
Pedro Augusto PA | Pedro Augusto PA | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 10:34:44 AM | 10:34:47 AM | 00:00:03
Total | [5 empty] | 02:38:28
Compras (23/11/2022)
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Pedro Augusto PA | Pedro Augusto PA | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 09:32:49 AM | 09:53:14 AM | 00:20:25
Pedro Augusto PA | Pedro Augusto PA | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 02:25:25 PM | 08:34:05 PM | 06:08:40
Total | [5 empty] | 06:29:05
AW Philips - Canoinhas/SC - instalação de software
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Gabriel Magdaleno | Gabriel Magdaleno | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 05:27:01 PM | 05:27:02 PM | 00:00:01
Total | [5 empty] | 00:00:01
Cabo bobina de joelho 8 ch GE - Open Circuit canal 7
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Leonardo de Melo Abreu | Gabriel Magdaleno | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 10:12:59 AM | 05:57:36 PM | 07:44:37
Total | [5 empty] | 07:44:37
Fonte cherokee 400W de chassi MGD - RM Excite HD
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 12:00:00 PM | 05:15:00 PM | 05:15:00
Total | [5 empty] | 05:15:00
Módulo DR - Raio X Artro
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 12:05:50 PM | 01:42:55 PM | 01:37:05
Total | [5 empty] | 01:37:05
Bobina FULLFOV P.A. 8Ch - Sanmedical canal 4
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 01:53:53 PM | 02:40:40 PM | 00:46:47
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 02:40:52 PM | 05:14:41 PM | 02:33:49
Gabriel Magdaleno | Gabriel Magdaleno | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 02:45:46 PM | 03:31:52 PM | 00:46:06
Gabriel Magdaleno | Gabriel Magdaleno | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 01:51:38 PM | 02:32:58 PM | 00:41:20
Gabriel Magdaleno | Gabriel Magdaleno | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 01:33:58 PM | 02:20:58 PM | 00:47:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 01:29:17 PM | 03:50:15 PM | 02:20:58
Total | [5 empty] | 07:56:00
Bobina FULLFOV 8Ch PA - OPX
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 01:01:33 PM | 06:43:56 PM | 05:42:23
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 01:43:58 PM | 01:50:52 PM | 00:06:54
Total | [5 empty] | 05:49:17
Amplificador de RF - SRFD2
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 02:45:09 PM | 04:44:37 PM | 01:59:28
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 04:15:57 PM | 05:52:25 PM | 01:36:28
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 03:17:58 PM | 04:51:12 PM | 01:33:14
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 03:50:20 PM | 05:46:58 PM | 01:56:38
Total | [5 empty] | 07:05:48
Fonte de Gradiente - ACGD DGS PS
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 02:09:37 PM | 05:08:11 PM | 02:58:34
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 01:45:29 PM | 06:00:00 PM | 04:14:31
Michael S Centeno | OPx Soluções Inteligentes | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 04:44:32 PM | 08:05:30 PM | 03:20:58
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 12:34:48 PM | 11:39:35 PM | 11:04:47
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 02:11:06 PM | 06:49:28 PM | 04:38:22
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 02:01:09 PM | 06:34:01 PM | 04:32:52
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 03:04:03 PM | 06:12:35 PM | 03:08:32
Michael S Centeno | Gabriel Magdaleno | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 03:49:03 PM | 08:24:03 PM | 04:35:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 05:27:06 PM | 06:42:23 PM | 01:15:17
Total | [5 empty] | 39:48:53
Amplificador de Gradiente XFA
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 02:42:23 PM | 03:50:54 PM | 01:08:31
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 04:02:03 PM | 06:29:32 PM | 02:27:29
Total | [5 empty] | 03:36:00
Bobina quadrature knee/foot Sanmedical QUADknee chaminé... Reparo em Bobina quadratura Quadknee - re
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 11:49:36 AM | 01:56:20 PM | 02:06:44
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 03:17:44 PM | 04:51:11 PM | 01:33:27
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 03:28:09 PM | 05:01:34 PM | 01:33:25
Total | [5 empty] | 05:13:36
Bobina GE Large Flex Coil 4CH - conector canal 1
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 12:39:19 PM | 02:30:30 PM | 01:51:11
Total | [5 empty] | 01:51:11
Bobina GE HNA neurovascular SanMedical 14E 8ch - SNR baixo canal 2 e canal 6 e Elemento 11 - troca
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 01:22:45 PM | 04:26:40 PM | 03:03:55
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 10:36:10 AM | 01:35:58 PM | 02:59:48
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 03:58:40 PM | 05:46:21 PM | 01:47:41
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 02:05:41 PM | 07:04:57 PM | 04:59:16
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 01:21:38 PM | 03:03:52 PM | 01:42:14
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 11:07:31 AM | 12:44:45 PM | 01:37:14
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 09:41:04 AM | 05:04:09 PM | 07:23:05
Total | [5 empty] | 23:33:13
Bobina GE AA Abdômen 9E 8Ch CEONC - E4 e E7
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 03:30:13 PM | 06:23:15 PM | 02:53:02
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 02:40:32 PM | 03:12:18 PM | 00:31:46
Total | [5 empty] | 03:24:48
Bobina Tornozelo Foot-Ankle Philips
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 10:36:54 AM | 10:12:19 PM | 11:35:25
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 02:39:36 PM | 06:27:25 PM | 03:47:49
Michael S Centeno | Pedro Augusto PA | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 01:27:42 PM | 04:28:22 PM | 03:00:40
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 01:53:10 PM | 07:16:55 PM | 05:23:45
Pedro Augusto PA | Pedro Augusto PA | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 02:11:32 PM | 04:29:34 PM | 02:18:02
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 02:12:34 PM | 05:33:27 PM | 03:20:53
Total | [5 empty] | 29:26:34
Bobina Joelho 1.5T Chaminé Quadknee GE (HD T/R Quad Extremity Coil) - reparo no pré-amp
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 06:39:04 PM | 07:30:40 PM | 00:51:36
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 10:00:19 AM | 06:27:05 PM | 08:26:46
Total | [5 empty] | 09:18:22
Bobina Philips Cardíaca SYN. Cardiac Coil - Trilha rompida do canal 2 e substituição de cabo coaxia
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 03:07:47 PM | 05:38:50 PM | 02:31:03
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 11:30:00 AM | 03:07:00 PM | 03:37:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 03:16:58 PM | 06:00:00 PM | 02:43:02
Pedro Augusto PA | Michael S Centeno | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 01:36:04 PM | 04:50:23 PM | 03:14:19
Michael S Centeno | Pedro Augusto PA | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 02:08:06 PM | 06:03:07 PM | 03:55:01
Total | [5 empty] | 16:00:25
Bobina Philips SENSE Spine 16Ch
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 10:38:20 AM | 03:16:53 PM | 04:38:33
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 02:13:53 PM | 05:47:17 PM | 03:33:24
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 05:46:05 PM | 06:15:33 PM | 00:29:28
Total | [5 empty] | 08:41:25
Bobina SENSE Flex M Coil 1.5T Philips - Apresenta Ruído no elo 2
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 12:02:46 PM | 01:42:44 PM | 01:39:58
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 02:02:13 PM | 03:27:24 PM | 01:25:11
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 05:46:20 PM | 06:00:21 PM | 00:14:01
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 04:41:24 PM | 05:46:11 PM | 01:04:47
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 03:21:37 PM | 04:11:58 PM | 00:50:21
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 12:26:59 PM | 12:27:01 PM | 00:00:02
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 11:45:12 AM | 02:41:10 PM | 02:55:58
Total | [5 empty] | 08:10:18
Bobina Philips SENSE MSK S 8ch 1.5T - canal 6 elo rompido e inserção de resistor no conector do cabo
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 01:39:08 PM | 05:46:15 PM | 04:07:07
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 10:34:54 AM | 12:59:44 PM | 02:24:50
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 01:28:01 PM | 06:21:20 PM | 04:53:19
Total | [5 empty] | 11:25:16
Bobina Philips Tornozelo SENSE Foot-Ankle Coil - Malha do Cabo rompida
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Pedro Augusto PA | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 11:27:48 AM | 02:36:33 PM | 03:08:45
Total | [5 empty] | 03:08:45
Bobina Philips Ombro SENSE Shoulder Coil 1.5T - Cabo Coaxial Rompido
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 01:10:32 PM | 03:26:34 PM | 02:16:02
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 04:54:30 PM | 05:28:20 PM | 00:33:50
Michael S Centeno | Pedro Augusto PA | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 12:27:03 PM | 02:38:50 PM | 02:11:47
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 03:43:12 PM | 07:15:12 PM | 03:32:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 12:39:19 PM | 05:52:31 PM | 05:13:12
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 02:50:58 PM | 04:28:41 PM | 01:37:43
Pedro Augusto PA | Michael S Centeno | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 03:30:33 PM | 06:05:55 PM | 02:35:22
Total | [5 empty] | 17:59:56
3 Bobinas Philips Cardíaca DS Torso Cardiac Coil 1.5T
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 01:23:48 PM | 07:12:29 PM | 05:48:41
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 04:53:04 PM | 06:25:47 PM | 01:32:43
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 02:11:44 PM | 09:36:01 PM | 07:24:17
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 12:36:41 PM | 05:46:27 PM | 05:09:46
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 05:55:34 PM | 07:04:56 PM | 01:09:22
Total | [5 empty] | 21:04:49
Amplificador RF AN8103 Mod.2230683 SRFD2
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 02:37:44 PM | 06:32:14 PM | 03:54:30
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 02:39:43 PM | 07:00:50 PM | 04:21:07
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 12:35:13 PM | 07:16:03 PM | 06:40:50
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 10:41:41 AM | 06:00:00 PM | 07:18:19
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 02:12:52 PM | 06:38:44 PM | 04:25:52
Total | [5 empty] | 26:40:38
Cabo de Bobina (Marcos Maringá) - Problema Canal 5
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 02:12:36 PM | 06:38:47 PM | 04:26:11
Total | [5 empty] | 04:26:11
Amplificador de Gradiente Mod. 10-37964 Rev.13 e Mod. 1037993 Rev. 6 - Troca de componente defeituo
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 02:45:00 PM | 04:41:22 PM | 01:56:22
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 11:25:49 AM | 12:58:33 PM | 01:32:44
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 02:30:46 PM | 06:03:35 PM | 03:32:49
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 02:11:05 PM | 04:55:17 PM | 02:44:12
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 03:21:51 PM | 09:01:11 PM | 05:39:20
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 03:19:20 PM | 06:00:00 PM | 02:40:40
Michael S Centeno | Gabriel Magdaleno | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 04:26:09 PM | 06:22:29 PM | 01:56:20
Total | [5 empty] | 20:02:27
Bobina Express Coil Abdômen GE - Anterior Array AA 4CH - troca pino cabo DC e canal 2 e 4 rompidos
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Pedro Augusto PA | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 03:17:26 PM | 05:15:31 PM | 01:58:05
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 06:16:11 PM | 06:25:49 PM | 00:09:38
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 04:07:54 PM | 04:52:53 PM | 00:44:59
Total | [5 empty] | 02:52:42
Bobina Philips dS MSK Coil S 1.5T - reparo trilha canal 7 (RETORNO) - Problema de trilha falhando em
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 01:38:41 PM | 02:14:26 PM | 00:35:45
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 09:31:00 AM | 04:31:00 PM | 07:00:00
Total | [5 empty] | 07:35:45
Bobina Philips dS MSK Coil M 1.5T - trilha rompida canal 4
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 09:30:00 AM | 04:30:00 PM | 07:00:00
Total | [5 empty] | 07:00:00
Bobina Philips dS TorsoCardiac Coil 1.5 T - trilha rompida, retirada sem mais reparos
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 04:05:36 PM | 05:41:09 PM | 01:35:33
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 02:16:25 PM | 05:47:25 PM | 03:31:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 12:31:49 PM | 02:05:05 PM | 01:33:16
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 09:30:00 AM | 04:30:00 PM | 07:00:00
Total | [5 empty] | 13:39:49
Bobina Express Coil - Anterior Array Abdômen 9E 8CH GE RSul - OpenCircuit canal 8
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Gabriel Magdaleno | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 02:25:01 PM | 05:00:36 PM | 02:35:35
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 10:47:55 AM | 12:31:47 PM | 01:43:52
Total | [5 empty] | 04:19:27
Placa Mamografia - Maringá
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 09:30:00 AM | 06:00:00 PM | 08:30:00
Total | [5 empty] | 08:30:00
Bobina Joelho GE 1,5T HD T/R Knee Array (signal too small) - trilha de terra aberto
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 03:17:15 PM | 05:20:21 PM | 02:03:06
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 02:12:10 PM | 06:49:27 PM | 04:37:17
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 12:48:07 PM | 05:24:20 PM | 04:36:13
Total | [5 empty] | 11:16:36
Bobina Tornozelo SENSE Foot-Ankle Coil Philips - Não reconhece
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 02:00:00 PM | 05:46:00 PM | 03:46:00
Total | [5 empty] | 03:46:00
Bobina Joelho 1.5T HD T/R Knee Array GE open circuit - cabo o dc7 rompido
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Pedro Augusto PA | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 01:03:54 PM | 02:21:45 PM | 01:17:51
Total | [5 empty] | 01:17:51
Bobina Large Flex Coil 1.5T 4CH GE troca de conectores canal 4 e canal 2
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 01:13:43 PM | 05:44:15 PM | 04:30:32
Total | [5 empty] | 04:30:32
Bobina SENSE Flex M Coil 1.5T Philips - Substituição de componente queimado (indutor) e elo rompidos
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 04:44:49 PM | 05:12:46 PM | 00:27:57
Total | [5 empty] | 00:27:57
Bobina SENSE Torso 16 Philips - reparo em cabo coaxial
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 12:43:29 PM | 03:12:24 PM | 02:28:55
Total | [5 empty] | 02:28:55
Cabo Split Head Coil - apresentava ruído - Trocados um resistor e um diodo tvs
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 03:34:32 PM | 05:44:15 PM | 02:09:43
Total | [5 empty] | 02:09:43
Controladora de Gradientes - SYS CONTROL ASSY - Modelo 10-37993 Rev. 08 - Troca de componentes oxida
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 01:00:00 PM | 05:43:00 PM | 04:43:00
Total | [5 empty] | 04:43:00
Amplificador de Gradiente SGA - GE -Eixo Y
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 10:00:00 AM | 04:00:00 PM | 06:00:00
Total | [5 empty] | 06:00:00
Bobina SENSE XL Torso 1.5T MK2 Philips - Reparo em elo rompido e troca de componente queimado(transi
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 01:00:00 PM | 04:39:00 PM | 03:39:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 01:45:16 PM | 05:26:40 PM | 03:41:24
Total | [5 empty] | 07:20:24
Bobina SENSE Spine 1.5T 8CH Philips
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 03:34:05 PM | 05:50:05 PM | 02:16:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 03:12:05 PM | 05:38:40 PM | 02:26:35
Total | [5 empty] | 04:42:35
MegaSwitch 16Ch Noal - Problema canal 13
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Pedro Augusto PA | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 01:41:38 PM | 05:03:06 PM | 03:21:28
Pedro Augusto PA | Michael S Centeno | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 11:47:18 AM | 06:21:49 PM | 06:34:31
Total | [5 empty] | 09:55:59
Fonte AW DPS-850DB A Noal
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 11:54:26 AM | 06:21:48 PM | 06:27:22
Total | [5 empty] | 06:27:22
Bobina 1,5T express coil anterior array abdomên - COP -trilha rompida ch7
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 01:57:48 PM | 03:43:37 PM | 01:45:49
Total | [5 empty] | 01:45:49
Bobina chaminé quadrature knee/foot GE - CDIP Chapecó
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 02:13:21 PM | 06:11:49 PM | 03:58:28
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 02:37:22 PM | 04:01:27 PM | 01:24:05
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 10:54:52 AM | 01:13:11 PM | 02:18:19
Total | [5 empty] | 07:40:52
Cabo Bobina Quadurature knee/Foot GE - Conrad
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 09:30:00 AM | 11:31:00 AM | 02:01:00
Total | [5 empty] | 02:01:00
Tampa Motor MRI - MH2630-136A - R
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 01:08:03 PM | 03:00:00 PM | 01:51:57
Total | [5 empty] | 01:51:57
Bobina 3" Round Coil 1.5 T ATM GE Dual Array - substituição de componentes defeituosos(diodos)
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 01:00:00 PM | 04:30:00 PM | 03:30:00
Total | [5 empty] | 03:30:00
Bobina Joelho 1.5T HD T/R Knee Array GE - reparo em componente(capacitor)
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 09:51:24 AM | 03:58:39 PM | 06:07:15
Total | [5 empty] | 06:07:15
Eixo X Amplificador de Gradiente SSSA - TOP IMAGE
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 01:43:00 PM | 04:22:48 PM | 02:39:48
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 12:25:31 PM | 04:11:19 PM | 03:45:48
Total | [5 empty] | 06:25:36
Bobina Torso Array 1.5 T GE - CDIP - Pato Branco - elos rompidos(Anterior Esquerdo), troca de compon
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Pedro Augusto PA | Michael S Centeno | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 04:31:01 PM | 05:56:05 PM | 01:25:04
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 02:55:51 PM | 05:39:28 PM | 02:43:37
Michael S Centeno | Pedro Augusto PA | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 01:08:21 PM | 04:46:41 PM | 03:38:20
Total | [5 empty] | 07:47:01
Placa LINESEL HItachi CZ44BS - Radiologia Manoel de Abreu
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 01:30:00 PM | 06:00:00 PM | 04:30:00
Total | [5 empty] | 04:30:00
Eixo Z amplificador de gradiente GE - Conrad
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 09:41:00 AM | 06:00:00 PM | 08:19:00
Total | [5 empty] | 08:19:00
Bobina FULLFOV 8Ch 1.5T Posterior Array - UNIMAGEM - RS - Reparo em todos os elos, curativo para bo
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 01:30:00 PM | 05:00:00 PM | 03:30:00
Total | [5 empty] | 03:30:00
Bobina FullFov GE 8CH 1.5T Posterior Array SanMedical - 5 elos rompidos
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 02:00:00 PM | 05:00:00 PM | 03:00:00
Total | [5 empty] | 03:00:00
Bobina FullFov GE 8CH 1.5T Anterior Array Alphasonic - elo rompido (capa confeccionada)
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 10:00:00 AM | 12:15:00 PM | 02:15:00
Total | [5 empty] | 02:15:00
Bobina chaminé 1.5T QUAD Extremity Coil T/R GE - Conrad - troca de conectores de contato da bobina -
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-07-05 | 2023-07-07 | 03:28:24 PM | 01:38:37 PM | 46:10:13
Total | [5 empty] | 46:10:13
Bobina 1.5T GEM Anterior Array Abdômen - Francisco Beltrão
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 11:40:29 AM | 06:37:25 PM | 06:56:56
Total | [5 empty] | 06:56:56
Placa Dock Limit Switch - Infinita Saúde Sobradinho - DF - 1 resistor PTH de 10kohm, 1 diodo 1N4007
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 12:23:05 PM | 07:21:05 PM | 06:58:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 01:30:00 PM | 05:00:00 PM | 03:30:00
Total | [5 empty] | 10:28:00
Bobina SENSE XL Torso 1.5T Philips - Clinica Radiológica Santa Barbara - João Molevade
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 08:30:00 AM | 12:00:00 PM | 03:30:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 03:19:36 PM | 06:30:54 PM | 03:11:18
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 03:00:02 PM | 09:55:10 AM | 18:55:08
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 03:26:14 PM | 08:14:01 PM | 04:47:47
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 12:22:48 PM | 07:21:06 PM | 06:58:18
Total | [5 empty] | 37:22:31
System Support Module (SSM) - Sobradinho DF
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 01:44:59 PM | 04:00:00 PM | 02:15:01
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 01:00:00 PM | 07:00:00 PM | 06:00:00
Total | [5 empty] | 08:15:01
Ultrassom Medison - SA-600 - Maternidade de Curitiba - após limpeza e verificação de componentes
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 10:31:18 AM | 09:59:20 AM | 23:28:02
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 09:30:00 AM | 06:00:00 PM | 08:30:00
Total | [5 empty] | 31:58:02
Bobina FULLFOV 8Ch 1.5T Posterior Array - Maringá - Troca de 2 Pin Diodes
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 03:25:50 PM | 06:00:00 PM | 02:34:10
Total | [5 empty] | 02:34:10
Bobina FULLFOV 8Ch 1.5T Anterior Array - Maringá - Solda Fria
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 03:25:00 PM | 06:00:00 PM | 02:35:00
Total | [5 empty] | 02:35:00
Bobina dS MSK Coil S 1.5T Philips - trilha de terra rompida (retirada sem mais reparos)
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 02:59:53 PM | 09:55:16 AM | 18:55:23
Total | [5 empty] | 18:55:23
Bobina Joelho HD T/R Knee Array 1.5T GE - Solda Fria e substituição de 1 pindiode(branco) - canal 6
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 02:20:59 PM | 03:32:30 PM | 01:11:31
Total | [5 empty] | 01:11:31
Bobina Hitachi Extremity coil - Sonitech - (Falha de sinal) troca de 2 indutores e pinos de fixação
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 02:59:55 PM | 09:55:13 AM | 18:55:18
Total | [5 empty] | 18:55:18
System Support Module (SSM) - Rio Grande - RS
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 01:07:00 PM | 03:00:00 PM | 01:53:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 01:30:00 PM | 06:46:00 PM | 05:16:00
Pedro Henrique PH | Pedro Henrique PH | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 01:53:52 PM | 05:15:56 PM | 03:22:04
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 11:00:00 AM | 12:30:00 PM | 01:30:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 01:43:21 PM | 03:59:39 PM | 02:16:18
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 12:42:35 PM | 09:00:50 PM | 08:18:15
Total | [5 empty] | 22:35:37
Bobina 9E Anterior Array GE abdômen - elo rompido e 4 capacitores de cerâmica substituídos e Indutor
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Pedro Augusto PA | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 02:36:46 PM | 04:52:06 PM | 02:15:20
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 01:59:11 PM | 04:49:14 PM | 02:50:03
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 01:00:00 PM | 05:30:00 PM | 04:30:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 01:47:01 PM | 06:00:00 PM | 04:12:59
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 01:00:00 PM | 05:30:00 PM | 04:30:00
Total | [5 empty] | 18:18:22
Bobina Joelho 1.5T Chaminé Quadknee GE (HD T/R Quad Extremity Coil) Reparo no préAmp(SAV -331 e diod
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 04:40:23 PM | 07:05:00 PM | 02:24:37
Total | [5 empty] | 02:24:37
Bobina Torso Array 4CH 1.5 T GE - 2 pinos do conector trocados, elo da bobina anterior reparado, so
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 01:00:00 PM | 05:20:00 PM | 04:20:00
Total | [5 empty] | 04:20:00
Fonte de Gradiente XFD - Paranavaí - problema de temperatura
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 05:51:08 PM | 03:35:09 PM | 21:44:01
Total | [5 empty] | 21:44:01
Amplificador de RF CSA2 - SanMedical - Diagnóstico de funcionamento
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 02:36:37 PM | 06:54:42 PM | 04:18:05
Total | [5 empty] | 04:18:05
MegaSwitch 16CH - Problema canal 4 - Umuarama
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 11:18:17 AM | 04:48:04 PM | 05:29:47
Total | [5 empty] | 05:29:47
Amplificador RF SRFD3 - Vellame BA -(Body sem sinal) reparo em relé SAR412SD do circuito de RF de bo
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 10:48:09 AM | 08:16:23 PM | 09:28:14
Total | [5 empty] | 09:28:14
Monitor ECG - Cardiac Trigger Monitor 3150 Clinimagem - Caso não resolvido, voltou a origem
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 11:54:47 AM | 05:45:58 PM | 05:51:11
Total | [5 empty] | 05:51:11
Bobina QUADRATURE KNEE / FOOT COIL Chaminé 1T GE Macapá - Não apresenta sinal- realizada a troca d
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 12:01:00 PM | 04:00:00 PM | 03:59:00
Total | [5 empty] | 03:59:00
Bobina Crânio (Head Coil) 1.0T GE - Infinita Macapá - AP
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 02:50:55 PM | 05:54:35 PM | 03:03:40
Total | [5 empty] | 03:03:40
Bobina Fullfov Toledo GE - OpenCircuit Ch7 - Cabo DC(vermelho) com mal contato e Indutor da mesma t
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 10:22:59 AM | 11:48:44 AM | 01:25:45
Total | [5 empty] | 01:25:45
Gradiente Processor (GP) - Conrad
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Pedro Henrique PH | Michael S Centeno | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 12:24:21 PM | 12:26:29 PM | 00:02:08
Pedro Henrique PH | Pedro Henrique PH | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 12:24:03 PM | 12:24:15 PM | 00:00:12
Total | [5 empty] | 00:02:20
Bobina Chaminé - Quad Extremity Coil 1.5T GE - Infinita - Porto Velho - RO - reparo em dois cabos (
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 10:27:33 AM | 10:27:39 AM | 00:00:06
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 12:29:16 PM | 12:44:29 PM | 24:15:13
Total | [5 empty] | 24:15:19
Bobina abdômen - 9E Anterior Array GE - (Em Difusão alguns pacientes acima do peso apresenta artefa
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 01:00:00 PM | 04:15:00 PM | 03:15:00
Michael S Centeno | Pedro Augusto PA | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 02:41:08 PM | 06:22:32 PM | 03:41:24
Total | [5 empty] | 06:56:24
SENSE SPINE COIL 1.5T - Não reconhece - 1 Cabo DC(branco e preto) aberto foi reparado no conector
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 09:30:00 AM | 05:30:00 PM | 08:00:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 02:36:01 PM | 07:01:31 PM | 04:25:30
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 01:00:00 PM | 06:00:00 PM | 05:00:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 10:29:40 AM | 11:01:25 AM | 00:31:45
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 08:34:00 AM | 05:05:00 PM | 08:31:00
Total | [5 empty] | 26:28:15
Bobina Torso Array 1.5 T GE Unimagem - Rio Grande - Elo não ressonando - Solda fria - capa confeccio
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 12:00:00 PM | 04:00:00 PM | 04:00:00
Total | [5 empty] | 04:00:00
SENSE Head Coil 1.5T 8ch - Apoio de cabeça quebrado - reparo realizado em Maringá
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 01:00:00 PM | 04:00:00 PM | 03:00:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 01:00:00 PM | 03:00:00 PM | 02:00:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 01:00:00 PM | 05:00:00 PM | 04:00:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 01:00:00 PM | 05:30:00 PM | 04:30:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 01:00:00 PM | 05:00:00 PM | 04:00:00
Total | [5 empty] | 17:30:00
HDV 1.5T Reference Clock and NB Exciter GE - Apresenta problema no sinal do loopback que sai para o
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 03:00:00 PM | 07:20:00 PM | 04:20:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 05:48:46 PM | 06:28:51 PM | 00:40:05
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 10:34:49 AM | 02:04:29 PM | 03:29:40
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 11:28:23 AM | 11:57:24 AM | 00:29:01
Total | [5 empty] | 08:58:46
Bobina Joelho 1.5T HD T/R Knee Array GE - 5 Preamps BAD (Resistores)
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 03:01:34 PM | 06:13:24 PM | 03:11:50
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 02:41:43 PM | 05:42:42 PM | 03:00:59
Pedro Augusto PA | Pedro Augusto PA | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 04:15:59 PM | 04:18:28 PM | 00:02:29
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 10:45:53 AM | 11:27:23 AM | 00:41:30
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 02:20:12 PM | 03:43:04 PM | 01:22:52
Total | [5 empty] | 08:19:40
Raio X portátil, modelo Porta 100HF - ligação errônea no 220V, Capacitores danificados 3 capacitores
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 04:09:28 PM | 08:21:02 PM | 04:11:34
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 09:53:58 AM | 02:09:15 PM | 04:15:17
Total | [5 empty] | 08:26:51
Bobina Joelho GE 0.2T Campo Aberto - ruído seq. T2 - Refeitas as soldas internas da bobina
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 10:47:35 AM | 06:00:17 PM | 07:12:42
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 01:58:57 PM | 07:19:23 PM | 05:20:26
Total | [5 empty] | 12:33:08
Bobina Joelho 1.5T HD T/R Knee Array GE - open circuit CH8 - 2 cabos dc danificados
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 03:00:00 PM | 06:00:00 PM | 03:00:00
Total | [5 empty] | 03:00:00
Amplificador de gradiente XFA
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 02:04:44 PM | 08:41:36 AM | 18:36:52
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 12:23:37 PM | 11:47:26 AM | 71:23:49
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 01:50:00 PM | 04:00:00 PM | 02:10:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 01:40:00 PM | 05:26:00 PM | 03:46:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 02:00:00 PM | 05:12:00 PM | 03:12:00
Michael S Centeno | Pedro Augusto PA | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 03:43:12 PM | 05:44:58 PM | 02:01:46
Pedro Augusto PA | Michael S Centeno | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 01:55:33 PM | 02:09:16 PM | 00:13:43
Pedro Augusto PA | Michael S Centeno | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 11:58:15 AM | 12:53:54 PM | 00:55:39
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 02:16:10 PM | 05:18:45 PM | 03:02:35
Total | [5 empty] | 105:22:24
Bobina 9E Anterior Array GE abdômen - Open Circuit CH8 - Elo rompido
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Gabriel Magdaleno | Michael S Centeno | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 04:02:56 PM | 06:07:42 PM | 02:04:46
Michael S Centeno | Pedro Augusto PA | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 02:36:57 PM | 04:52:12 PM | 02:15:15
Total | [5 empty] | 04:20:01
Amplificador RF - SRFD3 - OPX
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Pedro Augusto PA | Michael S Centeno | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 02:28:06 PM | 06:36:22 PM | 04:08:16
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 03:29:28 PM | 05:48:07 PM | 02:18:39
Gabriel Magdaleno | Michael S Centeno | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 02:06:12 PM | 05:26:17 PM | 03:20:05
Michael S Centeno | Gabriel Magdaleno | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 03:08:12 PM | 04:09:51 PM | 01:01:39
Total | [5 empty] | 10:48:39
Gradiente Processor (GP) - opx
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 11:17:53 AM | 02:19:06 PM | 03:01:13
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 11:16:59 AM | 11:17:06 AM | 00:00:07
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 10:00:00 AM | 11:00:00 AM | 01:00:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 03:11:15 PM | 05:12:58 PM | 02:01:43
Total | [5 empty] | 06:03:03
Bobina Torso Array 1.0 T GE - open circuit - capacitor rompido no elo anterior direito
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Pedro Augusto PA | Pedro Augusto PA | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 02:10:28 PM | 03:30:08 PM | 01:19:40
Pedro Augusto PA | Pedro Augusto PA | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 11:18:29 AM | 01:14:08 PM | 01:55:39
Michael S Centeno | Pedro Augusto PA | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 01:39:29 PM | 04:24:35 PM | 02:45:06
Total | [5 empty] | 06:00:25
Bobina 9E Anterior Array GE abdômen - Open Circuit CH8
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 03:33:29 PM | 03:58:32 PM | 00:25:03
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 02:47:30 PM | 05:22:39 PM | 02:35:09
Total | [5 empty] | 03:00:12
Fonte PHPS MP1-1L-1N-1Q-1L-1l-1J-NNI-00 (-567)
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Pedro Augusto PA | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 03:18:26 PM | 06:01:51 PM | 02:43:25
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 12:54:32 PM | 01:09:59 PM | 00:15:27
Pedro Augusto PA | Pedro Augusto PA | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 01:52:55 PM | 05:27:01 PM | 03:34:06
Total | [5 empty] | 06:32:58
Bobina 9E Anterior Array GE abdômen - Baixa corrente Circuit CH8 - trilha de terra e elo ch8 rompid
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 12:55:38 PM | 01:10:01 PM | 00:14:23
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 04:00:00 PM | 07:00:00 PM | 03:00:00
Total | [5 empty] | 03:14:23
Fonte SGA Power Supply Trilha rompida (conn J3) na gate driver
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Pedro Augusto PA | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 03:01:55 PM | 05:02:17 PM | 02:00:22
Total | [5 empty] | 02:00:22
Bobina FULLFOV posterior GE - Unimagem Livramento 4 elos rompidos e solda fria
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 04:10:00 PM | 05:10:00 PM | 01:00:00
Pedro Augusto PA | Pedro Augusto PA | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 02:24:04 PM | 05:45:07 PM | 03:21:03
Total | [5 empty] | 04:21:03
Bobina Joelho 1.5T HD T/R Knee Array GE - ND Artro - Open Circuit intermitente CH5 - soldas internas
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 02:41:15 PM | 03:30:00 PM | 00:48:45
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 03:06:49 PM | 05:40:46 PM | 02:33:57
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 09:57:06 AM | 10:37:00 AM | 00:39:54
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 04:56:49 PM | 08:57:56 PM | 04:01:07
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 10:36:39 AM | 02:24:21 PM | 03:47:42
Total | [5 empty] | 11:51:25
Bobina FULLFOV anterior Unimagem GE - Rio Grande - tela cinza - trocado pino upper(+) que estava que
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 12:00:00 PM | 05:14:00 PM | 05:14:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 10:03:41 AM | 10:19:48 AM | 00:16:07
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 04:48:10 PM | 08:07:44 PM | 03:19:34
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 03:15:17 PM | 05:10:34 PM | 01:55:17
Pedro Augusto PA | Pedro Augusto PA | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 02:18:12 PM | 03:00:29 PM | 00:42:17
Pedro Augusto PA | Pedro Augusto PA | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 12:04:54 PM | 01:12:59 PM | 01:08:05
Total | [5 empty] | 12:35:20
Cabo Bobina Joelho GE Livramento - Open circuit canal 5 - cabo DC5 rompido(RETORNO)
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Pedro Henrique PH | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 09:01:54 AM | 10:17:49 AM | 01:15:55
Michael S Centeno | Pedro Augusto PA | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 02:03:53 PM | 03:35:39 PM | 01:31:46
Pedro Augusto PA | Michael S Centeno | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 03:13:30 PM | 06:56:24 PM | 03:42:54
Total | [5 empty] | 06:30:35
Bobina chaminé quadrature knee/foot GE - Ultramed Londrina - trocados os 4 conectores da bobina 2
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Pedro Augusto PA | Pedro Augusto PA | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 01:12:23 PM | 04:09:11 PM | 02:56:48
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 01:34:04 PM | 03:35:27 PM | 02:01:23
Total | [5 empty] | 04:58:11
Bobina Siemens 14 Channel Extremity Coil - Sonitec Problema de Ruído - realizado reparo em préamp
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 02:10:16 PM | 05:57:00 PM | 03:46:44
Pedro Augusto PA | Pedro Augusto PA | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 12:20:47 PM | 05:36:11 PM | 05:15:24
Total | [5 empty] | 09:02:08
DR Artro
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 11:30:00 AM | 09:30:00 PM | 10:00:00
Pedro Augusto PA | Michael S Centeno | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 02:10:30 PM | 03:06:38 PM | 00:56:08
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 05:49:41 PM | 07:57:37 PM | 02:07:56
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 12:53:45 PM | 02:47:30 PM | 01:53:45
Total | [5 empty] | 14:57:49
Bobina 9E Anterior Array GE abdômen Open Circuit canal 8 - cabinho do terra refeito
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Pedro Augusto PA | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 04:48:50 PM | 06:44:27 PM | 01:55:37
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 04:20:00 PM | 04:30:00 PM | 00:10:00
Total | [5 empty] | 02:05:37
Bobina Anterior Array AA 9E GE - Open Circuit Ch6 - coaxial do canal 6 rompido, elo do canal 8 romp
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Pedro Augusto PA | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 10:57:07 AM | 05:19:29 PM | 06:22:22
Total | [5 empty] | 06:22:22
Eixo Conrad Philips modelo: CC05-01117-000 - substituido retificador 620TG
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 11:00:00 AM | 03:00:00 PM | 04:00:00
Total | [5 empty] | 04:00:00
Bobina Joelho - 1,5T HD T/R Knee Array GE
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 11:01:48 AM | 12:50:46 PM | 01:48:58
Total | [5 empty] | 01:48:58
Placa RW Preamp - PET CT Ultramed Ultramed Londrina - retirado curto em trilha interna da placa
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 12:29:52 PM | 06:33:55 PM | 06:04:03
Total | [5 empty] | 06:04:03
DARC PETCT Ultramed Londrina - Sem tensão na fonte - colocada uma fonte CB-750A como substituição
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 04:23:49 PM | 09:22:49 PM | 04:59:00
Total | [5 empty] | 04:59:00
LHTCB IMI - Caiu contraste
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 08:00:00 PM | 01:00:00 PM | 17:00:00
Total | [5 empty] | 17:00:00
Bobina Siemens Body Matrix A Tim - reparo no elo
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 01:30:00 PM | 03:45:00 PM | 02:15:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 01:00:00 PM | 05:19:14 PM | 04:19:14
Total | [5 empty] | 06:34:14
Bobina 3" Round Coil 1.5 T ATM GE Dual Array - CANCELADO
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 02:00:00 PM | 06:00:00 PM | 04:00:00
Total | [5 empty] | 04:00:00
Bobina Canon (Toshiba) Shoulder SPEEDER modelo MJAJ-177A - dois elos rompidos.
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 01:30:00 PM | 05:20:00 PM | 03:50:00
Total | [5 empty] | 03:50:00
Bobina Toshiba Flex SPEEDER Large 1.5T 16ch - solda fria no conector do elo
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 12:43:50 PM | 06:24:09 PM | 05:40:19
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-05-30 | 2025-06-03 | 02:22:37 PM | 09:23:43 AM | 91:01:06
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 10:46:56 AM | 08:13:00 PM | 09:26:04
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 11:00:00 AM | 05:36:00 PM | 06:36:00
Pedro Augusto PA | Michael S Centeno | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 12:08:24 PM | 07:01:34 PM | 06:53:10
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 03:40:00 PM | 05:39:00 PM | 01:59:00
Total | [5 empty] | 121:35:39
Fonte PHPS - MP1-3V-3V-1L-30 OPX
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 01:40:00 PM | 04:06:00 PM | 02:26:00
Total | [5 empty] | 02:26:00
Intercomunicador - Software não sobe com ele conectado -Infinita Marabá, trocado micro-fusível do
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 02:00:00 PM | 04:19:00 PM | 02:19:00
Total | [5 empty] | 02:19:00
Cabo DR Artro 2
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Pedro Augusto PA | Pedro Augusto PA | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 10:53:16 AM | 02:01:40 PM | 03:08:24
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 01:40:00 PM | 05:15:00 PM | 03:35:00
Total | [5 empty] | 06:43:24
Bobina HD T/R Quad Extremity Coil (Chaminé) GE - 3 conectores fixados na parte superior da bobina
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 03:25:38 PM | 03:25:40 PM | 00:00:02
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 01:00:00 PM | 03:06:00 PM | 02:06:00
Total | [5 empty] | 02:06:02
Bobina Torso Array 4CH 1.5 T GE
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 04:24:23 PM | 05:52:39 PM | 01:28:16
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 10:55:09 PM | 10:08:32 AM | 11:13:23
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 11:55:04 AM | 05:15:05 PM | 05:20:01
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 12:39:45 PM | 07:25:19 PM | 06:45:34
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 03:37:59 PM | 04:20:50 PM | 00:42:51
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 11:35:07 AM | 12:37:07 PM | 01:02:00
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 11:35:31 AM | 12:20:43 PM | 00:45:12
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 03:54:23 PM | 05:14:56 PM | 01:20:33
Total | [5 empty] | 28:37:50
LHTCB - Caiu Contraste - todos os led's e 3 db's foram trocados
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 02:00:00 PM | 05:30:00 PM | 03:30:00
Total | [5 empty] | 03:30:00
Bobina Chaminé Quadrature Knee/Foot GE - IRC - Relato da baixo sinal - Solda Fria encontrada (RETOR
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 01:40:00 PM | 04:10:00 PM | 02:30:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 03:30:00 PM | 05:30:00 PM | 02:00:00
Total | [5 empty] | 04:30:00
Atuador Vertical 24Vdc Mesa RM - IMI
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 12:20:00 PM | 05:21:00 PM | 05:01:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 04:30:00 PM | 05:30:00 PM | 01:00:00
Total | [5 empty] | 06:01:00
Bobina Coluna Premier III Phased Array CTL Spine 3T GE - canal 3 abaixo do limiar de corrente - três
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 02:00:00 PM | 05:48:00 PM | 03:48:00
Total | [5 empty] | 03:48:00
Fonte LDA10F-5 MegaImagem Vilhena - Entrou água na fonte - foi enviada uma fonte original e uma rese
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 09:30:00 AM | 04:00:00 PM | 06:30:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 03:00:00 PM | 12:20:00 AM | 09:20:00
Total | [5 empty] | 15:50:00
Placa Highlander CEM - PetCT Alpha - Placa Substituida por uma reserva da OPX
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 11:35:30 AM | 05:49:25 PM | 06:13:55
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 03:00:00 PM | 07:00:00 PM | 04:00:00
Total | [5 empty] | 10:13:55
Bobina Express Coil - Anterior Array Abdômen 9E 8CH GE RSul - OpenCircuit canal 5 - terra HD5 romp
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 02:00:00 PM | 06:00:00 PM | 04:00:00
Total | [5 empty] | 04:00:00
Placa main us vivid t8 (ultrassom) - troca de conector USB
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Pedro Augusto PA | Pedro Augusto PA | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 02:22:25 PM | 02:38:44 PM | 00:16:19
Total | [5 empty] | 00:16:19
Bobina chaminé quadrature knee/foot GE - CDIP (RETORNO) - Cabo coaxial interno com solda fria na mal
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 01:30:00 PM | 02:30:00 PM | 01:00:00
Total | [5 empty] | 01:00:00
Bobina chaminé quadrature knee/foot GE - Ultramed (RETORNO) Mal Contato em 2 conectores
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 03:00:00 PM | 04:52:00 PM | 01:52:00
Total | [5 empty] | 01:52:00
Bobina GEM Flex Coil 16-L Array, 1.5T Receive Only GE - Verifcação de bobina apenas
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 02:00:00 PM | 04:59:00 PM | 02:59:00
Total | [5 empty] | 02:59:00
Mapeamento Control Board eixo SGA
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 04:19:00 PM | 06:19:00 PM | 02:00:00
Total | [5 empty] | 02:00:00
Amplificador de gradiente GE - UNIMAGEM Rio Grande - Apresentava Overvoltage - Limpeza geral troca
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-04-17 | 2024-04-19 | 01:26:13 PM | 12:51:02 PM | 47:24:49
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 02:09:53 PM | 09:00:04 PM | 06:50:11
Total | [5 empty] | 54:15:00
GEM Flex Coil 16-M Array, 1.5T Receive Only open circuit no canal 16 - Solução: cabo coaxial solto
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 02:00:00 PM | 05:49:00 PM | 03:49:00
Total | [5 empty] | 03:49:00
Fonte de Gradiente SGA trocado capacitor de 3300uF/160VDC 20%
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 10:28:08 AM | 06:31:35 PM | 08:03:27
Total | [5 empty] | 08:03:27
Bobina HD T/R Quad Extremity Coil (Chaminé) - OPX
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 11:19:37 AM | 01:55:48 PM | 02:36:11
Total | [5 empty] | 02:36:11
Bobina GE Anterior Array Abdomen 9E 8Ch
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 01:16:46 PM | 03:24:43 PM | 02:07:57
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 10:15:54 AM | 12:16:01 PM | 02:00:07
Total | [5 empty] | 04:08:04
Bobina 4CH SENSE Shoulder (ombro) Coil 1.5T Philips - Ruído - um dos coaxiais com a malha quebrada
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 02:00:00 PM | 04:00:00 PM | 02:00:00
Total | [5 empty] | 02:00:00
Bobina de Joelho GE HD TR Knee 8 canais 3.0T o preamp do CH8 reparado
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Pedro Henrique PH | Pedro Henrique PH | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 11:36:40 AM | 02:03:55 PM | 02:27:15
Pedro Henrique PH | Pedro Henrique PH | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 10:26:26 AM | 01:22:56 PM | 02:56:30
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 09:55:18 AM | 06:16:06 PM | 08:20:48
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 09:49:26 AM | 09:49:28 AM | 00:00:02
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 10:25:28 AM | 06:00:00 PM | 07:34:32
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 10:30:00 AM | 11:37:30 AM | 01:07:30
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 01:00:07 PM | 03:51:07 PM | 02:51:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 09:46:38 AM | 12:04:41 PM | 02:18:03
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 02:18:13 PM | 06:45:10 PM | 04:26:57
Total | [5 empty] | 32:02:37
Bobina Torso Array 1.5 T GE - Sem sinal - 4 elos com solda fria foram, Realizado reparo nos elos
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 01:48:47 PM | 07:10:04 PM | 05:21:17
Total | [5 empty] | 05:21:17
Bobina Express Anterior Array 9E 1.5T GE - Vilhena - reparo em trilha HD8 e HD5
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 09:35:14 AM | 12:59:59 PM | 03:24:45
Total | [5 empty] | 03:24:45
Bobina Express Anterior Array 9E 1.5T GE - OPX
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 01:58:48 PM | 04:40:03 PM | 02:41:15
Total | [5 empty] | 02:41:15
Não Funcionou! - Placa Mamografia - ND CB - Após reparos nas trilhas, placa não funcionou
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 03:27:46 PM | 07:34:58 PM | 04:07:12
Total | [5 empty] | 04:07:12
MO DISK DRIVE- Gaveta travada
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 01:03:09 PM | 02:29:52 PM | 01:26:43
Total | [5 empty] | 01:26:43
Bobina Joelho GE 0.2T Campo Aberto - Realizada pintura externa da bobina e confecção de 4 presilhas
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 09:17:07 AM | 12:28:13 PM | 03:11:06
Pedro Henrique PH | Pedro Henrique PH | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 02:57:48 PM | 02:57:50 PM | 00:00:02
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 01:00:00 PM | 02:50:00 PM | 01:50:00
Total | [5 empty] | 05:01:08
Bobina SENSE XL TORSO COIL 1.5T Philips - Hospital das Nações - Não reconhecia - 8 conectores coaxia
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 10:00:00 AM | 05:00:00 PM | 07:00:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 11:52:51 AM | 12:09:49 PM | 00:16:58
Pedro Henrique PH | Michael S Centeno | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 01:29:05 PM | 03:00:00 PM | 01:30:55
Pedro Henrique PH | Pedro Henrique PH | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 11:54:12 AM | 12:07:31 PM | 00:13:19
Total | [5 empty] | 09:01:12
Bobina SENSE XL TORSO COIL 1.5T Philips - Hospital das Nações - Não reconhecia - Dois elos reparados
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Pedro Henrique PH | Michael S Centeno | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 08:51:27 AM | 10:10:39 AM | 01:19:12
Pedro Henrique PH | Pedro Henrique PH | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 12:10:28 PM | 12:18:04 PM | 00:07:36
Total | [5 empty] | 01:26:48
1.5T RFI MODULE MEDtech
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 11:32:20 AM | 08:20:00 PM | 08:47:40
Total | [5 empty] | 08:47:40
Fonte 3V3 Tomo Oftalmovet
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 06:30:00 PM | 08:26:00 PM | 01:56:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 06:00:00 PM | 08:00:00 PM | 02:00:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 05:00:00 PM | 08:00:00 PM | 03:00:00
Total | [5 empty] | 06:56:00
C78X POWER MODULE Philips - Cruz Alta - trocados dois IGBT's e 2 Fusiveis de entrada
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 08:50:00 AM | 12:01:00 PM | 03:11:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 03:00:00 PM | 08:00:00 PM | 05:00:00
Total | [5 empty] | 08:11:00
Analogic RF Amplifier AN8102 5KW - Ultramed Londrina
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 04:00:00 PM | 05:30:00 PM | 01:30:00
Total | [5 empty] | 01:30:00
Bobina Anterior Array AA 9E GE - retorno problema diferente - Elo 2 , coaxial J6, DC vermelho DC az
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 11:28:59 AM | 05:02:09 PM | 05:33:10
Total | [5 empty] | 05:33:10
Bobina cardíaca 8 Channel Cardiac Array Coil 1.5T GE - Préamp Canal 1 foi substituido e capa foi co
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 12:15:05 PM | 05:37:51 PM | 05:22:46
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 09:25:05 AM | 06:11:37 PM | 08:46:32
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 05:38:32 PM | 08:17:36 PM | 02:39:04
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 10:30:00 AM | 05:30:00 PM | 07:00:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 11:19:11 AM | 02:17:23 PM | 02:58:12
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 03:00:00 PM | 05:30:00 PM | 02:30:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 03:55:48 PM | 07:00:00 PM | 03:04:12
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 04:00:00 PM | 07:30:00 PM | 03:30:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 01:28:22 PM | 03:00:00 PM | 01:31:38
Total | [5 empty] | 37:22:24
Multicoil driver board - Sobradinho/OPX substituída no Upgrade IMI
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Pedro Henrique PH | Michael S Centeno | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 08:48:18 AM | 11:59:42 AM | 03:11:24
Pedro Henrique PH | Pedro Henrique PH | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 09:27:52 AM | 12:19:03 PM | 02:51:11
Total | [5 empty] | 06:02:35
Bobina quadratura knee/foot - IRC Artefato lado esquerdo - arruela magnética encontrada ( Retorno)
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Pedro Augusto PA | Pedro Augusto PA | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 02:12:00 PM | 04:12:00 PM | 02:00:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 01:29:59 PM | 03:29:37 PM | 01:59:38
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 11:30:46 AM | 12:24:42 PM | 00:53:56
Pedro Henrique PH | Pedro Henrique PH | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 01:10:27 PM | 03:26:17 PM | 02:15:50
Pedro Henrique PH | Pedro Henrique PH | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 09:17:36 AM | 10:52:23 AM | 01:34:47
Total | [5 empty] | 08:44:11
Gradient Processor Module - GP - Unimagem
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Pedro Henrique PH | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 10:30:33 AM | 12:23:18 PM | 01:52:45
Total | [5 empty] | 01:52:45
Bobina Flex Small 4 Siemens - 1.5T Tim Coil - Ruído- um elo rompido foi reparado
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 02:00:00 PM | 03:46:00 PM | 01:46:00
Total | [5 empty] | 01:46:00
Bobina Flex Large 4 - 1.5T Tim Coil Siemens - Coaxial rompido foi reparado
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 10:43:30 AM | 10:43:57 AM | 00:00:27
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 02:20:19 PM | 07:00:00 PM | 04:39:41
Pedro Henrique PH | Pedro Henrique PH | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 10:36:26 AM | 12:39:07 PM | 02:02:41
Total | [5 empty] | 06:42:49
Amplificador de Gradiente(K3) 281+/ 3 IGBTs em curto e 2 Fusiveis abertos 3 resistores Retorno ( 2 F
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Pedro Henrique PH | Pedro Henrique PH | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 01:56:32 PM | 11:39:34 AM | 21:43:02
Michael S Centeno | Pedro Henrique PH | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 10:55:59 AM | 12:23:01 PM | 01:27:02
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 10:10:00 AM | 10:55:00 AM | 00:45:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 02:30:00 PM | 06:02:00 PM | 03:32:00
Total | [5 empty] | 27:27:04
Bobina FULLFOV 1.5T 8-CH Body Array Coil GE - Elos rompidos(Posterior e Anterior)
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 02:00:00 PM | 03:30:00 PM | 01:30:00
Total | [5 empty] | 01:30:00
Fonte 10V PBA100F-12 MCI
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 10:35:00 AM | 02:00:00 PM | 03:25:00
Total | [5 empty] | 03:25:00
Bobina 1.5T Loop 11cm SIEMENS - Ruído e não faz imagem - Solda fria encontrada e resolvida(cliente r
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 03:00:00 PM | 04:00:00 PM | 01:00:00
Total | [5 empty] | 01:00:00
Receiver UCERD - Marabá
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Pedro Henrique PH | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 10:24:50 AM | 01:47:49 PM | 03:22:59
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 01:24:28 PM | 06:18:28 PM | 04:54:00
Total | [5 empty] | 08:16:59
Fonte 24V MDS-250APB24 Driver Module - MCI - sem tensão na saída - limpeza e substituição de fusiv
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 05:00:00 PM | 07:00:00 PM | 02:00:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 04:00:00 PM | 06:00:00 PM | 02:00:00
Total | [5 empty] | 04:00:00
COLLIMATOR CONTROL BD ASSY GEHC - Cascavel - placa estava reiniciando - retirado curto da FPGA
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 11:28:00 AM | 05:54:00 PM | 06:26:00
Total | [5 empty] | 06:26:00
Bobina coluna - Premier 7000 QD CTL PA Coil GE - Falta de sinal Ch1 - Limpeza Resina na conexão com
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 04:58:45 PM | 07:43:44 PM | 02:44:59
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 02:47:09 PM | 04:58:28 PM | 02:11:19
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 04:00:00 PM | 05:30:00 PM | 01:30:00
Total | [5 empty] | 06:26:18
Bobina Joelho - 1,5T HD T/R KNEE ARRAY GE - Open Circuit Canal 4 - Cabo dc4 reparado
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 02:30:00 PM | 04:30:00 PM | 02:00:00
Total | [5 empty] | 02:00:00
Modelagem conector FULLFOV
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Pedro Augusto PA | Pedro Augusto PA | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 10:30:00 AM | 12:17:00 PM | 01:47:00
Pedro Augusto PA | Pedro Augusto PA | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 04:00:00 PM | 07:00:00 PM | 03:00:00
Pedro Augusto PA | Pedro Augusto PA | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 04:00:00 PM | 05:00:00 PM | 01:00:00
Total | [5 empty] | 05:47:00
Bobina GE HNA neurovascular 14E 8ch - RSUL - Pelotas Falha SNR CH7 - ( 6 diodos pin substituídos)
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 02:40:00 PM | 04:00:00 PM | 01:20:00
Pedro Henrique PH | Michael S Centeno | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 01:48:20 PM | 06:30:00 PM | 04:41:40
Total | [5 empty] | 06:01:40
1.5T Board Hybrid/TR - Unimagem Rio Grande
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 04:04:35 PM | 05:52:26 PM | 01:47:51
Total | [5 empty] | 01:47:51
Bobina chaminé 1.5T QUAD Extremity Coil T/R GE Ruído - trocadas 3 coroas da parte inferior que estav
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 12:25:33 PM | 03:29:36 PM | 03:04:03
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 11:21:00 AM | 12:21:00 PM | 01:00:00
Total | [5 empty] | 04:04:03
Fonte GPM900-48 - 48V Maringá Limpeza e ressolda de componentes
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 09:30:00 AM | 04:00:00 PM | 06:30:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 03:07:11 PM | 05:50:51 PM | 02:43:40
Total | [5 empty] | 09:13:40
Bobina Joelho - 1,5T HD T/R KNEE ARRAY GE - OpenCircuit CH5 (o cabo DC5 rompido)
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 02:30:00 PM | 03:00:00 PM | 00:30:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 05:41:32 PM | 06:16:52 PM | 00:35:20
Total | [5 empty] | 01:05:20
Cabo Bobina Joelho Vellame - 1,5T HD T/R KNEE ARRAY GE - OpenCircuit CH6 - reparo cabo DC6 realizad
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 06:00:00 PM | 06:29:00 PM | 00:29:00
Total | [5 empty] | 00:29:00
Bobina Quadratura knee/foot 3.0 T ruído GE - ressolda no preamp e limpeza nos conectores coroas da p
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 03:11:22 PM | 05:00:08 PM | 01:48:46
Total | [5 empty] | 01:48:46
Bobina CP Flex Small - Siemens 1.5 T - Ruído - troca de dois cabos coaxiais
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 12:00:00 PM | 02:00:00 PM | 02:00:00
Total | [5 empty] | 02:00:00
Cabo bobina Philips Sense Foot-Ankle Coil 1,5T (Tornozelo) - Conrad - Ruído - solda fria encontrada
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Pedro Henrique PH | Pedro Henrique PH | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 10:21:35 AM | 11:50:34 AM | 01:28:59
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 10:07:00 AM | 04:07:00 PM | 06:00:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 01:08:00 PM | 05:08:00 PM | 04:00:00
Total | [5 empty] | 11:28:59
Bobina Hitachi Extremity coil - Sonitec - Ruído e falta de sinal em 3 canais - fixação de conector
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 09:00:00 AM | 07:08:00 PM | 10:08:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 02:00:00 PM | 06:05:00 PM | 04:05:00
Total | [5 empty] | 14:13:00
Bobina Body 6 MR coil 1.5T Siemens Ruído em alguns protocolos - elo rompido (capa confeccionada)
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 03:00:00 PM | 09:53:00 PM | 06:53:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 12:00:16 PM | 02:29:24 PM | 02:29:08
Total | [5 empty] | 09:22:08
Bobina Abdômen 4 canais Express Coil - Anterior Array 1.5T GE - Elo Rompido CH3 e CH1 (Reparo preve
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 03:43:00 PM | 04:43:00 PM | 01:00:00
Pedro Henrique PH | Pedro Henrique PH | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 01:56:48 PM | 02:54:19 PM | 00:57:31
Pedro Henrique PH | Pedro Henrique PH | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 02:03:34 PM | 05:08:33 PM | 03:04:59
Pedro Henrique PH | Pedro Henrique PH | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 11:27:38 AM | 12:27:54 PM | 01:00:16
Total | [5 empty] | 06:02:46
Bobina 1.5T HD 8CH CARDIAC ARRAY - Open Circuit CH1 - restaurações no cabo com peças 3D, novo termo
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 01:00:00 PM | 03:00:00 PM | 02:00:00
Total | [5 empty] | 02:00:00
Bobina FULLFOV 8Ch 1.5T Anterior Array GE - UNIMAGEM - RS - Open Circuit CH7 - Capacitor faltando
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 04:54:00 PM | 05:54:00 PM | 01:00:00
Total | [5 empty] | 01:00:00
Cabo da bobina de joelho IMI 3T GE - Signal too Small - Cabo DC10V rompido - foi reparado
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 10:20:00 AM | 12:40:00 PM | 02:20:00
Total | [5 empty] | 02:20:00
Bobina Quadrature CTL Array 1.0T GE - Ruído reladato - Revisada em laboratório e nada encontrado
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 11:45:32 AM | 07:47:56 PM | 08:02:24
Total | [5 empty] | 08:02:24
Fonte Feksu MP4-1E-1L-1S-4LF-00
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 04:35:04 PM | 07:21:43 PM | 02:46:39
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 01:53:06 PM | 08:30:00 PM | 06:36:54
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 01:55:00 PM | 06:55:00 PM | 05:00:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 01:00:00 PM | 04:00:00 PM | 03:00:00
Total | [5 empty] | 17:23:33
Fonte de Gradiente - ACGD DGS PS - LIVRAMENTO
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 02:00:00 PM | 04:00:00 PM | 02:00:00
Total | [5 empty] | 02:00:00
Cabo bobina Anterior Array IMI 9E GE - Maringá - Cabo DC Rompido
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 10:15:00 AM | 10:25:00 AM | 00:10:00
Total | [5 empty] | 00:10:00
Amplificador de RF - SRFD2
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 12:00:00 PM | 02:00:00 PM | 02:00:00
Total | [5 empty] | 02:00:00
HCPM Board for GE PET/CT - Sem resposta de tenão na saída - verificados circuitos de alimentação
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 10:00:00 AM | 08:00:00 PM | 10:00:00
Total | [5 empty] | 10:00:00
Bobina Torso Array 1.5 T GE - Posterior sem sinal - Reparo nos 2 elos da posterior (solda fria) (cap
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 03:00:00 PM | 05:00:00 PM | 02:00:00
Total | [5 empty] | 02:00:00
Amplificador de gradiente SGA GE - Unimagem Rio Grande
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 12:00:00 PM | 06:00:00 PM | 06:00:00
Total | [5 empty] | 06:00:00
Bobina HD TR Knee Array 1.5T GE - COP - Open Circuit Ch4 - Soldas refeitas
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 03:24:00 PM | 05:24:00 PM | 02:00:00
Total | [5 empty] | 02:00:00
Bobina FullFov Body Array coil 8-CH 1.5T GE Posterior e Anterior dois elos rompidos(Anterior) um e
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 04:25:00 PM | 05:25:00 PM | 01:00:00
Michael S Centeno | Pedro Henrique PH | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 01:09:50 PM | 01:57:18 PM | 00:47:28
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 12:08:00 PM | 01:08:00 PM | 01:00:00
Total | [5 empty] | 02:47:28
Bobina Express Coil - Anterior Array Abdômen 9E GE - IMI - baixo sinal elo 4 - elo rompido - capa
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 02:30:00 PM | 03:30:00 PM | 01:00:00
Total | [5 empty] | 01:00:00
Bobina Abdômen 4 canais Express Coil GE - Anterior Array 1.5T - Ruído CH2 - Elo Rompido
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 01:54:00 PM | 04:54:00 PM | 03:00:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 02:40:12 PM | 03:55:43 PM | 01:15:31
Total | [5 empty] | 04:15:31
Discovery Raptor Main Power Supply - Fonte Raptor PET-CT - Restauração e limpeza dos conectores dan
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 05:42:51 PM | 09:52:41 PM | 04:09:50
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 10:30:00 AM | 05:42:00 PM | 07:12:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 11:48:51 AM | 06:50:00 PM | 07:01:09
Total | [5 empty] | 18:22:59
Bobina Torso Array 1.0 T GE - Infinita Macapá - Erro Multicoil e não faz scan - Revisada em laborató
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Pedro Henrique PH | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 02:56:06 PM | 04:37:37 PM | 01:41:31
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 01:55:00 PM | 02:55:00 PM | 01:00:00
Total | [5 empty] | 02:41:31
Bobina tornozelo Foot/Ankle Coil 1.5T Hitachi - Sonitec elo rompido - Reparado elo rompido
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 02:13:00 PM | 04:13:00 PM | 02:00:00
Total | [5 empty] | 02:00:00
Bobina QD Head NV Speeder Toshiba 3 Pinos c/ defeito - pinos reparados
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 11:16:04 AM | 05:59:08 PM | 06:43:04
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 11:00:00 AM | 01:20:00 PM | 02:20:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 02:00:00 PM | 06:00:00 PM | 04:00:00
Total | [5 empty] | 13:03:04
Bobina 9E 1.5T Anterior Array GE abdômen - COP - 4 Elos Rompidos (E1 E2 E4 E8)
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 01:00:00 PM | 03:00:00 PM | 02:00:00
Pedro Henrique PH | Pedro Henrique PH | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 10:43:51 AM | 04:47:54 PM | 06:04:03
Pedro Henrique PH | Pedro Henrique PH | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 01:12:48 PM | 05:22:53 PM | 04:10:05
Total | [5 empty] | 12:14:08
Djinn Tonix HV Tank - CT São Miguel do Oeste - troca de fusível de 20A 1kV, além de 4 IGBTs
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 10:40:00 AM | 01:12:00 PM | 02:32:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 02:00:00 PM | 10:30:00 PM | 08:30:00
Total | [5 empty] | 11:02:00
Bobina chaminé Quadrature Knee/Foot GE 1.5T - Ultramed - Artefato metálico - reparo nos quatro conec
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 04:14:00 PM | 06:14:00 PM | 02:00:00
Total | [5 empty] | 02:00:00
Bobina Joelho HD T/R Knee Array 1.5T GE - Open Circuit CH3 - DC3 rompido (cabo verde) e canal 6 ruim
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 03:00:00 PM | 04:37:00 PM | 01:37:00
Total | [5 empty] | 01:37:00
Bobina FULLFOV 1.5T 12 CH Anterior Array GE - IMI - 1 pin diode trocado (elo A3) - parte anterior,
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 01:32:00 PM | 06:32:00 PM | 05:00:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 04:51:00 PM | 06:51:00 PM | 02:00:00
Pedro Henrique PH | Pedro Henrique PH | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 02:39:12 PM | 03:44:37 PM | 01:05:25
Total | [5 empty] | 08:05:25
Gem Flex Interface 16ch Fixed, 1.5T HD-Connector - Não passa SNR para os canais 2,6 e 10 - Reparo em
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 02:41:00 PM | 04:41:00 PM | 02:00:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 03:00:00 PM | 05:00:00 PM | 02:00:00
Total | [5 empty] | 04:00:00
Bobina HD T/R Quad Extremity Coil (Chaminé) RSul Pelotas (Componente queimado na placa de controle
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Pedro Henrique PH | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 09:47:04 AM | 11:02:04 AM | 01:15:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 08:59:35 AM | 09:45:58 AM | 00:46:23
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 08:30:00 AM | 08:59:00 AM | 00:29:00
Total | [5 empty] | 02:30:23
Bobina de Tornozelo Sense Foot-Ankle Coil 1.5T - Philips - reparo de malha que apresentava rompiment
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 10:09:40 AM | 02:30:36 PM | 04:20:56
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 11:23:43 AM | 11:23:54 AM | 00:00:11
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 10:49:00 AM | 12:49:00 PM | 02:00:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 02:45:00 PM | 07:00:00 PM | 04:15:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 08:57:00 AM | 11:57:00 AM | 03:00:00
Total | [5 empty] | 13:36:07
Amplificador de Gradiente 281+(K2) 3 IGBTs , 2 fusíveis e 3 resistores trocados(Retorno)
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 12:19:00 PM | 01:19:00 PM | 01:00:00
Total | [5 empty] | 01:00:00
Bobina CP Body Array Flex Siemens 1.5T - Elo rompido
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Pedro Henrique PH | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 03:53:45 PM | 06:39:48 PM | 02:46:03
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 01:44:46 PM | 03:11:28 PM | 01:26:42
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 01:44:12 PM | 01:44:14 PM | 00:00:02
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 12:44:00 PM | 02:44:00 PM | 02:00:00
Total | [5 empty] | 06:12:47
Bobina Coluna - Premier 7000 QD CTL PA 1,5T GE (USAI 1.5T Cervical/Thoracic/Lumbar (CTL) Phased Arra
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 01:56:49 PM | 07:22:48 PM | 05:25:59
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 10:37:00 AM | 03:00:00 PM | 04:23:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 01:00:00 PM | 03:34:00 PM | 02:34:00
Total | [5 empty] | 12:22:59
Bobina HD T/R Quad Extremity Coil (Chaminé) GE - Clínica Matrix - > Timbó-SC - Signal too Small -
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Pedro Henrique PH | Pedro Henrique PH | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 01:22:04 PM | 06:27:39 PM | 05:05:35
Total | [5 empty] | 05:05:35
Siemens Medical Solutions 10789528 C045BEB FPGA
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 12:11:08 PM | 02:50:28 PM | 02:39:20
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 12:46:36 PM | 07:48:03 PM | 07:01:27
Total | [5 empty] | 09:40:47
Bobina Torso Array 1.5T ( TorsoPA) - GE Falta de sinal na parte posterior - capacitor substituido
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 04:00:00 PM | 05:49:00 PM | 01:49:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 01:00:00 PM | 02:00:00 PM | 01:00:00
Total | [5 empty] | 02:49:00
Bobina Coluna - 1.5 T 8 Channel CTL Coil - Open Circuit Ch6 - reparo em elo e confecção de peças 3D(
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 04:48:00 PM | 05:48:00 PM | 01:00:00
Total | [5 empty] | 01:00:00
Bobina Split Head Coil 1.5T - GE - artefato parte inferior da bobina - componente danificado na par
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 10:30:00 AM | 11:59:00 AM | 01:29:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 10:58:00 AM | 12:58:00 PM | 02:00:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 10:58:00 AM | 02:58:00 PM | 04:00:00
Total | [5 empty] | 07:29:00
Bobina de Abdômen 9E Anterior Array 1.5T - GE - falhou para AB - realizado reparo em dois elos
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Pedro Henrique PH | Pedro Henrique PH | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 02:03:41 PM | 04:15:08 PM | 02:11:27
Pedro Henrique PH | Michael S Centeno | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 05:24:43 PM | 05:56:23 PM | 00:31:40
Pedro Henrique PH | Pedro Henrique PH | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 04:05:20 PM | 04:55:46 PM | 00:50:26
Michael S Centeno | Pedro Henrique PH | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 02:23:32 PM | 03:21:55 PM | 00:58:23
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 01:21:00 PM | 05:40:00 PM | 04:19:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 01:22:00 PM | 03:40:00 PM | 02:18:00
Total | [5 empty] | 11:08:56
Bobina de Abdômen 9E Anterior Array 1.5T - GE transmit fault no canal 1 - Reparo no cabo foi realiza
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 02:31:00 PM | 04:31:00 PM | 02:00:00
Total | [5 empty] | 02:00:00
Bobina de Abdômen 9E Anterior Array 1.5T - GE - Não passa no SNR - realizado reparo em dois elos
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 03:13:00 PM | 05:13:00 PM | 02:00:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 02:30:00 PM | 04:07:00 PM | 01:37:00
Total | [5 empty] | 03:37:00
Fonte de gradiente SGA - Mackenzie - fonte não arma -control board foi trocada
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 01:30:00 PM | 06:00:00 PM | 04:30:00
Total | [5 empty] | 04:30:00
Amplificador de Gradiente GE - Unimagem RG - limpeza interna, troca de pasta termica em igbts, repar
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 12:54:00 PM | 04:54:00 PM | 04:00:00
Total | [5 empty] | 04:00:00
Teclado GE Logiq - ND-CB - Via interna do cabo USB rompida foi reparada
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 10:28:00 AM | 11:28:00 AM | 01:00:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 03:28:00 PM | 05:15:00 PM | 01:47:00
Total | [5 empty] | 02:47:00
Bobina Sense XL Torso coil - 1.5T MK2 - 7 elos com defeito foram reparados e 3 cabos coaxiais defeit
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 10:30:00 AM | 08:08:00 PM | 09:38:00
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 01:00:00 PM | 06:00:00 PM | 05:00:00
Total | [5 empty] | 14:38:00
Bobina CTL 1.5T HD 8 Channel - Reparo no cabo coaxial Ch3
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Pedro Henrique PH | Michael S Centeno | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 01:08:11 PM | 06:28:00 PM | 05:19:49
Total | [5 empty] | 05:19:49
Bobina de abdômen 1.5T Express Coil GE- 9E Anterior Array - OpenCircuit ch8 - terra do canal 8 foi
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 10:30:00 AM | 12:42:00 PM | 02:12:00
Pedro Henrique PH | Pedro Henrique PH | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 01:06:50 PM | 05:20:22 PM | 04:13:32
Total | [5 empty] | 06:25:32
Máquina Ultrassom - Bom Samaritano
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 04:36:05 PM | 04:36:10 PM | 00:00:05
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 04:36:00 PM | 04:36:03 PM | 00:00:03
Total | [5 empty] | 00:00:08
HV-PS - DPX Series High Voltage Power Supply - Fonte Densitometria Daniel Não ligava - trocados pont
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 12:00:00 PM | 05:00:00 PM | 05:00:00
Total | [5 empty] | 05:00:00
Bobina FullFov GE 8CH 1.5T - Mackenzie - Dois elementos reparados e substituição de pindiode ch2
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 01:00:00 PM | 05:00:00 PM | 04:00:00
Total | [5 empty] | 04:00:00
PLACA DE DENSITOMETRIA
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 10:02:00 AM | 11:02:00 AM | 01:00:00
Total | [5 empty] | 01:00:00
Bobina 1.5T 4CH TORSO ARRAY GE - TORSOPA UNIMAGEM - 1 elo reparado.
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 04:00:00 PM | 05:00:00 PM | 01:00:00
Total | [5 empty] | 01:00:00
fonte Cosel 5Vdc 15A LFA75F-5-J1Y utilizada em detector de tomografia computadorizada Toshiba
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
OPx Soluções Inteligentes | OPx Soluções Inteligentes | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 10:11:39 PM | 02:24:31 AM | 04:12:52
Total | [5 empty] | 04:12:52
Bobina QUADRATURE KNEE/FOOT COIL - Philips CDI - Venda Nova - Reparo na malha do cabo foi realizada
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 02:20:42 PM | 11:00:18 AM | 20:39:36
Total | [5 empty] | 20:39:36
Bobina Joelho- 1.5t HD T/R KNEE ARRAY - erro de coil id - cabo dc coilid return foi reparado
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 10:00:00 AM | 03:00:00 PM | 05:00:00
Total | [5 empty] | 05:00:00
Fonte de gradiente SGA - Idepi - Overvoltage EixoZ - limpeza de componentes, retirada de oxidação e
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 12:24:11 PM | 02:20:53 PM | 01:56:42
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 11:00:56 AM | 11:27:06 AM | 00:26:10
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 11:00:09 AM | 11:00:37 AM | 00:00:28
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 10:00:00 AM | 03:00:00 PM | 05:00:00
Total | [5 empty] | 07:23:20
Fonte de gradiente SGA - OPX (base de troca CLINICA RADIOLOGICA DR OCTAVIO LOBO LTDA - Belém)
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 09:30:00 AM | 03:30:00 PM | 06:00:00
Total | [5 empty] | 06:00:00
Amplificador de Gradiente SGA 3T - GE - CUV
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 03:29:05 PM | 09:28:16 AM | 17:59:11
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 03:05:48 PM | 06:55:11 PM | 03:49:23
Total | [5 empty] | 21:48:34
Bobina Joelho 1.5T HD T/R Knee Array GE. - erro de coil ID - Cabo DC rompido foi reparado canal 6 ru
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 10:52:54 AM | 12:24:29 PM | 01:31:35
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 11:40:10 AM | 02:57:41 PM | 03:17:31
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 04:24:55 PM | 06:52:18 PM | 02:27:23
Total | [5 empty] | 07:16:29
Bobina Joelho 1.5T Chaminé Quadknee GE (HD T/R Quad Extremity Coil) - Ruído Alto - troca de componen
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 02:53:59 PM | 05:08:52 PM | 02:14:53
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 10:41:02 AM | 01:05:38 PM | 02:24:36
Total | [5 empty] | 04:39:29
Conectores para cabo azul da mesa
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 01:18:46 PM | 09:53:22 PM | 08:34:36
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 11:57:46 AM | 06:44:46 PM | 06:47:00
Total | [5 empty] | 15:21:36
MegaSwitch 16CH GE- Problema canal 4 - Mixer Module Substituido
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 11:13:33 AM | 01:27:56 PM | 02:14:23
Total | [5 empty] | 02:14:23
BOBINA SYN BODY COIL Philips- Elo 4 rompido foi reparado e bobina foi aprovada nos testes
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 10:45:00 AM | 08:02:00 PM | 09:17:00
Total | [5 empty] | 09:17:00
Djinn Tonix HV Tank - CT São Miguel do Oeste - 4 IGBTs e um fusível 20A 1kV substituídos
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Michael S Centeno | Michael S Centeno | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 08:30:00 PM | 12:02:00 AM | 03:32:00
Total | [5 empty] | 03:32:00
Bobina Abdomem - 1.5t Express Coil - 9E Anterior Array - Open Circuit Canal 5 - via de alimentação
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 03:49:42 PM | 06:07:05 PM | 02:17:23
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 11:39:18 AM | 12:41:47 PM | 01:02:29
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 03:08:14 PM | 06:55:13 PM | 03:46:59
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 11:21:48 AM | 12:35:41 PM | 01:13:53
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 04:50:41 PM | 06:52:20 PM | 02:01:39
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 05:28:53 PM | 05:42:03 PM | 00:13:10
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 04:25:20 PM | 05:08:31 PM | 00:43:11
Total | [5 empty] | 11:18:44
Bobina 3.0T HD 8CH Cardiac Array (Cardiaca) GE
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 01:56:25 PM | 04:52:35 PM | 02:56:10
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 11:24:57 AM | 12:39:40 PM | 01:14:43
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 04:26:24 PM | 06:49:01 PM | 02:22:37
Total | [5 empty] | 06:33:30
Bobina Express Coil - AA Abdômen 9E 8CH GE
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 04:29:09 PM | 06:16:29 PM | 01:47:20
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 02:47:25 PM | 05:03:22 PM | 02:15:57
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 05:46:22 PM | 06:33:27 PM | 00:47:05
Total | [5 empty] | 04:50:22
Bobina Express Coil - AA Abdômen 9E 8CH GE
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 02:18:55 PM | 04:00:40 PM | 01:41:45
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 12:44:32 PM | 01:49:35 PM | 01:05:03
Total | [5 empty] | 02:46:48
Bobina Express Coil - AA Abdômen 9E 8CH GE (sem cabo)
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 10:52:47 AM | 11:47:41 AM | 24:54:54
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 01:51:35 PM | 04:20:01 PM | 02:28:26
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 11:32:28 AM | 12:48:01 PM | 01:15:33
Pedro Augusto PA | Pedro Augusto PA | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 02:12:29 PM | 05:11:03 PM | 02:58:34
Felipe Graunke Sauaf | Pedro Augusto PA | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 12:45:02 PM | 12:56:29 PM | 00:11:27
Total | [5 empty] | 31:48:54
Amplificador de Gradiente SGA - GE -Eixo Z - CUV - 2 IGBTS estourados foram substituidos
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 11:07:52 AM | 03:02:23 PM | 03:54:31
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 12:21:20 PM | 05:03:22 PM | 04:42:02
Total | [5 empty] | 08:36:33
FONTE GP4
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf |  | 2025-06-26 |  | 12:34:22 PM
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 11:23:54 AM | 08:49:09 AM | 21:25:15
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 12:29:08 PM | 01:29:49 PM | 01:00:41
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 04:35:19 PM | 05:17:50 PM | 00:42:31
Total | [5 empty] | 23:08:27
Bobina HD/TR Quad Extremity Coil
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 04:06:16 PM | 04:06:26 PM | 00:00:10
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 01:29:39 PM | 03:43:31 PM | 02:13:52
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 09:32:08 AM | 03:59:00 PM | 06:26:52
Total | [5 empty] | 08:40:54
Bobina de RF
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 01:48:57 PM | 08:06:04 PM | 06:17:07
Total | [5 empty] | 06:17:07
Driver Module
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 01:48:46 PM | 02:31:51 PM | 00:43:05
Total | [5 empty] | 00:43:05
Bobina Flex Large 4 - Siemens
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 02:32:13 PM | 05:56:47 PM | 03:24:34
Total | [5 empty] | 03:24:34
Universal Cerd Exciter GE
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 12:13:16 PM | 02:18:05 PM | 02:04:49
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 12:25:35 PM | 04:24:01 PM | 03:58:26
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 02:50:05 PM | 05:35:10 PM | 02:45:05
Total | [5 empty] | 08:48:20
Universal Cerd Exciter GE
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 10:15:56 AM | 10:16:40 AM | 00:00:44
Total | [5 empty] | 00:00:44
Bobina Express Coil 9E AA (sem cabo)
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 03:05:36 PM | 04:59:56 PM | 01:54:20
Total | [5 empty] | 01:54:20
Bobina HD T/R Quad Extremity Coil
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 10:21:12 AM | 11:38:10 AM | 01:16:58
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 02:30:39 PM | 04:15:56 PM | 01:45:17
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 01:43:43 PM | 04:06:36 PM | 02:22:53
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 11:10:17 AM | 12:35:14 PM | 01:24:57
Total | [5 empty] | 06:50:05
Bobina Philips Neurovascular 1.5T 16ch
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 01:57:34 PM | 04:38:29 PM | 02:40:55
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 11:06:59 AM | 12:20:42 PM | 01:13:43
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 04:59:35 PM | 05:14:58 PM | 00:15:23
Total | [5 empty] | 04:10:01
Bobina Tornozelo Sense Foot-Ankle Coil 1.5T
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf |  | 2025-07-22 |  | 10:45:30 AM
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 01:06:10 PM | 06:00:32 PM | 04:54:22
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 10:34:16 AM | 12:24:26 PM | 01:50:10
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 01:57:37 PM | 05:08:37 PM | 03:11:00
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 04:37:03 PM | 07:25:35 PM | 02:48:32
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 02:56:59 PM | 05:40:22 PM | 02:43:23
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 01:57:41 PM | 03:14:41 PM | 01:17:00
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 09:57:56 AM | 12:20:40 PM | 02:22:44
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 04:00:02 PM | 04:59:52 PM | 00:59:50
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 02:10:00 PM | 10:46:56 PM | 08:36:56
Total | [5 empty] | 28:43:57
Bobina GE Flex Array 1.5T 16ch
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf |  | 2025-07-22 |  | 02:40:16 PM
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 02:30:27 PM | 12:43:04 PM | 22:12:37
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 03:01:43 PM | 06:41:06 PM | 03:39:23
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 03:21:59 PM | 04:25:15 PM | 01:03:16
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 12:43:50 PM | 10:47:09 PM | 10:03:19
Total | [5 empty] | 36:58:35
Lâmpada de Conforto do Paciente
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 11:51:23 AM | 12:32:42 PM | 00:41:19
Total | [5 empty] | 00:41:19
Bobina de RF 3.0T ¦ RF Body Coil 3.0T
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 09:44:59 AM | 01:22:12 PM | 27:37:13
Total | [5 empty] | 27:37:13
Bobina de Coluna - Sense Spine Coil 1.5T 15CH
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 11:09:54 AM | 11:47:10 AM | 00:37:16
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 02:30:51 PM | 03:57:27 PM | 01:26:36
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 11:00:38 AM | 12:10:00 PM | 01:09:22
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 10:40:50 AM | 05:11:27 PM | 06:30:37
Total | [5 empty] | 09:43:51
Bobina FULLFOV 8CH GE
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 10:55:38 PM | 10:14:00 AM | 11:18:22
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 02:17:16 PM | 04:33:26 PM | 02:16:10
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 01:38:39 PM | 05:07:41 PM | 03:29:02
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 11:31:26 AM | 12:40:24 PM | 01:08:58
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 03:22:55 PM | 05:05:29 PM | 01:42:34
Total | [5 empty] | 19:55:06
Bobina CTL PA COIL GE 1.5T
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 11:45:28 AM | 03:58:14 PM | 04:12:46
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 01:32:46 PM | 06:42:47 PM | 05:10:01
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 01:23:10 PM | 01:23:42 PM | 00:00:32
Total | [5 empty] | 09:23:19
Bobina Torso Array 1.5T ( TorsoPA) - GE
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 02:06:47 PM | 08:04:24 AM | 17:57:37
Total | [5 empty] | 17:57:37
Bobina de mama GE - Breast Array Coil
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 12:26:09 PM | 01:43:58 PM | 01:17:49
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 10:47:49 AM | 04:47:36 PM | 05:59:47
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 05:56:24 PM | 06:42:42 PM | 00:46:18
Total | [5 empty] | 08:03:54
AW-MR02
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 11:14:30 AM | 03:15:42 PM | 04:01:12
Total | [5 empty] | 04:01:12
AW XW 8200
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 11:21:04 AM | 12:33:18 PM | 01:12:14
Total | [5 empty] | 01:12:14
Gatting Respiratório
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 01:53:59 PM | 01:55:38 PM | 00:01:39
Total | [5 empty] | 00:01:39
Bobina de Ombro Signa HD 1.5T phased array shoulder coil - GE
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 01:12:10 PM | 04:29:31 PM | 03:17:21
Total | [5 empty] | 03:17:21
Body Dual T/R Switch Quad Hybrid 3.0T
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 01:45:05 PM | 07:11:09 PM | 05:26:04
Total | [5 empty] | 05:26:04
Bobina Express Anterior Array 9E 1.5T GE
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 11:50:08 AM | 05:34:05 PM | 05:43:57
Total | [5 empty] | 05:43:57
Bobina de Joelho Philips Knee/Foot Coil 1.5T
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 02:37:11 PM | 04:24:16 PM | 01:47:05
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 10:44:34 AM | 12:39:01 PM | 01:54:27
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 11:06:13 AM | 12:19:59 PM | 01:13:46
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 02:23:54 PM | 05:50:13 PM | 03:26:19
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 12:43:55 PM | 12:59:39 PM | 00:15:44
Total | [5 empty] | 08:37:21
Bobina SENSE Head Coil 1.5T/8Ch (Crânio) - Philips
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 01:32:38 PM | 01:49:03 PM | 00:16:25
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 10:39:19 AM | 12:38:58 PM | 01:59:39
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 10:08:16 AM | 07:33:50 PM | 09:25:34
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 12:44:20 PM | 07:55:26 PM | 07:11:06
Total | [5 empty] | 18:52:44
Bobina FULLFOV 1.5T 12CH CHANNEL BODY ARRAY
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 01:07:51 PM | 02:01:55 PM | 00:54:04
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 10:59:45 AM | 12:24:23 PM | 01:24:38
Total | [5 empty] | 02:18:42
Bobina 1.5T 4CH Large Flex Coil GE
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 10:40:08 AM | 12:32:18 PM | 01:52:10
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 12:07:42 PM | 06:32:13 PM | 06:24:31
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 01:51:41 PM | 04:40:06 PM | 02:48:25
Total | [5 empty] | 11:05:06
Raio X - Idepi Silva Jardim
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 01:59:59 PM | 03:01:01 PM | 01:01:02
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 11:09:35 AM | 12:42:13 PM | 01:32:38
Total | [5 empty] | 02:33:40

## testing
Time Tracking
HDV 1.5T Reference Clock and NB Exciter GE - Apresenta problema no sinal do loopback que sai para o
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-03 | 2025-07-22 | 11:58:34 AM | 02:22:18 PM | 1178:23:44
Total | [5 empty] | 1178:23:44
Amplificador de gradiente XFA
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 03:08:48 PM | 11:29:01 AM | 68:20:13
Total | [5 empty] | 68:20:13
Empréstimo Bobina Joelho 1.5T HD T/R Knee Array GE
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-27 | 2025-07-04 | 03:07:03 PM | 04:24:13 PM | 169:17:10
Total | [5 empty] | 169:17:10
Bobina Joelho - 1,5T HD T/R Knee Array GE
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf |  | 2025-07-22 |  | 03:25:58 PM
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 12:50:44 PM | 04:24:15 PM | 75:33:31
Total | [5 empty] | 75:33:31
Bobina Torso Array 4CH 1.5 T GE
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 01:04:06 PM | 10:55:10 PM | 33:51:04
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-18 | 2025-07-01 | 04:33:14 PM | 12:39:47 PM | 308:06:33
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 11:58:32 AM | 08:20:56 PM | 32:22:24
Total | [5 empty] | 374:20:01
Bobina HD T/R Quad Extremity Coil (Chaminé) - OPX
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-03 | 2025-06-12 | 11:58:34 AM | 11:19:38 AM | 215:21:04
Total | [5 empty] | 215:21:04
Bobina GE Anterior Array Abdomen 9E 8Ch
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-09 | 2025-07-08 | 03:24:42 PM | 11:35:04 AM | 692:10:22
Total | [5 empty] | 692:10:22
Bobina cardíaca 8 Channel Cardiac Array Coil 1.5T GE - Préamp Canal 1 foi substituido e capa foi co
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-11 | 2025-07-15 | 01:04:04 PM | 12:21:59 PM | 95:17:55
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 11:58:36 AM | 08:21:12 PM | 32:22:36
Total | [5 empty] | 127:40:31
Bobina de Tornozelo Sense Foot-Ankle Coil 1.5T - Philips - reparo de malha que apresentava rompiment
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 02:30:35 PM | 01:57:14 PM | 407:26:39
Total | [5 empty] | 407:26:39
Bobina Mama - Breast Array Coil 1.5T GE
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 02:33:09 PM | 10:51:37 PM | 200:18:28
Total | [5 empty] | 200:18:28
Bobina QUADRATURE KNEE/FOOT COIL - Philips CDI - Venda Nova - Reparo na malha do cabo foi realizada
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-10 | 2025-07-18 | 05:05:08 PM | 01:59:37 PM | 188:54:29
Total | [5 empty] | 188:54:29
Amplificador de Gradiente SGA 3T - GE - CUV
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf |  | 2025-06-13 |  | 01:13:07 PM
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-03 | 2025-06-06 | 11:58:31 AM | 04:06:14 PM | 76:07:43
Total | [5 empty] | 76:07:43
Bobina Joelho 1.5T HD T/R Knee Array GE. - erro de coil ID - Cabo DC rompido foi reparado canal 6 ru
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-11 | 2025-06-13 | 03:11:20 PM | 03:49:04 PM | 48:37:44
Total | [5 empty] | 48:37:44
Bobina Joelho 1.5T Chaminé Quadknee GE (HD T/R Quad Extremity Coil) - Ruído Alto - troca de componen
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 12:50:59 PM | 02:53:00 PM | 74:02:01
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 06:04:43 PM | 05:17:47 PM | 71:13:04
Total | [5 empty] | 145:15:05
Conectores para cabo azul da mesa
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-26 | 2025-07-10 | 03:09:07 PM | 10:29:27 AM | 331:20:20
Total | [5 empty] | 331:20:20
Bobina Abdomem - 1.5t Express Coil - 9E Anterior Array - Open Circuit Canal 5 - via de alimentação
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-11 | 2025-06-13 | 06:07:03 PM | 03:49:10 PM | 45:42:07
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 01:53:56 PM | 12:45:06 PM | 22:51:10
Total | [5 empty] | 68:33:17
Bobina 3.0T HD 8CH Cardiac Array (Cardiaca) GE
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-02 | 2025-07-21 | 05:55:23 PM | 01:16:57 PM | 451:21:34
Total | [5 empty] | 451:21:34
Bobina Express Coil - AA Abdômen 9E 8CH GE
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf |  | 2025-06-26 |  | 06:16:28 PM
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 03:07:02 PM | 04:29:11 PM | 01:22:09
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-03 | 2025-06-11 | 11:58:32 AM | 03:18:30 PM | 195:19:58
Total | [5 empty] | 196:42:07
Bobina Express Coil - AA Abdômen 9E 8CH GE
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-03 | 2025-06-12 | 06:10:12 PM | 11:47:44 AM | 209:37:32
Total | [5 empty] | 209:37:32
Bobina Express Coil - AA Abdômen 9E 8CH GE (sem cabo)
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-05 | 2025-06-11 | 04:20:00 PM | 10:52:48 AM | 138:32:48
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-03 | 2025-06-05 | 11:58:35 AM | 11:32:29 AM | 47:33:54
Total | [5 empty] | 186:06:42
Amplificador de Gradiente SGA - GE -Eixo Z - CUV - 2 IGBTS estourados foram substituidos
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf |  | 2025-06-10 |  | 03:03:50 PM
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-03 | 2025-06-06 | 03:10:17 PM | 04:06:12 PM | 72:55:55
Total | [5 empty] | 72:55:55
Bobina de RF
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-04 | 2025-06-12 | 08:33:30 PM | 11:47:43 AM | 183:14:13
Total | [5 empty] | 183:14:13
Driver Module
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-04 | 2025-06-12 | 02:31:50 PM | 11:47:45 AM | 189:15:55
Total | [5 empty] | 189:15:55
Bobina Flex Large 4 - Siemens
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf |  | 2025-06-09 |  | 05:56:46 PM
Total | [5 empty] | 00:00:00
Universal Cerd Exciter GE
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 02:18:03 PM | 04:11:06 PM | 505:53:03
Total | [5 empty] | 505:53:03
Universal Cerd Exciter GE
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 10:16:39 AM | 04:11:05 PM | 509:54:26
Total | [5 empty] | 509:54:26
Bobina Express Coil 9E AA (sem cabo)
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-09 | 2025-06-12 | 04:59:55 PM | 11:47:42 AM | 66:47:47
Total | [5 empty] | 66:47:47
Bobina HD T/R Quad Extremity Coil
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-02 | 2025-07-04 | 11:38:09 AM | 02:52:32 PM | 51:14:23
Total | [5 empty] | 51:14:23
Bobina Philips Neurovascular 1.5T 16ch
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-17 | 2025-07-10 | 04:38:28 PM | 04:41:17 PM | 552:02:49
Total | [5 empty] | 552:02:49
Bobina Tornozelo Sense Foot-Ankle Coil 1.5T
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 10:01:31 AM | 01:57:38 PM | 411:56:07
Total | [5 empty] | 411:56:07
Bobina de Coluna - Sense Spine Coil 1.5T 15CH
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-25 | 2025-07-18 | 11:47:09 AM | 01:58:18 PM | 554:11:09
Total | [5 empty] | 554:11:09
Bobina FULLFOV 8CH GE
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-30 | 2025-07-09 | 04:33:25 PM | 10:55:39 PM | 222:22:14
Total | [5 empty] | 222:22:14
Bobina CTL PA COIL GE 1.5T
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-26 | 2025-07-09 | 04:12:17 PM | 10:58:30 PM | 318:46:13
Total | [5 empty] | 318:46:13
Bobina Torso Array 1.5T ( TorsoPA) - GE
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 11:31:24 AM | 06:25:44 PM | 198:54:20
Total | [5 empty] | 198:54:20
Bobina de mama GE - Breast Array Coil
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-30 | 2025-07-09 | 11:41:48 AM | 10:51:54 PM | 227:10:06
Total | [5 empty] | 227:10:06
AP BOARD
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf |  | 2025-06-24 |  | 03:07:43 PM
Total | [5 empty] | 00:00:00
AP BOARD
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf |  | 2025-06-25 |  | 03:31:47 PM
Total | [5 empty] | 00:00:00
Bobina de Ombro Signa HD 1.5T phased array shoulder coil - GE
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-02 | 2025-07-04 | 04:29:30 PM | 02:52:18 PM | 46:22:48
Total | [5 empty] | 46:22:48
Body Dual T/R Switch Quad Hybrid 3.0T
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 07:11:08 PM | 03:18:31 PM | 20:07:23
Total | [5 empty] | 20:07:23
Bobina Express Anterior Array 9E 1.5T GE
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-04 | 2025-07-08 | 05:34:04 PM | 02:53:37 PM | 93:19:33
Total | [5 empty] | 93:19:33
Bobina de Joelho Philips Knee/Foot Coil 1.5T
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-10 | 2025-07-18 | 04:24:15 PM | 01:59:12 PM | 189:34:57
Total | [5 empty] | 189:34:57
Bobina SENSE Head Coil 1.5T/8Ch (Crânio) - Philips
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-10 | 2025-07-15 | 01:49:02 PM | 10:39:34 AM | 116:50:32
Total | [5 empty] | 116:50:32
Bobina FULLFOV 1.5T 12CH CHANNEL BODY ARRAY
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf |  | 2025-07-21 |  | 02:01:54 PM
Total | [5 empty] | 00:00:00
Bobina 1.5T 4CH Large Flex Coil GE
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 03:10:36 PM | 11:08:13 AM | 19:57:37
Total | [5 empty] | 19:57:37

## purchasing
Time Tracking
Amplificador RF - SRFD3 - Chapecó
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf |  | 2025-07-07 |  | 06:52:36 PM
Total | [5 empty] | 00:00:00
Bobina chaminé 1.5T QUAD Extremity Coil T/R GE OPX
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf |  | 2025-07-14 |  | 11:20:09 AM
Total | [5 empty] | 00:00:00
Máquina Ultrassom - Bom Samaritano
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf |  | 2025-07-18 |  | 03:02:01 PM
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-09 | 2025-07-18 | 10:50:50 AM | 09:18:34 AM | 934:27:44
Total | [5 empty] | 934:27:44
Fonte de gradiente SGA - Idepi - Overvoltage EixoZ - limpeza de componentes, retirada de oxidação e
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf |  | 2025-06-09 |  | 10:50:33 AM
Total | [5 empty] | 00:00:00
Amplificador de Gradiente SGA 3T - GE - CUV
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-06 | 2025-06-10 | 04:49:10 PM | 06:55:12 PM | 98:06:02
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 04:06:11 PM | 04:49:02 PM | 00:42:51
Total | [5 empty] | 98:48:53
Amplificador de Gradiente SGA - GE -Eixo Z - CUV - 2 IGBTS estourados foram substituidos
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-06 | 2025-06-10 | 04:49:13 PM | 03:03:54 PM | 94:14:41
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 04:06:08 PM | 04:49:06 PM | 00:42:58
Total | [5 empty] | 94:57:39
Bobina HD/TR Quad Extremity Coil
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf |  | 2025-06-06 |  | 05:03:28 PM
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 03:57:13 PM | 05:03:06 PM | 01:05:53
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 03:43:30 PM | 03:57:08 PM | 00:13:38
Total | [5 empty] | 01:19:31
Bobina de RF 3.0T ¦ RF Body Coil 3.0T
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 10:31:40 AM | 01:22:13 PM | 74:50:33
Total | [5 empty] | 74:50:33
Raio X - Idepi Silva Jardim
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf |  | 2025-07-18 |  | 03:01:20 PM
Felipe Graunke Sauaf | Felipe Graunke Sauaf | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 03:00:57 PM | 03:01:11 PM | 00:00:14
Total | [5 empty] | 00:00:14

## 3d
Time Tracking
Bobina Coluna - Premier 7000 QD CTL PA 1,5T GE (USAI 1.5T Cervical/Thoracic/Lumbar (CTL) Phased Arra
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf |  | 2025-07-04 |  | 03:22:47 PM
Total | [5 empty] | 00:00:00
Tampa do Filtro de Ar de Mamografia
Started By | Ended By | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Duration
Felipe Graunke Sauaf |  | 2025-05-30 |  | 05:08:26 PM
Total | [5 empty] | 00:00:00